Załącznik nr 1- Modyfikacja załącznika nr 1 do SIWZ w zakresie części nr 52

Nr sprawy : 01 / 2010 / PN / DZP / RPW

CZĘŚĆ NR 52.

ZADANIE NR 1.
DYGESTORIUM

Przedmiot zamówienia : ...............................................................................................................

Producent :....................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) :………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DYGESTORIUM CERAMICZNE |
| 1.1. | Wymiary: [1200x870x2350] | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Konstrukcja dygestorium samonośna, z profili stalowych lakierowanych proszkowo farbą epoksydową chemoodporną | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Ceramiczny blat roboczy wykonany z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem, przednia część blatu aerodynamiczna poprawiająca zasysanie powietrza z przed komory, głębokość powierzchni roboczej musi wynosić minimum 750 mm, wykonanie zgodne z DIN 12916. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | W blacie powinien być osadzony zlewik ceramiczny o wymiarach minimum 280x80 mm – podklejony od spodu pod blat, krawędź blatu glazurowana. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Ściany boczne komory manipulacyjnej wykonane z ceramiki wielkogabarytowej ( wymiar płyt minimum 1200x1200 mm – możliwie jak najmniejsza ilość połączeń fugowych). Ściany zewnętrzne zaś pokryte laminatem o zagęszczonej strukturze. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Importowane wylewki wody w ilości dwóch sztuk powlekane chemoodpornym poliamidem 11 o właściwościach: - średnia grubość powłoki: 250 – 300 mikronów, - temperatura topnienia: 184 – 186 st. C, - zapalność: samo gasnący, - twardość według Shore’a D do 20 st. C, 75, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Listwa armaturowa zawiera: - zawory wody 2x, - cztery gniazda prądowe ( 2x16 A – 230V w wykonaniu IP 44). Sterowanie oświetleniem dygestorium odbywa się z panelu czujnika przepływu, wyłącznik różnicowo prądowy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Rama okna wykonana w całości z anodowanego aluminium, okno z systemem AFP zabezpieczającym przed swobodnym niekontrolowanym spadkiem ( nie dopuszcza się wykonania ram z MDF lakierowanego, lub ze stali nierdzewnej czy też malowanej proszkowo). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Blokada okna na poziomie 500 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Oświetlenie wykonane jest w wersji IP 44 – poza obrębem komory roboczej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Dolna szafka wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji wyłożonych w środku w całości anwidurem z dodatkową kuwetą polipropylenową wykonaną w formie szuflady ( giętej w formie płyty bez połączeń spawanych ) – zabezpiecza przed wylaniem się medium rozlanego do szuflady, na prowadnicach wykonanych w całości z PP z blokadą wysuwu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Kanał wentylacyjny powinien tworzyć system podwójnej tylnej ściany w całości z ceramiki technicznej wielkogabarytowej ( nie dopuszcza się wykonania dygestorium w formie wentylacji szyberkowej ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Instalacja wodna wykonana w obrębie dygestorium musi być wykonana w całości z komponentów miedzianych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15.. | Gniazda i wyłączniki elektryczne – hermetyczne. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Dygestorium powinno posiadać czujnik przepływu powietrza zgodnie z PN EN 14175 typ zgodny z następującą charakterystyką: System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiada: - kontrolę wraz sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej, - alarm zbyt wysoko podniesionego okna, - wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED, - kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych, - rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania, - funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu, - zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania, - kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu, - możliwość sterowania zewnętrzna sygnalizacją stanów alarmowych, - sterowanie oświetleniem dygestorium, - sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu ( minutnik ), - sterowanie zasilaniem gniazdka z możliwością timera – zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone, - możliwość sterowania pracą wentylatora, - fotokomórkę oraz czujnik ruchu, który po wykryciu nieobecności pracownika pod wyciągiem zasygnalizuje konieczność zamknięcia okna. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | DYGESTORIUM METALOWE |
| 2.1. | Konstrukcja urządzenia w pełni wykonana z metalu, tworząca szczelny płaszcz ochronny przed toksycznymi oparami. Elementy zewnętrzne wykonane są ze stali elektro-polerowanej zapewniające większą odporność na rdzę i dłuższą żywotność. Perforacje na tylnej ścianie w obszarze roboczym eliminujące możliwość powstawania martwych pól. Metalowy statyw pod wyciąg. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Filtr na bazie węgla aktywnego wraz z wbudowanym filtrem wstępnym neutralizującym chemiczne opary. Dwa filtry do neutralizacji oparów chemicznych – organicznych i aldehydów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Wysoce wydajny wentylator zapewniający niski poziom szumów i lepszą jednorodność przepływu powietrza, dyfuzor dla zabezpieczenia filtra i zapewnienia jego równomiernego nasycenia. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | wymiary wewnętrzne min. szer. x gł. x wys.: 1260 x 640 x 780 mm, max wymiary zewnętrzne ze statywem szer. x gł. x wys. 1350 x 750 x 2200 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Pochylone o 3° okno frontowe w celu zwiększenia komfortu pracy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Okno frontowe, ściany boczne, wykonana ze szkła, zapewnia bardzo wysoką przejrzystość strefy roboczej. |  |  |
| 2.7. | Powierzchnia robocza wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wyprofilowana, aby uniemożliwić wydostanie się na zewnątrz rozlanych płynów. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Mikroprocesorowe sterowanie z alarmami dźwiękowymi i wizualnymi. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | Standardowo wbudowane oświetlenie powierzchni roboczej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Okienko umożliwiające identyfikację zainstalowanego filtra. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Możliwość zastosowania opcjonalnego kołnierza umożliwiającego podłączenie do instalacji wentylacyjnej dla zwiększenia bezpieczeństwa operatora. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.12. | Niski poziom szumów (56 dBA). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.13. | Możliwość doposażenia już zainstalowanego urządzenia na w przyłącza gazu/ próżni/ powietrza/ wody lub gniazd elektrycznych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | DYGESTORIUM FILTROWE |
| 3.1. | Komora wyciągowa z filtrem węglowym do odciągania oparów (substancje nieorganiczne) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Zgodna z normą NF X 15-211 – atest lub certyfikat potwierdzający zgodność, wydany przez niezależną, akredytowaną w tym zakresie jednostkę badawczą załączyć do oferty | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.3. | Okno frontowe, osłaniające dostęp do przestrzeni roboczej, wyposażone w otwory manipulacyjne umożliwiające prowadzenie prac w tejże przestrzeni. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.4. | Komora wyposażona w otwór umożliwiający podłączenie sądy do badania saturacji filtra | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.5. | Komora wyposażona w automatyczny system monitorujący stan zapchania filtra (alarm wizualny) oraz elektroniczny licznik czasu pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.6. | Komora wyposażona w zbiornik retencyjny umieszczony pod blatem roboczym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.7. | Komora wyposażona w blat roboczy z HPL | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.8. | Konstrukcja komory musi umożliwiać wprowadzenie do przestrzeni roboczej kabli zasilających oraz łatwą wymianę filtrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.9. | Ściany boczne, tylna oraz okno frontowe wykonane z przezroczystych, transparentnych materiałów zapewniających odpowiednią odporność chemiczną | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.10. | Komora wyposażona w mechaniczny wskaźnik prędkości przepływu powietrza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.11. | Komora wyposażona w oświetlenie przestrzeni roboczej (wielokierunkowe) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.12. | Konstrukcja nośna komory wykonana ze stali malowanej proszkowo farbą epoksydową osadzona na przejezdnej, zamykanej szafce (stalowej), wyposażonej w regulowaną półkę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.13. | Głośność pracującego urządzenia nie większa niż 51dB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.14. | Gabaryty przestrzeni roboczej nie mniejsze niż: szer. 970 mm x głęb. 700mm x wys. 900 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.15. | Gabaryty zewnętrzne komory (bez szafki) nie większe niż: szer. 1000mm z głęb. 750 mm x 1200 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.16. | Konstrukcja komory musi umożliwiać a dostawca musi zapewnić możliwość skorzystania zamiennego z filtrów węglowych do oparów substancji organicznych i nieorganicznych oraz ewentualnego stosowania filtrów HEPA. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | DYGESTORIUM 1800x900x2400 |
| 4.1. | Blat z obrzeżem podniesionym dookoła ( zgodnie z normą EN 14175-2) i zlewikiem, o powierzchni roboczej min. 1,2 m2, wykonany z żywicy epoksydowej [atest PZH lub równoważny] + płyta ochronna. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.2. | Ściany komory roboczej wykonane z poliprepylenu [atest PZH lub równoważny]. Podwójna ściana tylna komory roboczej, wyposażona w szczelinowy układ wentylacyjny. Zabudowa sufitu i kanał wentylacyjny wykonane z polipropylenu[atest PZH lub równoważny] . czujnik przepływu powietrza umieszczony na końcu wylotowym, oraz w sygnalizację prawidłowego działania wentylacji ( zgodnie z normą EN 14175-2). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.3. | Okno przednie przesuwne w pionie, z szybami ze szkła bezpiecznego, wyposażone w system przeciwwagi i prowadnice gwarantujące lekki przesuw. Elementy zawieszenia okna muszą znajdować się poza komorą roboczą. Okno posiada blokadę położenia jego dolnej krawędzi na wysokości 500 mm powyżej blatu wraz z systemem sygnalizacji ( zgodnie z normą EN 14175-2) oraz system zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem okna. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.4. | Dwa zawory wodne dygestoryjne ( zgodnie z normą EN 14175-2), trzy gniazda elektryczne 230 V wraz z wyłącznikiem głównym, umieszczone w panelu sterowania poniżej blatu roboczego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.5. | Wylewki umieszczone na ścianie tylnej komory roboczej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.6. | Lampa oświetleniowa w wersji EEx. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.7. | Szafka dygestoryjna wykonana z płyty meblowej [atest PZH lub równoważny] (Wnętrze szafki wyłożone polipropylenem. Obudowa zewnętrzna urządzenia wykonana z płyty meblowej [atest PZH lub równoważny]). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |