## CZĘŚĆ NR 1

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: System automatycznego pomiaru produktywności fotosyntezy 
i fluorescencji  chlorofilu – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do pomiaru wymiany gazowej roślin: intensywności fotosyntezy, oddychania, transpiracji, przewodności aparatu szparkowego oraz stężenia CO2 międzykomórkowego z możliwością dokonania jednoczesnego pomiaru fluorescencji chlorofilu. | Tak |  |
|  | System dyferencjalny do pomiaru wymiany gazowej roślin z możliwością pracy w trybie otwartym („open system”) i/lub zamkniętym („closed system”). | Tak |  |
|  | Zakresy pomiarowe: CO2 0-2,000 µmol mol־¹ (optymalny), CO2 0-9,999 µmol mol־¹ (maksymalny), H2O 0-75 mb, punkt powstawania rosy. | Tak Tak Tak |  |
|  | Precyzja: 0,2 ppm CO2 przy 300 ppm. | Tak |  |
|  | Waga: do 8 kg | Tak Podać |  |
|  | Posiada czujnik temperatury liścia i detektor PAR. | Tak |  |
|  | Pozwala na automatyczną kontrolę temperatury w zakresie od około 8°C poniżej temp. otoczenia do 40°C. | Tak |  |
|  | Naświetlenie dają dwa źródła światła: kwarcowa biała lampa halogenowa z zespołem chłodzącym, wymagającym dodatkowego zasilania oraz zespół czerwonych i niebieskich diod LED generujących minimalne ciepło. | Tak Tak Tak |  |
|  | System emituje natężenia światła w przedziale 0-2,000 µmol m־² s־¹. | Tak |  |
|  | Uniwersalna kuweta, która zapewnia stabilne kontrolowanie zasymulowanych warunków przy pełnej izolacji od środowiska zewnętrznego. | Tak |  |
|  | Kuweta posiada wymienne komory w kilku wymiarach dostosowanych do różnych typów i kształtów liści: 25mm x 18mm, 25mm x 7mm i o średnicy 18mm. | Tak |  |
|  | Dopływ powietrza ze środowiska kontrolowany jest przez miernik przepływu w przedziale 0-500 cm³ min־¹ lub z dodatkowego naboju, gdzie możemy dozować wartości do 2,500 cm³ min־¹. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pracuje w środowisku Windows i posiada samo sprawdzające, samo kalibrujące funkcje („zeroing” i „differnential balance”). | Tak |  |
|  | Wyniki pomiarów przedstawiane są w czasie rzeczywistym na ekranie w tabelkach oraz w postaci kolorowych wykresów. | Tak |  |
|  | Aparat umożliwia kontrolowanie następujących czynników środowiskowych: PAR (promieniowanie fotosyntetycznie czynne), temperaturę, CO2, wilgotność. | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Mierzone parametry: Intensywność fotosyntezy Pn (µmol CO2 m-2 s-1). Intensywność transpiracji E (mmol H2O m-2 s-1). Przewodność szparkowa Gs (mmol H2O m-2 s-1). Stężenie CO2 międzykomórkowe Ci (µmol CO2 mol-1 powietrza). | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Pomiar fluorescencji chlorofilu powinien pozwolić na uzyskanie następujących parametrów: Fo, Fm, Fv, Fv/Fm, Fs, Fm', Fo', Phi PSII albo ΔF/Fm' (Yield), qP, qNP, NPQ, PAR, TEMP oraz ETR. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy