## CZĘŚĆ NR 2

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Chromatograf gazowy z detekcją masową (GC-MS) 
z wyposażeniem – 1 zestaw.

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane dotyczące chromatografu gazowego na kolumny kapilarne: standardowo przystosowany do szybkiej i wysokociśnieniowej GC zakres ciśnień chromatografu gazowego co najmniej do 950 kPa standardowo dostosowany do pracy z kolumnami kapilarnymi o średnicy do 0,53mm zakres przepływu GC co najmniej 1000 ml/min kompletny, gotowy do pracy wraz z oprogramowaniem sterującym spełniającym wymogi GLP/GMP sterowany poprzez komputer standardowo zainstalowany dozownik typu „split/splitless” sterowany komputerowo możliwość zainstalowania do trzech niezależnie kontrolowanych dozowników temperatura pracy dozownika od 5 do 450(C stosunek podziału (Split ratio) co najmniej 9000:1 przepływ kontrolowany komputerowo za pomocą AFC co najmniej 6 stopni programowania przepływu lub ciśnienia tryb utrzymania stałej szybkości przepływu, podczas zmiany temperatury temperatura pracy pieca od +4 powyżej temperatury pokojowej do 450(C, dokładność temperatury pieca (K) ( 1% co najmniej 20 programów (rampów) temperaturowych (możliwość ustawienia programu z chłodzeniem) możliwość rozbudowy do 3 portów nastrzykowych możliwość rozbudowy o 2 detektory chromatograficzne | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Dane techniczne kwadrupolowego detektora masowego źródło EI możliwość rozbudowy o jonizację chemiczną pozytywną i negatywną oraz o gniazdo bezpośredniego nastrzyku zakres energii źródła jonizacji: co najmniej w zakresie 0-200 eV, regulacja temperatury od 100°C do 300°C Quadrupol: metalowy z prefiltrem w celu ochrony analizatora przed zanieczyszczeniami zainstalowane podwójne filamenty czułość źródła EI: S/N co najmniej 450:1 dla 1pg OFN (na kolumnie 30m) zakres mas co najmniej od 1,5 do 1090 amu przepływ przez kolumnę w MS 15 ml/min (He) (AFC) równoczesna analiza w trybach SCAN/SIM wysokowydajna pompa wstępna oraz pompa próżniowa turbomolekularna-różnicowa o wydajności na kanałach co najmniej 179 l/s i 180 l/s dla He szybkość skanowania: 10000 mass/sek z częstotliwością do co najmniej 50 Hz w trybie Scan i 100 Hz w trybie SIM tryby pracy TIC i SIM, ilość kanałów 64x128 elektryczny zakres dynamiczny 8 x 106 | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Dodatkowe funkcje przyrządu: duży wbudowany wyświetlacz umożliwiający kontrolę pracy aparatu oraz przedstawiający chromatogramy w czasie rzeczywistym wbudowane funkcje auto-diagnostyczne najnowsza biblioteka NIST 2008 oprogramowanie do sterowania, zbierania i opracowywania danych, zawierające funkcje pozwalające uwzględnić wpływ zmiany długości kolumny na czas retencji pików przy zachowaniu w metodzie wartości ciśnienia i przepływu | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Komputer z procesorem DualCore, 2 GB RAM, 200 GB HDD, DVD-R, mysz PS2, karta sieciowa, klawiatura, 20" monitor LCD, oprogramowanie WINDOWS XP PL Professional, drukarka kolorowa atramentowa | Tak |  |
|  | Kolumna 30 metrów odpowiednia do GCMS | Tak |  |
|  | automatyczny podajnik próbek na co najmniej 10 fiolek, fiolki 2ml możliwość zastosowania strzykawek w zakresie od 10µl do 250 µl zmienne szybkości ruchu strzykawki oraz tłoka w strzykawce możliwość zdefiniowania próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej komplet 100 fiolek 2 ml, 1 zapasowa strzykawka 10µl | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Detektor FID (wyposażony we własny panel sterowania): zakres liniowości 107 temperatura pracy do co najmniej 450(C elektroniczna kontrola ciśnienia gazu na detektorze za pomocą APC czułość detektora poniżej 1,8 pgC/s częstotliwość zbierania danych co najmniej 250Hz | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Generator powietrza „zero-air” o wydajności co najmniej 3 500cc/min ze sprężarką | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji : min. 12 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy