## CZĘŚĆ NR 5

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Zestaw do chromatografii cieczowej substratów żywnościowych 
i produktów ich bioprocesów – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie musi posiadać: pompę gradientową - min 2-tłokową z możliwością mieszania co najmniej 4 różnych składników w tym samym czasie o precyzji przepływu <0,07 % RSD, zakres przepływu: 0,001 – 10,000 ml/min, dokładność przepływu nie gorsza niż 0,001 ml/min na każdy kanał, wbudowany system do przemywania tłoków, wbudowany czujnik wycieku w pompie, z sygnalizacją wycieku zarówno dźwiękową jak i wizualną , wbudowane funkcje walidacyjne, | Tak |  |
|  | degazer próżniowy - co najmniej 4 kanałowy umożliwiający niezależne odgazowanie eluentów, zintegrowany wymiarami z pozostałymi modułami | Tak |  |
|  | autosampler - na minimum 100 próbek (2ml), o zakresie nastrzyku 0,1-100ul (możliwość do rozszerzenia na 900ul), o precyzji nastrzyku nie gorszej niż 0.25% RSD, błąd przenoszenia (carry over) nie gorszy niż 0.1 %, | Tak |  |
|  | wymagana zintegrowana wymiarami z innymi modułami systemu nadstawka na rozpuszczalniki i 4 butle po 1 L, | Tak |  |
|  | termostat kolumnowy - o zakresie temperatur: co najmniej od 10º C poniżej temp otoczenia do + 80º C, stabilność temperatury nie gorsza niż: ± 0.15 °C, dokładność temperatury nie gorsza niż : ± 0.8 °C, możliwość zainstalowania min. 2 kolumn | Tak |  |
|  | detektor Diodowy - o zakresie co najmniej: 190-950 nm, posiadający minimum 1024 diody z programowalną szerokością szczeliny 1, 2, 4, 8, 16 nm, dryft nie gorszy niż : 2 x 10 -3 AU/h przy 254 nm, szumy krótkotrwałe : nie gorzej niż ± 1.0 x 10 -5 AU przy 254 nm, dokładność długości fali < 0,5 nm, celka detektora termostatowana, wbudowane funkcje walidacacyjne | Tak |  |
|  | detektor Fluorescencyjny - (sterowany z tego samego oprogramowania) pracujący w zakresach: wzbudzenie min. 200 – 700 nm i emisja min. : 280 – 900 nm z możliwością rejestrowania trójwymiarowych widm 3D on-line (w czasie analizy), wbudowane funkcje walidacacyjne | Tak |  |
|  | detektor RID | Tak |  |
|  | możliwość rozbudowy o detektor masowy typu QQQ | Tak |  |
|  | zestaw komputerowy - o parametrach nie gorszych niż:- procesor Intel Pentium dualcore przynajmniej 2,8 GHz, HDD min 250 GB, min 2 GB RAM, Windows XP Pro PL ENG, DVD-+/RW IDE 16x, karta dźwiękowa i graficzna zintegrowana z płytą główną, min. 3 gniazda USB, karta sieciowa zintegrowana, floppy 3,5. 1,44 MB, 22 monitor LCD, rozdzielczość full HD 1920x1080, zasilacz 450 W, klawiatura, mysz optyczna, drukarka laserowa kolorowa, rozdzielczość 600 x 600 dpi, pamięć minimum 48 MB, wraz z dodatkowym tonerem, LAN | Tak |  |
|  | oprogramowanie - do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych z oprogramowaniem do obróbki widmowej z możliwością tworzenia raportów i własnych bibliotek widm ( w DAD i FLD). Zbieranie i opracowywanie danych z zainstalowanych detektorów. Zgodność z wymogami GMP/GLP. System do ciągłego monitorowania pracy urządzenia i wczesnego ostrzegania względem wartości zadanych. Elektroniczna rejestracja czynności konserwacyjnych i błędów. | Tak |  |
|  | Podzespoły muszą zapewnić poprawną współpracę z chromatografem. | Tak |  |
|  | Konieczna jest współpraca chromatografu z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu. | Tak |  |
|  | certyfikaty ISO 9000 | Tak |  |
|  | zasilanie 230 V 50 Hz | Tak |  |
|  | zestaw akcesoriów ( kolumny, fiolki, kapilary, złączki, uszczelki, bezpieczniki, kable itp. ) umożliwiający zainstalowanie chromatografu oraz części eksploatacyjne na minimum 1 rok pracy, | Tak |  |
|  | fiolki z septami do autosamplera- 500 sztuk | Tak |  |
|  | dwie strzykawki Hamilton na 100 µl | Tak |  |
|  | zapasowe lampy do detektorów | Tak |  |
|  | dwie kolumny analityczne, różne, do oznaczania amin biogennych i aflatoksyn ( 250mm x 4,6 mm) z przedkolumnami zabezpieczającymi, oraz kolumna C8 150mm x 4,6 mm, | Tak |  |
|  | system HPLC ma umożliwiać pracę z kolumnami o standardowym uziarnieniu 5 µm (wszystkie średnice 1 – 4,6 mm, max. długość 300 mm) oraz z kolumnami o uziarnieniu poniżej 2 µm o długości max. 150mm i średnicy max. 4,6 mm | Tak |  |
|  | Urządzenie po zainstalowaniu musi być gotowe do pracy bez dodatkowych zakupów. | Tak |  |
|  | Pomoc aplikacyjna przy wdrażaniu metod analitycznych. | Tak |  |
| 11. | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 12. | Okres gwarancji : min. 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy