## CZĘŚĆ NR 12

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Aparat do pomiarów wielkości cząstek w układach dyspersyjnych składników żywności technika laserową w zakresie co najmniej od 20 nm do 2 mm 
z urządzeniem dyspergującym – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Układ pomiarowy umożliwiający pomiar wielkości cząstek w emulsjach i zawiesinach w przedziale co najmniej od 20 nm do 2 mm | TAK |  |
| 2. | Pomiar metodą dyfrakcji laserowej w całym zakresie pomiarowym | TAK |  |
| 3. | Celka pomiarowa do pomiarów ciekłych układów dyspersyjnych | TAK |  |
| 4. | Współpraca on-line z komputerem - oprogramowanie do sterowania aparatem i akwizycji wyników pomiarów w cenie zakupu wraz z kablami do połączenia z komputerem; możliwość obróbki danych off-line bez konieczności łączenia się z aparatem | TAK |  |
| 5. | Algorytm obliczeń wielkości cząstek w oparciu o teorię Mie | TAK |  |
| 6. | Pomiar w całym zakresie bez konieczności zmiany obiektywu/soczewki | TAK |  |
| 7. | Czas pojedynczego pomiaru w całym zakresie pomiarowym nie dłuższy niż 10s | TAK |  |
| 8. | W pełni automatyczne urządzenie dyspergujące z wbudowaną sondą ultradźwiękową: objętość cieczy dyspergującej nie większa niż 150 ml; wyposażone w pompę recyrkulacyjną (do przepompowywania dyspersji przez celkę pomiarową) wyposażone w sondę ultradźwiękową do dezintegracji zbrylonego proszku w zawiesinie sterowanie w pełni automatyczne przez oprogramowanie (SOP) | TAK |  |
| 9. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 10. | Okres gwarancji: min. 12 miesięcy | TAK |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy