## CZĘŚĆ NR 13

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Przenośne urządzenie do pomiaru aktywności wody, wilgotności
 i temperatury z funkcją Aw-Quick  – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| L.p. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W skład zestawu wchodzą; 2 sensory przystosowane do pomiaru w wyższych wartościach wilgotności, aktywności wody. 2 podstawki termostatyczne, Zestaw soli kalibracyjnych 10rh, 35rh, 50rh, 80rh, 95rh Walizka transportowa, Naczynka pomiarowe 14mm (100sztuk), Przewód łączący urządzenie z komputerem, Oprogramowanie w wersji podstawowej. | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 2. | Wymagania dla urządzenia: Wyświetlane parametry: aw, %rh, i oC, Dokładność nie mniejsza niż 0,008aw (±0,8%rh), ±0,1oK (przy 23 ±5oC) Powtarzalność lepsza niż 0,005aw (0,5%rh) 0,1oC Zakres pomiaru 0…1aw (0…100%rh), 5…50oC Kabel długości 1m | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 4. | Okres gwarancji: min. 24 miesiące | TAK |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy