## CZĘŚĆ NR 19

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Bioreaktor do pozyskiwania bioaktywnych składników żywności – 2 sztuki oraz komora do prowadzenia hodowli drobnoustrojów – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Bioreaktor do pozyskiwania bioaktywnych składników żywności |
| 1 | Bioreaktory 7.5L z wyposażeniem Objętość całkowita: minimum 7.5 l, Objętość robocza od 2.0 do 5.5 l Ogrzewanie za pomocą grzałki płaszczowej lub płaszcza wodnego Mieszadło z bezpośrednim napędem, stabilizacja obrotów za pomocą sprzężenia zwrotnego w zakresie 50-1250 rpm, Podwójne mieszadło typu Rushton, Wkładka zaburzająca przepływ Zakres temperatur pracy +5°C powyżej temp. cieczy chłodzącej do +70°C, regulacja temperatury wg algorytmu PID Zestaw zbiornika fermentacyjnego zawiera: pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w 16 portów, 7x Φ6mm, 8x Φ12mm, 1x Φ19mm, czujnik Pt temperatury mocowany w tulei pośredniej, pętla chłodząca z zaworem, system napowietrzania, spust produktu, przyrząd sterylnego pobierania próbek, chłodzony skraplacz par wylotowych, króciec potrójny, króciec do dodawania pożywki, septum Moduł kontrolera głównego z dotykowym kolorowym displayem graficznym ¼VGA, 8”: | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 2 | Współpraca z oprogramowaniem BioCommand1. możliwość sterowania do czterech zbiorników i kontroli 32 parametrów | Tak |  |
| 3 | Automatyczne wykrywanie podłączonych obwodów | Tak |  |
| 4 | Możliwość pracy w trybie fermentora lub hodowli komórek | Tak |  |
| 5 | Komunikacja poprzez port szeregowy - protokoły AFS oraz Modbus | Tak |  |
| 6 | Możliwość bezpłatnej aktualizacji wewnętrznego software’u przez użytkownika | Tak |  |
| 7 | Możliwość zmiany współczynników algorytmów regulacji | Tak |  |
| 8 | Kontroler pH i DO2, zakres regulacji DO2: 0-100%, regulacja napowietrzania sprzężona z obrotami mieszadła lub dodawaniem gazów/ powietrza, zakres regulacji pH 2-12, dokładność ±0.1 Ph | Tak |  |
| 9 | Kontroler poziomu piany i pożywki Moduł trzech pomp perystaltycznych (odpieniacz, pożywka, kwas, zasada) z zainstalowanym rotametrem Wyposażenie: Zestaw startowy: zbiorniki na reagenty (kwas, zasada, odpieniacz), zestaw węży silikonowych i rurek zasilających, przewody, filtry, zestaw kabli i adapterów, komplet – 2 szt. Stacja sterująca pod Windows lub równoważne – 1szt. Moduł chłodzący z układem próżniowym do zestawu biofermentorów – 1 szt. Komplet części zamiennych na 2 lata eksploatacji – 1szt. Filtr wodny z regulatorem ciśnienia – 1szt. Filtr powietrza z regulatorem ciśnienia – 1szt. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 10 | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
| Komora do prowadzenia hodowli drobnoustrojów |
| 1 | Termostatowana wytrząsarka do prowadzenia hodowli drobnoustrojów, 1 szt. | Tak |  |
| 2 | Wstrząsarka orbitalna z potrójnym napędem odśrodkowym (triple eccentric drive), bezszczotkowym, podłogowa | Tak |  |
| 3 | Pojemność minimalna urządzenia (kolby Erlenmeyera): 90x50ml, 60x125ml, 40x250ml, 24x500ml, 15x1L, 12x2L, 6x5L | Tak |  |
| 4 | Komora ze stali nierdzewnej, z wbudowanym zbiornikiem z odpływem, do nawilżania, i z zabezpieczeniem przed zalaniem mechanizmów, z zamontowanym frontalnie podwójnym, dużym oknem inspekcyjnym | Tak |  |
| 5 | Drzwi otwierane hydraulicznie w płaszczyźnie pionowej, z automatycznym wyłącznikiem wytrząsania. | Tak |  |
| 6 | Platforma wysuwana całkowicie z komory (typu slide-out) | Tak |  |
| 7 | Oświetlenie wewnętrzne | Tak |  |
| 8 | Zakres temperatury pracy od RT+5(C do +80(C, krok 0.1oC, Dokładność ±0.1oC w 37oC, jednorodność rozkładu temperatury ±0.25oC w 37oC, wbudowany niezależny termostat odcinający zasilanie po przekroczeniu górnego limitu temperatury pracy | Tak |  |
| 9 | Zakres szybkości wytrząsania 25-400 rpm, ±1 rpm, orbita min. 25mm, wbudowany mechanizm zapobiegający nagłemu startowi i zatrzymaniu platformy wytrząsającej | Tak |  |
| 10 | Programator mikroprocesorowy z dużym (min.7x12cm), podświetlanym wyświetlaczem LCD wszystkich i wybranych parametrów pracy, parametrów zadanych, aktualnej daty i godziny interfejs RS-232 lub USB minimum 4 programy użytkownika, minimum 15 kroków/program | Tak |  |
| 11 | Czas pracy: 0-1440 godzin (2 miesiące), krok 1 min/1 godz | Tak |  |
| 12 | Alarm, wizualny i dźwiękowy (wł./wył) odchyleń od parametrów zadanych, końca pracy, funkcja Auto-Restart po zaniku zasilania | Tak |  |
| 13 | Zasilanie 230V/50Hz | Tak |  |
| 14 | Urządzenia fabrycznie nowe | Tak |  |
| 15 | Okres gwarancji: min. 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy