## CZĘŚĆ NR 22

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Uniwersalne urządzenie do badań wytrzymałościowych produktów żywnościowych  z wyposażeniem – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| uniwersalna jednokolumnowa elektromechaniczna maszyna wytrzymałościowa dla obciążeń max. +/- 500 N |
| 1 | 1. Uniwersalna jednokolumnowa elektromechaniczna maszyna wytrzymałościowa - model stołowy - do badań statycznych i wolnozmiennych o zakresie obciążeń +/- 500 N, klasa pomiarowa urządzenia: 0,5; 1.1. Konstrukcja ramy wytrzymałościowej o wysokiej sztywności, zawierająca śrubową kolumnę napędową oraz jednorodną kolumnę prowadzącą. Obydwie kolumny są zabudowane dodatkową osłoną. Osadzenie belki pomiarowej z wstępnym obciążeniem i kompensacją luzu. 1.2. Całkowita wysokość przestrzeni testowej: minimum 725 mm. Głębokość przestrzeni badawczej od osi obciążenia do osłon kolumny prowadzącej: minimum 100 mm. Maksymalne gabaryty maszyny (szer. x gł. x wys.): 460 mm x 615 mm x 990 mm. 1.3. Zakres prędkości testowych belki pomiarowej: od 0,05 mm/min do 2500 mm/min w pełnym zakresie obciążeń maszyny. Prędkość powrotu belki pomiarowej: minimum 1800 mm/min. 1.4.Mikroprocesorowy system sterowania przemieszczeniem belki pomiarowej z kontrolą zmian prędkości, Zintegrowany cyfrowy system odczytu i kontroli danych z układem sprzężenia zwrotnego; Możliwość jednoczesnej prezentacji danych w czasie rzeczywistym z co najmniej 4 kanałów pomiarowych. 1.5. Automatyczna detekcja i kalibracja przetworników pomiarowych z opcją wyboru jednostek pomiarowych (system SI, metryczny). Cyfrowy pomiar wartości siły i przemieszczenia z częstotliwością próbkowania sygnałów sterujących i danych pomiarowych min. 40 kHz 1.6. Częstotliwość przesyłania grup pomiarowych na jednostkę komputera PC min. 1000 Hz, synchronicznie, we wszystkich kanałach systemu, Transmisja danych do jednostki PC poprzez dedykowany interfejs typu Ethernet z szybkością min. 750 kb/s; 1.7. Oddzielny panel sterujący umożliwiający: wystartowanie i zatrzymanie testu, wyzerowanie długości pomiarowej, przesuw szybki i dokładny (wolny) belki pomiarowej. Funkcja ochrony próbki, zapobiegająca uszkodzeniu próbki podczas mocowania. 1.8. Napęd elektryczny za pomocą silnika prądu stałego; Zasilanie: 230V, 50 Hz, 1-fazowe. 1.9. Głowica pomiarowa siły o obciążalności +/- 500 N z funkcją automatycznej identyfikacji i kalibracji elektronicznej; klasa pomiarowa 0,5 w przedziale od 0,4% do 1% zakresu pomiarowego głowicy, tzn. dokładność pomiarowa siły: +/- 0,25% w przedziale od 0,4% do 1% zakresu pomiarowego. Gniazdo mocowania akcesoriów o średnicy 12 mm z przetyczką 6 mm. 1.10. Głowica powinna być dostarczona wraz z fabrycznymi certyfikatem wzorcowania potwierdzającymi dokładność pomiarową. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 2 | Zestaw akcesoriów badawczych: 2.1. Taca osłonowa o wymiarach ok. 180 mm x 180 mm 2.2. Zespół wspornika płyt testowych o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 95 mm x 95 mm x 80 mm 2.3. Przystawka Warner-Bratzler do badań mięsa; w zestawie nóż płaski i nóż typu "V". 2.4. Zestaw do testów przebijania, nakłuwania i badania jędrności: zestaw próbników punktowych (9 szt.) zestaw próbników kulkowych (5 szt., średnice: 2, 4, 6, 8, 10 mm uniwersalny uchwyt samocentrujący. 2.5. Zestaw uchwytu i płyt do testów przebijania i jędrności (5 szt.): płyta pełna, płyty z otworami średnicy: 10 mm, 15,9 mm, 22 mm, 70 mm. 2.6. Tarcza do testów ściskania produktów żywnościowych, powierzchnia: 2.580 mm.kw | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 3 | Zestaw komputera PC i oprogramowania do badań wytrzymałościowych 3.1. Zestaw sterujący PC z procesorem min. Intel Core 2 Duo 2.66 GHz, 2GB RAM, dysk twardy 160GB, 16x DVD+/-RW, karta sieciowa, złącza USB, złącza PCI minimum 3, monitor 19” LCD, klawiatura, mysz, system operacyjny Windows XP Professional 3.2. Oprogramowanie do testów wytrzymałościowych w języku polskim i angielskim w pełnej konfiguracji obejmującej m.in.: testy rozciągania, ściskania, zginania, rozdzierania, odrywania, badania współczynnika tarcia i inne. Funkcje automatycznej wewnętrznej kalibracji głowic i przetworników pomiarowych, zabezpieczenia przeciw przeciążaniu, detekcje pęknięcia próbki, indywidualne ustawienia kryteriów przebiegu i zakończenia testu, tryb pracy z podpowiedziami obsługi. Oprogramowanie zapewniające rozszerzone sterowanie przemieszczeniem belki pomiarowej maszyny wytrzymałościowej w funkcji obciążenia, naprężenia i odkształcenia, możliwość realizacji obciążeń cyklicznych i zmiennych. Moduł raportowania zapewniający tworzenie raportów w postaci pliku PDF, MS WORD i HTML oraz eksportu danych do programu MS Excel i w trybie ASCII. | Tak Tak Tak |  |
| 4 | Inne wymagania: 4.1. Dostarczenie z systemem świadectwa fabrycznej kalibracji głowic pomiarowych siły wystawione przez akredytowane laboratorium producenta. 4.2. Wykonanie instalacji w siedzibie użytkownika przez serwis producenta, który ma siedzibę w Polsce; 4.3. Szkolenie w zakresie obsługi aparatury związane z wykonywaniem analiz, konserwacją, obsługą systemu sterującego pracą wszystkich modułów w siedzibie użytkownika; 4.4. Po zainstalowaniu i uruchomieniu maszyny wykonawca dokona kalibracji dostarczonych głowic pomiarowych siły zgodnie z normami ISO 7500-1 lub ASTM E4 wraz z wystawieniem oficjalnych świadectw kalibracji w języku polskim i angielskim (wg ILAC). 4.5. Szkolenie min. 2 pracowników w zakresie obsługi, konserwacji oraz podstawowych czynności serwisowych wliczone w cenę zestawu w siedzibie zamawiającego; | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 16 | Urządzenia fabrycznie nowe | Tak |  |
| 17 | Okres gwarancji: min. 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy