## CZĘŚĆ NR 5

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Analizator elementarny CHNS/O z wyposażeniem – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Analizator elementarny CHNS/O (1 szt): |
|  | Analizator elementarny umożliwiający jednoczesną analizę CHNS z automatycznym systemem dozowania tlenu | Tak |  |
|  | Analizator sterowany wbudowanym mikroprocesorem z możliwością podłączenia do wagi w celu automatycznego przenoszenia wagi analizowanych próbek | Tak |  |
|  | Dokładność (hel)CHN≤0,3, CHNS ≤0,3%,, Tlen ≤0,3%, | Tak |  |
|  | Precyzja CHN≤0,2%, CHNS ≤0,2%, Tlen≤0,2%, | Tak |  |
|  | Granica wykrywalności: 10ppm, | Tak |  |
|  | Analizowana próbka w stanie stałym lub ciekłym wielkości od 0,1 do 1000mg, | Tak |  |
|  | Czas analizy CHN 8min., CHNS 12min,. Tlen 4 min. | Tak |  |
|  | Detektor TCD | Tak |  |
|  | Wbudowane standardowe opcje zawierające: auto-start, automatyczne wyłączanie po analizie, obliczenia, test ciśnienia po uruchomieniu. | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Automatyczny podajnik na 63 próbki oraz zestaw zestaw niezbędnych narzędzi do obsługi aparatu. | Tak Tak |  |
|  | Opcja do oznaczania CHNSO z zestawem akcesoriów, odczynników i naczynek wystarczający na wykonanie 12000 analiz dla każdego z tych pierwiastków | Tak |  |
|  | Regulatory do gazu nośnego, gazu do sterowania pneumatyki, gazu do spalań i gazu pirolizy. | Tak Tak Tak |  |
|  | Automatyczne przełączanie kolumny | Tak |  |
|  | Zbieranie danych przez zewnętrzny komputer i oprogramowanie dostarczane wraz z aparatem Komuter PC o parametrach minimum: Procesor Dual Core 2,0GHz, 1GBRAM, dysk twardy min. 250GB, Ethernet, DVD/RW, 6 USB, zintegrowana karta grafiki, klawiatura, mysz optyczna, monitor LCD 24”, drukarka atramentowa z kablem do drukarki | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Filtr usuwający wilgoć i tlen z gazu nośnego | Tak |  |
| Mikrowaga (1 szt.): |
|  | Precyzyjna waga kontrolowana przez mikroprocesor o następujących parametrach: - zakres ważenia 0,1µg – 6g, - automatyczna kalibracja, - pamięć min. 899, - analiza statystyczna | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Przewód do podłączenia mikrowagi umożliwiający automatyczny transfer wartości naważki do analizatora. | Tak |  |
| Przystawka do analizy UV próbek CHN (2 szt.) : |
|  | - zakres długości fali: 190-1100nm - źródło światła lampa ksenonowa - szczelina: ≤1,5nm - szybkość skanowania: 24 000nm/min, - duża komora pomiarowa - praca przy otwartym układzie pomiarowym, - dokładność długości fali: +/-0,5nm - powtarzalność długości fali: +/-0,1nm - dokładność fotometryczna przy 1 Abs: +/-0,005Abs - stabilność: ( 0,0004Abs/h - poziom szumów RMS: ( 0,0001Abs - sterowanie z zewnętrznego komputera | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy