## CZĘŚĆ NR 6

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Spektrofotometr  skaningowy uv/vis – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ - jednowiązkowy (co najmniej ze stałą wiązką odniesienia) System wyboru długości fali- monochromator Zakres widmowy - 190 – 1000 nm Dokładność ustawienia długości fali: ± 1 nm Rozdzielczość długości fali < 0.5 nm | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Kalibracja długości fali: automatyczna – oparta o zjawisko fizyczne (np. linie emisyjne atomu wodoru), niewymagająca wzorcowania zewnętrznego (!) | Tak Tak |  |
|  | Wybór długości fali automatyczny przez program, ręczny – z klawiatury | Tak Tak |  |
|  | Szerokość widmowa szczeliny < 5 nm | Tak |  |
|  | Zakres fotometryczny ± 3.0 E w zakresie długości fali 200 – 900 nm | Tak |  |
|  | Dokładność fotometryczna 0.005 E dla E 0.0 – 0.5; 1% dla E 0.5 – 2.0 | Tak |  |
|  | Światło zewnętrzne - niewrażliwy (gniazdo pomiarowe bez pokrywy lub klapy) | Tak |  |
|  | Tryby pomiarowe min. 99 metod własnych użytkownika pozwalających na pomiar:: stężeń w oparciu o minimum liniowe krzywe kalibracyjne absorbancji, transmisji, kinetyki widma | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Szybkość skanowania widma - dowolny skan w czasie krótszym niż 60 sekund | Tak |  |
|  | Gniazdo pomiarowe - uniwersalne – bez konieczności stosowania adaptera do kuwet okrągłych 14 mm, kuwet prostokątnych 10, 20, 50 mm | Tak |  |
|  | Pamięć wyników min. 999 wyników pomiarów, zawartość zapisów gwarantująca pełną indywidualną identyfikowalność wyników (min. wynik, data, czas, analityk, miejsce poboru, numer, rozcieńczenie) możliwość bezpośredniego zapisu wyników do pamięci typu USB i następnie na dysku twardym komputera zewnętrznego | Tak Tak tak |  |
|  | Oprogramowanie do komputera zewnętrznego zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie wyników zbieranie i przechowywanie programów pomiarowych drukowanie raportów z pomiarów i diagnostyki | Tak Tak Tak |  |
|  | Pomiar mętności nefelometryczny – zgodny z EN ISO 7027 (wbudowany nefelometr) | Tak |  |
|  | Pomiar barwy - zgodny z procedurami pomiarowymi CIE oraz PN EN ISO 7887 (co najmniej wg. punktu 4 – skala Pt-Co, pomiar w oparciu o pełną analizę widma) | Tak |  |
|  | Wewnętrzna kontrola jakości (IQC) definiowanie wielu materiałów odniesienia, automatyczne monity o pomiar IQC, spersonalizowane liczniki pomiarów IQC, dokumentowanie wyników IQC | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Funkcje kontrolne urządzenia kontrola lamp VIS i UV, kontrola prawidłowości ustawiania długości fali, kontrola poziomu szumów i światła rozproszonego, kontrola dokładności fotometrycznej, drukowanie raportów z w/w wymienionych badań | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Ekran:LCD, kolorowy, dotykowy, z podświetleniem | Tak |  |
|  | Język interfejsu polski, ew. inne | Tak |  |
|  | Uaktualnienie oprogramowania (spektrofotometru i zewnętrznego) bezpłatnie, dostępne na żądanie, niewymagające interwencji serwisu | Tak Tak Tak |  |
|  | Złącza min. 2 x USB, RS 232 | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz | Tak |  |
|  | Wymiary (± 10%) szerokość < 300 mm głębokość < 450 mm położenie gniazda pomiarowego < 100 mm od blatu | Tak Tak Tak |  |
|  | Waga < 10 kg | Tak |  |
|  | Dostarczenie materiałów testowych i eksploatacyjnych na okres szkolenia | Tak |  |
|  | Odbiór i utylizacja zużytych odczynników konfekcjonowanych | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy