## CZĘŚĆ NR 7

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Analizator węgla i azotu organicznego TOC-TN – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator ma w precyzyjny sposób oznaczać zawartość: ogólnego węgla organicznego (TOC), węgla całkowitego (TC), całkowitego węgla nieorganicznego (TIC), usuwalnego węgla organicznego (POC), nieusuwalnego węgla organicznego (NPOC).z tej samej próby i w tym samym czasie zgodnie z normami PN-EN1484 , ISO, DIN, EPA, ASTM, USEPA w wodzie. | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| Parametry techniczne analizatora: |
|  | rozkład wysokotemperaturowy min. 950°C | Tak |  |
|  | trzy metody pomiarowe oznaczania TOC (metoda różnicowa, metoda bezpośrednia i metoda łącząca metodę różnicową z bezpośrednią) | Tak |  |
|  | czterokanałowy detektor podczerwieni MC-NDIR (3 kanały pomiarowe i jeden referencyjny) zapewniający dokładność, powtarzalność i precyzję pomiaru (poniżej 2%), np. przez pomiar przepływu na początku i na końcu rurki | Tak |  |
|  | szczelny pneumatyczny port do wprowadzania próbki- bez wężyków bezpośrednio do pieca | Tak |  |
|  | bezobsługowy system osuszania gazów pospaleniowych | Tak |  |
|  | system VITA zapewniający stabilny pomiar (ciągła kontrola) | Tak |  |
|  | platynowy katalizator | Tak |  |
|  | automatyczne zerowanie aparatu | Tak |  |
|  | automatycznie przełączane zakresy pomiarowe | Tak |  |
|  | elektroniczne sterowanie i kontrola przepływu gazu, szczelności i temperatury przy pomocy komputera | Tak |  |
|  | specjalny sensor temperatury utrzymujący stałą (określoną) temperaturę | Tak |  |
|  | zakres pomiarowy dla stężeń TOC co najmniej w zakresie od 0,05 mg/dm3 do 30000 mg/dm3 | Tak |  |
|  | objętość próbki co najmniej w zakresie od 50 µl do 500 µl | Tak |  |
|  | średnica wewnętrzna igły minimum 0,7 mm (odporna na korozję) | Tak |  |
|  | automatyczny podajnik, co najmniej 60-cio miejscowy | Tak |  |
|  | próbka homogenizowana automatycznie w każdej pozycji podajnika | Tak |  |
|  | wskazana możliwość nastrzyku różnych objętości prób oraz kalibracji różnoobjętościowej | Tak |  |
|  | możliwość regulacji szybkości mieszania podajnika próbek | Tak |  |
|  | automatyczne zakwaszanie próby | Tak |  |
|  | automatyczna kontrola i przemywanie kanałów podających i aparatu | Tak |  |
|  | automatyczne wydmuchiwanie węgla organicznego | Tak |  |
|  | automatyczne wyłączanie przepływu gazu po pomiarach | Tak |  |
|  | niezbędne przewody służące do podłączeń | Tak |  |
|  | zewnętrzny moduł do analizy ciał stałych z zewnętrznym piecem do wysokotemperaturowego systemu rozkładu próbek o masie co najmniej 3 g, w temperaturze 1300°C | Tak |  |
|  | zewnętrzny moduł do analizy azotu całkowitego z detektorem CLD umożliwiającym analizę azotu w zakresie 0,1 do 200 mg/dm3 zasilanie – napięcie zmienne 230 V 50 Hz | Tak |  |
|  | zewnętrzny moduł do oznaczania ChZT w temperaturze 148°C z obrotowym czytnikiem kodów kreskowych na kuwety 13mm, zakres 5-60.000 mg/l, 0-1000 mg/l ISO 15705, wyjście USB, ekran dotykowy napięcie zmienne 230 V 50 Hz | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | aparat przystosowany do pracy z gazem nośnym, którym może być powietrze syntetyczne wolne od węglowodorów lub tlen | Tak |  |
|  | reduktor butlowy do aparatury laboratoryjnej, dwustopniowy, z membraną stalową i chromowanym korpusem, ze złączkami przystosowanymi do instalacji gazowej aparatu | Tak |  |
|  | analizator sterowany z komputera za pomocą oprogramowania użytkowego w środowisku Windows menu oprogramowania użytkowego analizatora w języku polskim | Tak Tak |  |
|  | dodatkowy zestaw materiałów eksploatacyjnych na co najmniej 3000 analiz TOC (jedna analiza składa się z 3 pomiarów) – dot. próbek ciekłych | Tak |  |
|  | dodatkowy zestaw mat. eksploatacyjnych na co najmniej 1000 analiz TOC dla próbek stałych |  |  |
|  | wszystkie moduły urządzenia muszą pochodzić od tego samego producenta |  |  |
|  | zestaw do zdalnej komunikacji z analizatorem umożliwiający podgląd danych pomiarowych. |  |  |
|  | Wymagania odnośnie oprogramowania: Oprogramowanie w jęz. polskim możliwość edycji (wstawianie, kasowanie, kopiowanie linii, odejmowania wartości ślepej, zaznaczanie próbek, edytowanie do dalszej obróbki wyników i obserwacji danych pomiarowych (pola pików i stężenia) lub przebiegów graficznych analizy (w przypadku oglądania krzywych kalibracji)) generowanie raportów zawierających wymagane do identyfikacji próbki, zapewnienie całkowicie automatycznej kontroli przebiegu i precyzji procesu zapewnienie możliwości wielopunktowej kalibracji według funkcji liniowych i nieliniowych (możliwość wyboru), statystyka wizualizacja przebiegu oznaczania w formie graficznej (wykresu) ustawienie podajnika próbek na wybraną pozycję możliwość eksportu danych do oprogramowania, np. Excel | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Komputer: procesor Dual 2 Core, pamięć RAM 2GB, Dysk 250GB lub większy, karta graficzna, karta sieciowa, z łącze com, nagrywarka DVD/RW, system operacyjny XP lub Windows 7 + pakiet Microsoft Office, drukarka laserowa | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim i angielskim. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: min. 48 miesięcy (co najmniej jeden przegląd w roku w miejscu pracy urządzenia z gwarantowaną wymianą części eksploatacyjnych) | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy