## CZĘŚĆ NR 10

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Kompleksowy system do wykonywania testów ELISA – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres spektralny co najmniej 340-850 nm | Tak |  |
|  | Liniowość co najmniej - 0-4 Abs | Tak |  |
|  | Dokładność odczytu ±1% lub 0,005 Abs | Tak |  |
|  | Czułość - 0,001 Abs | Tak |  |
|  | Czas pomiaru najwyżej 6s - płytka 96 dołkowa tryb szybki, 12s płytka 96 dołkowa tryb normalny | Tak Tak |  |
|  | Precyzja - CV<0,2%(0,3-3 Abs), CV<1% (3-4 Abs) | Tak |  |
|  | Wielkość mikropłytek – co najmniej 96 i 384 dołkowe | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna co najmniej 99 protokołów użytkownika, 100 wyników pomiarów możliwość znacznego zwiększenia rozmiaru pamięci poprzez podłączenie do gniazda USB karty pamięci | Tak Tak Tak |  |
|  | Źródło światła - Lampa kwarcowo-halogenowa lub lampa ksenonowa | Tak |  |
|  | Filtry – co najmniej 8 filtrów na obrotowej karuzeli | Tak |  |
|  | Detektor - fotodetektor krzemowy | Tak |  |
|  | Wytrząsanie - Liniowe co najmniej w 3 trybach | Tak |  |
|  | Wbudowany inkubator . Zakres pracy inkubatora co najmniej - +4ºC powyżej temperatury otoczenia do 50 ºC | Tak |  |
|  | Typ wyświetlacza - kolorowy LCD (480 x 272 punkty - 256 barw) | Tak |  |
|  | Gniazda USB do połączenia pamięci, USB – do połączenia drukarki, USB – do podłączenia komputera | Tak Tak Tak |  |
|  | Dołączony komputer przenośny (laptop) wraz z systemem operacyjnym Windows 7 Professional. Wymagane oprogramowanie do obsługi urządzenia i analizy wyników kompatybilne z podanym systemem operacyjnym. | Tak Tak |  |
|  | Pipety automatyczne 8 kanałowe (2 sztuki) i 12 kanałowe (2 sztuki) | Tak Tak |  |
|  | Automatyczna myjka do płytek 8 i 12 kanałowych | Tak |  |
|  | Myjka musi składać się z zintegrowanego w jedno urządzenie modułów płuczącego i pompującego. | Tak |  |
|  | Typ pompy membranowa, nie dopuszcza się pompy strzykawkowej, praca pompy tylko podczas procesu płukania | Tak Tak |  |
|  | Pojemniki na płyn myjący oraz ścieki po około 2 litry każdy, dodatkowo pojemnik na ścieki musi być wyposażony w czujnik poziomu płynów. | Tak Tak |  |
|  | Panel sterowania powinien być odporny na zalanie i zawierać wskaźniki świetlne informujące o podłączeniu płuczki do zasilania i o występujących problemach z podciśnieniem w układzie. | Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy