## CZĘŚĆ NR 14

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Cytometr przepływowy – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W pełni cyfrowy cytometr wyposażony w dwa lasery: niebieski (488 nm) czerwony (635 nm). | Tak Tak Tak |  |
|  | Aparat wyposażony powinien być w podajnik płytek: wielodołkowych probówek cytometrycznych. | Tak Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego pomiary 5 fluorescencji z jednego lasera. | Tak |  |
|  | Automatyczna cyfrowa kompensacja kolorów w czasie i po akwizycji. | Tak |  |
|  | Cytometr powinien posiadać konstrukcję układu optycznego, w którym wiązki laserowe są współosiowo rozdzielone. | Tak |  |
|  | Cyfrowa rozdzielczość sygnału na ponad milion kanałów. | Tak |  |
|  | Możliwość wykorzystania aparatu do analizy flow-FISH. | Tak |  |
|  | Zbieranie danych i ich zapisywanie w skali liniowej dla wszystkich parametrów z możliwością obrazowania danych w innych skalach poprzez ich matematyczną transformację. | Tak |  |
|  | Samodzielna modyfikacja układu filtrów przez użytkownika bez konieczności posiadania narzędzi i ponownej kalibracji systemu optycznego. | Tak |  |
|  | Możliwe regulowanie szybkości pobierania próbki. | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w stacje roboczą PC: procesor Pentium 4 2,6 Ghz pamięci, RAM 2 GB, HD 400 GB, napęd CD/DVD, kartę sieciową, stację dyskietek, porty USB, modem, system operacyjny Windows XP Pro, Microsoft Office, klawiatura, mysz, monitor LCD 19 – 24”, kolorowa drukarka o wysokiej rozdzielczości. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Licencjonowane oprogramowanie pozwalające na pełną ręczną i automatyczną kontrolę cytometru, zarządzanie bazą danych, sygnalizację błędów aparatu, wykonywanie analiz cytometrycznych z możliwością tworzenia raportów. | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Oprogramowanie do akwizycji CXP i do analizy CXP analysis zintegrowane z MS Office i Statistika. | Tak |  |
|  | Zestaw odczynników startowych niezbędnych do instalacji i przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi aparatu. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy