## CZĘŚĆ NR 23

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Autoklaw – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcje wyświetlacza: zamknięte drzwi, czekaj otwarte drzwi, plan konserwacji, podgrzewanie, przerwa na chłodzenie, minimalny poziom wody, max. poziom wody, sprawdź jakość wody, woda odprowadzona i cykl zakończony). | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Wyświetlacz pokazujący ponadto: datę, godzinę, przebieg cyklu, fazę cyklu, temperaturę (z dokładnością 0,1°C, zgodnie z normą EN 13060), ciśnienie absolutne (z dokładnością 1 mbar, zgodnie z normą EN 13060), czas trwania cyklu i czas pozostały do końca sterylizacji i fazy suszenia,. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Możliwość programowania, modyfikacji ustawień autoklawu, programowanie cyklu specjalnego, dostęp do ustawień serwisowych, zapisanie przebiegu co 30 cykli sterylizacji oraz transfer zapisów na dysk komputera mikroprocesorowe sterowanie, menu w j. polskim; | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | pompa próżniowa do wytwarzania : próżni wstępnej, próżni frakcyjnej oraz suszenia; | Tak Tak Tak |  |
|  | możliwość wstępnego podgrzania w pozycji oczekiwania; | Tak |  |
|  | filtr bakteriologiczny zasysanego do komory powietrza; | Tak |  |
|  | akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów; | Tak |  |
|  | komora sterylizacyjna i rama ze stali nierdzewnej; | Tak |  |
|  | pomiar temperatury termoelementem; | Tak |  |
|  | automatyczna blokada drzwi po rozpoczęciu cyklu i w każdym przypadku gdy ciśnienie w wzrośnie do 0,2 bara; | Tak |  |
|  | możliwość zabudowy urządzenia; | Tak |  |
|  | co najmniej 2 programy sterylizacji w temperaturze 121°C; | Tak |  |
|  | co najmniej 4 programy sterylizacji w temperaturze 134°C; | Tak |  |
|  | 2 programy testowe, | Tak |  |
|  | program specjalny z możliwością modyfikacji temp., czasu sterylizacji i czasu suszenia (m.in. sterylizacja płynów); | Tak Tak Tak |  |
|  | automatyczny pobór i spust wody; | Tak |  |
|  | możliwość podłączenia do komputera; | Tak |  |
|  | drukarka zintegrowana. | Tak |  |
|  | wymiary komory 250x440 +/- 10%, | Tak |  |
|  | zbiornik wody co najmniej 3,1 + 3,1, | Tak |  |
|  | masa do 51 kg. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy