## CZĘŚĆ NR 24

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

A ) Przedmiot zamówienia: Liofilizator półkowy z wyposażeniem - 1 szt.

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność kondensatora lodu 2,5 kg | Tak |  |
|  | Wydajność kondensatora lodu min.2 kg/24 h | Tak |  |
|  | Minimalna temperatura kondensatora lodu: - 60(C | Tak |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem graficznym | Tak |  |
|  | Równoczesne cyfrowe wyświetlanie aktualnych i zadanych parametrów procesu: całkowitego czasu trwania procesu czasu przebiegu poszczególnych faz procesu próżni temperatury parowania w funkcji próżni temperatury kondensatora lodu | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Tryb programowania i automatycznej zmiany faz procesu | Tak |  |
|  | Zadawanie i regulacja próżni podczas procesu liofilizacji. | Tak |  |
|  | Programowanie za pomocą sterownika liofilizatora czasu rozgrzewania pompy próżniowej od 5 do 60 min | Tak |  |
|  | Język programowania: polski | Tak |  |
|  | Wyświetlanie komunikatów o stanach alarmowych –opis słowny z sygnalizacją dźwiękową. | Tak |  |
|  | Zapowietrzanie precyzyjnym zaworem z możliwością wprowadzenia gazu obojętnego | Tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe: |
|  | Cylinder akrylowy z 8 wyjściami do zaworów gumowych do podłączenia naczyń do liofilizacji. | Tak |  |
|  | Liczba zaworów min.2 szt. | Tak |  |
|  | 3 półki o średnicy min. 200 mm | Tak |  |
|  | Naczynia do liofilizacji 75 i 150 ml. po 4 szt. | Tak |  |
|  | Pompa próżniowa olejowa, dwustopniowa z filtrem wylotowym z przezroczystym zbiornikiem na olej. | Tak |  |
|  | Wydajność pompy próżniowej min. 2,5 m3/h | Tak |  |
|  | Próżnia końcowa nie gorsza niż 2x10-3 mbara | Tak |  |
|  | Włączanie pompy próżniowej ze sterownika liofilizatora | Tak |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż 315 x 345 x 460 mm (szer. x wys. x głęb.) | Tak |  |
|  | Zasilanie liofilizatora 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

B) Przedmiot zamówienia: Ultra zamrażarka skrzyniowa(- 86°C) – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja |
| 1 | Zamknięty kaskadowy system chłodzenia z 2 wysokowydajnymi hermetycznymi kompresorami chłodzonymi powietrzem | Tak |  |
| 2 | Pojemność 500 L ± 10 L. | Tak |  |
| 2 | Czynniki chłodzące bezfreonowe, nie wybuchowe, nietoksyczne | Tak |  |
| 3 | 4 drzwiczki wewnętrzne izolowane termicznie | Tak |  |
| 4 | 4 wewnętrzne sekcje każda z niezależnym dostępem | Tak |  |
| 5 | Izolacja termiczna komory zamrażarki – pianka poliuretanowa o grubości ≥ 125 mm | Tak |  |
| 6 | Szerokość zewnętrzna ≤ 860mm, głębokość zewnętrzna ≤ 920mm, wysokość zewnętrzna max. 1970 mm | Tak |  |
| 7 | Podstawa zamrażarki poziomowana wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania | Tak |  |
| 8 | Komora zamrażarki z zaokrąglonymi rogami do łatwego czyszczenia | Tak |  |
| 9 | Panel kontrolny na wysokości oczu | Tak |  |
| 10 | Filtr kondensera łatwy do wyjęcia i czyszczenia | Tak |  |
| 11 | Port wyrównywania ciśnień zapobiegający przysysaniu się drzwi zamrażarki | Tak |  |
| 12 | Zakres pracy -20° ÷ -86°C | Tak |  |
| 13 | Poziom hałasu <50 dBA | Tak |  |
| 14 | System ogrzewania uszczelek przeciwdziałający narastaniu lodu | Tak |  |
| 15 | Zasilanie 230V, 50 Hz | Tak |  |
| Sterowanie i kontrola |
| 16 | Mikroprocesorowy panel sterujący | Tak |  |
| 17 | Awaryjne zasilanie sterownika | Tak |  |
| 18 | Alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury | Tak |  |
| 19 | Alarm otwartych drzwi | Tak |  |
| 20 | Alarm braku zasilania | Tak |  |
| 21 | Alarm zbyt wysokiej temperatury kondensera | Tak |  |
| 22 | Alarm zbyt niskiego poziomu napięcia baterii | Tak |  |
| 23 | Powiadomienie o za niskim poziomie zasilania | Tak |  |
| 24 | System zabezpieczenia prądowego układów zamrażarki | Tak |  |
| 25 | System rejestracji stanów alarmowych | Tak |  |
| 26 | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego | Tak |  |
| 27 | Panel blokowany hasłem | Tak |  |
| 28 | Gniazdo do podłączenia zewnętrznego systemu alarmowego | Tak |  |
| 29 | Wbudowane złącze RS232 | Tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
| 30 | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 31 | System zasilania awaryjnego CO2 ( z butlą lub bez) z możliwością ustawiania czasu wstrzykiwania i czasu przerw pomiędzy wstrzyknięciami (oszczędność CO2 i ochrona uszczelek zamrażarki) | Tak Tak Tak |  |
| 32 | System kontroli zużycia gazu w butli CO2 backup |  |  |
| 33 | Komplet szuflad i minimum 300 pudełek plastikowych z przegrodami do probówek typu eppendorf |  |  |
| 34 | System awaryjnego powiadamiania telefonicznego o stanach alarmowych do min. 5 telefonów |  |  |
| 35 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 36 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

C) Przedmiot zamówienia: Inkubator CO2 z kontrolą wilgotności – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterowanie PID w pełni mikroprocesorowe z cyfrowym wyświetlaniem temperatury aktualnej, temperatury alarmu, CO2 i wilgotności jednocześnie, | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 2 | Wykonanie obudowy zewnętrznej ze stali nierdzewnej nie malowanej, wnętrze ze stali nierdzewnej elektro-polerowanej z zaokrąglonymi rogami, | Tak Tak |  |
| 3 | Dodatkowe szklane drzwiczki wewnętrzne, | Tak |  |
| 4 | Wymuszony obieg gazu za pomocą wbudowanego wentylatora, nie powodujący turbulencji, | Tak |  |
| 5 | Pojemność 150 - 155 l, | Tak |  |
| 6 | Maksymalne wymiary zewnętrzne szer. x gł. x wys. 650 x 650 x 940 mm, | Tak |  |
| 7 | Regulacja CO2 w zakresie min.0-20%, | Tak |  |
| 8 | Dokładność ustawienia CO2 ±0.1%, | Tak |  |
| 9 | Automatyczna kontrola czujnikiem IR zawartości CO2 z automatycznym zerowaniem, | Tak |  |
| 10 | Regulacja temperatury w zakresie min. do +50°C, | Tak |  |
| 11 | Maks. odchylenia w czasie ≤ ±0.1°C, | Tak |  |
| 12 | Maks. odchylenia w przestrzeni ≤ ±0.3°C, | Tak |  |
| 13 | Mikroprocesorowy system termostatowania z dwiema sondami Pt100 i autodiagnostyką, | Tak |  |
| 14 | Sterylizacja wnętrza w cyklu 3 godzinnym w temperaturze 160°. Ograniczony dostęp do funkcji sterylizacji poprzez kartę chip. W pełni automatyczna sterylizacja (nie tylko dezynfekcja) obejmująca ścianki, czujniki, wentylator i zbiorniki z wodą, | Tak Tak Tak |  |
| 15 | Mikroprocesorowy system kontroli wilgotności w zakresie regulacji 40-97% wilgotności względnej, | Tak |  |
| 16 | Niezależny od głównego termostatu mikroprocesorowy system zabezpieczenia przed przegrzaniem, z sondą Pt100, autodiagnostyką i alarmem wizualnym i dźwiękowym, | Tak Tak Tak Tak |  |
| 17 | Ogrzewanie wszystkich ścianek, bocznych i tylnej oraz drzwi | Tak |  |
| 18 | System alarmowy informujący akustycznie i wizualnie o przekroczeniu lub zbyt niskiej temperatury, stężenia CO2, wilgotności, otwartych drzwi, pustych butli CO2. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
| 19 | Dołączone oprogramowanie do odczytu temperatury, CO2 i wilgotności, pracujące w systemie Windows XP. | Tak |  |
| 20 | Wyjście na komputer typu USB oraz bezpośrednio na drukarkę. | Tak |  |
| 21 | Wbudowana w urządzenie pamięć, umożliwiająca przechowywanie zapisów z pracy urządzenia z okresu przynajmniej ostatnich 3 miesięcy przy interwałach 1 min. (zapis wszystkich ustawień, aktualnych wartości, błędów, czasu rzeczywistego i daty), | Tak |  |
| 22 | Zegar czasu rzeczywistego z programowaniem pracy w trybie 7 dniowym. | Tak |  |
| 23 | Automatyczne przerwanie dopływu CO2 przy otwarciu drzwi | Tak |  |
| 24 | Zasilanie z dwóch butli z gazem, z automatycznym przełączaniem, z jednej na drugą, | Tak |  |
| 25 | Zasilanie 230V/50Hz, | Tak |  |
| 26 | W dostawie 2 półki o pełnej szerokości, | Tak |  |
| 27 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 28 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | Tak |  |

D) Przedmiot zamówienia: Inkubator z chłodzeniem – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pojemność 53 litry ± 5L. | Tak |  |
| 2 | zakres temperatur od +5 do 60ºC | Tak |  |
| 3 | chłodzenie modułem Peltiera | Tak |  |
| 4 | obudowa zewnętrzna i komora wewnętrzna wykonane ze stali nierdzewnej, wewnętrzne drzwi szklane | Tak |  |
| 5 | elektroniczny sterownik mikroprocesorowy z systemem automatycznego diagnozowania i korekty temperatury | Tak |  |
| 6 | cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy, funkcja menu wyświetlana na dodatkowym alfa-numerycznym wyświetlaczu | Tak Tak |  |
| 7 | zabezpieczenie przed przegrzaniem z możliwością samodzielnego regulowania zakresów | Tak |  |
| 8 | sygnalizacja awarii, wymuszony obieg powietrza z możliwością regulowania mocy wentylatora | Tak Tak |  |
| 9 | wyjście USB i Centronics na drukarkę ( możliwość wydruku parametrów pracy) | Tak |  |
| 10 | 2 półki perforowane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 11 | certyfikat kalibracyjny w temp. 37oC | Tak |  |
| 12 | dokładność rozkładu temp. ±0,3oC | Tak |  |
| 13 | programowanie czasu pracy urządzenia w trybie siedmiodniowym dla każdego dnia tygodnia, 40 ramp temperaturowych | Tak Tak |  |
| 14 | port kart CHIP - w dostawie 1 karta stanowiąca zewnętrzną pamięć urządzenia | Tak |  |
| 15 | wymiary zew. maksymalne (szer. x wys. x gł.) 550x680x550 mm | Tak |  |
| 16 | dwie półki perforowane ze stali nierdzewne | Tak |  |
| 17 | oświadczenie producenta o upoważnieniu do oferowania przedmiotu zamówienia i posiadaniu przez oferenta autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego dołączone do oferty. | Tak |  |
| 18 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 19 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy