## CZĘŚĆ NR 26

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: System do ilościowej detekcji kwasów nukleinowych i ich zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym (Real Time PCR  thermocycler)  - 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry graniczne: |
|  | Termocykler z blokiem 96 dołkowym do pracy z płytkami o objętości 0,1 ml, | Tak |  |
|  | Jednoczesna amplifikacja 96 prób, | Tak |  |
|  | Kamera CCD do rejestracji obrazu fluorescencyjnego, | Tak |  |
|  | 5 kanałów wzbudzenia światła i możliwość detekcji w 6 kanałach | Tak |  |
|  | Dodatkowa lampa wzbudzająca, możliwość samodzielnej wymiany bez konieczności wzywania serwisu, | Tak |  |
|  | System otwarty, umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych, | Tak |  |
|  | Zestaw komputerowy obsługujący poniższe oprogramowanie z monitorem LCD 17” i laserową drukarką kolorową wraz z zestawem tonerów, | Tak Tak |  |
|  | Możliwość zainstalowania oprogramowania na dowolniej liczbie komputerów, | Tak |  |
|  | Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: 10-100μl | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania analizy High Resolution Melting bez konieczności wprowadzania standardów o znanym genotypie; poszczególne krzywe mogą być łączone w grupy automatycznie, na podstawie swojego podobieństwa. | Tak Tak |  |
|  | Oprogramowanie aparatu i baza danych z opcją automatycznego zapisu informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu. | Tak |  |
|  | Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR w formacie pdf | Tak |  |
|  | Producent aparatu gwarantuje możliwość zwiększenia ilości analizowanych jednocześnie prób z 96 do 384 po dokupieniu odpowiedniego bloku/rotora. | Tak |  |
|  | Zmiana bloku nie powoduje zmiany parametrów technicznych urządzenia takich jak ilość kanałów wzbudzenia światła i ilości kanałów detekcji | Tak |  |
|  | Szybkość zmian temperatury w bloku ±3,3°C/s | Tak |  |
| Akcesoria dodatkowe: |
|  | komora do pracy z kwasami nukleinowymi, zestawy pipet, vortex, wirówka mini-spin, wytrząsarka | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Zestaw startowy odczynników i płytek 96-dołkowych. | Tak |  |
|  | Bezterminowy serwis aplikacyjny | Tak |  |
| Parametry dodatkowe: |
|  | Oprogramowanie możliwości minimum: zbieranie i przechowywanie danych, | Tak |  |
|  | możliwość porównywania wyników różnych reakcji między sobą, | Tak |  |
|  | pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego, | Tak |  |
|  | relatywne oznaczanie ekspresji genów metodami: ΔΔCt oraz z krzywą standardową, | Tak |  |
|  | algorytm automatycznie kalkulujący w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych, | Tak |  |
|  | barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej, | Tak |  |
|  | możliwość analizy High Resolution Melting służąca do analizy mutacji (w tym SNP), | Tak |  |
|  | możliwość analizy end-point Mutation. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy