## ZADANIE NR 5

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: mikroskop skaningowy – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego systemu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) z możliwością pracy w warunkach zmiennej próżni, wyposażonego w działo z emisją polową (FEG). Powinien umożliwiać badanie różnorodnych materiałów w skali mikro- i nanometrycznej. |
| Parametry zamawianego mikroskopu nie gorsze niż podane niżej: |
| 1 | Wysokorozdzielczy system SEM sterowany cyfrowo, wyposażony w działo elektronowe z termiczną emisją polową (emiter Schottky'ego). | Tak |  |
| 2 | Możliwość badania powierzchni próbek przewodzących lub uprzednio napylonych warstwą metaliczną lub węglową, a także preparatów nie przewodzących lub silnie odgazowujących, w ich naturalnym stanie i bez wstępnego preparowania. | Tak |  |
| 3 | Możliwość pracy w warunkach zmiennej próżni (wymagany układ, w którym wartość ciśnienia gazu w komorze preparatowej w warunkach niskiej próżni może osiągać co najmniej 3000 Pa). | Tak |  |
| 4 | Możliwość pracy z maksymalnym prądem wiązki elektronowej ≥ 200nA. | Tak |  |
| 5 | Wiązka elektronowa charakteryzująca się wysoką stabilnością (w krótkim okresie czasu fluktuacje < 0.1%/10 min i w długim okresie czasu < 0.5%/10 godz.). | Tak |  |
| 6 | Napięcie przyspieszające zmieniane w zakresie od 200V do 30kV z całkowitą kompensacją efektów przesuwu i rotacji obrazu. | Tak |  |
| 7 | Możliwość spowalniania wiązki elektronowej - redukcji energii elektronów padających na powierzchnię preparatu. | Tak |  |
| 8 | Rozdzielczość obrazów elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 30kV na standardowej próbce ziaren złota na błonie węglowej ≤ 1,2 nm - w wysokiej próżni (gwarantowana w miejscu instalacji). | Tak |  |
| 9 | Rozdzielczość obrazów elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 1kV na standardowej próbce ziaren złota na błonie węglowej ≤2,4 nm - w wysokiej próżni (gwarantowana w miejscu instalacji). | Tak |  |
| 10 | Rozdzielczość obrazów elektronów wstecznie rozproszonych przy napięciu przyspieszającym 30kV na standardowej próbce ziaren złota na błonie węglowej ≤ 2,5 nm - w wysokiej próżni (gwarantowana w miejscu instalacji). | Tak |  |
| 11 | Rozdzielczość obrazów elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 30kV na standardowej próbce ziaren złota na błonie węglowej ≤1,4 nm - w niskiej próżni (gwarantowana w miejscu instalacji). | Tak |  |
| 12 | Rozdzielczość obrazów elektronów wtórnych przy napięciu przyspieszającym 3kV na standardowej próbce ziaren złota na błonie węglowej ≤ 3 nm - w niskiej próżni (gwarantowana w miejscu instalacji). | Tak |  |
| 13 | Mikroskop musi zawierać co najmniej następujące detektory obrazowe: detektor elektronów wtórnych do pracy w trybie wysokiej próżni, detektor (/detektory) elektronów wtórnych do pracy w pełnym zakresie trybu niskiej próżni, detektor elektronów wstecznie rozproszonych, wewnątrzkolumnowy lub wewnątrzsoczewkowy detektor elektronów wtórnych. | Tak Tak Tak Tak |  |
| 14 | Detektor elektronów wtórnych SE do pracy w trybie niskiej próżni działający na zasadzie bezpośredniej detekcji elektronów wtórnych. | Tak |  |
| 15 | Stolik goniometryczny preparatu zapewniający możliwość przesuwu w kierunkach X, Y i Z oraz eucentryczne pochylanie w zakresie 90˚ i eucentryczny obrót wokół osi w zakresie 360˚ dla wszystkich położeń X-Y. Wymagana motoryzacja przesuwów X, Y, Z oraz rotacji. | Tak |  |
| 16 | Funkcja zapamiętywania obrazu zastosowanych stolików wielopozycyjnych wraz z indywidualnymi współrzędnymi próbek i punktów pomiarowych, oraz automatyczny powrót do zapamiętanych położeń. | Tak |  |
| 17 | Bezstopniowa zmiana wielkości powiększenia w zakresie co najmniej od 80 do 1 000 000 razy, zarówno w trybie wysokiej jak i niskiej próżni (dla próbki umieszczonej w eucentrycznej odległości roboczej, na ekranie monitora o przekątnej 19”). | Tak |  |
| 18 | Możliwość cyfrowego zapisu obrazów mikroskopowych z maksymalną rozdzielczością co najmniej 10 megapikseli i skali szarości 16 bit. | Tak |  |
| 19 | Możliwość cyfrowej rejestracji obrazów w standardach: TIFF, BMP i JPEG, a także rejestracji sekwencji filmowych w formacie AVI oraz tworzenie animacji z serii zarejestrowanych obrazów pojedynczych. | Tak |  |
| 20 | Oprogramowanie pozwalające na cyfrową obróbkę i archiwizację zebranych obrazów. | Tak |  |
| 21 | Możliwość jednoczesnej obserwacji na ekranie jednego monitora przynajmniej 4 żywych obrazów, utworzonych na podstawie różnych sygnałów z detektorów (dla celów porównawczych). | Tak |  |
| 22 | Zintegrowany program do interaktywnych pomiarów odległości pomiędzy punktami charakterystycznymi bezpośrednio na ekranie monitora systemowego z automatycznym zapisem rezultatów pomiaru. | Tak |  |
| 23 | Co najmniej dwa 19” kolorowe monitory LCD | Tak |  |
| 24 | Układ próżniowy sterowany w sposób całkowicie automatyczny i na bieżąco monitorowany na wypadek jakiejkolwiek niesprawności bądź awarii, włącznie z gwałtowną utratą próżni w kolumnie mikroskopu (wymagany układ bazujący na pompie turbomolekularnej). | Tak |  |
| 25 | Układ chłodzenia wodą w obiegu zamkniętym. | Tak |  |
| 26 | Oprogramowanie sterujące uruchamiane w systemie operacyjnym MS Windows XP (lub nowszym). | Tak |  |
| 27 | Mikroskop ma umożliwiać bezproblemową (tzn. w miejscu instalacji) rozbudowę i stosowanie - w pełnym zakresie wyspecyfikowanych poniżej wartości - następujących technik analitycznych i aplikacji: a) dynamiczne obserwacje w komorze SEM preparatów podgrzewanych do temperatury co najmniej 1500˚C. Wymagana jest możliwość bieżącej obserwacji próbki „na żywo” (detekcja elektronów wtórnych SE) w pełnym zakresie wymaganych temperatur. Wymagana jest ponadto możliwość jednoczesnej (z obrazowaniem) rejestracji cyfrowej procesu grzania w formie sekwencji filmowych. Sterowanie programowanymi zmianami temperatury stolika grzewczego powinno odbywać się z poziomu głównego oprogramowania sterującego pracą mikroskopu. b) technika mikroanalizy rentgenowskiej metodą spektrometrii energodyspersyjnej EDS | Tak Tak Tak |  |
| Wymagania dodatkowe*) |
| 28 | Okres gwarancji 12 miesięcy. Okres gwarancji liczy się od pierwszego dnia po dniu, w którym uruchomiono przedmiot zamówienia w pełnym zakresie i przeprowadzono jego protokolarny odbiór. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia z powodu awarii. | Tak |  |
| 29 | Instruktaż z obsługi urządzenia po jego instalacji, dla co najmniej 3 osób w siedzibie zamawiającego, minimum 4 dni. | Tak |  |
| 30 | Wykonawca powinien zagwarantować dostępność części zamiennych i możliwość dokupienia dodatkowego wyposażenia przez okres co najmniej 10 lat. | Tak |  |
| 31 | Wszystkie elementy oferowanego systemu powinny posiadać certyfikaty zgodności CE być w pełni przystosowane do zasilania z sieci elektrycznej o parametrach zgodnych ze standardami obowiązującymi w Polsce. | Tak |  |
| 32 | Dostawa powinna obejmować pełny zakres materiałów eksploatacyjnych pozwalających na rozpoczęcie pracy z mikroskopem, w tym elementów koniecznych do eksploatacji. | Tak |  |
| 33 | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nie dłuższy niż 14 dni. | Tak |  |
| 34 | Informacja dotycząca kosztów materiałów eksploatacyjnych i obsługi serwisowej po okresie gwarancji. | Tak |  |
| 35 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy

*) parametry z tej części tabeli zostaną wpisane do umowy w § 5 z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia.