Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1

Czytnik ELISA – czytnik mikropłytek do Pracowni Diagnostyki Molekularnej Chorób Zakaźnych Wydziałowego Zespołu Laboratoriów Biologii Molekularnej– 1 sztuka

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
|  | Czytnik ELISA – czytnik mikropłytek - z oprogramowaniem. Wszystkie dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta. |
|  | Urządzenie z monochromatorem sterowane zewnętrznym komputerem klasy PC wraz oprogramowaniem obliczeniowym |
|  | Zakres długości fali min. 340 – 800 nm |
|  | Zakres pomiarowy min. 0 – 3,700 OD |
|  | Praca z płytkami 12, 24, 48, 96 dołkowymi z dnem płaskim, okrągłym oraz typu V. |
|  | Dokładność min. +/-1,0% |
|  | Powtarzalność min. +/-0,5% |
|  | Wbudowany monochromator |
|  | Ustawienia długości fali z minimalnym krokiem co 1nm. Możliwość programowania większych kroków np. co 5 nm. |
|  | Szybkość skanowania nie dłużej niż 5 sekund / dołek |
|  | Wbudowane kalibratory długości fali |
|  | Wbudowana wytrząsarka z regulowaną amplitudą i czasem |
|  | Czas odczytu płytki 96 dołków maks. 25 sek. |
|  | Źródło światła lampa halogenowa |
|  | Połączenie z komputerem łączem USB |
|  | Stacja sterująca: komputer PC z systemem operacyjnym WINDOWS XP lub Windows 7 o minimalnej konfiguracji: Procesor dwurdzeniowy min. 3,00GHz; HDD 500 GB, 7200 rpm, Serial ATA II; RAM DDR2 2GB; karta graficzna 512 MB; Nagrywarka DVD; klawiatura + mysz PS/2, Monitor LCD 19"; drukarka laserowa |
|  | Parametry oprogramowania do analizy danych muszą spełniać następujące wymagania: Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe pracujące w środowisku Windows 2000, XP, Vista, Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe w języku polskim, Wykonywanie badań i obliczeń w trybach: pomiar punktu końcowego z jedną długością fali, pomiar punktu końcowego z dwiema długościami fali lub większą ilością fal, Wykonywanie pełnego skanu spektralnego w zakresie pracy czytnika Ilość zapamiętywanych protokołów pomiarowych oraz wyników odczytów – nieograniczony, Zaprogramowane protokoły pomiarowe i obliczeniowe dla badań wykonywanych w laboratorium (minimum 5 protokołów) – podczas instalacji urządzenia, Definiowalne przez użytkownika formuły obliczeniowe, układ płytki, powtórzenia, grupy pomiarowe, formuły walidacyjne, Możliwość zapamiętywania identyfikatorów prób dla konkretnych dołków i płytek, Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych do wprowadzania danych o próbach pacjentów, Wbudowany kreator wydruków, Wbudowane funkcje statystyczne, Wbudowane algorytmy dopasowania krzywej (min. 7 algorytmów), Wbudowane algorytmy eksportu danych do formatów min. TXT i XLS, System kreatorów protokołów badań przesiewowych, Praca z wieloma użytkownikami - system haseł i praw dostępu, Możliwość zapamiętywania krzywych standardowych do późniejszego użytku (odczytu), Możliwość instalacji i pracy na innych komputerach w pełnej funkcjonalnie wersji, Bezpłatna aktualizacja oprogramowania oraz pomoc on-line, Możliwość opieki serwisowej i merytorycznej zdalnej za pomocą sieci Internet. |
|  | Parametry dodatkowe: deklaracja zgodności z normami Unii Europejskiej dla czytnika i płuczki zgodne z dyrektywą IVD 98/79/EC, wykonawca zapewni autoryzowany serwis producenta sprzętu do prowadzenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, pełne instrukcje w języku polskim dotyczące obsługi czytnika, oprogramowania, płuczki. |
|  | Instalacja i instruktaż należy wliczyć do ceny oferty. |

…..................., dnia …..............			_________________________________

Podpis osoby uprawnionej

Część nr 2

Wagi do sali ćwiczeń A - 2 sztuki

- Waga nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Obciążenie maksymalne nie mniejsza niż 1000/1200g |
| 2 | Obciążenie minimalne nie większa niż 0,2/0,5g |
| 3 | Dokładność odczytu nie gorsza niż 0,005/0,01g |
| 4 | Powtarzalność nie gorsza niż 0,01g/0,02g |
| 5 | Liniowość nie gorsza niż ±0,02g/±0,05g |
| 6 | Czas stabilizacji: max. 3s |
| 7 | Temperatura pracy: +180C … +300C |
| 8 | Zasilanie 230V, 50Hz |
| 9 | Wyświetlacz: LCD graficzny, podświetlany |
| 10 | Jednostki: (mg) lub (g) |
| 11 | Wymiary szalki: min. 150x150mm, max 200x200mm |
| 12 | Kalibracja automatyczna, wewnętrzna |
| 13 | Obudowa odporna na korozję |
| 14 | Złącze RS232 |
| 15 | Możliwość ważenia pod poziomem wagi |
| 16 | Funkcja Sumowanie ważeń |
| 17 | Funkcja Doważanie |
| 18 | Wyznaczanie gęstości cieczy |
| 19 | Wyłączanie/załączanie układu autozera |
| 20 | Odchyłki względem masy wzorca |
| 21 | Dźwiękowa sygnalizacja naciśnięcia klawisza |
| 22 | Certyfikat ISO9001 |
| Termin wykonania zamówienia 6 tygodni |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax) |

- Waga nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Obciążenie maksymalne nie mniejsze niż 2000/3000g |
| 2 | Obciążenie minimalne nie większe niż 0,5/1g |
| 3 | Dokładność odczytu nie gorsze niż 0,005/0,01g |
| 4 | Powtarzalność nie gorsza niż 0,03/0,05g |
| 5 | Liniowość nie gorsza niż ±0,01/±0,03g |
| 6 | Czas stabilizacji: max. 5sec |
| 7 | Temperatura pracy: +150C … +300C |
| 8 | Zasilanie 230V, 50Hz z wewnętrznym akumulatorem |
| 9 | Wyświetlacz: LCD graficzny, podświetlany |
| 10 | Jednostki: kg, g |
| 11 | Wymiary szalki: min. 110x130mm, max 130x150mm |
| 12 | Kalibracja automatyczna, wewnętrzna |
| 13 | Obudowa odporna na korozję |
| 14 | Złącze RS232 |
| 15 | Zatrzask maksymalnego wskazania |
| 16 | Możliwość wyboru jednostek wagowych |
| 17 | Funkcja ważenie zwierząt |
| 18 | Funkcja liczenie sztuk |
| 19 | Kontrola i korekta zerowego wskazania wagi |
| 20 | Funkcja sumowanie ważeń |
| 21 | Pomiar max. Siły działającej na szalkę |
| 22 | Certyfikat ISO 9001 |
| Termin wykonania zamówienia 6 tygodni |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax) |

…..................., dnia …..............			_________________________________

podpis osoby uprawnionej

Część nr 3

Łaźnia z ultradźwiękami do Pracowni Biotechnologii Wydziałowego Zespołu Laboratoriów Biologii Molekularnej - 1 sztuka

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Wymiary wanny (mm) nie mniejsze niż 500x300x150 |
| 2 | Pojemność optymalna/całkowita (l): 15.o/22.2 |
| 3 | Pobór mocy (W): 1000-2000 |
| 4 | Częstotliwość (kHz): 35 |
| Termin wykonania zamówienia 6 tygodni |
| Gwarancja minimum 12 miesięcy |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax) |

…..................., dnia …..............			_________________________________

podpis osoby uprawnionej

Część nr 4

Piec muflowy dla Pracowni Toksykologii Pasz Laboratorium Toksykologicznego - 1 sztuka

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Piec komorowy, Maksymalna temperatura pracy 1200 oC, Maksymalna temperatura pracy ciągłej bez ograniczeń czasowych 1150 oC, |
| 2 | Czas nagrzewania do 1100 C - 45 minut |
| 3 | wymiary wewnętrzne komory: 230-240 (wysokość) x 240-250 (szerokość) x 400 (głębokość) mm, |
| 4 | Pojemność 20-25 l. |
| 5 | Cyfrowy programator temperatury z możliwością programowania temperatury oraz czasu nagrzewania , z możliwością zadania 8 sekwencji programowych ( nagrzewania do określonej temperatury w określonym czasie ) |
| 6 | Termopara typu R |
| 7 | Komora pieca z wielowarstwowej izolacji wykonanej z wysokogatunkowej ogniotrwałej cegły porowatej. |
| Termin wykonania zamówienia 6 tygodni |
| Gwarancja minimum 12 miesięcy |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax) |

…..................., dnia …..............			_________________________________

podpis osoby uprawnionej

Część nr 5

Mikrofluorymetr dla Pracowni Genomiki i Transkryptomiki Wydziałowego Zespołu Laboratoriów Biologii Molekularnej – 1 sztuka.

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie składające się z dwóch komponentów: A. aparatu do pomiaru fluorescencji cieczy w naczyniu, B. aparatu do analizy fluorescencji cieczy przepływającej przez celę pomiarową. Oferowane komponenty mogą pochodzić od różnych producentów. |
| 2 | Aparat do pomiaru fluorescencji cieczy w naczyniu |
| 2.1. | Wzbudzenie fluorescencji w zakresie nadfioletu (365-395 nm) i światła niebieskiego (465-485 nm) |
| 2.2. | Możliwość zastosowania przynajmniej barwników fluorescencyjnych PicoGreen, RiboGreen, NanoOrange i Hoechst33258 |
| 2.3. | Możliwość pomiaru w minimalnej objętości 50 (l |
| 2.4. | Możliwość podłączenia do zewnętrznego komputera. |
| 2.5. | Pamięć przynajmniej 100 wyników pomiarów |
| 2.6. | Urządzenie powinno pracować jako jednostka samodzielna, jednak powinno pozwalać na przenoszenie danych do zewnętrznego komputera |
| 3 | Aparat do analizy fluorescencji cieczy przepływającej przez celę pomiarową |
| 3.1. | Źródło światła: wyładowcza lampa ksenonowa |
| 3.2. | Częstotliwość władowań lampy: regulowana z zakresie nie mniejszym niż od 20 do 300 HZ |
| 3.3. | Zakres wzbudzenia obejmujący przedział nie węższy niż od 200do 660 nm |
| 3.4. | Zakres emisji obejmujący przedział nie węższy niż od 220 do 650 nm |
| 3.5. | Szerokość wzbudzenia i emisji nie większa niż 25 nm |
| 3.6. | Dokładność ustawienia długości fali: nie gorsza niż ±2 nm |
| 3.7. | Powtarzalność długości fali: nie gorsza niż ±0,2 nm |
| 3.8. | Czas przełączania długości fali wzbudzenia i emisji nie większy niż 250 ms |
| 3.9. | Pomiar emitowanego światła za pomocą fotopowielacza |
| 3.10. | Co najmniej 4 filtry światła emitowanego przełączane za pomocą oprogramowania |
| 3.11. | Co najmniej 4 kanały pomiarowe |
| 3.12. | Czułość: Raman S/N: > 500 ASTM |
| 3.13. | Możliwość skanowania widma emisji i wzbudzenia |
| 3.14. | Cela pomiarowa o objętości nie większej niż 10 m, odporna na ciśnienie 20 barów |
| 3.15. | Zbieranie danych z częstotliwością regulowaną z zakresie nie mniejszym niż od 20 do 100 Hz |
| 3.16. | Możliwość utrzymania stałej temperatury celki pomiarowej w zakresie od 10 do 50oC |
| 3.17. | Możliwość sterowania pracą urządzenia z poziomu komputera. |
| Termin wykonania zamówienia 6 tygodni |
| Gwarancja minimum 12 miesięcy |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax) |

…..................., dnia …..............			_________________________________

podpis osoby uprawnionej

Część nr 6

Inkubator do jaj ptasich dla Pracowni Cytometrii Przepływowej Zespołu Laboratoriów Biologii Molekularnej- 1 sztuka.

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Pojemność inkubatora minimum 300 jaj kurzych |
| 2 | Regulacja temperatury elektroniczna z nastawem cyfrowym |
| 3 | Pomiar wilgotności elektroniczny |
| 4 | Kontrola wilgotności automatyczna ustawiana cyfrowo |
| 5 | Obracanie jaj automatyczne w układzie przechylno-wahadłowym (obrót jaj minimum 40 stopni w jednym i drugim kierunku od poziomu) |
| 6 | Uniwersalne tace lęgowe do jaj różnych wielkości (różnych gatunków ptaków) |
| 7 | Tace wykonane w całości z tworzywa sztucznego, metalu lub innego materiału łatwego do dezynfekcji |
| 8 | Funkcja klujnika |
| 9 | Wewnętrzna wymuszona cyrkulacja powietrza |
| 10 | Alarm nagłej zmiany temperatury |
| 11 | Pompa wilgotności |
| 12 | Obudowa wykonana w całości z tworzywa łatwego do mycia i dezynfekcji (metal lub tworzywo sztuczne) |
| 13 | Zasilanie 220/240V |
| 14 | Wymiary zewnętrzne: 815-825 x 415-425 x 795-805mm (wysokość x szerokość x głębokość) |
| Termin wykonania zamówienia 6 tygodni |
| Gwarancja minimum 12 miesiące |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax) |

…..................., dnia …..............			_________________________________

podpis osoby uprawnionej

Część nr 7

A) Elementy do rozbudowania pompy poczwórnej Agilent 1100 o opcję obmywania tłoków – Active Cell Wash – 1 sztuka.

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | elementy niezbędne do rozbudowania posiadanej przez UWM pompy poczwórnej HPLC Agilent 1100 o opcję obmywania tłoków |
| 2 | Seal wash kit dla pomp G1311A nr seryjny poniżej DE40906378 |
| 3 | Active seal wash dla pomp G1311A nr seryjny powyżej : DE40906378 |
| 4 | elementy niezbędne do rozbudowania posiadanej przez UWM pompy poczwórnej HPLC Agilent 1100 o opcję obmywania tłoków |
| 5 | po zainstalowaniu opcja obmywania tłoków powinna pracować bez dodatkowych zakupów |
| 6 | w cenie należy zawrzeć koszty dostawy, instalacji i instruktarzu obsługi |
| Termin wykonania zamówienia 3 tygodnie |
| Gwarancja minimum 12 miesiące |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax) |

B) Termostat kolumnowego Pracowni Biotechnologii Wydziałowego Zespołu Laboratoriów Biologii Molekularnej- 1 sztuka.

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Zakres temperatury 10 0C poniżej temperatury otoczenia do 80 0C |
| 2 | Stabilność temperatury ± 0,15 0C |
| 3 | Dokładność temperatury: ± 0,8 0C ± 0,5 0C z kalibracją |
|  | Ilość kolumn: trzy 30 cm |
| 4 | Czas grzania/ chłodzenia 5 min od temperatury otoczenia do 40 0C; 10 minut od 40 0C do 20 0C |
| 5 | Objętość wewnętrzna 3 μL lewy wymiennik ciepła 6 μL prawy wymiennik ciepła |
| 6 | Wymiary (dł. x szer. x wys.) 410 mm x 435 mm x 140 mm |
| 7 | Masa 10,2 kg |
| 8 | Moduł do identyfikacji kolumn do zapisu w dokumentacji |
| 9 | Musi prawidłowo współpracować z posiadanym przez UWM zestawem HPLC Agilent 1100 i musi być w pełni sterowany przez oprogramowanie Agilent ChemStation wersja A.10.02 |
| Termin wykonania zamówienia 6 tygodni |
| Gwarancja minimum 12 miesiące |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax) |

C) Autosamplery dla Pracowni Toksykologii Pasz Laboratorium Toksykologicznego oraz Pracowni Biotechnologii Wydziałowego Zespołu Laboratoriów Biologii Molekularnej- 2 sztuki

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | autosampler na minimum 100 próbek |
| 2 | zakres nastrzyku 0,1-100ul |
| 3 | precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0.25% RSD |
| 4 | błąd przenoszenia (carry over) nie gorszy niż 0.1 % |
| 5 | współpraca chromatografu z autosamplerem poprzez złącze CAN |
| 6 | sterowanie z posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania ChemStation B.01.01. |
| Termin wykonania zamówienia 6 tygodni |
| Gwarancja minimum 12 miesięcy |
| Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki (maksymalnie 72 godziny) |
| Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja (nazwa, adres, tel./fax) |

…..................., dnia …..............			_________________________________

podpis osoby uprawnionej