Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz  laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 –  Pompa perystaltyczna – 6 sztuk

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trwała obudowa ze stali nierdzewnej. Wydajność 1,6-5000 ml/min na kanał. Dokładne i powtarzalne nastawy. 3 rolki dla zmniejszenia pulsacji. Łoże samocentrujące. Pokrywa rotora otwierana do 180º, zatrzymanie napędu po otwarciu pokrywy. Obroty rotora 3,5-350 obr./min, nastawiane w krokach 1%, rotor wymienny dla mniejszych pulsacji lub większego ciśnienia. 2-cyfrowy nastawnik regulacji obrotów, zakres 1-99 %. Stabilizacja obrotów niezależna od ciśnienia. Regulacja obrotów (0-5 lub 0-10 V / 0-20 lub 4-20 mA). Interfejs analogowy. Silnik prądu stałego; pobór mocy 100 W. Ciśnienie różnicowe: max 1,5 bara przy 350 obr./min dla największej średnicy wężyka. Wymiary: ok. 250x170x140 mm ±3mm, Wężyki o średnicy wewnętrznej 4,8 mm, średnicy zewnętrznej 8 mm i grubości ścianki 1,6 mm. |  | 6 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…................... dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 – Elektroniczny czasomierz do badań naukowych – 5 sztuk

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroniczny czasomierz multifunkcyjny, Zegar 0-24 godzinny, Dokładny co do sekundy z sygnałem po upływie ustawionego czasu, Zegar kwarcowy 24 godzinny ±0,5 sek., Stoper do 24 godzin z możliwością dodawania, Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego ABS, odpornego na uderzenia z magnesem, uchwytem mocującym i nóżką Wymiary: 65 x 60 x wys. 15mm±2mm |  | 5 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 –  Granulator laboratoryjny – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moc silnika: 7÷11kW, Liczba rolek: 2 Matryca: pozioma płaska Średnica oczek matrycy na wyjściu: 6÷12mm |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4 –  Manometr – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczenie: do pomiaru różnic ciśnień w urządzeniach grzewczych, zastępujący tradycyjną u-rurkę Ciśnienie: ±2 bary Temperatura pracy min. Od -5 do 40OC Wyświetlacz cyfrowy Waga od 200g do 500g |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5 –  Wilgotnościomierz elektroniczny – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termohigrometr z sondą na przewodzie Zakresy pomiarowe: z sondą na przewodzie temperatura zakres: -20..+500C dokładność ±10C wilgotność zakres: 0..100% dokładność nie więcej niż ±2% RH przy temp. +25C i w zakresie 0-95%RH wyznaczenie punktu rosy zasilanie bateryjne |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6 –  Katatermometr Hilla– 4 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Katatrometr do pomiaru: prędkość ruchu powietrza i ochładzania, Płynowy, Zakres pomiarowy +35…+38oC |  | 4 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7 - Pulsoksymetr – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zintegrowany czujnik douszny |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8 –

Kamera inspekcyjna (endoskopowa) z sondą – 1 sztuka, Karta pamięci Micro SD 16GB do kamery – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamera endoskopowa Dane techniczne – specyfikacja: Cechy endoskopu – WiFi, regulacja ostrości, wodoszczelny Długość sondy – 90 cm Pole widzenia – 63O Rozdzielczość kamery – 640 x 480 px Rozdzielczość wyświetlacza – 320 x 240 px Średnica sondy – 4,5 mm Zasilanie – 4 baterie AA, akumulator litowo-jonowy, zasilacz Źródło światła – diody LED o białym świetle (ściemniane) Charakterystyka: Transmisja obrazu drogą radiową (2,4 GHz) do odbiornika (kolorowy, odłączany monitor TTF) Wejście na mikro kartę SD (maks. 16 GB) Możliwość podłączenia TV Złącze USB 2.0 do komputera Opis produktu: Zdjęcia i nagrania badań są odtwarzane za pomocą 89-milimetrowego kolorowego monitora TFT lub podłączonego telewizora i mogą zostać zapisane na karcie SD. Kamera endoskopowa posiada mikrosondę o minimalnej średnicy 4,5 mm i długości użytecznej 90 cm. Główka kamery jest umieszczona w wodoszczelnym, elastycznym wężu i wyposażona w diodę LED o białym, intensywnym świetle. Ostrość obrazu przedstawianego obiektu jest automatycznie regulowana za pomocą funkcji Fixed Focus: ostre zdjęcia bez ręcznego dostrajania. Zdjęcia minikamery są przesyłane bezpośrednio drogą radiową do monitora. Zapisy można odtworzyć lub nagrać na karcie SD przez naciśnięcie przycisku. Przez zintegrowane złącze USB 2.0 można przesłać zapisy do komputera i tam je odtworzyć, idealne także do przetwarzania lub przesłania mailem. Odłączany wyświetlacz Findoo MicroCam dysponuje wyjściem TV. Niezbędne kable przyłączeniowe są zawarte w zestawie. Zaopatrzenie w energię elektryczną kamery następuje za pomocą baterii, monitor jest zasilany przez akumulatory litowo-jonowe lub alternatywnie przez zasilacz. Wyposażenie: Odłączany kolorowy monitor TFT 89 mm Rozdzielczość zdjęć i filmów: 640x480 px, szybkość klatek 30 fps, standard NTSC, regulacja ostrości za pomocą funkcji Fixed Focus Zapis i odtwarzanie za pomocą karty pamięci micro-SD Kamera endoskopowa – długość rob. 90 cm, główka wodoszczelna o średnicy 4,5 mm Czujnik obrazowy CMOS, 1,4 mm, 320x240px Diody LED o białym świetle (sciemniane) Poziomy kąt rozwarcia W zestawie: Zasilacz do monitora Baterie Kabel USB Kabel video Sztywna walizka na narzędzia Rys. poglądowy |  | 1 |  |  |
| 2. | Karta pamięci Micro SD 16 GB – 2 sztuki Typ karty: microSDHC Pojemność: 16 GB Prędkość przesyłu danych: odczyt – 45 MB/s, zapis – 10 MC/s |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9 – Aparat KOCHA  – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary aparatu: (szer. x wys. x głęb.)52 cm x 92cm x 46 cm±0,5 cm, Wymiary kotła (średnica x wysokość): 40cm x 70cm±0,5 cm Pojemność komory roboczej; 63cm3 Maksymalna pojemność wody w komorze: 15 litrów Temperatura procesów nagrzewania i dezynfekcji: 1000C Nagrzewanie komory: do 35 minut |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10 – Optyczny tlenomierz – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie zawiera miernik, kable i sondę oraz sensor. Pomiar tlenu z wykorzystaniem efektu luminescencji bez konieczności mieszania próby. Wbudowany barometr. Podświetlany ekran i klawiatura. Możliwość zachowania danych kalibracyjnych wewnątrz sondy, brak konieczności dokonywania ponownej kalibracji po odłączeniu urządzenia. Przechowuje 2 000 zestawów danych, wraz z czasem i datą pomiaru. Wodoodporne złącze USB umożliwia połączenie miernika z komputerem. Protokoły GLP. Urządzenie i sonda wykonane są z materiałów odpornych chemicznie, mogących wchodzić w kontakt ze związkami występującymi w badanych próbach. Dane techniczne: Tlen rozpuszczony (%): Typ sensora: optyczny Zakres: 0 to 500% Dokładność: 0 do 200% saturacji, ≤1% odczytu lub 1% saturacji; większa z podanych wartości 200 do 500% saturacji, ±15% odczytu Rozdzielczość: 0.1% saturacji Tlen rozpuszczony (mg/l): Typ sensora: optyczny (dynamiczna luminescencja hamuje czas detekcji) Zakres: 0 to 50 mg/L Dokładność: 0 do 20 mg/L, ±0.1 mg/L lub 1% odczytu, większa z podanych wartości; 20 do 50 mg/L, ±15% odczytu Rozdzielczość: 0.01 mg/L lub 0.1 mg/L (auto-skalowanie) Temperatura (°C, °F, °K): Zakres: -5 do70°C Dokładność: ±0.2°C Rozdzielczość: 0.1°C Barometr: Zakres: 375 do 825 mmHg Dokładność: ±1.5 mmHg od 0 do 50oC Rozdzielczość: 0.1 mmHg Temperatura pracy: -20 do 70°C Wymiary: ok. 8.3 cm szerokość x 21.6 cm długość x 2.3 cm głębokość±0,5 cm Waga z bateriami: ok. 475 g Wymiary sondy: długość – 19 cm, średnica – 2,4 cm Zasilanie: 2 baterie alkaliczne Długość kabli: 1 – 4 – 10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – i 100 – metrowe Pomiar zasolenia: 0-70 ppt Pamięć: do 2000 pomiarów Czas pomiaru: 90% pomiaru w 25 sekund Kalibracja: Tlenomierz -1 lub 2 punktowa z wartością zero; Barometr – 1 punktowa Język: angielski, hiszpański, francuski, włoski, norweski, portugalski Interfejsy: USB 2.0 (gniado z kablem) Zabezpieczenia: możliwość wprowadzenia ID użytkownika dla zabezpieczenia danych |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11 – Kostka z poczwórnym zestawem filtrów fluorescencyjnych do mikroskopu fluorescencyjnego Olympus BX 61

– 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kostka z poczwórnym zestawem filtrów fluorescencyjnych do mikroskopu fluorescencyjnego Olympus BX 61: E603P049, F66-887 Dapi/FIC Filter Cztery linie wzbudzenia: 387/485/559/649nm, Cztery linie przepuszczalności zwierciadła diachronicznego: 410/504/582/669nm Poczwórny filtr emisyjny:440/521/607/700nm Instalacja kostki wraz z filtrami fluorescencyjnymi, Konfiguracja kostki w posiadanym przez Zamawiającego oprogramowania CellSens Dimersion. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12 –Komora do przeprowadzenia 4 równoległych rozdziałów elektroforetycznych wraz z akcesoriami

do wylewania żeli oraz  z  odczynnikami startowymi  – 1 zestaw

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat musi służyć do pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych dla czterech żeli o wymiarach 8,3 × 7,3cm Aparat musi zawierać komorę elektroforetyczną z pokrywą i kablami Aparat musi posiadać wkład do wylewania i umieszczania żeli w komorze Aparat musi zawierać wszystkie niezbędne akcesoria do otwierania wylewanych żeli oraz dostępnych komercyjnie kaset żelowych Aparat musi być wyposażony dodatkowo w płytki szklane z przekładkami o grubości 1,0 mm (6szt.) małe płytki (7 szt.), grzebienie 10 zębowe o grubości 1,0mm (5 szt.), 2 stojaki do wylewania żeli oraz podajnik do nakładania prób (10 dołkowy 1 szt.) Do urządzenia musi być dołączony zestaw gotowych odczynników do wylewania i polimeryzacji żeli poliakrylamidowych 12% (Tris-Glycine) dla buforu Tris-glycine, rozdział SDS-PAGE Marker 2 kolorowy (recombinant 10 białek (10-250 kDa; 8 białek w kolorze niebieskim i 2 referencyjne w kolorze różowym/ czerwonym (25 i 75 kDa) na min. 20 aplikacji Wymiary aparatu nie większe niż 14x18x20cm Czas prowadzenia elektroforezy SDS-PAGE przy 200V: 25-45min. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13 – Gliza ekstrakcyjna do ekstrakcji gazami w stanie nadkrytycznym (SFE)

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objętość 100ml, Materiał: stal nierdzewna, Średnica wewnętrzna: 27-33mm, Maksymalne ciśnienie robocze: 700 bar, Maksymalna temperatura robocza: 1500C, Możliwość podłączenia kapilar wejście – wyjście o średnicy 1/16 cala, Tuleja i nakrętki glizy z gwintem pokrytym teflonem, Możliwość ręcznego skręcania glizy, Dodatkowy komplet uszczelek. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14 –  Aparat do prowadzenia elektroforezy pionowej białek i preparatów enzymatycznych

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO ELEKTROFOREZY Aparat musi służyć do pionowej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych w dwóch żelach o wymiarach 8,3 × 7,3cm±0,5cm Aparat musi zawierać jednolitą komorę elektroforetyczną z pokrywą z przewodami zasilającymi Aparat musi posiadać możliwość rozbudowy o moduł do elektroforezy dodatkowych dwóch żeli oraz o moduł do transferu. Całkowite zużycie buforu do elektroforezy powinno wynosić maksymalnie 800ml dla 2 żeli oraz 1000ml dla 4 żeli Aparat musi posiadać dwa statywy i cztery ramki do wylewania żeli Zestaw musi być wyposażony w 4 komplety szybek szklanych ( 1 komplet = 1 szybka cała + 1 szybka z wycięciem). Każdy komplet szybek wyposażony w przekładki o grubości 1,0 mm ( po 5 szt. do każdego kompletu) oraz grzebienie 10 zębowe o grubości 1,0mm (5 szt. do każdego kompletu) Aparat musi być wyposażony w element do podważania szybek (ang. Gel realesers) (5 sztuk) W zestawie musi być przekładka blokująca umożliwiająca elektroforezę 1 lub 3 żeli Aparat powinien mieć na wyposażeniu 2 elektrody Gwarancja musi wynosić przynajmniej 24 miesięcy Bezpłatny koszt dostawy do siedziby zamawiającego Aparat musi być kompatybilny z zasilaczami które posiadamy w jednostce: PowerPac Basic PowerSupply |  | 4 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)