UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 17/2017/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat Real-Time PCR

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cechy / parametry techniczne: 1.Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych. 2.Jednoczesna amplifikacja i detekcja do 96 prób na płytkach 96-dołkowych lub paskach / stripach (po 8 probówek). 3.Zakres objętości mieszaniny reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: 10 - 50µl. 4.Szybkość nagrzewania bloku do 4,4°C / sek. 5.Szybkość chłodzenia bloku do 2,2°C / sek. 6.Zakres temperatur bloku: 37 - 98°C 7.Zużycie prądu max 600W (1 run HRM 0.9 kWh) 8.Urządzenie emitujące do 43 dB w trakcie pracy 9.Średnie STD powtórzeń dla punktów w zakresie stężeń 1-10E9 równy mniej niż 0.2 Cq 10. Homogenność termiczna bloku: ±0,3°C 11. Dokładność termiczna: ±0,2°C 12. Materiał z jakiego wykonana jest powierzchnia bloku: srebro 13. Blok z opcją gradientu - zakres nastawialnej temperatury dla reakcji z wykorzystaniem opcji gradientu: maksymalnie 20°C (w całkowitym zakresie temperatur 37 - 98°C) - Możliwość uzyskania w trakcie reakcji 12 różnych temperatur w obrębie płytki 96 dołkowej 14. Temperatura pokrywy grzejnej bloku: 105°C ±3°C 15. Wzbudzenie: pojedyncza dioda LED zainstalowana na stałe w aparacie (brak elementów ruchomych związanych z elementem wzbudzenia aparatu) - Jednoczesne wzbudzenie fluorescencji wszystkich prób średni okres żywotności diody: ok. 10 000 godzin 16. System detekcyjny: kamera CCD - czas pomiaru fluorescencji wszystkich prób przez kamerę CCD w trybie dynamicznym w zakresie: 10 ms - 1 sek. - czas pomiaru fluorescencji prób przez kamerę CCD w trybie manualnym: do 4 sek. 17. Analiza krzywej topnienia - ciągły, nieprzerwany i jednoczesny pomiar fluorescencji wszystkich prób w ustalonym zakresie temperatur. 18. Aparat wyposażony w cztery kanały detekcji o następującym układzie filtrów wzbudzających / detekcyjnych: - 1. 470 / 514nm - 2. 533 / 572nm - 3. 577 / 620nm - 4. 645 / 697,5nm 19. Przekazywanie sygnału fluorescencyjnego z prób do systemu detekcyjnego za pośrednictwem światłowodów. 20. Urządzenie nie wymaga przeprowadzania żadnych okresowych kalibracji systemu optycznego związanych z wykorzystaniem różnych barwników fluorescencyjnych lub stosowanych rodzajów analiz w celu zapewnienia optymalnego działania. 21. Urządzenie nie wymagające normalizacji z barwnikiem referencyjnym typu Rox. 21. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do odczytu kodów drukowanych na płytkach 96-dołkowych (opcjonalnie). 22. Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy umożliwiający sterowanie / programowanie bez pośrednictwa komputera. - rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli 23. Możliwość sterowania aparatem bez podłączania do komputera, w zakresie: - możliwość utworzenia i zapisania do 50 eksperymentów w pamięci wewnętrznej urządzenia - sortowanie plików (po nazwie, dacie, statusie) - możliwość edycji protokołu reakcji oraz kontroli stanu reakcji (start, koniec) - możliwość dodawania cykli w czasie trwania reakcji - możliwość otrzymania informacji o zakończeniu reakcji drogą elektroniczną (na podany adres e-mail) - możliwość wprowadzania protokołów reakcji poprzez wbudowany w urządzenie port USB 24. System umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych: - Barwnik interkalujący SYBR Green I - Barwnik interkalujący typu LC Green, ResoLight Dye (lub podobny) - Sonda hydrolizująca typu TaqMan® 25. Oprogramowanie urządzenia wyposażone w dedykowane moduły do analizy ilościowej – analiza bezwzględna umożliwiająca pomiar ilości kopii DNA w badanej próbie w oparciu o: 1. krzywą standardową (oprogramowanie podaje wartości wydajności reakcji, nachylenia krzywej, błędu standardowego oraz współczynnik R 2 ) - ilościowej – analiza względna umożliwiająca pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego w oparciu o: 1. krzywą standardową (oprogramowanie podaje wartości wydajności reakcji, nachylenia krzywej, błędu standardowego oraz współczynnik R 2 ) 2. ręcznie wprowadzoną wartością wydajności, gdzie E=2 oznacza wydajność reakcji 100%. 3. Możliwość zdefiniowania próbki jako run calibrator i study calibrator celem wyznaczenia stosunku znormalizowanego i wyskalowanego. - genotypowania typu end-point przy pomocy sond hydrolizujących do wykrywania mutacji (analiza dyskryminacji alleli) - krzywej topnienia - High Resolution Melting (HRM) / Gene Scanning (analiza mutacji / SNP) z możliwością automatycznego grupowania prób o podobnym profilu - do analizy jakościowej (wykrywanie obecności badanego DNA bez określania parametrów ilościowych; możliwość dodania kontroli wewnętrznej reakcji – kontrola amplifikacji). Opcje przeprowadzenia analizy z jednym barwnikiem (ustawienie mono-color) lub dwoma / większą liczbą barwników (ustawienie dual- / multi-color) Oprogramowanie z automatyczną możliwością oznacza próbki jako positive, negative, invalid lub inconsistent 27.Możliwość ustalenia przy analizie prób wartości fluorescencji punktu końcowego (EPF) czyli progu odcięcia dla prób pozytywnych (bez zmiany wartości Cq dla prób). 28.Możliwość podglądu wyników wykonanego eksperymentu pod postacią Mapy ciepła: - szybka ocena rozkładu wyników w obrębie analizowanych prób (m.in. rozkład prób pozytywnych / negatywnych, rozkład wartości Cq, stężenia, fluorescencji punktu końcowego oraz genotypów – w zależności od wykonanej analizy). 29.Możliwość podglądu uzyskanych wartości Cq w formie wykresu słupkowego 30.Możliwość importu / eksportu informacji o próbach do / z oprogramowania z wykorzystaniem plików o formatach *.txt oraz *.csv oraz możliwość eksportu wykresów w formatach *.png, *.gif i *.txt 31. Możliwość eksportu wyników w postaci plików w formacie *.txt. 32.Intuicyjny interfejs oprogramowania do analizy z możliwości modyfikacji w celu dopasowania do potrzeb chwili (niezależnie dla każdego eksperymentu) 33.Możliwość automatycznego definiowania próbek krzywej standardowej. 34.Eksport plików / eksperymentów w formacie: - rdml (możliwość otworzenia pliku zawierającego informacje o eksperymencie w zewnętrznym oprogramowaniu do analizy danych) 35.Oprogramowanie z możliwością wyboru typu przeprowadzanej reakcji PCR: - standardowa, - z wykorzystaniem gradientu temperatur w podanym zakresie, - z wykorzystaniem reakcji Touchdown PCR. 36.Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) zarówno w postaci krzywych fluorescencji jak i fluorescencyjnej Mapy ciepła 37.Opcja powiadomienia o zakończeniu reakcji PCR na podany adres e-mail - możliwość wpisania do 50 adresów e-mail. - możliwość otrzymywania na podany adres e-mail pliku zawierającego wyniki przeprowadzonego eksperymentu. 38. Możliwość zestawienia wyników z różnych eksperymentów w jednym pliku w formacie *.txt 39. Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, opis próbek, wyniki, wykresy) w formacie *.html 40. Urządzenie spełnia wytyczne MIQE (Minimum Information for Publication of Quantitative RealTime PCR Experiments). 41. Dostępność w ofercie katalogowej zestawów odczynników dostosowanych i zoptymalizowanych do pracy na aparacie. 42. Dostępność w ofercie katalogowej gotowych zestawów / bibliotek sond molekularnych umożliwiających analizę cDNA / DNA człowieka, myszy, szczura i innych z możliwością: - projektowania reakcji za pośrednictwem darmowego oprogramowania dostępnego online, - zamówienia zaprojektowanego układu sond na płytce 96-dołkowej w formie liofilizatu, - otrzymania potwierdzenia działania zaprojektowanego układu w formie elektronicznej / papierowej, z uwzględnieniem informacji na temat specyficzności reakcji (zdjęcie żelu) oraz jej wydajności (dostępne tylko na życzenie Zamawiającego). 43. Minimalne wymagania dotyczące komputera sterującego urządzeniem: - Procesor: Intel Core 2 duo 2.4 GHz - Pamięć RAM: 2 GB - Dysk twardy: 250 GB - LAN: RJ45 Ethernet (100 MBit) - Port USB: USB 2.0 - Rozdzielczość ekranu: 1280 * 1024 - System operacyjny: Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 7 (32bit) - Zainstalowany Microsoft .NET Framework 4.0 44. Możliwość dokumentacji wyniku autotestu przeprowadzanego każdorazowo po uruchomieniu aparatu. 45. Możliwość zdalnego serwisu. 46.Dostępność opracowanych przez producenta procedur kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej aparatu. Okres gwarancji: 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)