Część nr 1

Defibrylator

Sala SSWW Pielęgniarstwa – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator dwufazowy. - Urządzenie do monitorowania i defibrylacji - Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 7’’ - Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych - Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej - Dwufazowa fala defibrylacji - Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J - Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej - Czas ładowania do energii 200J max. 5 sekund - Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji - Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi AHA/ERC - Energia defibrylacji w trybie AED min. od 100 do 360 J - W trybie AED programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 100 do 360J - Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych - W zestawie przewód połączeniowy do elektrod jednorazowych oraz min. 10 kpl elektrod jednorazowych - Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej - Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii - Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych - Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora - Możliwość wykonania kardiowersji - Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń - Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. - Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; - Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna - Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie - Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 5 do 200 mA - Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 40 do 170 imp/min - Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych - Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie - Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP) - Oscylometryczna metoda pomiaru ciśnienia, zakres pomiaru od 10-270 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny - Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów - Wbudowana drukarka termiczna - Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm - Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych - Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG - Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive - Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin - Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V - Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci - Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi - Czas monitorowania na bateriach dla urządzenia min. 150 minut - Możliwość wykonania min. 200 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach - Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testów bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) - Uchwyt na ramę łóżka - Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6 kg |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 2

Defibrylator

Sala Symulacji z zakresu ALS –1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 |
|  | Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny AED Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej Czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund Dwufazowy kształt fali wyładowania zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania; Kardiowersja synchroniczna R (synchronizacja sygnałem EKG z elektrod defibrylujących, elektrod EKG ). Defibrylacja przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych Ustawianie poziomów energii przy pomocy pokrętła na płycie czołowej defibrylatora oraz z łyżek defibrylatora Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych Przyciska wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych System doboru energii impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta Wskaźnik sprawności defibrylatora na przedniej ścianie urządzenia lub autotest. Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms Funkcja stymulacji przezskórnej. Tryby pracy: „Rytm asynchroniczny" i „Na Żądanie". Częstość impulsów stymulatora regulowana w zakresie min. 30-180 imp/min. Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 10 -200mA Tryb pracy dla dorosłych i tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED Tryb AED Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED - w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC Monitorowanie EKG Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu; Pomiar częstości akcji serca w zakresie minimum 16 – 300 uderzeń na minutę Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna: 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x i automatyczna Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie Wyposażenie każdego defibrylatora: przewód EKG 4 odprowadzeniowy x 1 szt. Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii CO2 Pomiar pulsoksymetrii SpO2. Pomiar SpO2 w zakresie: 0-100%. Pomiar tętna w zakresie min. 30-300 ud./min. Czujniki wielorazowe dla dorosłych i dla dzieci – po 2 szt. Monitorowanie nieinwazyjne ciśnienia krwi NIBP . Mankiety dla dorosłych i dla dzieci – po 2 w zestawie Monitor Ekran kolorowy o przekątnej min. 6,5 cala Rejestrator termiczny – szerokość zapisu co najmniej 50 mm; papier termiczny – 10 rolek w zestawie. Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji. (energia rzeczywista wyładowania – dostarczona pacjentowi). Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC / 50 Hz – zasilacz zintegrowany w urządzeniu. Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. Czas pracy na akumulatorze: w przypadku monitorowania min. 2 godz., a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J Ciężar urządzenia< 8 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem. Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 3

Defibrylator automatyczny – treningowy AED- 3 sztuki

Sala Symulacji z zakresu BLS

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator szkoleniowy musi umożliwić wykonanie następujących czynności: symulację co najmniej 4 scenariuszy medycznych przygotowanych przez producenta możliwość tworzenia własnych scenariuszy za pomocą oprogramowania będącego w zestawie możliwość niezależnej symulacji rytmu do defibrylacji i nie do defibrylacji możliwość automatycznego rozpoznawania przez manekina prawidłowego naklejania i kontaktu elektrod możliwość regulacji głośności praca w standardzie BLS/AED zgodnym z wytycznymi 2015 Wymagania dla defibrylatora szkoleniowego AED: możliwość zatrzymania i uruchomienia scenariusza w dowolnej chwili możliwość przeprogramowania defibrylatora i wgrania nowych standardów przez użytkownika we własnym zakresie w zestawie oprogramowanie i wszelkiego rodzaju kable i złącza (jeśli są potrzebne) do programowania i zmiany ustawień defibrylatora zasilanie akumulatorów wielokrotnego ładowania lub baterii wystarczającej na minimum 3 lata pracy Wyposażenie zestawu: torba na defibrylator i akcesoria – 1szt. zasilacz do ładowania akumulatorów lub bateria wystarczająca na 3 lata pracy |  | 3 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 4

Trenażer – nauka zabezpieczenia dróg oddechowych dorosłych do Sali  Pracownia umiejętności technicznych – 6 sztuk

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Manekin do nauki intubacji, wentylacji i opcjonalnie bronchoskopii osoby dorosłej. Pozwala na symulację wymiotów, oczyszczanie treści z jamy ustnej i wykonanie intubacji Właściwości manekina: realistyczna anatomia dróg oddechowych ruchomość szyi umożliwiająca udrożnienie dróg oddechowych, wykonanie pozycji wąchania możliwość demonstracji rękoczynu Sellicka i symulacji skurczu krtani możliwość intubacji różnymi rozmiarami rurek – intubacja nosowa i ustna, możliwość zaintubowania do przełyku praktyczna nauka oczyszczania niedrożnych dróg oddechowych możliwość wzrokowej oceny pracy płuc i osłuchiwania dźwięków oddechowych symulacja uszkodzenia siekaczy przy nieprawidłowym ułożeniu laryngoskopu symulacja przewentylowania żołądka i wymiotów dołączony model dróg oddechowych dla celów poglądowych możliwość szkolenia intubacji światłowodowej możliwość udrażniania dróg oddechowych technikami nadgłośniowymi (alternatywnymi), możliwość wykorzystania rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej możliwość wentylacji przy pomocy worka samorozprężalnego możliwość treningu odsysania treści z jamy ustnej oraz części ustnej i nosowej tchawicy i gardła Zestaw powinien zawierać: manekin zamocowany na stabilnej podstawie model demonstracyjny dróg oddechowych zestaw do czyszczenia spray silikonowy walizkę transportową instrukcję obsługi komplet rurek ustno- gardłowych i intubacyjnych laryngoskop jednorazowego użytku cewniki do odśluzowywania dróg oddechowych worek samorozprężalny stetoskop |  | 6 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 5

- Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej do Sali symulacji z zakresu ALS - 1 sztuka

| Lp. | Określenie parametru | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Nowy fabrycznie, nieużywany manekin do nauki zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej i zabiegów reanimacyjnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku |
|  | Zdalne sterowanie obsługą manekina za pomocą systemu sterowania typu tablet/palmtop w języku polskim |  | bez punktacji |
|  | Intubacja przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu; możliwość alternatywnego udrażniania dróg oddechowych przy pomocy Combitube, maski krtaniowej |  | bez punktacji |
|  | Automatyczna symulacja tętna na tętnicy szyjnej, ramieniowej i promieniowe |  | bez punktacji |
|  | Elektroniczną symulacja tętna zsynchronizowanego z częstością serca |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie konikotomii i konikopunkcji– w zestawie minimum 5 kompletów części zamiennych wymaganych do tej funkcji |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie odbarczenia odmy opłucnowej - w zestawie minimum 5 kompletów części zamiennych wymaganych do tej funkcji |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie drenażu opłucnej – w zestawie minimum 5 kompletów części zamiennych wymaganych do tej funkcji |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie wkłuć doszpikowych – w zestawie minimum 5 kompletów części zamiennych wymaganych do tej funkcji |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie wkłucia dożylnego |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie wkłucia podskórnego i domięśniowego |  | bez punktacji |
|  | Symulacja obstrukcji dróg oddechowych poprzez mechaniczne nabrzmienie języka lub krtani |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie defibrylacji energią od 25 J do 360 J |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie stymulacji zewnętrznej z ustawianiem prądu i częstości stymulacji |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie odbarczenia odmy opłucnowej płuca lewego lub prawego |  | bez punktacji |
|  | Możliwość osłuchiwania i rozpoznawania tonów serca - Symulacja minimum 5 różnych tonów serca |  | bez punktacji |
|  | Możliwość osłuchiwania i rozpoznawania szmerów oddechowych obustronnych i oddzielnie dla każdego płuca - Symulacja minimum 5 różnych szmerów płucnych |  | bez punktacji |
|  | Możliwość osłuchiwania i rozpoznawania dźwięków perystaltyki - Symulacja minimum 5 różnych odgłosów perystaltyki jelit |  | bez punktacji |
|  | Możliwość wydawanie odgłosów przez manekina (np. wymioty, kaszel, jęki, krzyk) i interaktywnej „rozmowy” z manekinem - Możliwość wydawanie odgłosów przez manekina (np. wymioty, kaszel, jęki, krzyk) i interaktywnej „rozmowy” z manekinem |  | bez punktacji |
|  | Symulacja i pomiar ciśnienia za pomocą standardowego mankietu i stetoskopu – w komplecie zestaw pomiarowy |  | bez punktacji |
|  | Torba lub waliza do przenoszenia i przechowywania manekina w zestawie |  | bez punktacji |
|  | Bezprzewodowe zdalne sterowanie obsługą manekina za pomocą pilota/tabletu sterującego z ekranem dotykowym w zestawie: - możliwość podłączenia do ratowniczych i pielęgnacyjnych manekinów treningowych niemowląt, dzieci oraz dorosłych - możliwość uruchamiania różnych scenariuszy zdarzeń, sterowanych automatycznie lub ręcznie oraz ich samodzielnego tworzenia - możliwość zakupu gotowych scenariuszy dostępnych w Internecie (np. ze sklepu internetowego) bezpośrednio z samego symulatora - przekątna ekranu min 5 cali |  | bez punktacji |
|  | Zarządzanie za pomocą pilota/tabletu sterującego następującymi parametrami: - zmiana rodzajów rytmów EKG oraz jego parametrów (biblioteka min. 100 rytmów) - zmianą generowanych w manekinie dźwięków osłuchowych serca, płuc (osobno dla każdego płuca) i jelit z regulacją ich głośności - wywoływanie dźwięków wokalnych w manekinie (krzyk, jęki, tak, nie) z regulacją ich głośności - zmiana parametrów ciśnienia krwi - zmiana głośności (łatwości osłuchania) dźwięków Korotkoffa |  | bez punktacji |
|  | Zasilanie pilota/tabletu sterującego z ładowalnego akumulatora w zestawie |  | bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do budowy scenariuszy zdarzeń i stanów pacjenta do wgrania w pilot/tablet sterujący w celu ich przeprowadzenia na manekinie |  | bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do uruchomienia symulowanego monitora pacjenta do prezentacji aktualnych parametrów hemodynamicznych pacjenta w tym min. krzywej EKG, SPO2, temperatury ciała i ciśnienia krwi |  | bez punktacji |
|  | Oprogramowanie rejestrujące zapis sesji szkoleniowej przeprowadzanej z użyciem manekina i pilota/tabletu sterującego o następujących parametrach: zsynchronizowana w czasie rejestracja zdarzeń (epizodów) zarejestrowanych w pilocie/tablecie sterującym obejmujących zarówno te automatycznie rejestrowane jak i wpisane ręcznie przez instruktora zapis strumienia video z kamery obejmującej swoim polem widzenia całego manekina i pracujących przy nim studentów wierny zapis obrazu monitora pacjenta synchronizowany w czasie z rejestracją video i zdarzeń możliwość zapisu sesji po nagraniu w sposób umożliwiający jego archiwizację i późniejsze przeglądanie na innym komputerze |  | bez punktacji |
|  | Komputer panelowy do obsługi oprogramowania monitora pacjenta oraz do rejestracji zapisu sesji szkoleniowej o parametrach wystarczających do ich płynnego działania: procesor klasy min. i5 min. 4GB pamięci RAM przekątna ekranu minimum 17” sterowanie dotykowe dysk SSD co najmniej 200GB wbudowana kamera HD na lub USB |  | bez punktacji |
|  | System rejestracji wykonanych czynności symulacyjnych posiadający możliwość co najmniej: Rejestracji wideo z co najmniej 1 kamery oraz Rejestracji obrazu monitora pacjenta Rejestracji audio z pomieszczania symulacyjnego łącznie z komunikacją pomiędzy instruktorem i grupa szkoleniową Rejestracji wszystkich zdarzeń rejestrowanych przez system sterowania symulatorem Pełnej synchronizacji czasowej wszystkich powyższych rejestrowanych parametrów |  | bez punktacji |
|  | Dostęp do wszystkich powyższych zapisanych plików rejestracji czynności symulacyjnych poprzez sieć LAN z możliwością odtwarzania i przeglądu w dowolnych pomieszczeniach centrum |  | bez punktacji |
| PARAMETRY OCENIANE |
|  | Opcjonalnie interfejs i pilot pozwalający na współpracę z manekinem dziecka i niemowlęcia |  | Tak- 5 pkt - współpracuje Nie- 0 pkt – nie współpracuje |
|  | Symulację minimum 20 przebiegów EKG (zmienna częstość rytmu, wybór czasu trwania, skurczów dodatkowych oraz artefaktów) |  | 20 – 30 przebiegów 0 pkt, 30 – 50 przebiegów – 3 pkt, 50 – 100 przebiegów - 5 pkt, powyżej 100 przebiegów – 10 pkt. |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania pilota/tabletu sterującego co najmniej przez okres gwarancji |  | Przez okres gwarancji 0 pkt; dożywotnio 5 pkt |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Wartość brutto: |  |

- Zaawansowany fantom PALS dziecka do Sali symulacji z zakresu ALS - 1 sztuka

| Lp. | Określenie parametru | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabrycznie nowy, nieużywany symulator dziecka w wieku 5 -7 lat do nauki zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej i zabiegów reanimacyjnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku |
|  | Zdalne sterowanie obsługą manekina za pomocą systemu sterowania typu tablet/palmtop w języku polskim i angielskim |  | bez punktacji |
|  | Intubacja przez nos i usta z wykorzystaniem laryngoskopu; alternatywne udrażnianie dróg oddechowych przy pomocy Combitube, maski krtaniowej |  | bez punktacji |
|  | Symulacja tętna na tętnicy szyjnej |  | bez punktacji |
|  | Możliwość uzyskania obwodowego dostępu dożylnego |  | bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania iniekcji podskórnych i domięśniowych |  | bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania śródkostnych nakłuć, wlewów oraz wkłuć doszpikowych. |  | bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji energią od 25 J do 360 J przy pomocy defibrylatora klinicznego |  | bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania stymulacji zewnętrznej z ustawianiem prądu i częstości stymulacji |  | bez punktacji |
|  | Możliwość osłuchiwania i rozpoznawania tonów serca - Symulacja minimum 5 różnych tonów serca |  | bez punktacji |
|  | Możliwość osłuchiwania i rozpoznawania szmerów oddechowych oddzielnie dla każdego płuca - Symulacja minimum 5 różnych szmerów płucnych |  | bez punktacji |
|  | Możliwość osłuchiwania i rozpoznawania dźwięków perystaltyki - Symulacja minimum 5 różnych odgłosów perystaltyki jelit |  | bez punktacji |
|  | Możliwość wydawanie odgłosów przez symulator (np. wymioty, kaszel, jęki, krzyk) i interaktywnej „rozmowy” z manekinem - Symulacja minimum 5 różnych odgłosów manekina i interaktywnej rozmowy |  | bez punktacji |
|  | Symulacja i pomiar ciśnienia za pomocą standardowego mankietu i stetoskopu – w komplecie zestaw pomiarowy |  | bez punktacji |
|  | Torba lub waliza do przenoszenia i przechowywania manekina |  | bez punktacji |
|  | Bezprzewodowe zdalne sterowanie obsługą manekina za pomocą pilota/tabletu sterującego z ekranem dotykowym: możliwość podłączenia do ratowniczych i pielęgnacyjnych manekinów treningowych niemowląt, dzieci oraz dorosłych; możliwość uruchamiania różnych scenariuszy zdarzeń, sterowanych automatycznie lub ręcznie oraz ich samodzielnego tworzenia; możliwość zakupu gotowych scenariuszy dostępnych w Internecie (np. ze sklepu internetowego) bezpośrednio z samego symulatora przekątna ekranu min 5 cali |  | bez punktacji |
|  | Zarządzanie za pomocą pilota/tabletu sterującego następującymi parametrami: zmianą rodzajów rytmów EKG oraz jego parametrów (biblioteka min. 100 rytmów) zmianą generowanych w manekinie dźwięków osłuchowych serca, płuc (osobno dla każdego płuca) i jelit z regulacją ich głośności wywoływanie dźwięków wokalnych w manekinie (krzyk, jęki, tak, nie) z regulacją ich głośności zmianą parametrów ciśnienia krwi zmianą głośności (łatwości osłuchania) dźwięków Korotkoffa |  | bez punktacji |
|  | Zasilanie pilota/tabletu sterującego z ładowalnego akumulatora |  | bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do budowy scenariuszy zdarzeń i stanów pacjenta do wgrania w pilot/tablet sterujący w celu ich przeprowadzenia na manekinie |  | bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do uruchomienia symulowanego monitora pacjenta do prezentacji aktualnych parametrów hemodynamicznych pacjenta w tym min. krzywej EKG, SPO2, temperatury ciała i ciśnienia krwi |  | bez punktacji |
|  | Oprogramowanie rejestrujące zapis sesji szkoleniowej przeprowadzanej z użyciem manekina i pilota/tabletu sterującego o następujących parametrach: zsynchronizowana w czasie rejestracja zdarzeń (epizodów) zarejestrowanych w pilocie/tablecie sterującym obejmujących zarówno te automatycznie rejestrowane jak i wpisane ręcznie przez instruktora zapis strumienia video z kamery obejmującej swoim polem widzenia całego manekina i pracujących przy nim studentów wierny zapis obrazu monitora pacjenta synchronizowany w czasie z rejestracją video i zdarzeń możliwość zapisu sesji po nagraniu w sposób umożliwiający jego archiwizację i późniejsze przeglądanie na innym komputerze |  | bez punktacji |
|  | Komputer panelowy do obsługi oprogramowania monitora pacjenta oraz do rejestracji zapisu sesji szkoleniowej o parametrach wystarczających do ich płynnego działania: min. 4GB pamięci RAM przekątna ekranu minimum 17” sterowanie dotykowe dysk SSD co najmniej 200GB wbudowana kamera HD na lub USB |  | bez punktacji |
|  | System rejestracji wykonanych czynności symulacyjnych posiadający możliwość co najmniej: Rejestracji wideo z co najmniej 1 kamery oraz Rejestracji obrazu monitora pacjenta Rejestracji audio z pomieszczania symulacyjnego łącznie z komunikacją pomiędzy instruktorem i grupa szkoleniową Rejestracji wszystkich zdarzeń rejestrowanych przez system sterowania symulatorem Pełnej synchronizacji czasowej wszystkich powyższych rejestrowanych parametrów |  | bez punktacji |
|  | Dostęp do wszystkich powyższych zapisanych plików rejestracji czynności symulacyjnych poprzez sieć LAN z możliwością odtwarzania i przeglądu w dowolnych pomieszczeniach centrum |  | bez punktacji |
| PARAMETRY OCENIANE |
|  | Opcjonalnie interfejs i pilot pozwalający na współpracę z manekinem dorosłego i niemowlęcia |  | Tak- 5 pkt - współpracuje Nie- 0 pkt – nie współpracuje |
|  | Symulację minimum 20 przebiegów EKG (zmienna częstość rytmu, wybór czasu trwania, skurczów dodatkowych oraz artefaktów) |  | 20 – 30 przebiegów 0 pkt, 30 – 50 przebiegów – 3 pkt, 50 – 100 przebiegów - 5 pkt, powyżej 100 przebiegów – 10 pkt. |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania pilota/tabletu sterującego co najmniej przez okres gwarancji |  | Przez okres gwarancji 0 pkt; dożywotnio 5 pkt. |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| Wartość brutto: |  |

OGÓŁEM WARTOŚC BRUTTO – (poz. A + poz. B) - ……………………………..PLN

(SŁOWNIE:……………………………………………………………………………….)

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 6

Fantom BLS dorosłego wraz z możliwością kontroli jakości resuscytacji do Sali symulacji z zakresu BLS - 6 sztuk

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fantom musi umożliwić wykonanie następujących czynności: bezprzyrządowe oraz przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych zmodyfikowane wysunięcie żuchwy wentylacja usta-usta, usta-nos oddech zastępczy za pomocą worka samorozprężalnego z maską uciskanie klatki piersiowej automatyczną współpracę z defibrylatorem szkoleniowym AED Wymagania dla fantoma: fantom do nauki resuscytacji osoby dorosłej zgodny dokładnie z anatomią człowieka tors lub całe ciało musi zawierać monitor czynności resuscytacyjnych z możliwością wydruku danych resuscytacyjnych w języku polskim i angielskim musi zawierać interfejs i oprogramowanie komputerowe w języku polskim i angielskim do analizy wydruków i archiwizacji danych na komputerze fantom musi posiadać możliwość rozbudowy o kończyny urazowe musi posiadać automatyczny czujnik sprawdzania reaktywności, z którego dane zapisywane są w raporcie z resuscytacji musi posiadać czujnik automatycznie rejestrujący udrożnienie dróg oddechowych, z którego dane zapisywane są w raporcie z resuscytacji musi posiadać monitorowanie głębokości i częstotliwości ucisku oraz poprawnego miejsca przyłożenia rąk (czujniki manekina automatycznie rejestrują czynność i uwzględniana jest ona w raporcie) musi posiadać monitorowanie i rejestrację objętości i częstości oddechów oraz dmuchnięć do żołądka (czujniki manekina automatycznie rejestrują czynność i uwzględniana jest ona w raporcie) musi umożliwiać defibrylację defibrylatorem treningowym AED oraz symulację rytmu EKG pilotem defibrylatora i za pomocą oprogramowania komputerowego musi umożliwiać automatyczną rejestrację danych z defibrylacji półautomatycznej na wydruku z drukarki (w języku polskim lub angielskim) oraz za pomocą oprogramowania komputerowego Wyposażenie fantoma: walizka lub torba do transportu i przechowywania manekina mata do prowadzenia resuscytacji- 1 szt. części twarzowe – minimum 5 szt. płuca – minimum 5szt. środek do dezynfekcji – 1 zestaw |  | 6 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 7

Myjnia chirurgiczna – 1 sztuka do Sali blok operacyjny

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba stanowisk – 2 – dwustanowiskowe, długość umywalki: do 3000mm; Sterowanie – Umywalka sterowana fotokomórkami ściennymi, min. dwie wylewki, dł. min 250mm Zasilanie – zasilanie z zasilacza 24V, (zasilacz w komplecie) Podłączenie wody : z.w gw ¾’ , c.w.u gw ¾’ , odpływ PCV 50mm (istniejące podejścia wykonane na środku w linii na wysokości 50 cm od posadzki, należy przewidzieć ewentualne przeróbki - w zakresie dostawcy) Umywalki przyjmuje się 600 – 1000 mm na stanowisko; Umywalki wykonane są ze stali kwasoodpornej korpus umywalki z kompletną instalacją wodną, zaworami, mieszaczem termostatycznym lub mechanicznym, wylewki, syfon, czujniki podczerwieni z zasilaczem, listwa montażowa; Dodatkowo każde stanowisko myjni wyposażone w dozowniki mydeł i płynów dezynfekcyjnych, pojemniki na ręczniki, kosz na odpadki, pojemniki na szczotki chirurgiczne |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 8

Łóżko porodowe do Sali porodowej i umiejętności położniczych – 2 sztuki

Wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko porodowe z materacem i szafką przyłóżkową. Łóżko porodowe, przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo –ginekologicznych, zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu. Umożliwia ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu: Klasycznej, Siedzącej, Bocznej, Klęczącej, Kucznej, Ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych w połogu. Łóżko 3-sekcyjne z łatwo odejmowaną sekcją nóg, wysokość regulowana przy pomocy systemu pantografu, sterowanego siłownikiem elektrycznym, bądź siłownikiem hydraulicznym (Zasilanie elektryczne: 230/50 V/Hz, maksymalne zużycie energii: 330 VA). Rama wyposażona w 4 kółka o średnicy ok. 150 – 160 mm, obudowana pokrywą z tworzywa ABS, ruchy sekcji pleców, siedziska i pozycje Trendelenburga ustawiane panelem sterującym, manualna pozycja reanimacyjna (CPR). Całkowita długość łóżka: ok. 2050- 2100 mm, całkowita długość fotela: ok. 1300 - 1320 mm, całkowita szerokość łóżka: ok. 950 - 960 mm, szerokość leża: ok. 870 - 880 mm, regulowana wysokość leża: ok. 550 – 990 mm, długość sekcji pleców: ok. 760 - 770 mm, długość siedziska: ok. 450 - 460 mm, długość sekcji nóg: ok. 690 - 700 mm. Boki łóżka wyposażone w dwie suwnice umożliwiające zamontowanie akcesoriów. Wypełnienie materaca wykonane z poliuretanowej termoplastycznej pianki dostosowującej się do kształtu ciała. Materac pokryty materiałem skóropodobnym, specjalna forma wykonana z tworzywa ABS zapewniająca doprowadzenie płynów do dużej misy ze stali nierdzewnej. Półka z tworzywa ABS dostosowana jako półka na narzędzia chirurgiczne wykorzystane podczas porodu. Łatwo zdejmowany materac umożliwiający prosty dostęp i dezynfekcję powierzchni leża. Łatwo wyjmowana, wysuwana misa na płyny. Łóżko wyposażone w akcesoria: statyw kroplówki z czterema uchwytami i regulowaną wysokością, pedał sterujący regulacją wysokości i ułożeniem sekcji pleców, parę wyciąganych oparć bocznych, parę zdejmowanych podpórek pięt. Szafka przyłóżkowa - korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo. Blat szafki, półka boczna oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa z laminatu. Szuflady wysuwane na lekko bieżnych prowadnicach rolkowych. Wnętrze wypełnione tworzywowymi wkładami z przegrodami. Odejmowany blat boczny z możliwością zastosowania z prawej lub lewej strony łóżka. Regulacja wysokości blatu, dwustronna możliwość pochylenia blatu, cztery podwójne koła nadające szafce swobodną mobilność. Parametry techniczne: Szerokość całkowita ok. 580 mm (+/- 10mm) Szerokość przy rozłożonym blacie ok. 1160 mm (+/- 10mm) Głębokość ok. 445 mm (+/- 10mm) Wysokość ok. 875 mm (+/- 10mm) Regulacja wysokości półki bocznej ok.760-1110mm (+/- 10mm) Możliwość wyboru koloru łóżka i szafki z palety kolorów - do uzgodnienia z zamawiającym. |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 9

Krzesło porodowe do Sali porodowej– 1 sztuka

Wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | odpowiednie dla wszystkich typów budowy kobiety posiada uchwyty dla rodzącej zaokrąglona sztywna obudowa krzesła obły kształt, płaszczyzna siedziska szeroka i odchylona na boki gładka, wodoodporna powierzchnia: łatwa w utrzymaniu czystości przystosowane do używania pod prysznicem lub w wannie |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 10

Fotel ginekologiczny do Sali ćwiczeń umiejętności położniczych – 1 sztuka

Wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel do badania ginekologicznego oraz wykonywania zabiegów i diagnostyki ginekologicznej. Konstrukcja fotela wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Segmenty leża tapicerowane bezszwowo. Fotel ginekologiczny o szerokości ok. 650 - 660 mm, długości ok. 1240 - 1250 mm, wysokości ok. 890 - 900 mm. Regulacja oparcia pleców dokonywana ręcznie (Kąt odchylenia oparcia pleców 0 - 60°), przy pomocy sprężyn gazowych z możliwością uzyskania pozycji leżącej, Trendelenburga (Kąt przechyłu Trendelenburga 0 - 25°) i anty-Trendelenburga ( Kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0 - 10°). Stała wysokość siedziska fotela. Po bokach szyny ze stali nierdzewnej umożliwiające zamocowanie wyposażenia dodatkowego. W podstawie fotela składany podest. Powierzchnie lakierowane i tapicerowane. Wyposażenie fotela ginekologicznego: Podkolannik- 2 szt. Uchwyt ręki - 2 szt. Pojemnik ze stali nierdzewnej - 1 szt. Zacisk - 2 szt. Podpora stopy 2 szt. Podpora nóg dla u zyskania pozycji siedzącej - 1 szt. Podpora ręki - 1 szt. Wieszak kroplówki - 1 szt. Ramię kolposkopu - 1 szt. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 11

Stanowisko do resuscytacji noworodka z promiennikiem do Sali porodowej– 1 sztuka

Wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowiska do resuscytacji noworodków Ogrzewacz z kwarcowym elementem grzejnym natężenie promieniowania podczerwonego na powierzchni materacyka: max 20 mW/cm2 Microprocesorowy system kontroli i regulacji temperatury: ręczna regulacja mocy grzania od 0 do 100% z 5% skokiem servo regulacja temp. przy użyciu czujnika temperatur skóry automatyczna regulacja temperatury z dokładnością 0.10C trójkolorowy wyświetlacz temperatury Wbudowany zegar APGAR – akustyczna i optyczna sygnalizacja Alarmy: akustyczne i optyczne niedogrzania (0.80C poniżej wartości ustawionej) przegrzania (0.80C powyżej wartości ustawionej) przekroczenia temperatury 39°C- odłączenie promiennika odpadnięcie czujnika temperatury uszkodzenie czujnika temperatury awaria zasilania uszkodzenie promiennika alarm kontrolny w trybie pracy ręcznej Automatyczne testowanie systemu po załączeniu urządzenia Obrotowy promiennik przy wykonywaniu zdjęć Rtg Szuflada na kasetę Rtg Stolik z materacykiem i otwieranymi ściankami z możliwością szybkiego demontażu Elektryczna regulacja wysokości stolika – w opcji Podstawa na czterech kółkach (dwa lub cztery z hamulcem) Szafka z dwiema szufladami – standard – w opcji obrotowa Dwie pionowe szyny do montażu wyposażenia Mechanizm pochylania stolika do pozycji Trendelenburga w płynny bezstresowy sposób Oświetlenie: fluorescencyjne lub LED Wyposażenie podstawowe ssak tlenowy lub próżniowy, przepływomierz do tlenu z nawilżaczem, półka na monitor lub wyposażenie, szafka z szufladami, statyw do pomp infuzyjnych z wysięgnikiem teleskopowym do kroplówek Resuscytator precyzyjna i bezpieczna regulacja ciśnienia PIP i PEEP – w opcji Elektroniczna waga noworodkowa wbudowana w stolik-w opcji Diodowa lampa do fototerapii wbudowana w głowicę ogrzewacza – w opcji |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 12

- Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego do Sal:

Pielęgniarskiej wysokiej wierności - 2 sztuki

Umiejętności pielęgniarskich - 2 sztuki

Wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zaawansowany symulator pielęgnacyjny pacjenta dorosłego z tabletem sterującym oraz oprogramowaniem wirtualnego pacjenta, umożliwiającym symulację i rejestr zdarzeń klinicznych, zarządzanie zdarzeniami i ich analizę, zapis i wydruk rejestru zdarzeń i komputerem panelowym dotykowym o śr. co najmniej 24” do obsługi oprogramowania wirtualnego pacjenta. W komplecie zestaw niezbędnych kabli. Fantom umieszczony jest w pokrowcu. Zaawansowany fantom pacjenta dorosłego musi być ubrany w spodnie i bluzę rozpinaną z przodu. Wymagania konieczne: Bezprzewodowe zdalne sterowanie obsługą fantomu za pomocą tabletu sterującego z ekranem dotykowym zapewniające co najmniej: podłączenia do ratowniczych i pielęgnacyjnych manekinów treningowych niemowląt, dzieci oraz dorosłych uruchamiania różnych scenariuszy zdarzeń, sterowanych automatycznie lub ręcznie oraz ich samodzielnego tworzenia możliwość zakupu gotowych scenariuszy przekątna ekranu min 5 cali Zasilanie tabletu sterującego z ładowalnego akumulatora Zarządzanie za pomocą tabletu sterującego następującymi parametrami (co najmniej): zmiana rodzajów rytmów EKG oraz jego parametrów (biblioteka min. 100 rytmów) zmianą generowanych w manekinie dźwięków osłuchowych serca, płuc (osobno dla każdego płuca) i jelit z regulacją ich głośności wywoływanie dźwięków wokalnych w manekinie (krzyk, jęki, tak, nie) z regulacją ich głośności zmiana parametrów ciśnienia krwi zmiana głośności (łatwości osłuchania) dźwięków Korotkoffa Komputer panelowy do obsługi oprogramowania monitora pacjenta oraz do rejestracji zapisu sesji szkoleniowej o parametrach wystarczających do ich płynnego działania. Wymagania minimalne komputera: Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania symulatora min. 4GB pamięci RAM przekątna ekranu minimum 24” sterowanie dotykowe dysk SSD co najmniej 200GB wbudowana kamera HD lub USB Oprogramowanie do uruchomienia symulowanego monitora pacjenta do prezentacji aktualnych parametrów hemodynamicznych pacjenta w tym minimum krzywej EKG, SPO2, temperatury ciała i ciśnienia krwi. Oprogramowanie do budowy scenariuszy zdarzeń i stanów pacjenta do wgrania w pilot/tablet sterujący w celu ich przeprowadzenia na manekinie Bezpłatna aktualizacja oprogramowania tabletu sterującego co najmniej przez okres gwarancji. Wymagania – fantom zapewnia wykonanie: bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych (odchylenie głowy, wysunięcie żuchwy) wentylacji przez maskę twarzową z użyciem worka samorozprężalnego, zakładania rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych osłuchiwania tonów serca w synchronizacji z zaprogramowanym ekg (tony prawidłowe i co najmniej 6 tonów/szmerów nieprawidłowych) odsłuchiwanie szmerów oddechowych jednostronnie i dwustronnie w synchronizacji z częstością oddechu (prawidłowe i co najmniej 6 tonów/szmerów nieprawidłowych), monitorowanie pracy serca: za pomocą minimum 3-odprowadzeniowego ekg symulacji zapisu ekg z 12 odprowadzeń pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą osłuchową i palpacyjną pomiaru tętna na tętnicach obwodowych wprowadzanie zgłębnika żołądkowego do żołądka, płukania żołądka, oceny perstaltyki jelit - odgłosy perystaltyki jelit osłuchiwane w minimum dwóch kwadrantach brzucha (dzwięki prawidłowe i nieprawidłowe) cewnikowania pęcherza moczowego kobiet i mężczyzn odsysania wydzieliny z dróg oddechowych przez rurkę tracheostomijną pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą osłuchową i palpacyjną palpacyjnego pomiaru tętna na tętnicach obwodowych (co najmniej dwóch) tętno zsynchronizowane z programowanym Ekg. siła tętna może być ustawiona niezależnie lub uzależniona od innego parametru Symulator powinien generować dźwięki takie jak kaszel, wymiotowanie jęki, krzyk, duszność, tak, nie i inne fabrycznie nagrane oraz zarejestrowane dźwięki wydawane głosem i uwagi przekazywane w czasie rzeczywistym (poprzez sprzedawane osobno słuchawki) Fantom musi zapewniać możliwość ćwiczenia: symulacja płukania gałki ocznej i ucha aplikacja/wkraplanie leków do oczu uszu i nosa, w tym tamponada nosa zabiegi pielęgnacji ust i protez zębowych wprowadzanie i odsysanie rurek ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurek dotchawiczych pielęgnacja tracheostomii i odsysanie z tchawicy podawania tlenu pielęgnacja miejsca wprowadzenia cewnika podobojczykowego prowadzanie kaniul do żył obwodowych i stosowane terapii dożylnej (kaniulacja co najmniej dwóch żył obwodowych) wykonywanie wstrzyknięć domięśniowych w okolicy: mięsień naramienny, mięsień dwugłowy uda i mięsień grzbietowo-brzuszny wprowadzania zgłębnika do żołądka, płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik. cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn oraz wykonanie enemy, wykonywanie zabiegów uroginekologicznych (fantom posiada zbiornikami układu moczowego i okrężnicy) pielęgnacja sztucznej przetoki imitującymi kolostomię, ileostomię i cystotomię Do zestawu dołączony jest: Moduł do nauki badania piersi z symulacją różnej wielkości guzków (minimum 4 rodzaje różnych guzków ze zmianami o różnej wielkości, miejscu, charakterze). Zestaw sprzętu umożliwia ćwiczenie umiejętności: przeprowadzenie palpacyjnego badania piersi, w komplecie model piersi Moduł do opatrywania rany po mastektomii z drenem zawierający co najmniej: skóra obszaru chirurgicznego zamknięta klamrami rurka drenu umieszczona tuż pod skórą Zestaw sprzętu umożliwia ćwiczenie umiejętności: pielęgnacja rany pooperacyjnej po mastektomii, w komplecie model rany po mastektomii z założonymi szwami i drenażem Moduł do oceny i pielęgnacji ran zawierający miedzy innymi: moduł chirurgicznego cięcia na klatce piersiowej z namalowanymi szwami do nauki opatrywania i pielęgnacji szwu moduł nacięcia brzusznego z namalowanymi szwami do nauki opatrywania i pielęgnacji szwu moduł nacięcia brzusznego z klamrami i drenem Penrose`a moduł cięcia brzusznego ze szwem nylonowym i drenem Penrose`a moduł tamponady brzucha przystosowany do suchego i mokrego tamponowania i płukania rany moduł podskórnych wstrzyknięć heparyny i insuliny zakażona stomia okrężnicy (możliwość płukania) moduł brzuszno-pośladkowego i pośladkowego wrzodu odleżynowego do klasyfikacji wrzodów odleżynowych, oczyszczania i opatrywania amputacja poniżej kolana, kikut do pielęgnacji moduł tamponady uda przystosowany do suchej lub mokrej tamponady i płukania rany moduł szwu uda (szew nylonowy) moduł opracowania chirurgicznego rany uda moduł nogi żylakowatej z owrzodzeniem zastoinowym moduł stopy cukrzycowej z gangreną palców i owrzodzeniem odleżynowym pięty Zestaw sprzętu umożliwia ćwiczenie umiejętności: oceny i pielęgnacji ran i odleżyn różnego rodzaju i o różnym stopniu zaawansowania. Moduł badania dna macicy z zamienną skurczoną i rozpulchnioną macicą do praktyki masażu dna macicy i oceny dna macicy. Cechy: realistyczne punkty orientacyjne spojenia łonowego zamienne: twarda, zwinięta i rozpulchniona macica pępek moduł przesunięcia dna macicy spowodowany rozstrzeniem pęcherza moczowego widoczne hemoroidy odbytu nacięcie krocza drugiego stopnia w linii środkowej przy porodzie genitalia wydłużone obrzękiem do rejonu łechtaczki ujście pochwy bardziej widoczne i otwarte wargi mniejsze bardziej wiotkie uwidoczniające kanał pochwy Do każdego zestawu dołączony musi być uchwyt ścienny do monitora wirtualnego pacjenta, z regulowanym kątem oglądania, uchwyt musi zapewniać obrót monitora (prawo/lewo) oraz nachylanie (góra/dół). Uchwyt w pełni kompatybilny z monitorem do oceny stanu „pacjenta” dostarczonym w zestawie. Uchwyt musi posiadać zgodność ze standardem mocowania VESA. |  | 4 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

- Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego do Sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich - 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zaawansowany symulator pacjenta starszego z wyposażeniem. W zestawie znajdują się: Zaawansowany symulator pacjenta starszego, Symulator odczuć starczych, Model do nauki pielęgnacji odleżyn, Model stopy osoby starszej do pielęgnacji ran. Fantom pielęgnacyjny osoby w podeszłym wieku. Kompletny, pielęgnacyjny fantom geriatryczny odzwierciedla realistyczną fizjonomię osoby w podeszłym wieku, służy do nauki i treningu czynności pielęgniarskich i pielęgnacyjnych osób starszych. Jest prosty w użyciu i lekki, łatwy do utrzymania w czystości. Fantom musi zapewniać: osłuchiwanie serca i płuc pielęgnację jamy ustnej i protezy zębowej – poprzez ruchomą szczękę z wyjmowaną protezą, wstrzyknięcia domięśniowe (ramię, udo i pośladki), pielęgnację kolostomii i ilestomii, odsysanie wydzieliny z trzewa tchawiczo-oskrzelowego, płukanie żołądka i sztuczne karmienie przez sondę żoładkową, cewnikowanie kobiety i mężczyzny (wymienne narządy płciowe), ćwiczenie wlewów, płukanie pochwy i pobieranie wymazów, badanie prostaty (stadium B), pielęgnację tracheostomii, mycie w łóżku, pielęgnację włosów, techniki układania pacjenta, pielęgnację odleżyn, przepłukiwanie ucha i zakładanie aparatu słuchowego, bandażowanie i zakładanie opatrunków. Fantom musi zapewniać osłuchanie serca (co najmniej 12 odgłosów pracy serca) oraz płuc (co najmniej 16 odgłosów pracy płuc). Symulator odczuć starczych Symulator odruchów starczych przeznaczony do demonstracji niedogodności odczuwanych przez osoby starsze spowodowanych zmianami w obrębie tkanek mięśniowo-szkieletowych, pogorszeniem wzroku i słuchu, które pojawiają się z wiekiem. Zestaw zawiera ograniczniki po 1 parze na każdy staw: łokciowy, kolanowy, palce, ochraniacz pleców, obciążniki po 1 parze na nadgarstki (co najmniej 500g) i kostki (co najmniej 1kg), rękawiczki 10 par, okulary zawężające pole widzenia, stopery (co najmniej 50 par), laska (co najmniej 1 szt.). Ograniczniki powodują utrudnienia w poruszaniu się stawami kolanowymi i łokciowymi, natomiast obciążniki na nadgarstkach i kostkach osłabiają siłę mięśni, rękawiczki osłabiają zmysł dotyku i utrudniają chwytanie przedmiotów. Ochraniacz pleców pochyla sylwetkę ku przodowi. Okulary symulują zaćmę i powodują, że osoba traci widzenie peryferyjne, a ostrość wzroku słabnie, natomiast starcze przytępienie słuchu jest symulowane za pomocą stoperów tłumiących dźwięki o wysokiej częstotliwości. Rozmiar L - wzrost 170 - 185 cm. Model do nauki pielęgnacji odleżyn Zestaw musi składać się co najmniej z 6 modeli skórek prezentujących odleżyny od I do IV stopnia zaawansowania. Dzięki paskom modele będą instalowanie na fantomie. Model stopy osoby starszej do pielęgnacji ran Odlew stopy człowieka w starszym wieku z odwzorowaniem odleżyn o różnym stopniu zaawansowania. Rany umiejscowione muszą być w punktach największego nacisku, czyli: pięta, czubki palców, otarcia przy kościach. Fantom zawiera cztery stopnie odleżyn: etap I - rana w dolnej części palca – zaczerwienienie etap II - rana umieszczona jest dolnej części pod palcem - głębsza rana i zaczerwieniona etap III - rana umieszczona po bocznej stronie stopy, głębsza, skóra zaczerwieniona etap IV - rana znajduje się na pięcie, powierzchnia skóry jest czerwona, uszkodzona duża ilość tkanki, w tym uszkodzenie mięśni, kości, stawów oraz ścięgien |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

OGÓŁEM WARTOŚC BRUTTO – (poz. A + poz. B) - ……………………………..PLN

(SŁOWNIE:……………………………………………………………………………….)

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 13

Trenażer – nauka zabezpieczenia dróg oddechowych dziecko do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 6 sztuk

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Manekin do nauki zabezpieczania dróg oddechowych u dziecka kilkuletniego Realistyczny wygląd i anatomia dróg oddechowych Wysoki realizm podczas ćwiczeń przy użyciu narzędzi i sprzętu medycznego. W trakcie i po prawidłowym wprowadzeniu narzędzi do dróg oddechowych ćwiczący będzie mógł wyczuć rzeczywisty (charakterystyczny) feedback. Konstrukcja umożliwia pełen zakres ruchów żuchwy. Język o realistycznym kształcie - istnieje możliwość napompowania go w celu uzyskania obrzęku. Model głowy do intubacji umieszczony na wytrzymałej podstawie wykonanej z karbonu Model dostarczany w lekkiej i wytrzymałej torbie ochronnej. Manekin umożliwia prowadzenie intubacji nosowej i ustnej oraz umożliwia udrażnianie dróg oddechowych przy użyciu masek krtaniowych. Możliwość zastosowania wideolaryngoskopu W zestawie: Rekomendowane rozmiary rurek: ustno-tchawiczych 5.5-6.0, nosowo-tchawiczych 4.5-5.0, przełyku (supraglottic airway) 2 Rekomendowany rozmiar łyżki laryngoskopu: nr 2: Model głowy do intubacji z płucami, w celu sprawdzenia poprawności wykonanej intubacji. Torba ochronna |  | 6 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 14

Wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej

- Fantom BLS dziecka do Sali symulacji z zakresu BLS - 6 sztuk

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Manekin do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej 5 -6 letniego dziecka Manekin dziecka ok 5 – 6 lat pełna postać do nauki resuscytacji Możliwość współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych Zasilanie manekina napięciem bezpiecznym pozwalające na zachowanie pełnej mobilności Symulacja i kontrola tętna na tętnicy szyjnej Poprawna anatomicznie budowa pozwalająca na realistyczny trening odnajdywania miejsca uciśnięć klatki piersiowej Poprawna anatomiczna budowa pozwalająca na bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odgięcie głowy i uniesienie podbródka Poprawna anatomiczna budowa pozwalająca na realistyczny trening wentylacji i masażu serca, realistyczną głębokość ucisku, realistyczny opór klatki piersiowej, unoszenie się klatki piersiowej podczas wentylacji Wentylacja metodą usta-usta, usta-nos i za pomocą worka samorozprężalnego Możliwość pomiaru objętości wdmuchiwanego powietrza w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych Możliwość pomiaru za szybko wprowadzanego powietrza podczas wentylacji w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych Możliwość elektronicznej kontroli miejsca uciśnięć klatki piersiowej w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych Możliwość pomiaru głębokości ucisku w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych Możliwość uzyskania informacji o popełnianych błędach podczas resuscytacji w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych Standardy resuscytacji zgodne z wytycznymi 2015 Wymienne drogi oddechowe i część twarzowa Spodenki i bluza Walizka na manekin i akcesoria |  | 6 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

- Fantom BLS niemowlęcia do Sali symulacji z zakresu BLS - 6 sztuk

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Manekin do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej kilkumiesięcznego niemowlęcia Manekin niemowlęcia pełna postać do nauki resuscytacji Możliwość współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych Zasilanie manekina napięciem bezpiecznym pozwalające na zachowanie pełnej mobilności Symulacja i kontrola tętna na tętnicy ramieniowej Poprawna anatomicznie budowa pozwalająca na realistyczny trening odnajdywania miejsca uciśnięć klatki piersiowej Poprawna anatomiczna budowa pozwalająca na bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odgięcie głowy i uniesienie podbródka Poprawna anatomiczna budowa pozwalająca na realistyczny trening wentylacji i masażu serca, realistyczną głębokość ucisku, realistyczny opór klatki piersiowej, unoszenie się klatki piersiowej podczas wentylacji Wentylacja metodą usta-usta lub za pomocą worka samorozprężalnego Możliwość pomiaru objętości wdmuchiwanego powietrza w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych Możliwość pomiaru częstości wentylacji w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych Możliwość elektronicznej kontroli miejsca uciśnięć klatki piersiowej w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych Możliwość pomiaru głębokości ucisku w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych Możliwość pomiaru relaksacji w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych Możliwość pomiaru częstości ucisku w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych Dźwiękowa sygnalizacja poprawnej wentylacji z regulacją głośności Dźwiękowa sygnalizacja za dużej objętości wentylacji z regulacją głośności Możliwość pomiaru czasu trwania ćwiczenia w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych Możliwość uzyskania raportu w postaci podsumowania wykonywanej resuscytacji w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych Możliwość procentowej oceny wykonywanego masażu serca i wentylacji w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych Możliwość uzyskania informacji o popełnionych błędach resuscytacji w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych Standardy resuscytacji zgodne z wytycznymi 2015 Wymienne drogi oddechowe i część twarzowa Kocyk i wygodne do ubierania śpioszki Walizka na manekin i akcesoria |  | 6 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

OGÓŁEM WARTOŚC BRUTTO – (poz. A + poz. B) - ……………………………..PLN

(SŁOWNIE:……………………………………………………………………………….)

..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 15

Wyposażenie Centrum Symulacji Medycznej

Symulator porodowy niskiej wierności  do Sali umiejętności położniczych  - 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pełnowymiarowy model kobiety z ruchomymi stawami umożliwiający wykonanie całego zakresu ćwiczeń obejmujących okres przedporodowy, porodowy i poporodowy, jak również postępowanie w sytuacjach wypadkowych w stosunku do rodzącej i noworodka. Parametry modelu: automatyczny system porodowy, demontowalna powłoka brzuszna umożliwiająca badanie chwytami Leopolda, ręka dostosowana do wstrzyknięć dożylnych, możliwość intubacji dróg oddechowych i obserwacji unoszenia klatki piersiowej, możliwość osłuchiwania za pomocą stetoskopu odgłosów serca płodu, badanie ułożenia główki płodu i rozwarcia szyjki macicy, możliwość dowolnego umiejscowienia łożyska, wymienne szyjki macicy, wykonanie szycia poporodowego na wkładkach sromowych, model noworodka z ruchomymi stawami, pępowiną i łożyskiem, interaktywny symulator noworodka ze zmiennym kolorem skóry w zależności od niedoborów tlenu Model pozwala na wykonywanie cesarskiego cięcia i odbioru porodu kleszczowego Skład zestawu: symulator porodowy z urządzeniem sterującym, co najmniej 2 pępowiny, co najmniej 2 rozciągające się szyjki macicy, co najmniej 2 zaciski pępowiny, co najmniej 2 wkładki sromowe, co najmniej 3 sromy do szycia poporodowego, urządzenie sterujące symulatorem noworodka, co najmniej 1 model noworodka z ruchomymi stawami, pępowiną i łożyskiem, co najmniej 1 interaktywny model noworodka, zasilacz 100-240 VAC, przewody łączące, talk i środek smarujący, przewodnik treningowy ze scenariuszami porodowymi, walizka transportowa. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 16

Wózek transportowo – reanimacyjny do Sali Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do transportu pacjentów, fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r. Konstrukcja oparta na dwóch lub jednej kolumnie Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą dźwigni umieszczonych po obu stronach leża, lub za pomocą sterownika nożnego, w zakresie od 630 do 950 mm (+/- 50 mm) Całkowita długość wózka od 1950 mm do 2150 mm Całkowita szerokość wózka od 750 do 860 mm Leże min. 2 segmentowe, umożliwiające prowadzenie reanimacji, z nieprzemakalnym materacem o grubości od 80 mm do 100 mm umożliwiający prowadzenie reanimacji Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej zakresie 0-90° Mechaniczna regulacja przechyłów wzdłużnych Zakres regulacji pozycji Trendelenburga min. 18° Zakres regulacji pozycji anty-Trendelenburga min. 18° Funkcja CPR oparcia pleców Koła o średnicy 200mm z blokadą centralną oraz dodatkowym 5 kołem kierunkowym Barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej składane wzdłuż ramy leża Bezpieczne dopuszczalne obciążenie min. 230kg Maksymalny ciężar pacjenta min. 170kg Ciężar wózka bez akcesoriów max. 137kg Leże wyposażone w ograniczniki lub inny równoważny system zapobiegający zsuwaniu się materaca W narożnikach wózka krążki lub listwy odbojowe zabezpieczające wózek przed uszkodzeniami. Wózek wyposażony w: pojemnik lub kosz na rzeczy osobiste pacjenta, wieszak infuzyjny z min. 2 hakami, uchwyt, kosz lub inne dedykowane miejsce na butlę z tlenem, uchwyty na woreczki drenażowe umieszczony po obu stronach leża półkę na sprzęt medyczny umożliwiającą przewożenie na niej urządzeń medycznych jak kardiomonitor , respirator. |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 17

Wózek transportowy do:

Sali Pielęgniarskiej wysokiej wierności -  1 sztuka

Sali umiejętności pielęgniarskich – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek transportowy w opcji z pozycją Trendelenburga Opis: • podstawa wózka ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym • wymienny materac z uchwytami pokryty tapicerką skóropodobną • podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej • regulacja kąta leża (pozycja Trendelenburga) • opuszczane barierki boczne oraz uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej • płyta HPL przezierna dla promieni RTG • 4 krążki odbojowe w ramie wózka • hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedałów nożnych • system kół jezdnych (4 koła; 2 z blokadą jazdy, 2 z blokadą obrotu) • uchwyty mocujące złożoną kroplówkę • system jezdny z centralną blokadą kół • koszyk na butlę z tlenem • koszyk na ubranie • stojak na kroplówkę (co najmniej głowica z 2 haczykami) • wieszak na rolkę z podkładem Dane techniczne w przybliżeniu +/- 2 cm: Długość: 210 cm Szerokość: 88 cm Wysokość: 57 - 99 cm Średnica kół: 12,5 cm Wymiary podgłówka co najmniej: 63x63 cm Wymiary leża: 130x63 cm Kąt nachylenia podgłówka co najmniej: -25° - 60° Dopuszczalne obciążenie co najmniej 150 kg Regulacja kąta nachylenia leża co najmniej: 0° - 10° |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 18

Wózek transportowy zabiegowy do Sali symulacji z zakresu ALS – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do transportu pacjentów, fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r. Konstrukcja oparta na dwóch lub jednej kolumnie Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą dźwigni umieszczonych po obu stronach leża, lub za pomocą sterownika nożnego, w zakresie od 630 do 950 mm (+/- 50 mm) Całkowita długość wózka od 1950 mm do 2150 mm Całkowita szerokość wózka od 750 do 860 mm Leże min. 2 segmentowe, umożliwiające prowadzenie reanimacji, z nieprzemakalnym materacem o grubości od 80 mm do 100 mm umożliwiający prowadzenie reanimacji Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej zakresie 0-90° Mechaniczna regulacja przechyłów wzdłużnych Zakres regulacji pozycji Trendelenburga min. 18° Zakres regulacji pozycji anty-Trendelenburga min. 18° Funkcja CPR oparcia pleców Koła o średnicy 200mm z blokadą centralną oraz dodatkowym 5 kołem kierunkowym Barierki boczne wykonane ze stali nierdzewnej składane wzdłuż ramy leża Bezpieczne dopuszczalne obciążenie min. 230kg Maksymalny ciężar pacjenta min. 170kg Ciężar wózka bez akcesoriów max. 137kg Leże wyposażone w ograniczniki lub inny równoważny system zapobiegający zsuwaniu się materaca W narożnikach wózka krążki lub listwy odbojowe zabezpieczające wózek przed uszkodzeniami. Wózek wyposażony w: pojemnik lub kosz na rzeczy osobiste pacjenta, wieszak infuzyjny z min. 2 hakami, uchwyt, kosz lub inne dedykowane miejsce na butlę z tlenem, uchwyty na woreczki drenażowe umieszczony po obu stronach leża półkę na sprzęt medyczny umożliwiającą przewożenie na niej urządzeń medycznych jak kardiomonitor , respirator. |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 19

Wyposażanie Centrum Symulacji Medycznej

Aparat KTG do Sali porodowej – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kardiotokograf do badania częstości tętna jednego i dwóch płodów rejestracja ruchów płodów rejestracja skurczów macicy wyniki monitorowania mogą być nagrywane przez wbudowane urządzenie rejestrujące wymagana możliwość analizy ilości akceleracji, decelearcji i zmienności krótkoterminowej Wyposażony w : 2 głowice KTG do rejestratorów dwóch płodów Papier do KTG 3 pasy KTG z dziurami |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 20

Wyposażanie Centrum Symulacji Medycznej

Detektor tętna płodu do Sali umiejętności położniczych  – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ultradźwiękowy detektor tętna płodu z odczytem częstości tętna FHR o wysokiej czułości. Aparat wykorzystywany do rutynowych badań akcji serca płodu przez lekarzy ginekologów, położników i położne. Parametry: głowica BWP2MHz - wąskokątna, wodoodporna do badań w trakcie porodu w wodzie i ogólnego zastosowania wysoka czułość, od 10 tygodnia ciąży niski poziom szumów czysty dźwięk ręczna i automatyczna regulacja głośności moduł ograniczenia zakłóceń kontaktowych pomiar częstości akcji serca FHR, 50-210 bpm automatyczny i ręczny pomiar częstości wyjście na słuchawki (opcja) zasilanie bateryjne lub akumulatorowe, 2xAA/R6 z układem oszczędzającym zużycie prądu automatyczny wyłącznik długi czas pracy baterii/akumulatorów, ok. 30 godzin sygnalizacja stanu baterii/akumulatorów zasilanie bateryjne 2x1,5V AA/R6 zasilanie akumulatorowe NiMH 2x1,2V AA/R6 Wyposażenie dodatkowe: baterie lub akumulatory z szybką ładowarką (5 godzin) żel USG, torby |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 21

Wyposażanie Centrum Symulacji Medycznej

Model macierzyński do oceny ASP do Sali umiejętności położniczych  – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model samodzielny umożliwiający monitorowanie dobrostanu płodu za pomocą kardiotokografu (KTG), z kolorowym ekranem do pomiaru tętna płodu, skurczy macicy i ruchów płodu. Możliwość osłuchiwania tętna jednocześnie u dwóch płodów (ciąża bliźniacza). Parametry: Zakres pomiarowy FHR: 50~210 BPM TOCO Zakres pomiarowy: 0-100%, Automatyczne wykrywanie ruchów płodu Zasilanie: AC 100V—240V 50/60 Hz i wbudowany akumulator Wymiary: 350*320*85 mm Waga: ok 3.5 kg Wyposażony w stolik |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 22

Pompa infuzyjna objętościowa do Sali: Szpitalny Oddział Ratunkowy  – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe. Rok produkcji – nie wcześniej niż 2016 r. Wymagane parametry i właściwości urządzenia: Pompa przeznaczona do infuzji, żywienia pozajelitowego, dojelitowego, transfuzji Zabezpieczenie układu mechanicznego i sterującego przed przypadkowym zalaniem Automatyczne zabezpieczenie przed przepływem grawitacyjnym po otwarciu pokrywy Zasilanie sieciowe 100-240 V 50 Hz, 12-15 V (DC), akumulatorowe wewnętrzne Zasilacz wbudowany w urządzenie Kontynuacja pracy pompy przy rozładowanym lub uszkodzonym akumulatorze Możliwość monitorowania objętości infuzji i czasu do końca infuzji Zakres szybkości przepływu 0,1 -1200 ml/h Dokładność podaży +/- 3% Możliwość ręcznego ustawienia ciśnienia okluzji dokonywana bez przerywania pracy pompy. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Autokontrola urządzenia Wskaźnik stanu naładowania akumulatora i procesu ładowania akumulatora. Funkcja „standby” Waga pompy max 4 kg ( wraz z wbudowanym zasilaczem i baterią) Funkcja K.V.O z szybkością 0,1 ml/h Limit podaży 0,1-9999 ml oraz tryb bez limitu Alarm świetlny stanu pracy i alarm dźwiękowy o regulowanej głośności Alarm „powietrze w drenie” Alarm okluzji Alarm braku przepływu Alarm zatrzymania pompy/otwarcie drzwi Alarm rozładowanej baterii Zintegrowany uchwyt do przenoszenia pompy Uchwyt umożliwiający montaż do rury pionowej Funkcja historii- 500 zdarzeń Klasa ochronności I , typ CF, bryzgoszczelna IPX1 Bolus ręczny Licznik całkowitego czasu pracy pompy Możliwość podłączenia czujnika kropli Dreny zapewniające dokładność podaży przez minimum 48 godzin |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 23

Podnośnik pacjenta do Sali pielęgniarskiej wysokiej wierności – 1 zestaw

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W skład zestawu wchodzi: Podnośnik pacjenta z wanną Podnośnik pacjenta umożliwiający transfer z łóżka, krzesła, toalety, wózka lub z podłogi. Urządzenie medyczne. Wykonany ze stali malowanej epoksydowo. Udźwig do 160 kg. Możliwość stosowania nosidełek różnej wielkości i różnego przeznaczenia (w tym do toalety oraz prysznicowego). Minimalna wysokość podnoszenia 570 mm +/- 20 mm. Maksymalna wysokość podnoszenia 1780 mm +/- 20 mm. Regulacja szerokości podstawy w zakresie min. 630-1050 mm +/- 20 mm. Podstawa na kółkach wyposażonych w łożyska kulkowe. Promień skrętu min. 1350 mm +/- 20 mm. Wysokość podstawy max. 85 mm. 4 punktowy wieszak, umożliwiający równomierny rozkład ciśnienia. Cyfrowy wyświetlacz. Waga podnośnika maks. 42 kg. Poziom głośności max. 56 dB z odległości 1 m. Przycisk awaryjnego zatrzymania. Moc siłownika przy podnoszeniu min. 8000N. Wymienny akumulator. Zasilający kabel do ładowania. Klasa ochronności: IPX 4. Zgodność elektromagnetyczna 2004/108/EC. Zgodność z normami : BS EN 60601-1 : 2007 ; BS EN 60601-1-2 : 2007 ; BS EN ISO 10535 : 2007. Instrukcja obsługi i użytkowania w formie papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta. W zestawie musi być: Nosidełko do przenoszenia pacjenta w komplecie – 1 szt. Nosidełko wykonane w 100% z tkaniny poliestrowej przeznaczonej do prania w 70 st. C, typu hamak, z odpinanym zagłówkiem, rozmiarach dla dorosłego L Wózek transportowo-kąpielowy (wózek-wanna do kąpieli) ze stali standardowej lakierowana proszkowo. Wanna wykonana z tworzywa PCV wyposażona w poduszkę i odpływ z korkiem. Montowana na leże za pomocą listwy zatrzaskowej, bez czasochłonnych śrub. Wózek wyposażony odchylane barierki boczne, które po opuszczeniu chowają się pod leże umożliwiające bliskie podjechanie do łóżka. Hydrauliczna regulacja wysokości wózka w zakresie około 57-89cm +/-5cm. Automatyczne poziomowanie leża przy opuszczaniu leża na łóżko. Standardowo wózek lekko pochylony w kierunku nóg aby zapewnić swobodny odpływ wody. Koła wózka z indywidualną blokadą, materac zdejmowany z uchwytami. Wymagania (konieczne): Długość całkowita wózka: +/- 10cm 190 cm Szerokość całkowita wózka: 75 cm +/- 10cm Obciążenie dopuszczalne (pacjent i woda) co najmniej 140 kg. Wanna przeznaczona do kąpieli w łóżku osób niepełnosprawnych stale przebywających w pozycji leżącej. Dzięki niej możliwe jest pielęgnowanie i utrzymanie higieny chorego bez konieczności przemieszczania się do pomieszczenia kąpielowego. Wykonana jest z tworzywa PVC. Posiada odpływa oraz komplet zaczepów umożliwiających zamocowanie wanny w szczytach łóżka. Dane techniczne - wymiary pasujące do łóżka o szerokości leża 86 cm • Wysokość nie mniejsza niż 250 mm, • Dopuszczalne obciążenie (ciężar pacjenta) co najmniej 90 kg. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 24

Trenażer – badanie oka do Sali -  Pracownia umiejętności technicznych – 3 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Symulator do badania dna oka za pomocą oftalmoskopu. Cechy: Na modelu można przeprowadzać badanie dna oka za pomocą dostępnych na rynku oftalmoskopów. Symulator zapewnia wysoki realizm badania (przy nieprawidłowym skierowaniu oftalmoskopu nie możliwe jest zbadanie dna oka). Soczewka użyta jako część gałki ocznej, odtwarza oś wzrokową podobną do ludzkiej. Możliwa jest zmiana stopnia rozszerzenia źrenicy (3 stopnie: 2, 3.5 i 5 mm). Kaseta slajdów posiada trzy pozycje do ustawienia głębokości dna oka. Umieszczenie slajdu w poszczególnych rowkach symuluje: nadwzroczność, normalne widzenie i krótkowzroczność. Możliwe jest sprawdzenie czerwonego refleksu źrenicy. Oprócz slajdu obrazującego zdrowe oko, do modelu załączone są slajdy przedstawiające typowe przypadki chorób oczu: Retinopatia nadciśnieniowa Retinopatia cukrzycowa Tarcza zastoinowa (faza przewlekła) Tarcza zastoinowa (ostra faza) Jaskrowy zanik nerwu wzrokowego. Okluzja żył siatkówki (faza ostra). Okluzja żył siatkówki (po fotokoagulacji laserowej siatkówki). Toksoplazmoza - AMD – Zależna od wieku Degeneracja Plamki Żółtej. Miękka i elastyczna powłoka zewnętrzna symulatora umożliwia wysoki realizm badania (między innymi umożliwia podnoszenie powieki Zestaw zawiera dodatkowo: oftalmoskop, opisy przypadków chorobowych. |  | 3 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 25

Trenażer – badanie ucha do Sali -  Pracownia umiejętności technicznych – 3 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Symulator ucha lewego do badania ucha umożliwia: Dokładną ocenę struktury anatomicznej małżowiny usznej, kanału słuchowego zewnętrznego i błony bębenkowej Badanie uszkodzenia ucha przez otoskop; Możliwość wymiany 24 rodzajów elementów ze zmianami uszkodzenia ucha W tym: Normalna małżowina uszna Uszkodzenia małżowiny Łagodny guz małżowiny) Guz złośliwy małżowiny Normalna błona bębenkowa Przekrwienie błony bębenkowej Cofnięta błona bębenkowa Mała perforacja błony bębenkowej Ogólna perforacja błony bębenkowej; Urazowa perforacja błony Bębenkowej Perforacja tylna; Myringotomy z wstawką rury Pęcherzowe myringitis; Pęcherze Herpes błony bębenkowej Stwardnienie błony bębenkowej; Tympanosclerosis Surowiczy wysięk ucha środkowego; Zastoinowe wczesne ostre zapalenie ucha środkowego Ostre zapalenie ucha środkowego; Ropne zapalenie ucha środkowego Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego; Guz perłowy Ciało obce w uchu; Mycie uszu i zakraplanie Oczyszczanie woskowiny usznej (praktyczne działanie) |  | 3 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 26

Trenażer do oceny postępu porodu do:

Sali umiejętności położniczych  – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do oceny postępu i kontroli porodu. Model przedstawia podstawowe fazy porodu: płód w łonie, szyjka macicy zamknieta, płód w łonie, szyjka macicy z możliwością badania palpacyjnego stopnia rozwarcia do pełnego włącznie, płód w łonie, początek wstawiania główki, płód w łonie i miednicy, poród główki, łożysko w łonie. Pozwala wykonać badanie płodu, jego położenie, wielkość, lokalizację łożyska, diagnozować podstawowe wady płodu i patologię łożyska. Model miednicy kobiety (do ginekologicznego i położniczego badania) przedstawia realistyczną anatomię, umożliwia naukę i trening badania zarówno techniką badania dopochwowego jak i przezbrzusznego z użyciem ultrasonografu (obrazowanie 3D), jest kompatybilny ze wszystkimi typami ultrasonografów. Zawiera moduły treningowe z róznymi patologiami obszaru miednicy i umożliwia szeroki zakres możliwych ćwiczeń. |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 27

Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej:

Sali pielęgniarskiej wysokiej wierności – 2 zestawy

Sali umiejętności pielęgniarskich – 2 zestawy

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto za 1 zestaw | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej, złożony z: 1. Zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy z pompą. - Materac powietrzny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie II a, przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni (od I do IV) - Model z produkcji seryjnej, niemodyfikowany dla potrzeb przetargu - Materac jednoczęściowy, zbudowany z 16 anatomicznych komór rurowych, poprzecznych wykonanych z PVC, nylonu i poliuretanu. Materac czterostrefowy o wysokości komór od 8,9 cm do 12,7 cm. Komory wyposażone w mocowanie zabezpieczające typu napy - Komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w stałym cyklu 12 – minutowym - Materac zapewniający nacisk na ciało leżącego poniżej 32 mmHG przez cały czas pracy materaca, tzw. materac niskociśnieniowy - Materac układany bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania, z ruchomą ramą łóżka - Materac o wymiarach długość co najmniej 190,5 cm, dostosowany do łóżka o wymiarach leża 86 cm. - Materac wyposażony w uchwyty do mocowania na łóżku oraz w każdym narożu uchwyty do mocowania prześcieradła - Materac wyposażony w funkcję CPR – zawór szybkiego spustu powietrza w czasie poniżej 15 sek. w kolorze czerwonym dla łatwej identyfikacji - Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie do 6 godz. - Na wyposażeniu materaca: podkład piankowy o wysokości ok. 5 cm zabezpieczony w osobnym pokrowcu zintegrowanym z materacem, podwójny wąż powietrza, pokrowiec zapinany na suwak z okapnikiem, pompa zasilająca - Materac wyposażony w odpinany pokrowiec z okapnikiem, oddychający, przepuszczający parę wodną i powietrze, a nie przepuszczający cieczy (wodoodporny), z tkaniny rozciągliwej we wszystkich 4 kierunkach. Spód materaca wykonany z tkaniny antypoślizgowej - Materac w pokrowcu z możliwością mycia i dezynfekcji. Możliwość prania pokrowca w temp. 600 - Pompa ze sterowaniem mikroprocesorowym wyposażona w system pracy dostosowujący parametry pracy dla realizacji terapii odleżyn do IV (w skali czterostopniowej) stopnia włącznie, panel sterujący umożliwiający dokonywanie indywidualnych zmian ustawień, modyfikacji parametrów pracy systemu, funkcję regulacji ciśnienia w materacu w zakresie od 20 do 32mmHg (tzw. niskiego ciśnienia), funkcję wyboru trybu statycznego i dynamicznego, funkcję maksymalnego napełnienia komór, alarm świetlny i dźwiękowy spadku ciśnienia, wyłącznik alarmu dźwiękowego, blokada automatyczna funkcji, wskaźnik gotowości materaca do pracy, podwójny przewód powietrza zakończony szybkozłączkami, filtr przeciwpyłowy, zaczepy do zawieszania na ramie łóżka - Wydajność pompy nie mniej 8l/min. - Poziom głośności pracy pompy max. 45 dB - Możliwość zawieszenia pompy na szczycie łóżka lub postawienia na płaskiej powierzchni - System przeznaczony dla pacjentów o wadze do 160 kg włącznie, bez wagi minimalnej - Klasa II a, IP24 - Materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 - Zasilanie 230V 50 Hz 2. Komplet pozycjonerów żelowych. - Pozycjonery żelowe wielokrotnego użytku, równomiernie rozkładające ciężar pacjenta na powierzchni łóżka oraz pozwalające na jego precyzyjne pozycjonowanie - Pozycjonery pokryte powłoką o właściwościach zapobiegających namnażaniu się bakterii, niepowodujące alergii, zapobiegające odleżynom - Maksymalny punktowy nacisk na ciało pacjenta nie większy niż 32 mmHg - Pozycjonery i podkłady nie wchłaniają cieczy ani płynów - Żel na bazie polimerów stanowiący wnętrze pozycjonerów jest hypoalergiczny, przyjazny dla środowiska, składa się w przynajmniej 75% z komponentów biodegradowalnych uzyskanych z soi - Pozycjonery i podkłady dezynfekowalne preparatami, które nie zawierają alkoholi - Pozycjonery i podkłady mogą być podgrzewane do temperatury 40°C +/- 2°C i chłodzone do temperatury -23°C +/- 2°C - Podgrzewanie pozycjonerów i podkładów może odbywać się przy użyciu: kuchenki mikrofalowej, koca grzewczego, ciepłej wody - Chłodzenie pozycjonerów i podkładów może odbywać się przy użyciu: zamrażarki, lodówki, zimnej wody - W przypadku uszkodzenia pozycjonera lub podkładu, nie dojdzie do wycieku żelu i może on zostać poddany natychmiastowej przez personel szpitala naprawie (własny dedykowany zestaw naprawczy) - Pozycjoner i podkład jest w pełni przezierny dla promieniowania rentgenowskiego i nie powoduje zacienienia obrazu RTG ani MRI - Pozycjonery i podkłady nie zawierają silikonów ani lateksu - Pozycjonery i podkłady wykonane tak, aby imitowały ludzką skórę z wyraźnym przeznaczeniem do bezpośredniego kontaktu ze skórą, hypoalergiczne (załączyć oryginale materiały producenta potwierdzające te właściwości) - Pozycjoner pod piętę wklęsły z podstawą o wymiarach 150 mm długość, 80 mm szerokość i wysokości 45 mm (+/- 5mm) - Pozycjoner pod głowę wklęsły z okrągłą podstawą o wymiarach 200 mm długość, 80 mm szerokość i wysokości 45 mm (+/- 5mm) - Pozycjoner pod tułów z podcięciem o wymiarach 1000 mm długość, 500 mm szerokość i wysokości 15 mm (+/- 5mm) - Pozycjoner pod nogę o wymiarach 430 mm długość, 190 mm szerokość i wysokości 10 mm (+/- 5mm) - Pozycjoner pod ramię/przedramię o wymiarach 330 mm długość,130 mm szerokość i wysokości 10 mm (+/- 5mm) - Półwałek z płaskim spodem o wymiarach 400 mm długości, 100 mm szerokości i 100 mm wysokości - Zestaw naprawczy 3. Urządzenie rolkowe. - Wspomaga transport pacjentów między dwoma bliskimi powierzchniami, np. z wózka transportowego na stół operacyjny - Ciało pacjenta nie jest narażone na uszkodzenia związane z przenoszeniem/przeciąganiem - Wymiary: 820 mm szerokości, 330 mm długości i 20 mm wysokości (+/- 5 mm) 4. Łatwoślizg. - Wykonany z cienkiego, specjalnie powlekanego nylonu - Materiał odporny na rozciągnięcia oraz na rozdarcia - Redukcja siły tarcia - Wymiary: 2000 mm długości oraz 1400 mm szerokości |  | 4 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 28

Inkubator do Sali ćwiczeń umiejętności położniczych – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inkubator zamknięty, stacjonarny, przeznaczony do podstawowej opieki nad noworodkiem Parametry: Automatyczna regulacja temperatury na podstawie pomiarów na skórze noworodka i w powietrzu, Automatyczna regulacja nawilżania, Kopuła dwuścienna z aktywną ścianką, Automatyczna kurtyna ciepłego powietrza, Szeroka otwierana ściana przednia kopuły zapewniająca łatwy i wygodny dostęp do dziecka, Elektrostatyczny system filtrujący, Poziom hałasu wewnątrz inkubatora < 43 dB! Szerokość – ok.100 cm Głębokość ok. 60 cm Wysokość – ok. 136 cm Waga ok. 80 kg Tryb sterowania wilgotnością – automatyczny Alarm wizualny i dźwiękowy Szuflada na kasety RTG pozwalająca na wykonanie badania bez konieczności zmiany pozycji pacjenta |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 29

Stanowisko do iniekcji do:

Sali pielęgniarskiej wysokiej wierności  - 1 zestaw

Sali umiejętności pielęgniarskich – 1 zestaw

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stanowisko do iniekcji. Zestaw zawiera: Krzesło (1szt.) przeznaczone do wykonywania pobrań krwi i iniekcji dożylnych. Obrotowe-wielopozycyjne podłokietniki z poliuretanu zwiększające komfort pacjenta. Możliwość regulacji wysokości oraz kąta nachylenia podłokietników. Podstawa chromowana – 1 sztuka Stolik zabiegowy (1 szt.) - z dwoma uchylnymi miskami. Stolik posiada dwie metalowe półki, uchylne miski oraz uchwyty do prowadzenia. Odległość między półkami co najmniej 40 cm. Wymiary stolika w przybliżeniu +/- 5 cm długość 62 cm, szerokość 44 cm, wysokość 82 cm. Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo, kolor biały lub do uzgodnienia po rozstrzygnięciu postępowania. Maksymalne obciążenie na półkę: 10kg Podstawa mobilna wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. Fantom ramienia człowieka dorosłego z systemem żył (1 szt.) do nauki wykonywania wkłuć dożylnych. Umożliwia ćwiczenie umiejętności: wykonywania wkłuć w dole łokciowym i na grzbiecie dłoni symulację co najmniej żył: odpromieniowej, pośrodkowej, odłokciowej, przedłokciowej i trzech żył grzbietowych wyczuwalne dotykiem wszystkie żyły co zapewnia możliwość przygotowania miejsca wkłucia podawania leków drogą dożylną (bolus, wstrzyknięcie) W zestawie znajdują się: Model ramienia z ręką -1 szt Wkładki skórne zawierające żyły co najmniej – 2 szt. Dodatkowy zestaw materiałów zużywalnych w ilości co najmniej 5 szt. Silnik z pompą (zapewniający przepływ krwi w tempie jak u prawdziwego człowieka) – co najmniej 1 szt. Podstawka – 1 szt. Plastikowy zbiornik do napełniania sztuczną krwią lub wodą destylowaną z wężem i zaciskiem – 1 szt. Koncentrat sztucznej krew w ilości zapewniającej przygotowanie co najmniej 20l sztucznej krwi Zasilacz (9V) – 1 szt. i pojemnik na baterię (zawierający baterię 9V) – 1 szt. Walizka transportowa – 1 szt. Instrukcja w języku polskim |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 30

Fantom noworodka pielęgnacyjny i podstawowej opieki medycznej do Sali umiejętności położniczych – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Realistyczny fantom noworodka dwupłciowy do pielęgnacji i ćwiczenia zabiegów pielęgnacyjnych wykonany z tworzywa, które nie ulegnie zniszczeniu po wielokrotnym zamoczeniu w wodzie. Zestaw zawiera model noworodka, 2 wymienne ściany brzuszne z wkładami męskich i żeńskich narządów płciowych, 2 poduszki do wstrzyknięć w udo i biodro oraz m.in. pępowinę, płuca, serce, żołądek. Przystosowany do ćwiczenia podstawowej pielęgnacji - naturalna waga, ruchome stawy, zmiana pieluszki, karmienie, mycie , czyszczenie oczu, uszu i nosa, pielęgnacja pępowiny. Możliwość ćwiczenia opieki pediatrycznej – wysysanie nosogardzieli, karmienie sondą, dawkowanie leków, iniekcje domięśniowe i podskórne, śródskórne, uzyskanie próbek moczu ze zbiornika moczowego, cewnikowanie pęcherza, pomiar doodbytniczy temperatury, lewatywa. Wymiary ok. 52 cm, waga ok. 2,3 kg |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 31

Fantom wcześniaka – (dziewczyna) do Sali umiejętności położniczych – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model wcześniaka w wieku około 24 - 28-go tygodnia ciąży z ruchomymi rękoma i nogami. Może być poddany sztucznemu oddychaniu z możliwością zamontowania rurki ET, rurki NG, cewnika pępowinowego, oraz przewodu IV, jak również niefunkcjonalnej rurki piersiowej i stomijnej. Posiada możliwość doczepienia defektu rdzenia kręgowego i przepukliny pępowinowej. wielkość główki: ok. 25,5 cm, długość: ok. 35,5 cm, waga: ok. 670 g. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 32

Fantom położniczy do Sali umiejętności położniczych  – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fantom porodowy zawiera model miednicy zapewniający możliwość przeprowadzenia porodu fizjologicznego oraz wczesnego postępowania z noworodkiem bezpośrednio po urodzeniu. Fantom zawiera: model w pełni rozwiniętym noworodkiem z ciemiączkiem i szwami czaszkowymi oraz łożyskiem, wymienne pępowiny z zaciskami, łatwo wymienny srom, proszek do sporządzania sztucznej krwi, modułową pokrywę brzucha ciężarnego z trwale zainstalowanym płodem pozwalającym na wykonanie chwytów Leopolda, w celu ustalenia ułożenia płodu, przezroczystą pokrywę brzucha, która umożliwia obserwację ułożenia płodu, jama miednicy posiada zaznaczone punkty anatomiczne: kanał porodowy, kość biodrową, kość kulszową, kość krzyżową, więzadła i większy karb kulszowy. Zestaw umieszczony w torbie transportowej. |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 33

Fantom ginekologiczny symulator do badania ginekologicznego do:

Sali umiejętności położniczych  – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fantom obrazuje model miednicy żeńskiej, jest przystosowany do nauki umiejętności diagnostycznych procedur ginekologicznych poprzez badania anatomiczne, badanie palapcyjne i z użyciem wziernika. Możliwa jest nauka badania ginekologicznego bez obciążania pacjentki (np. demonstracja badania w czasie ćwiczeń dydaktycznych) oraz umożliwia naukę wykrywania różnorodnych nieprawidłowości na jednym modelu. Fantom ginekologiczny wykonany z zachowaniem anatomicznej poprawności, z miękkiego, łatwego do wyczyszczenia winylowego materiału o teksturze zbliżonej do tekstury skóry. Posiada wymienne wkłady przedstawiające: normalną szyjkę macicy i macicę do nauki umieszczania i wyjmowania wkładek domacicznych (IUD), normalna szyjka macicy kobiety już rodzącej, szyjka macicy z polipem wewnątrzszyjkowym, szyjka macicy z cechami wywinięcia, szyjka macicy z neoplazją (nowotwór złośliwy), macica z 10-tygodniową ciążą, i 2 masami przydatkowymi. |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 34

Model macierzyński do badania chwytami Leopolda do Sali umiejętności położniczych – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model macierzyński do badania chwytami Leopolda składa się z modelu dojrzałego płodu/noworodka z wyczuwalnym ciemiączkiem, kręgosłupem, barkami, łokciami i kolanami – oraz dwóch pompowanych poduszek. Całość umożliwia badanie metodą Leopolda, odwzorowuje położenie główkowe, miednicowe i poprzeczne płodu a także umożliwia poprzez pompowane poduszki badanie wysokości dna macicy w kolejnych tygodniach ciąży. Wymiary opakowania: ok. 25,4×25,4×25,4 cm Waga: ok. 1,8 kg. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 35

Fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej do:

Sali umiejętności położniczych – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej z możliwością pielęgnacji, przewijania, masażu, karmienia, jak i pierwszej pomocy np. w sytuacji zadławienia. Korpus wykonany z miękkiej elastycznej tkaniny zapewniającej realistyczne odczucie (reaguje na dotyk podczas masażu). Główka, dłonie i stópki z tworzywa winylowego. obwód główki – ok. 35,5 cm waga – ok. 2,8 kg wymiary – ok.50 cm |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 36

Fantom niemowlęcia do nauki dostępów dożylnych do:

Sali umiejętności położniczych – 3 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model do nauki oraz treningu procedur dostępów naczyniowych u noworodków i niemowląt, bez lateksowy (100%) wyposażony w zmodernizowaną pępowinę ze specjalnym zaworkiem. Wymienne niebieskie żyłki znajdują się pod skórą głowy, na prawym i lewym ramieniu oraz na prawej nodze. Fantom zawiera żyły: skroniową, zewnętrzną szyjną, uszną tylną, odłokciową, odpromieniową, odpiszczelową oraz podkolanową. Żyły wykonane z materiału bez lateksu. Pod skórą na głowie, na prawym i lewym ramieniu oraz na prawej nodze powinny prześwitywać wymienne niebieskie żyłki. Model powinien być dostosowany do treningów standardowych dostępów dożylnych oraz przez cewnik centralny wprowadzany z dostępu obwodowego (PICC). Kikut pępowiny z zaworkiem powinien umożliwić cewnikowanie pępowiny. Wypływ sztucznej krwi powinna być potwierdzeniem prawidłowości umieszczenia cewnika 5FR w naczyniach pępkowych. Otwory nosowe oraz ustne powinny umożliwić umieszczenie kaniuli nosowej, zgłębnika nosowo-żołądkowego do symulacji żywienia i odsysania treści oraz zabezpieczania i opatrywania. Waga ok. 1.8 kg; wymiary ok. 40.6 cm. Charakterystyczne cechy: możliwość zakładania rurek intubacyjnych i do karmienia, możliwość standardowych wkłuć dożylnych w wielu miejscach w celu pobrania krwi lub podania leku, Dodatkowe wyposażenie: torba na płyny z przewodami, sztuczna krew, pielucha i walizka transportowa. |  | 3 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 37

A. Model wad wrodzonych niemowlaka do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model elektroniczny niemowlęcia z efektami głodu narkotycznego i syndromem alkoholowym. Ruchoma szyja uczy poprawnie trzymać głowę dziecka. Programy A, B lub C do regularnej pielęgnacji. Program D – głód narkotyczny, w którym manekin płacze 30 sekund dłużej niż zwykle. Przeraźliwy płacz dziecka z syndromem narkotycznym lub alkoholowym, symulator domaga się opieki 31 razy, zamiast standardowych 25, w okresie 48 godzin. Rozróżnienie pomiędzy Zespołem Dziecka Potrząsanego a innymi rodzajami przemocy. Możliwość zapauzowania programu w razie potrzeby przez nauczyciela. Zapewnienie pełnej kontroli nauczyciela nad programem opieki nad dzieckiem. Za pomocą klucza "paniki" można wyciszyć trudności bez przerywania całej symulacji. Alert nauczycielski, jeśli uczeń w zły sposób użył symulator lub dokonywał zmian w skrzynce sterowniczej. Łatwe w użyciu szablony korekty nauczyciela pozwalają na szybką ocenę studenta. Noworodek naturalnej wielkości i anatomicznie poprawny. Zawiera wszystkie funkcje standardowej i zaawansowanej opieki. W komplecie 1 zestaw kluczy studenckich, 1 zestaw kluczy nauczycielskich, komplet arkuszy dla studenta i nauczyciela, pieluchę, bateria 9V i instrukcja. Fantom pozwala na naukę, jak prawidłowo przytrzymywać głowę dziecka podczas podnoszenia, przenoszenia lub tuląc dziecko. Ta funkcja jest dostępna tylko w wersji fantomu z problemem narkotykowym. Symuluje również brak rozwoju mięśni dziecka urodzonego przez matkę uzależnionej od alkoholu lub narkotyków. Można eksperymentować z różnymi pozycjami, nie przerywając innych funkcji symulacji lub spowodowanie zaprzestanie płaczu przez symulator. |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

B. Fantom wcześniaka do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fantom 25-30 tygodniowego noworodka. Realistycznie odwzorowana, miękka, wodoodporna i wytrzymała skóra zarówno w dotyku jak i wyglądzie. Wcześniak 30,5cm -39 cm od głowy do pięt, ma 5cm głębokości oraz 23,5- 29cm w obwodzie głowy. Fantom waży 750g-1600g Główne cechy fantomu: iniekcje dożylne (lewe ramię i ręka, prawa noga oraz głowa) odsysanie, nos, usta i żołądek (zgłębnikowanie żołądka) odleżyny w typowych miejscach (potylica i pięty) symulacja wady cewy nerwowej możliwość symulacji przepukliny pępkowej. Zestaw zawiera, pieluszkę, czapeczkę, pępowinę, przepuklinę pępowinową, wadę cewy nerwowej, 3cm3 strzykawka, igła motylkowa roz. 25, środek nawilżający, krew, gruszka i przewody, Rurkę intubacyjną, sondę nosowo-żołądkową, cewnik pępowinowy, worek stomijny. |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

C. Fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fantom noworodka zaprojektowany do nauki oraz treningu procedur dostępów naczyniowych u noworodków i niemowląt. Pod skórą na głowie, na prawym i lewym ramieniu oraz na nogach prześwitują wymienne niebieskie żyłki. Żyły wykonane są z niezawierającego lateksu materiału, dzięki czemu posiadają lepszą odporność na rozdarcie a opór przy wkłuwaniu igły jest zredukowany. Fantom zawiera żyły: skroniową, zewnętrzną szyjną, uszną tylną, odłokciową, odpromieniową, odpiszczelową oraz podkolanową. Podczas wkłucia, wyczuwalny jest moment przekłucia żyły oraz widoczny realistyczny wypływ sztucznej krwi potwierdzający prawidłowość umieszczenia igły. Żyły skonstruowane tak aby mieć małą średnicę wewnętrzną, tak jak u noworodka. Kikut pępowiny z zaworkiem umożliwia cewnikowanie pępowiny. Wypływ sztucznej krwi jest potwierdzeniem prawidłowości umieszczenia cewnika w naczyniach.. Zestaw zawiera: zestaw do kaniulacji żył obwodowych: kaniule do wkłuć obwodowych fioletowe 0,6,-żółte- 0,7, niebieskie- 0,8 , sterylne gaziki jednorazowego użytku, środek do dezynfekcji miejsca wkłucia, staza, miska nerkowata, plaster zabezpieczający wenflon, pojemnik na odpady medyczne, strzykawka, 0.9%NaCl a 5ml |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

D. Fantom noworodka pielęgnacyjny do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fantom jest wykonany ze specjalnego wodoodpornego tworzywa wyglądem zbliżonego do skóry. Fantom posiada : wyczuwalne przednie i tylne ciemiączko, szew wieńcowy i strzałkowy Nieruchomą głowę Giętkie uszy Otwór ustny prowadzący do żołądka ( dł. 15 cm ) Otwór nosowy prowadzący z nozdrzy do krtani ( dł. 5cm ) Ręce i nogi, które mogą być swobodnie układane w wielu pozycjach Kikut pępowinowy, który może być swobodnie odłączany Moszna z jądrem Przewód odbytniczy o długości 5 cm Tworzywo, z którego wykonano fantom nie ulegnie zniszczeniu po wielokrotnym zamoczeniu w wodzie. Czynności do wykonania: Procedury związane z odprowadzaniem moczu do worka kąpanie ogólna obserwacja oraz pomiar części ciała ( główka, pępek, jądra, itd.) nieskomplikowane ćwiczenia fizyczne używanie pieluszki irygacja jelit postępowanie z kikutem pępowinowym oraz obserwacja pępka po odpadnięciu odsysanie: nos, żołądek, otwór ustny |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

OGÓŁEM WARTOŚC BRUTTO – (poz. A + poz. B + poz. C + poz. D) - ……………………………..PLN

(SŁOWNIE:……………………………………………………………………………….)

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 38

- Model pielęgnacji ran odleżynowych do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model do nauki leczenia odleżyn. Fantom z elastycznym i realistycznym materiałem imitującym powłokę skórną. Fantom umożliwia łatwe zakładanie opatrunków bez pozostałości kleju po plastrach. Naturalny widok pośladków do rozpoznawania i klasyfikacji różnych faz odleżynowych ( I-V stopień) i typowych zmian chorobowych okolic pośladków. Na modelu można przeprowadzać demonstrację i ćwiczenia wszystkich powszechnie znanych metod pielęgnacji ran. Model umożliwia praktyczny trening czynności oczyszczania, dezynfekcji i bandażowania zmian odleżynowych. |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

B. Model pielęgnacji ran do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tors do nauki zakładania opatrunków, wykonany z materiału idealnie odwzorowującego elastyczną skórę odpowiadającą naturalnym właściwościom skóry, wodoodporny. Fantom powinien zawierać różne typy ran co daje możliwość nauczenia technik obmywania i opatrywania ran. Rodzaje ran: po wycięciu tarczycy, po nacięciu mostka z drenażem, mastektomii z drenażem, po wycięciu pęcherza żółciowego z symulacją rurki T-tube, po laparotomii, po wycięciu wyrostka robaczkowego, po kolostomii, ileostomii, po brzusznym nacięciu macicy, po otwarciu klatki piersiowej, usunięciu nerki, - laminektomii, wrzód odleżynowy na odcinku krzyżowym, kikut nogi po amputacji. |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

C. Model pielęgnacji stomii do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 4 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model jest prawidłowym anatomicznie odtworzeniem brzucha z widoczną kolostomią i ileostomią. Na urządzeniu można przeprowadzać demonstrację i ćwiczenia rozszerzania stomii oraz zakładanie i stosowanie worków stomijnych. Ponadto symulator umożliwia: irygację kolostomii, drenaż i wydalanie z ileostomii (wody) i z kolostomii (sztuczny stolec) przez sprężone powietrze ze strzykawek. Na modelu można ćwiczyć przemywanie, przyklejanie przylepców opatrunkowych, bandażowanie lub zakładanie worków stomijnych. Zestaw zawiera dodatkowo: kompleksowy zestaw do pielęgnacji stomii |  | 4 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

OGÓŁEM WARTOŚC BRUTTO – (poz. A + poz. B + poz. C) - ……………………………..PLN

(SŁOWNIE:……………………………………………………………………………….)

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 39

- Model do zakładania zgłębnika do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Symulator do nauki zakładania i pielęgnacji zgłębnika żołądkowego i rurki tracheotomijnej oraz do nauki procedur pielęgnacji i dostępu żołądkowo jelitowego przez nos i usta. Głowa i tors modelu zaprojektowana realistycznie. Posiada on bardzo realistyczne anatomiczne punkty orientacyjne, tchawicę, przełyk, płuca i żołądek. Model zaopatrzony w środek, który po wymieszaniu z wodą symuluje śluzo-podobny płyn. Płyn można wprowadzić do płuc i żołądka, dzięki czemu uzyskujemy większy realizm pielęgnacji tracheotomii i odsysania. Symulator umożliwia także wykonanie następujących ćwiczeń: Zmiana opatrunku, Pielęgnacja, wprowadzanie i usuwanie zgłębnika żołądkowego, Płukanie żołądka i odżywianie przez zgłębnik, Wprowadzanie i usuwanie rurki pokarmowej, Wprowadzanie, pielęgnacja i usuwanie rurki nosowo-jelitowej oraz przełykowej, Wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurki tracheotomijnej. Zestaw zawiera dodatkowo: zgłębnik żołądkowy poliuretanowe- nr 14- 16-18, strzykawka typu Żaneta 100 ml, stetoskop, środek poślizgowy w żelu, plaster mocujący, miska nerkowata |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

- Model do zabiegów dorektalnych do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 4 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fantom przeznaczony do nauki wykonywania lewatywy: Cechy: fantom pośladków, odbytu przeznaczony do nauki wykonywania lewatywy standardowe procedury mogą być wykonywane przy użyciu tradycyjnych przyrządów górny pośladek jest elastyczny, co wymuszana na praktykancie uniesienie go w celu zlokalizowania i wykonania wprowadzenia do odbytu symulator łatwy w utrzymaniu czystości Do modelu można wstrzykiwać płyn w celu wykonania lewatywy (płyn wydostanie się poprzez rurkę drenażu znajdującą się z boku brzucha). Otwarcie jamy brzusznej i znajdujące się w niej przeźroczyste jelita pozwalają na sprawdzenie pozycja końcówki irygatora co umożliwia przeprowadzenie bezpiecznego treningu wykonywania lewatywy. Zestaw zawiera: model miednicy, irygator, rurka do drenażu, jelito, sztuczny stolec |  | 4 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

- Trenażer –punkcja lędźwiowa do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Replika dolnej części pleców z częścią kręgosłupa i wkładką opony twardej rdzenia kręgowego odpowiadającą za właściwy opór przebicia igły i precyzyjną palpację punktów odniesienia. Symulator umożliwia ćwiczenie technik: nakłuć lędźwiowych, znieczulenia podpajęczynówkowego, znieczulenia zewnątrzoponowego, znieczulenia zewnątrzoponowego ogona końskiego oraz znieczulenie krzyżowego. Kręgosłup można wypełnić płynem do celów symulacji płynu mózgowo rdzeniowego a symulator można umieścić w pozycji stojącej lub leżącej. Funkcjonalna część symulatora zawiera kręgi L3-L5 oraz kość krzyżową i ogonową. Zestaw zawiera : igły do punkcji lędźwiowej |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

- Trenażer – badanie gruczołu piersiowego do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 6 sztuk

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model do nauki badania palpacyjnego piersi wykonany ze skóropodobnego tworzywa. Tworzywo to imituje dokładnie strukturę skóry, jej delikatność i gładkość. Modele piersi zawierają zmiany nowotworowe w różnych stadiach zaawansowania (zmiany nowotworowe łagodne i złośliwe), Jeden model piersi odwzorowuje zdrową pierś, bez zmian nowotworowych. |  | 6 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

- Trenażer –dostępy centralne do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 3 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Symulator treningowy dostępu centralnego Anatomia fantomu ma umożliwiać naukę i doskonalenie umiejętności wykonywania dostępu do żyły szyjnej wewnętrznej, ramiennej, podobojczykowej i pachowej pod kontrolą aparatu USG oraz odszukiwania anatomicznych punktów orientacyjnych związanych z procedurą. Zaprojektowany z wiernym odwzorowaniem i zachowaniem punktów anatomicznych Wymienne, bardzo wytrzymałe wkłady pozwalające na wykonanie >1000 wkłuć bez obniżenia jakości i wiarygodności odczuć Cechy trenażera: samozasklepiające się żyły i skóra pozwalające na wielokrotne wykonywanie wkłuć oraz oszczędność elementów wymiennych, symulator ma zawierać wyczuwalne wszystkie punkty orientacyjne, które obejmują: żyły nadobojczykowe, podobojczykowe, scalenie splotu ramiennego, anatomia żylna ma obejmować: żyłę szyjną wewnętrzną, ramienną, podobojczykową oraz pachową, anatomia tętnic ma obejmować: tętnicę szyjną, podobojczykową, pachową, symulowane żyły główne górne, prawy przedsionek, prawa komora serca, wyczuwalny puls symulowany dołączoną w zestawie ręczną pompką lub opcjonalną pompą automatyczną różnice w kolorze krwi tętniczej i żylnej, tętnice – czerwone, żyły – niebieskie. Skład zestawu: trenażer z zainstalowaną wkładką do wykonywania procedur dostępu centralnego 3 butelki czerwonego płynu USG 3 butelki niebieskiego płynu USG |  | 3 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

- Trenażer – badanie per rectum do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 3 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model symuluje pacjenta leżącego w pozycji bocznej i posiada realistyczny odbyt i odbytnicę z pośladkami. Zestaw zawiera : wymienną odbytnicę oraz wymienne gruczoły krokowe, które przedstawiają: stan bezobjawowy, łagodny nowotwór obustronny, łagodny nowotwór jednostronny, rak obustronny, rak jednostronny, polip odbytnicy. Wszystkie elementy trenażera są zmywalne , wodoodporne |  | 3 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

- Trenażer – cewnikowanie pęcherza/wymienny do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 3 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Symulator do cewnikowania (dwupłciowy) i pielęgnacji stomii. Może być użyteczny do ćwiczenia następujących procedur: Cewnikowanie mężczyzny, Cewnikowanie kobiety, Pielęgnacja stomii, Zestaw zawiera: dolną część tułowia z żeńskimi i męskimi organami płciowymi, zatyczki do zamknięcia stomii Dwie wymienne uszczelki cewki moczowej kobiety, zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego: cewnik Foleya lateksowy , silikonowany, silikonowy rozm 16-22, strzykawka 20ml, aqua pro injectione, lignokaina żel, gaziki sterylne, środek do dezynfekcji błon śluzowych, jałowe rękawice lateksowe rozm. 6,5, 7, 7, 5 i 8 , worek na mocz |  | 3 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

- Trenażer – iniekcje śródskórne do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 12 sztuk

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ramię do iniekcji śródskórnej: Wysokiej klasy model kończyny górnej umożliwiający trening iniekcji śródskórnej (w 8 miejscach), Model wyposażony jest w kontrolne symulatory (prawidłowa pozycja igły – odwracalny guzek skórny). Wykonany z materiału pozwalającego na setki wkłuć treningowych |  | 12 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

- Trenażer – iniekcje domięśniowe do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 6 sztuk

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trenażer, przypominający naturalny wygląd pośladka z wszystkimi ważniejszymi punktami anatomicznymi do wkłuć domięśniowych. Posiada topograficzne punkty kostne takie jak krętarz większy kości udowej, kolec biodrowy przedni górny i tylny górny, kość krzyżową. Do wyboru właściwego miejsca wykonywania iniekcji punkty te można zidentyfikować palpacyjnie. Zintegrowana elektronika z panelem informuje nas o dokładności przeprowadzonej iniekcji. Zestaw zawiera dodatkowo: Pośladek do iniekcji,(pianka wypełniająca) mięśnie i skóra silikonowa. Jednorazowa strzykawka 5 ml, Igła do wstrzyknięć domięśniowych , środek do dezynfekcji skóry, gaziki sterylne, miska nerkowata, pojemnik na odpady medyczne Baterie na wymianę. |  | 6 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

- Trenażer – dostępy donaczyniowe obwodowe  do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 6 sztuk

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ramię i wkładki skórne przypominające ciało człowieka Miękki materiał o realistycznej teksturze - Wkłucie dożylne i dostęp naczyniowy Dostępna jest żyła ramieniowa, łokciowa i pośrodkowo łokciowa Rzeczywisty opór skóry oraz ścian żylnych Przepływ krwi w tempie jak u prawdziwego człowieka - Wkładki skórne składają się z naskórka, tłuszczu podskórnego i żył Łatwy montaż i wymiana wkładek skórnych zawierających żyły Możliwość użycia modelu w różnorodnych warunkach - zasilanie z sieci lub baterii Napływ krwi (flashback) - Zawartość: Model lewego ramienia - Ramię – 1 szt. Wkładki skórne zawierające żyły – 2 szt. Silnik z pompą (zapewniający przepływ krwi w tempie jak u prawdziwego człowieka) – 1 szt. Akcesoria: Podstawka – 1 szt. Plastikowy zbiornik do napełniania sztuczną krwią lub wodą destylowaną – 1 szt. Zasilacz (9V) – 1 szt. Pojemnik na baterię (zawierający baterię 9V) – 1 szt. Zestaw do kaniulacji żył: wenflony 0,9- 1,3 , sterylne gaziki jednorazowego użytku, środek do dezynfekcji miejsca wkłucia, staza, miska nerkowata. plaster zabezpieczający kaniulę, pojemnik na odpady medyczne |  | 6 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

OGÓŁEM WARTOŚC BRUTTO – (poz. A + poz. B + poz. C + poz. D + poz. E + poz. F + poz. G + poz. H + poz. I + poz. J) - ……………………………..PLN

(SŁOWNIE:……………………………………………………………………………….)

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 40

Trenażer – badanie ginekologiczne do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Symulator ginekologiczny - dolna część korpusu kobiety (brzuch i miednica). Symulator jest pomocy przy nauczaniu następujących procesów i czynności: oburęczne badanie miednicy, włączając palpację prawidłowej i ciężarnej macicy. badanie pochwowo wziernikowe. wizualne rozpoznanie prawidłowej i nieprawidłowej szyjki z zaburzeniami. sondowanie maciczne. wkładanie i wyjmowanie wkładki śródmacicznej IUD. mierzenie i dopasowywanie kapturków i krążków dopochwowych. wziernikowanie laparoskopowe i okluzje jajowodów. minilaparotomia W skład symulatora ginekologicznego wchodzą: Macica nie ciężarna (przodo i tyłozgięcie) – 2 szt. Macica w 10 tygodniu ciąży – 1 szt. Macica po porodzie (wielkość 20 tygodniowa) – 1 szt. Prawidłowa szyjka z drożnym ujściem na wkładanie i wyjmowanie IUD – 5 szt. Prawidłowa szyjka – 1 szt. Szyjka z przerostem nabłonka walcowatego – 1 szt. Szyjka z cystą i polipem błony śluzowej – 1 szt. Szyjka z uszkodzeniem (rak) – 1 szt. Przewody jajowodów do trąbkowych okluzji – 10 szt. Prawidłowe strzępki trąbkowe i jajniki – 2 szt. |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 41

Trenażer – nauka zabezpieczenia dróg oddechowych niemowlę do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 6 sztuk

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Model 3-miesięcznego niemowlęcia do nauki podstawowych i zaawansowanych czynności związanych z drogami oddechowymi. Właściwości manekina: odtworzone z anatomicznymi szczegółami: język, gardło, nagłośnia, krtań, struny głosowe i tchawica ruchomość szyi umożliwiająca wygodne udrożnienie dróg oddechowych możliwość wentylacji resuscytatorem możliwość demonstracji rękoczynu Sellicka możliwość intubacji przez usta i przez nos poprawne wprowadzenie rurki intubacyjnej potwierdzane w praktycznym teście symulacja przewentylowania żołądka możliwość udrażniania dróg oddechowych innymi technikami przyrządowymi i bezprzyrządowymi Zestaw zawierający: manekin spray silikonowy instrukcję obsługi komplet rurek: ustno- gardłowych, ustno-tchawiczych, nosowo-tchawiczych laryngoskop jednorazowego użytku (nr 1) cewniki do odśluzowywania dróg oddechowych worek samorozprężalny stetoskop |  | 6 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 42

Trenażer – dostęp doszpikowy do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 3 sztuk

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anatomiczny model nogi dorosłego do nauki iniekcji doszpikowych. Doskonale odwzorowane anatomiczne punkty orientacyjnych takich, jak guzowatość piszczeli - istnieje możliwość wyczucia charakterystycznych anatomicznych punktów orientacyjnych, co ułatwia odnalezienie właściwego miejsca iniekcji, Po prawidłowym wkłuciu następuje aspiracja. W zestawie wymienne kości i skóra |  | 3 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)

Część nr 43

Trenażer – konikotomia do Sali:

-  Pracownia umiejętności technicznych – 3 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trenażer do nauki konikotomii i tracheotomii umożliwiający ćwiczenie umiejętności nacięcia chrząstki pierściennej i tchawicy. Umożliwia trening: Lokalizacji palpacyjnej anatomicznych punktów orientacyjnych i nauki igłowej konikotomii Konikotomii skalpelem chirurgicznym Odpowiedniej techniki nacięcia Identyfikacji błony pierścienno-tarczowej i chrząstki tarczowatej Zakładania rurki tracheostomijnej Zastosowania zestawu do tracheostomii przezkórnej lub metody Seldingera Cechy: Trening na jednym zestawie - do 36 konikotomii i do 18 mini tracheotomii Realistyczna w dotyku sztuczna skóra Trening metody Seldingera Solidna i stabilna podstawa Wymienna tchawica |  | 3 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Producent: ………………………………………… Model: ………………………………………………. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy Wykonawcy)