UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

W OLSZTYNIE

Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 313/2017/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 – Miniwirówka.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miniwirówka: zakres prędkości 100014500 obr./min. (krok 100 obr./min.) zakres regulacji przyspieszenia 5012400x g timer 15 sek. 30min. (krok 15 sek. 1 min.) czas rozpędzania do 14500 obr./min. 20 sek. czas hamowania nie więcej niż 10 sek. wyświetlacz LCD zabezpieczenie przed niewyważeniem rotora wymiary max 200 x 240 x 125 mm waga max 3,5 kg zasilacz zewnętrzny zawiera: rotor 12 x 15,2 / 2,0 mL adaptery 12 x 0,5 mL adaptery 12 x 0,2 mL pokrywę MSLSC do kolumienek PCR |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 – Komora do PCR z UV.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora do PCR z UV: Materiał ścian: tylna: stal nierdzewna boczne i frontowa: szkło Powierzchnia robocza: stal nierdzewna Lampa: otwarta, UV- wbudowana lampa bakteriobójcza 2x30W, TUV30WG13 UV-C Poziom promieniowania UV [mW / cm2 / sek.]: 15 Typ promieniowania UV: bezozonowa λ=253,7 nm Timer: cyfrowy timer ustawiania bezpośredniej ekspozycji UV 1 min - 24 godz. (krok co 1 min) / praca ciągła Recyrkulator UV [W]: 1 x 30 (skuteczność >99% / godz.) Lampa światła białego [W]: 1 x 30 (TLD) Grubość ścian bocznych [mm]: 4 Grubość górnej części okna frontowego [mm]: 8 Grubość osłony okna frontowego [mm]: 5 Przepuszczalność optyczna [%]: 95 Gniazda elektryczne: wbudowane 3 gniazda, max. 1000 W Ochrona przed UV: skuteczność >96 % z filtrem UV Funkcja bezpieczeństwa: automatyczne wyłączanie otwartej lampy UV, kiedy okno jest otwarte Platforma robocza [mm]: 1200x520 Wymiary max (WxDxH) [mm]: 1245 x585 x585 Zasilanie [V/Hz/W]: 230/50/ 135 Waga max netto / brutto [kg]: 58/68,5 Waga max : 58 / 68,5 kg Poziom hałasu (dB(A)): 33-37 |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 – Termoblok chłodząco-grzejący.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termoblok chłodząco-grzejący: Cyfrowa regulacja czasu i temperatury Równoległe wyświetlanie temperatury i czasu Zakres temperatury [°C]: -10 do +100 Rozdzielczość nastawienia temperatury [°C]: 0,1 Stabilność temperatury [°C]: ±0,1 Timer cyfrowy 1 min - 96 godz. (krok co 1 min) / non stop Wyświetlacz dwuliniowy LCD Blok grzewczo-chłodzący na probówki o objętości 0,5 mL oraz 1,5 mL w jednym bloku |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4 – Transiluminator UVP typu Benchtop o długości fali 302 nm z akcesoriami.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transiluminator UVP typu Benchtop o długości fali 302 nm z akcesoriami: łopatką do przenoszenia żeli, narzędziem do przycinania żeli, okularami ochronnymi blokującymi UV i maską chroniącą całą twarz. Długość fali UV 302 nm. Aparat z pokrywą przezroczystą, ochronną, blokującą UV (potwierdzone przez producenta). Moc 8W. Wymiar filtra UV min: 20 x 20 cm. Filtr UV o długiej żywotności. Wymiary transiluminatora wraz z pokrywą : 28 x 36 x 13 cm (+/-10 mm dla każdego wymiaru). |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5 – Miernik substancji gazowych.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miernik substancji gazowych DP-24 CO2-H2S-NH3-TRh: C02: 0-5000/10000 ppm dokł. +/-1% zakresu H2S: 0-100 ppm dokł. +/-0.1ppm NH3 : 0-100 ppm dokł. +/-1 ppm T: 0-70st. C dokł. +/-lst.C H: 0-100 % Rh dokł. +/-3% Wyświetlacz - graficzny z podświetlaczem Wizualizacja - równoczesna prezentacja wszystkich wyników Zasilanie - akumulatory litowo-jonowe, wielokrotnego ładowania Czas pełnego ładowania - 2 do 6 h Czas pracy - > 8 h Minimalny czas reakcji - 15 s Czas pracy ciągłej > 8h Otoczenie pracy: wilgotność 5% - 95% RH temperatura - -10°C - +50°C ciśnienie 800mbar- 1150mbar Obudowa - czarna, aluminium klasa szczelności IP65/DIN EN 60529 Wymiary- 90 x 170 x 35 mm ±10% Waga - < 500g ± 10% SY09 - ładowarka Etui do miernika Zestaw do współpracy z komputerem - oprogramowanie |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6 – Urządzenie do emisji fali uderzeniowej wraz z wyposażeniem.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba kompletów | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do emisji fali uderzeniowej wraz z wyposażeniem: Ciśnienie min. 5 BARÓW (nasilenie uderzeń) Częstotliwość uderzeń 22 Hz Zewnętrzny kompresor o dużej mocy Kolorowy ekran dotykowy Gotowe programy terapeutyczne System modułowy - możliwość rozbudowy o inne terapie (elektroterapia, ultradźwięki) Urządzenie dodatkowo wyposażone w funkcję magnetoterapii Wbudowana encyklopedia terapii Wyposażenie w mobilny stolik do postawienia urządzenia Wyposażenie w pistolet (aplikator) wraz z nabojem |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7 – Urządzenie do elektroterapii wraz z wyposażeniem.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba kompletów | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do elektroterapii wraz z wyposażeniem: Dwukanałowa elektroterapia z pełną gamą prądów i elektrodiagnostyką (4-polowa interferencja, tonoliza, impulsy IG, prądy VMS, EPIR) Ekran dotykowy kolorowy Gotowe programy terapeutyczne Encyklopedia terapii Wyposażenie w elektrody o różnej wielkości (min. 12 szt.) w tym elektrody samoprzylepne, przewody do elektrod (min. 6 szt.), pasy do mocowania elektrod o różnej długości, zasilacz. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8 – Automatyczne urządzenie do płukania płytek 96-dołkowych.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczne urządzenie do płukania płytek 96-dołkowych: Wyświetlacz LCD do sterowania pracą Możliwość pracy automatycznej z ErbaLisaScan II (czytnik płytek 96-dołkowych) Głowica płucząca: 8 oraz 12 igłowa Tryb płukania: 1-9 cykli Tryb płukania: płytka lub pasek Rodzaj płytki 96-dołkowej: „U” lub „V” lub płaskodenna Programy myjące – minimum 40 Objętość płukania: 50-450ul z regulacją co 5ul Precyzja płukania: <5% w 300ul Objętość pracy: 50-700ul Tryb pracy aspiracyjnej: programowalny minimum 2 tryby Czas płukania: programowalny od 1-255 sek. Precyzja aspiracji: <2ul dla „U” i „V” dennych oraz <3ul dla płaskodennych Liczba butli: 2 szt. płyn do płukania, 1 szt. woda destylowana, 1 szt. - odpady ciekłe Pojemność butli: >2 litry Temperatura pracy: 1-40oC Wilgotność do 90% bez kondensacji cieczy Serwis bezpłatny w okresie 36 miesięcy |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9 – Urządzenie umożliwiające detekcję oraz ilościowe oznaczanie kwasów nukleinowych.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie umożliwiające detekcję oraz ilościowe oznaczanie kwasów nukleinowych: Maksymalna ilość obsługiwanych próbek 48*0.2ml Wymagany zakres obsługiwanych objętości 10~100uL Wymagany zakres dynamiczny od 1 do 1010 kopii Wymagany zakres długość fali wzbudzającej (450-590mm) Kanały standardowe: F1:470nm; F2:523nm; F3:543nm; F4:571nm Wymagany zakres długość fali emitowanej, kanały standardowe: Fl:525nm; F2:564nm; F3:584nm; F4:612nm Wymagana obsługa barwników fluorescencyjnych F1: FAM, SYBR Green I F2: HEX, VIC F3: TAMRA, JOE, Cy3 F4: TEX RED, ROX Minimalny zakres obsługiwanej temperatury od 4 do 99.9°C Minimalna szybkość nagrzewania ≥4.0 °C/sec Minimalna szybkość chłodzenia ≥4.0 °C/sec Minimalna jednolitość temperatury bloku ≤±0.3°C Dokładność kontroli temperatury ≤±0.1 °C Minimalny gradient temperatury na 24 polach od 1 do 24 °C Minimalny zakres grzania pokrywy 80 ~110 °C System operacyjny Windows 2000/XP poprzez rs232 Zasilanie AC 110~220V, 50Hz/60Hz, 650W Maksymalne wymiary urządzenia (mm) 520*450*320 (D*S*W) Maksymalna waga urządzenia bez komputera do 25kg Wymagane certyfikaty Ferrotec Pelitier / MET CE / RoHS / CE-IVD Automatyczne otwieranie pokrywy Aparat walidowany do pracy z zestawami do izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych firmy Optigen. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10 – Mieszadło magnetyczne z grzaniem i cyfrowym wyświetlaczem LCD.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mieszadło magnetyczne z grzaniem i cyfrowym wyświetlaczem LCD: Wymiary platformy [mm] Ø135 (5 cali) Materiał platformy stal nierdzewna z pokryciem ceramicznym Typ silnika bezszczotkowy Moc wejściowa 18 W Moc wyjściowa 10 W Moc 550 W Zasilanie 200-240 V Częstotliwość 50/60 Hz Liczba stanowisk mieszających 1 Maksymalna objętość mieszanego roztworu 20 L Maksymalny rozmiar elementu mieszającego (L x Ø) 80 mm Zakres prędkości 100-1500 obr./min. Wyświetlacz prędkości LCD Moc grzewcza na wyjściu 500 W Zakres temperatury grzania od temperatury otoczenia do 340°C, skok co 1°C Dokładność kontroli nagrzewania platformy ±1 (<100°C) ±1% (>100°C) Temperatura bezpieczeństwa 360°C Wyświetlacz temperatury LCD Dokładność wyświetlania temperatury ±0,1 °C Zewnętrzny czujnik temperatury PT1000 Dokładność pomiaru czujnika ±0,2°C Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią 50°C Wymiary (W x D x H) [mm] 160 x 280 x 85 (+/-20 mm dla każdego wymiaru) Waga max 2,8 kg Dopuszczalna temperatura otoczenia 5-40°C Dopuszczalna wilgotność względna 80% |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11 – Wytrząsarka orbitalna.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wytrząsarka orbitalna: Wytrząsarka laboratoryjna ma być urządzeniem przeznaczonym do mieszania materiału biologicznego lub chemicznego znajdującego się w kolbach, kuwetach lub w wannach. Wymiary urządzenia : 663 x 540 x 310 (+/-50 mm dla każdego wymiaru) Wymiary platformy: 618 x 455 mm (+/-50 mm dla każdego wymiaru) Rodzaje ruchu orbitalny, po elipsie lub posuwisto-zwrotny Amplituda ruchu wzdłużna 20mm, poprzeczna regulowana 0 … 20mm Prędkość: 40 … 180 cykli/min Odczyt prędkości podziałka pokrętła Regulacja czasu praca ciągła/ timer analogowy 0 … 15 min Odczyt czasu podziałka pokrętła Maksymalne obciążenia platformy 9 kg Masa urządzenia max 20 kg Zasilanie 230V AC, 50 Hz Stojak: 4 poprzeczki ruchome – montowane do stołu wytrząsarki Stół z rantem o wys. 2 cm. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12 – Myjka ultradźwiękowa typu IS – 20.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjka ultradźwiękowa typu IS – 20: Wymiary wanny długość - 500 mm, szerokość - 300 mm, wysokość - 150 mm. Wymiary urządzenia 535x335x370mm (+/-20 mm dla każdego wymiaru) Pojemność zbiornika 15-22l Napięcie zasilające 230V 50Hz Częstotliwość ultradźwięków 35kHz ± 5% (opcja 25kHz) Wyłącznik czasowy 1-15 min. Zbiornik mycia ultradźwiękowego wyposażony w: Przetworniki ultradźwiękowe o częstotliwości pracy 35kHz +\-10% umieszczone na dnie wanny, Termostat - zakres nasta. temp. 20-80° C Włącznik czasowy pracy ultradźwięków, Regulacja mocy ultradźwięków Zawór spustowy 1/2" Wyposażenie: Kosz ze stali nierdzewnej Pokrywka zakładana Sterownik mikroprocesorowy (regulacja mocy ultradźwięków i termoregulator) |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13 – pH-metr laboratoryjny.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH-metr laboratoryjny: Urządzenie (stacjonarne) do pomiaru ph z zasilaczem sieciowym Statyw z uchwytem na elektrody Elektroda do pomiaru ph (0-14) w obj. ok. 1l (kompatybilna z ph-metrem) z kablem i wtyczką BNC Elektroda do pomiaru ph (0-14) w obj. od 100ul (kompatybilna z ph- metrem) z kablem i wtyczką BNC Zestaw certyfikowanych buforów kalibracyjnych 4.00, 7.00, 10.00. W dostawie 3 naczynka kalibracyjne na bufory. Tryb pomiarowy ph Zakres ph 0.00-16.00 Rozdzielczość (ph) 0.01 Dokładność względna (ph) ±0.01 Kalibrowanie: 3grupy buforowe ph, automatyczne rozpoznawanie bufora, ustawienie bufora przez użytkownika Pozostałe - funkcja GLP, kontynuacja trybu pomiaru, (pH vs.t) Gwarancja elektroda 6-mcy |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14 – Mieszadła rolkowe.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mieszadło rolkowe: Liczba rolek: co najmniej 5 rolek, łatwych do czyszczenia; Długość rolek: co najmniej 280 mm; Obciążenie rolek: do 4 kg; Typ ruchu: kołyskowy i obrotowy zapewniający skuteczne mieszanie, Amplituda: co najmniej 24 mm; Regulacja prędkości: płynne, bezstopniowo; Zakres prędkości: 0-70 obr./min; Wymiary (W x D x H): 450 x 260 x 120 mm; Waga: do 4,5 kg; Możliwość zastosowania w chłodniach i inkubatorach; Dopuszczalna temperatura otoczenia: 5-40°C; Dopuszczalna wilgotność względna: nie mniej niż 80%. |  | 2 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 15 – Termoblok do zastosowań laboratoryjnych.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termoblok do zastosowań laboratoryjnych: Zakres temperatury: +25°C do +120°C Zakres regulacji temperatury: powyżej +5°C od temperatury otoczenia do +120°C Rozdzielczość: 0,1 °C Stabilność temperatury przy +37°C: ±0,1 °C Równomierny rozkład temperatury przy +37°C: ±0,1 °C Cyfrowa regulacja temperatury Timer cyfrowy: 1 min - 96 godz. Równoległe wyświetlanie temperatury i czasu Wyświetlacz: dwuliniowy LCD Wymiary: 230 x 210 x 110 mm Waga 2,8 kg Blok aluminiowy wbudowany: 21 x 0,5 ml + 32 x 1,5 ml. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 16 – Aparat do elektroforezy poziomej z pokrywką, przewodami, sankami, zestawem grzebieni i zewnętrzną formą do wylewania żeli.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do elektroforezy poziomej z pokrywką, przewodami, sankami, zestawem grzebieni i zewnętrzną formą do wylewania żeli, kompatybilny z zasilaczem firmy Bio-Rad, model PowerPac Basic Power Supply: Pojemnik do elektroforezy poziomej zawierający: pokrywę z przewodami; formę do wylewania żelu (zewnętrzna forma do wylewania żelu powinna być zaciskowa z uszczelką umieszczoną na stałe bez konieczności stosowania taśmy w celu uszczelnienia); sanki transparentne dla UV o wymiarach 15 x 7 cm; podwójny zestaw grzebieni: dwa grzebienie 15 i dwa grzebienie 20 dołkowe. Pojemnik jak i wtyczki przewodów powinny być kompatybilne z zasilaczem firmy Bio-Rad, model PowerPac Basic Power Supply. W skład zestawu powinny wchodzić także: przekładki do wylewania żelu w aparacie; poziomica do poziomowania żelu podczas jego wylewania. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 17 – Elektroniczny dozownik ręczny zasilany akumulatorem, o objętości nastawnej w zakresie 1 ul do 50 ml, w zestawie z zasilaczem, ładowarką i akumulatorem.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroniczny dozownik ręczny zasilany akumulatorem, o objętości nastawnej w zakresie 1 ul do 50 ml, w zestawie z zasilaczem, ładowarką i akumulatorem: Do stosowania w badaniach naukowych, przy seryjnym dozowaniu (raz pobrana ciecz jest oddawana wielokrotnie w ustawionej wstępnie objętości cząstkowej). Automatyczne rozpoznawanie wielkości końcówek Dostosowany do pracy z większością komercyjnie dostępnych końcówek Regulacja objętości w zakresie od 1 ul do 50 ml Wyświetlacz LCD, z odczytem objętości, liczby kroków dozowania, prędkości zasysania/dozowania, stan akumulatora Funkcje: dozowanie, dozowanie automatyczne, pipetowanie ze zmienną objętością Automatyczne dozowanie z funkcją uczenia się Zestaw baterii akumulatorowych NiMH, ładowany w urządzeniu lub niezależnie W zestawie: elektroniczny dozownik z ładowarką, zasilaczem oraz zestaw baterii akumulatorowych NiMH. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 18 – Laboratoryjny miernik pH.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratoryjny miernik pH: Zakres tryb podstawowy: -2,00 do 16,00 pH, tryb standardowy: ±1000,0 mV Rozdzielczość 0,01 pH; 0,001 pH; 0,1 mV Dokładność ±0,01 pH, ±0,002 pH, ±0,2 mV Punkty kalibracyjne 5 w trybie standardowym, 3 w trybie podstawowym Bufory kalibracyjne tryb standardowy: 1,68; 4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01; 12,45; tryb podstawowy: 4,01; 6,86; 7,01; 9,18; 10,01 Kompensacja temp. Automatyczna (-20,0 do 120,0oC) Diagnoza elektrody tryb standardowy: stan elektrody, czas reakcji, przekroczony zakres kalibracji Zakres temp. -20,0 … 120,0 oC Rozdzielczość temp. 0,1 oC Dokładność temp. ±0,2 oC (25 oC) Rejestracja do 1000 zapisów; 600 zapisów z interwałem Podłączenie port USB Zasilacz w zestawie Standardowe wyposażenie: Szklana elektroda, z elektrolitem, czujnik temperatury, bufor pH 4, bufor pH 7, buforu pH 10, stacja dokująca z uchwytem elektrod, kabel USB, zasilacz. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 19 – Wodoszczelny konduktometr/solomierz.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodoszczelny konduktometr/solomierz typu CC-411: Mierzy przewodność, zasolenie i temperaturę; Przeliczanie przewodności na zasolenie wg rzeczywistej zależności a nie stałego współczynnika; Pomiar NaCl do 60g/l; Przewodność zakres od 0 do 100 mS/cm; Temperatura zakres od -50 do 199,9oC; Zasilanie bateryjne lub zasilacz. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 20 – Waga.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga typu BTA 2100D: Zakres ważenia 2000 g Średnica szalki 150 mm Działka odczytowa 0,01 g Wyświetlacz cyfrowy LCD Waga bez wewnętrznej kalibracji |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 21 – Membranowa pompa próżniowa do rotacyjnej wyparki próżniowej.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Membranowa pompa próżniowa do rotacyjnej wyparki próżniowej: typu KNF LAB, seria LABOPORT typ N816.3 KT.18 o następujących parametrach: Szybkość przepływu – 16 l/min Wysokość podciśnienia – 20 mbar Średnica króćca do podłączenia węża ID 6 mm Temperatura przepompowywanego gazu – od +5 do +40oC Napięcie 230V/50Hz Ochrona silnika IP 20 Moc 100 W |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: …………………………………………… |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 22 – Autoklaw oraz suszarka laboratoryjna

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuka | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw klasy S Temperatura programowana (ºC); 117÷134. Zasilanie: 230V. Moc: 2000W. Wymiary (mm): 640 x 445 x 390 ( +/- 5 mm) Zużycie wody na cykl minimum (cm3): 180 Zużycie wody na cykl maksimum (cm3): 500 Pojemność komory: 18 L. Próżnia wstępna – minimum 0,7 bara. Wszystkimi procesami steruje mikroprocesor. Filtr bakteriologiczny zasysanego do komory powietrza. Komora sterylizacyjna i rama stalowa – gwarancja 10 lat. Automatyczne elektromagnetyczne zamykanie drzwi. Akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów. Polski wyświetlacz informujący o ilości cyklów, błędach i alarmach. Minimum 2 programy sterylizacji. |  | 1 |  |
| 2. | Suszarka laboratoryjna Obieg powietrza: wymuszony. Zakres temperatur: od +20 ºC do +300 ºC. Pojemność komory: 32 L. Wymiary komory (mm): 400 (szer.) x 320 (wys.) x 250 (głęb.)- (+/- 5 mm) Wymiary komory (mm): 585 (szer.) x 707 (wys.) x 434 (głęb.) - (+/- 5 mm) Zasilanie: 230V/50Hz Dokładność nastawy: 0,1 do 99,9 °C, 0,5 od 100 °C: |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)