Tytuł zamówienia: Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Katedry Neurologii i Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach realizacji projektu pt.: „Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego akronim GRP&ALS (nr umowy STRATEGMED1/233209/12/NCBR/2015) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”; oraz „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych – akronim EXPLORE ME nr umowy  STRATEGMED1/235773/19/NCBR/2016) współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju”.

Część nr 1  -  Odwrócony fluorescencyjny mikroskop badawczy

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odwrócony fluorescencyjny mikroskop badawczy: Wymagane parametry statywu mikroskopu: Statyw mikroskopu odwróconego z motorycznym rewolwerem na min. 6 obiektywów z niezależnymi otworami do umieszczenia elementów optycznych dedykowanych do pracy z kontrastem DIC dla każdego z obiektywów. Statyw z wbudowanym fabrycznie, wewnętrznym, automatycznym przesuwem w osi Z o kroku nie większym niż 10nm. Automatyczne obniżanie i podnoszenie obiektywów do płaszczyzny fokalnej np. do zmiany preparatu, czy zakropienia olejku immersyjnego. Dwa porty boczne do dokumentacji cyfrowej, trójpozycyjny podział światła umożliwiający przekierowanie 100% światła do obserwacji lub na każdy z portów bocznych do dokumentacji. Tubus o kącie nachylenia 45˚ i o polu widzenia min. 23 mm, z przesłoną odcinającą światło do okularów. Optyka korygowana do nieskończoności o standardowej długości optycznej 45mm. Okulary 10x o polu widzenia min. 23 mm, oba z korekcją dioptrii. Regulacja odstępu między okularami, co najmniej w dwóch położeniach wysokości okularów. Precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz makro-metrycznymi z obu stron statywu. Umieszczone na statywie mikroskopu klawisze funkcyjne z możliwością dowolnego przypisania przez użytkownika odpowiadających im funkcji automatycznych mikroskopu (zmiana obiektywów, filtrów itp.). Sterowanie automatycznymi funkcjami mikroskopu dodatkowo poprzez dotykowy panel LCD umożliwiający podgląd ustawionych wartości. Możliwość dowolnego umieszczenia przez użytkownika panela na mikroskopie lub w zewnętrznej stacji dokującej. System kodowania natężenia oświetlenia do światła przechodzącego niezależnie dla każdego obiektywu (zmiana obiektywu powoduje automatyczne ustawienie natężenia światła zakodowanego dla danego powiększenia). Panel LCD z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym informujący o nastawionych parametrach pracy (powiększeniu obiektywu, używanym kontraście: Ph, DIC, FL, poziomie natężenia oświetlenia). Wymagane parametry stolika mikroskopowego: Stolik skaningowy z możliwością automatycznego przesuwu w osiach x,y (przesuw za pomocą joysticka oraz oprogramowania) Zakres przesuwu min. 130 mm x 100 mm, możliwość wyboru przesuwu zgrubnego i dokładnego, Uchwyt szkiełek oraz małych naczyń Petriego oraz uniwersalny uchwyt do naczyń wielodołkowych Wymagane parametry kondensora: Obrotowy kondensor Abbego o aperturze min. 0,55 oraz dużej odległości roboczej (min. 26mm) Sześć pozycji kondensora: do jasnego pola, kontrastu fazowego oraz kontrastu Nomarskiego (DIC) Możliwość łatwego centrowania Wbudowana, regulowana przysłona aperturowa Wymagane parametry oświetlenia: Oświetlenie z lampą typu LED o temperaturze barwowej 5600 K i żywotności min. 10 000 godzin Umieszczony poza statywem (dla eliminacji przepięć i zakłóceń elektrycznych) zewnętrzny zasilacz sieciowy dla lampy halogenowej 100W Regulacja natężenia ze wskazaniem nastawionej wartości System automatycznego kodowania wartości mocy świecenia, ustawianie wartości światła bezpośrednio z poziomu statywu mikroskopu. Wbudowana przysłona polowa Wymagane parametry obiektywów: Obiektywy planarne, fluorytowe, korygowane na nieskończoność, o standardowej długości fokalnej 45mm, o powiększeniach / min. apreturze / min. odległości roboczej: 5x/0, 16/18,5mm z przysłoną Ph1 do kontrastu fazowego 10x/0,30/5,2mm z przysłoną Ph1 do kontrastu fazowego 20x/0,40/8,4mm z przysłoną Ph2 do kontrastu fazowego, obiektyw z pierścieniem korekcji grubości szkła w zakresie min. 0-1,5mm 40x/0,60/3,3mm, obiektyw z pierścieniem korekcji grubości szkła w zakresie min. 0-1,5mm 20x/0,80/0,55mm, obiektyw planapochromatyczny 63x/1,40/0,19mm, obiektyw planapochromatyczny, olejowy Pełne wyposażenie do obserwacji w kontraście fazowym dla wskazanych obiektywów Wymagane parametry fluorescencji: Wyposażenie do światła odbitego z wbudowaną przesłona polową oraz aperturową Oświetlacz do fluorescencji z lampą halogenkową o mocy 120W (czas pracy min. 2000 godz.), zasilacz z licznikiem czasu pracy lampy, z regulacją natężenia świecenia, podłączenie światłowodowe do statywu mikroskopu, wbudowana przesłona światła Obrotowy motoryczny rewolwer filtrów fluorescencyjnych z min. 6 pozycjami, umożliwiający automatyczne, programowe wykonanie rejestracji wielokanałowej bez konieczności ręcznych ustawień filtrów Zestaw 3 pojedynczych filtrów fluorescencyjnych o poniższych parametrach (wzbudzenie, dzielnik światła, emisja): BP 340-390, 395, BP 420-470 BP 450-490, 495, BP 500-550 BP 538-562, 570, BP 570-640 Układ kostek filtrów fluorescencyjnych montowany w rewolwerze obrotowym bez użycia narzędzi – szybka i prosta wymiana filtrów Wyposażenie dodatkowe: Zestaw z adapterem do kamery z powiększeniem 0,5x Optyka dodatkowa 4x, 10x, 20x, 40x Kolorowa kamera cyfrowa: rozdzielczość min.: 2560 x 1920 (5.0 MP) wielkość piksela min.: 2.2 μm x 2.2 μm sensor: CMOS, 5.7 mm x 4.28 mm (1/2.5") czas integracji: 10 μs do 2 s połączenie: USB 2.0 |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

- Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.

- Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.

- Wykonawca zapewni bezpłatną instalację wraz z transportem i podłączenie sprzętu w dogodnym terminie po konsultacji z Zamawiającym.

- Bezpłatne szkolenie z zakresu funkcjonowania sprzętu po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

- Wsparcie techniczne i naukowe wraz z serwisem.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2  -  Dejonizator wody wodociągowej

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie zasilane bezpośrednio wodą wodociągową o parametrach, m.in.: temperaturze 5-40 oC, ciśnieniu mniejszym od 0,35 MPa, twardości mniejszej od 250 mg CaCO3/l, natężenie przepływu- 5l/h, pojemność złoża- 5 l, przewodność końcowa wody- 0,1-5 µS/cm, pojemność robocza- 150 g CaCO3, woda służąca celom ogólnolaboratoryjnym oraz do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, filtracja wody na filtrach sedymentacyjnych oraz demineralizacja na złożu jonowymiennym, dwujonitowym, możliwość samodzielnego serwisowania oraz podłączenia do autoklawu, zmywarki, itp., oczyszczona woda spełnia wymogi PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości, możliwość samodzielnego montażu, automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku, wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem. monitorowanie pracy systemu: wyświetlacz LDC, konduktometr z pomiarem przewodnictwa oraz temperatury wody oczyszczonej, manometr do wody zasilającej, system alarmów wymiany części eksploatacyjnych, zegar, przyłącze wody wodociągowej 0,5” lub 0,75”. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

- Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.

- Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.

- Wykonawca zapewni bezpłatną instalację wraz z transportem i podłączenie sprzętu w dogodnym terminie po konsultacji z Zamawiającym.

- Bezpłatne szkolenie z zakresu funkcjonowania sprzętu po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym.

- Wsparcie techniczne i naukowe wraz z serwisem.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)