Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz  laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 1 –  Cieplarki- (inkubatory)  - 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemność: min: 120 litrów Wykonanie komory: stal nierdzewna, płaszcz wodny Ilość półek: min. 2-3 Maksymalne obciążenie półki: min. 3 kg Zasilanie; 230V, 50 Hz Zakres temperatury pracy: + 4 stC do + 60stC Zakres regulacji wilgotności: od poziomu wilgotności otoczenia do 90% Wilgotność regulowana w zakresie temperatury pracy +15 stC do + 60stC Oświetlenie wewnętrzne Sterownik mikroprocesorowy: wyświetlacz temperatury, wyświetlacz wilgotności Alarm wizualny i dźwiękowy temperatury i wilgotności Urządzenie bez płaszcza powietrznego. |  | 2 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Ogółem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 – Autoklawu 22 L + drukarka – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikaty CE 1023, ISO 13485 lub równoważny Standardowe PN-EN 13060: 2004 + A2: 2010 lub równoważny Częstotliwość 50Hz Moc 2,4 KW Temperatura sterylizacji 105 - 134 ℃ Maksymalne ciśnienie pracy 0.21-0.23MPA Ster. Czas: 4-60 min Czas schnięcia: 1-25min Czasy próżniowe: 1-10 razy Program-test B & D / Helix / Vacuum Program czyszczenia Wysokiej jakości filtr bakteryjny Średnica komory 25 cm Głębokość komory 45 cm Pojemność komory 22 l Materiał komory ze stali nierdzewnej 304 Wymiary tacek - dwie tacki 39 x 18,5 x 2 39 x 22 x 2 Typ ekranu LCD z przekątną 6 x 4,25 cm Język dostępna angielski, polski Podwójna blokada drzwi System Mechanic Wyjście USB i drukarka termiczna Masa netto 55 kg Brutto / karton 63 kg±0,5kg Wymiary 65 x 50 x 43cm±3cm Wielkość opakowania 73 x 57 x 51cm±3cm Min. wielkość stołu do montażu 54 x 41,5 cm |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 –  Komora cyjanoakrylowa – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary zewnętrzne 140cm x 74cm x 85cm. (Wys. x Szer. x Gł.)±3cm Wymiary wewnętrzne komory roboczej 90cm x 70cm x 64cm. (wys. x szer. x gł.) ±3cm Pojemność komory 430 litrów±0,5l Rozmiar drzwi 90cm x 74cm±1cm Szkielet komory wykonany z anodowanego aluminium Podstawa z kółkami w celu łatwego przemieszania komory Wszystkie ściany wykonane z materiału o wysokiej odporności chemicznej i termicznej Drzwi przeszklone Oświetlenie wewnętrzne Programator mikroprocesorowy z wyświetlaczem umożliwiający zadanie parametrów roboczych oraz ich monitorowanie (temperatura i wilgotność) Wentylatory do recyrkulacji powietrza w komorze Wentylatory do usuwania oparów kleju Zestaw składający półki ażurowej i 6 haków wykonanych z materiału odpornego na korozję Poziom wilgotności atmosfery regulowany od wilgotności otoczenia do 95% z dokładnością 1% Poziom temperatury płyty grzejnej regulowany od temperatury otoczenia do 100°C z dokładnością 1°C Automatyczne i ręczne sterowanie nawilżaniem i parowaniem Czas wytwarzania oparów kleju – od 3 do 90 minut. Filtr węglowy wymienny wystarczający na 100 pełnych cykli ujawniania Resztkowe stężenie oparów kleju po 40 minutach wentylacji nie większe niż 0,3 jednostek wg. obowiązujących norm Standardowy czas wentylacji z oparów kleju – 20-25minut Zasilanie 230V napięcia zmiennego |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4 –  Chromatograf UHPLC + detektor ELSD

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do UHPLC: Chromatograf cieczowy: kompletny, fabrycznie nowy, gotowy do pracy, o kompaktowej budowie: wszystkie elementu systemu muszą być umieszczone fabrycznie w jednej obudowie sterowanie przyrządu poprzez sieć LAN z wykorzystaniem programu Internet Explorer lub za pomocą urządzenia przenośnego smartfon, tablet w lokalnej sieci bezprzewodowej kolorowy graficzny panel kontrolny chromatografu, umożliwiający zaprogramowanie wszystkich funkcji przyrządu i zapisanie ich do metody w oprogramowaniu zainstalowanym na komputerze Pompa dwutłokowa: zakres przepływu co najmniej od 0,0001 do 10 ml/min zakres pracy do co najmniej 66 MPa przy 3 ml/min, 44 MPa przy 5 ml/min i 22 MPa przy 10 ml/min system tłoków równoległych o niskich pulsacjach co najwyżej 0,1 MPa precyzja przepływu co najwyżej 0,06% RSD dokładność przepływu co najwyżej +/- 1% wbudowany system do przemywania tłoków maksymalna objętość skoku tłoka pompy co najwyżej 10 (l dokładność ustawienia gradientu co najwyżej +/- 0,5% precyzja ustawienia gradientu co najwyżej +/- 0,1% wbudowane funkcje walidacyjne wbudowany czujnik wycieku w pompie Zawór do tworzenia gradientu z formowaniem po stronie niskiego ciśnienia: mieszanie do co najmniej 4 różnych eluentów w tym samym czasie Degazer - co najmniej 5-kanałowy przepływ do co najmniej 10 ml/min na każdy kanał objętość na każdym kanale co najwyżej 400 µl Taca na rozpuszczalniki zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu + 4 butelki 1l Detektor UV-VIS z matrycą diodową: źródło światła: lampa deuterowa zakres co najmniej 190-800 nm szerokość szczeliny regulowana co najmniej 1,2 i 8 nm dokładność długości fali co najmniej 1 nm szum co najwyżej (3x10-6 AU dryft co najwyżej 5x10-4 AU/h liniowość co najmniej 2,0 AU celka detektora termostatowana, wraz z termostatowaną optyką wbudowane funkcje walidacyjne cela pomiarowa o pojemności co najwyżej 10 µl co najmniej 1024 diody Automatyczny podajnik próbek: ilość próbek 1,5-2 ml – co najmniej 216, objętość nastrzyku co najmniej 0,1 ul do 50 µl z możliwością rozbudowy do 2000 µl cykl nastrzyku wraz z przemyciem igły co najwyżej14 s powtarzalność nastrzyku co najwyżej 0,2% RSD pomiar nastrzykiwanej objętości na tłoku pompy współczynnik przeniesienia co najwyżej 0,0025% termostatowanie komory próbek co najmniej w zakresie 4-45ºC wbudowane funkcje walidacyjne Termostat do kolumn z chłodzeniem zakres pracy co najmniej od 10(C poniżej temp. otocz do 85(C pojemność na co najmniej 3 kolumny o długości 30 cm precyzja temperatury co najwyżej 0,1ºC Zestaw komputerowy minimalne wymagania: Procesor dwyrdzeniowy, min 8GB RAM, dysk min 500GB, monitor LCD co najmniej 23”, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny umożliwiający podłączenie i pełne zarządzanie przez wdrożone i używane przez zamawiającego Active Directory (pełna integracja z Group Policy), drukarka kolorowa laserowa A4: rozdzielczość 600x600dpi szybkość drukowania mono do 19 str./min szybkość drukowania w kolorze do 19 str./min czas wydruku pierwszej strony mono do 11,5 sek. czas wydruku pierwszej strony kolorowej do 13 sek. Wyświetlacz z ekranem dotykowym z podświetleniem do obsługi parametrów drukarki Porty do druku: Ethernet (RJ45), USB. Dedykowane oprogramowanie do sterowania i obróbki danych działające na zainstalowanym systemie operacyjnym. 1-dniowe szkolenie z obsługi sprzętu i oprogramowania |  | 1 |  |
| 2. | Detektor rozpraszania światła ELSD: detektor z opatentowaną technologią odparowywania w niskiej temperaturze, pozwalający na analizę związków termicznie labilnych z bardzo wysoką czułością zakres przepływu: od 0,2 do co najmniej 3 ml/min, zakres temperatur: od temp. pokojowej do 80˚C, źródło światła-dioda LED: 470 nm, detekcja: fotopowielacz, gaz nebulizujący azot lub powietrze, wyjście analogowe 0-1 V, czułość co najmniej 10 ng dla S/N=3:1 butyl-parabenu i 40 ng dla metyl-parabenu, zawór zabezpieczający przed cofaniem się fazy ruchomej, auto zero, wbudowane funkcje autodiagnostyki: ciśnienie gazu, żywotność lampy, stabilność temperatury |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Poz. nr 1: Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. Poz. nr 2: Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: (poz. 1 + poz.2) |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5 – Inkubator do prowadzenia hodowli kultur komórkowych z kontrolą temperatury i stężenia CO2

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres regulacji dwutlenku węgla w zakresie minimum od 0 do 20% z regulacją +/- 0,1%. Pomiar stężenia CO2: czujnik IR. Wilgotność względna w komorze 90-95%. Zakres temperatury pracy od +7 powyżej temperatury otoczenia do + 50°C z regulacją +/- 0,1°C. Jednorodność temperatury w 37°C nie gorsza niż +/- 0,3°C. Stabilność temperatury nie gorsza niż +/- 0,1°C. Sterylizacja komory gorącym powietrzem w temperaturze minimum 180°C. Pojemność komory inkubacyjnej nie mniej niż 165 L. Wnętrze komory wykonane z jednego arkusza stali nierdzewnej, bezspoinowe. Obudowa malowana proszkowo, odporna na zarysowania. Komora inkubacyjna powinna być otoczona płaszczem powietrznym z elementami grzejnymi odsuniętymi od ściany komory i z elementem mieszającym powietrze w obrębie płaszcza (nie dopuszcza się inkubatorów z elementami grzejnymi przylegającymi do ściany komory inkubacyjnej i inkubatorów z wentylatorem w komorze inkubacyjnej). Minimum 3 półki, stelaż dla półek bez konieczności przykręcania do komory, maksymalnie dwuczęściowy, wykonany w całości ze stali nierdzewnej (nie dopuszcza się stelaży z elementami gumowanymi i z tworzyw sztucznych). Wewnętrzne szklane drzwi, szkło hartowane. Zewnętrzne drzwi pełne, z ogrzewaniem, otwierane na lewą stronę (zawiasy po stronie lewej). Drzwi wyposażone w klamkę i dwupunktowy rygiel; nie dopuszcza się drzwi z uszczelkami magnetycznymi. Waga inkubatora maksymalnie 110kg. Filtry aseptyczne na drodze zasilania inkubatora gazami. Gazy doprowadzone do komory poprzez elementy mieszające gaz z powietrzem obecnym w komorze bez potrzeby użycia wentylatorów – np. poprzez efekt Venturiego. Maksymalne wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 750 x 750 x 900mm ±3 mm. Minimalne wymiary wewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 550 x 500 x 600 mm ±3 mm Zasilanie: 230V / 50Hz. Sterownik z podwójnym wyświetlaczem typu LED, wskazujący parametry: temperaturę i stężenie CO2. Alarm akustyczny i wizualny przy przekroczeniu zadanych parametrów, otwartych drzwi. Panel sterowania zamocowany na drzwiach urządzenia. Bezpotencjałowe wyjście alarmowe. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6 – Zamrażarka niskotemperaturowa do -86°C z systemem awaryjnego podtrzymania temperatury

CO2 back-up

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe). 2. Pojemność użytkowa komory: ok. 730 litrów (±10 litrów) 3. Możliwość pomieszczenia 570 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133x133x50mm w dedykowanych, metalowych stelażach. 4. Zakres kontroli temperatury: -50°C do -86°C. 5. Dwukompresorowy, podwójny układ chłodzenia. Utrzymanie temperatury roboczej na poziomie -70°C nawet w przypadku całkowitej awarii jednego z kompresorów. 6. Maksymalne wymiary zewnętrzne: szerokość 1030mm; głębokość 890mm; wysokość 1995mm 7. Minimalne wymiary wewnętrzne: szerokość 870mm; głębokość 600mm; wysokość 1400mm 8. Wnętrze ze stali pokrytej łatwo zmywalną, gładką powłoką w kolorze białym. 9. Drzwi zewnętrzne zamykane mechanicznie (nie dopuszcza się urządzeń wyposażonych w zamek elektromagnetyczny). 10. Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz (zamek wbudowany w uchwyt drzwi). 11. Możliwość wymiany uszczelki drzwi zewnętrznych bez użycia narzędzi. 12. System zapobiegający przysysaniu drzwi zewnętrznych, wykorzystujący dwa porty wyrównywania ciśnienia (automatyczny i ręczny). 13. Dodatkowe, izolowane drzwi wewnętrzne (nie więcej niż 2szt.) z możliwością łatwego demontażu bez użycia narzędzi. 14. Drzwi wewnętrzne z zamknięciem mechanicznym (np. w postaci zatrzasku) zapewniającym prawidłowy docisk uszczelek. 15. Izolacja termiczna – próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego. 16. Konstrukcja bezfiltrowa – brak konieczności regularnej konserwacji filtra skraplacza. 17. Podstawa wyposażona w 4 kółka ułatwiające relokację urządzenia. 18. Sterownik mikroprocesorowy z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany w panel sterowania port USB umożliwiający przesłanie zarejestrowanych danych na pamięć pendrive. 19. Panel sterowania z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości WVGA lub wyższej. 20. Wyświetlane komunikaty tekstowe muszą być podawane w języku polskim lub angielskim. 21. Wizualna i akustyczna sygnalizacja stanów alarmowych: a. zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z możliwością regulacji temperatury granicznej w zakresie od ±5°C do ±20°C oraz opóźnienia w zakresie od 0 do 15 minut); b. zaniku napięcia (podtrzymywany bateryjnie); c. niedomknięcia drzwi (z opóźnieniem czasowym regulowanym w zakresie od 0 do 15 miniut). 22. Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (regulacja czasu w zakresie od 1 do 99 minut). 23. Automatyczna diagnostyka usterek. Komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia. 24. Zabezpieczenie przed zmianą nastaw przy pomocy 2 haseł (hasło główne i zapasowe). 25. Fabrycznie wykonane porty kablowe o średnicy minimum 15mm (nie mniej niż 3 porty). 26. Bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC dla centralnych systemów monitorowania. 27. Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz. 28. Maksymalna waga urządzenia 330kg. 29. Zamrażarka będąca wyrobem medycznym posiadającym deklarację zgodności z Dyrektywą 93/42/EWG (deklaracja dołączona do oferty przetargowej). 30. Urządzenie wyposażone w system CO2 back-up z funkcją procentowego zliczania pozostałego w butli gazu |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji

Część nr 7 –  Waga precyzyjna - 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szalka wykonana ze stali nierdzewnej, podświetlany wyświetlacz LCD, gwarantujący czytelność wyniku oraz funkcję automatycznej kalibracji wewnętrznej. Obciążenie maksymalne [Max] 1 kg Dokładność odczytu [d] 0,01 g Wymiar szalki 195×195 mm Zakres tary -1 kg Powtarzalność 0,015 g Liniowość ±0,03 g Czas stabilizacji 3 s Temperatura pracy +15 - +30 °C Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) Interfejs RS 232 Masa 3,6/5,1 kg Wymiary opakowania 470×380×336 ( ± 10mm) Stopień ochrony IP 43 Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym 45 godzin (średni czas) Wilgotność względna powietrza 10÷85% RH bez kondensacji Adiustacja wewnętrzna (automatyczna) |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8 –   Mieszadło magnetyczne z grzaniem i cyfrowym wyświetlaczem - 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mieszadło magnetyczne z grzaniem i cyfrowym wyświetlaczem Wymiary platformy [mm] Ø 135 (5cali) Materiał platformy stal nierdzewna z pokryciem ceramicznym Typ silnika bezszczotkowy Moc wejściowa 18W Moc wyjściowa 10W Moc 550W Zasilanie 200-240V Częstotliwość 50/60 Hz Liczba stanowisk mieszających 1 Maksymalna objętość mieszanego roztworu 20 L Maksymalny rozmiar elementu mieszającego (L x Ø) 80mm Zakres prędkości 100-1500 obr./min. Wyświetlacz prędkości LCD Moc grzewcza na wyjściu 500 W Zakres temperatury grzania od temperatury otoczenia do 340ºC, skok co 1ºC Dokładność kontroli nagrzewania platformy ±1 (<100ºC)±1% (>100ºC) Temperatura bezpieczeństwa 360ºC Wyświetlacz temperatury LCD Dokładność wyświetlania temperatury ±0,1ºC Zewnętrzny czujnik temperatury PT 1000 Dokładność pomiaru czujnika ±0,2ºC Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią 50°C Wymiary ( W x D x H) [mm] 160 x 280 x 85±3mm Dopuszczalna temperatura otoczenia 5-40ºC Dopuszczalna wilgotność względna 80% |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9 – Wytrząsarka typu vortex na mikropłytki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres prędkości: Tryb On od 300 do 2500 obr./min Tryb Touch od 300 do 3500 obr./min Orbita: 3,5 mm Sterowanie Analogowe Pojemność : max 2 mikropłytki Tryb pracy : Praca w trybie ciągłym Wymiary (dług. × szer. × wys.) 26,7 × 13,7 × 11,4 cm±3mm Waga z opakowaniem 5,4 kg Warunki pracy: Urządzenie może pracować w temperaturze od 4 do 40°C i przy wilgotności względnej od 20% do 85%, bez skraplania. Wybór dwóch trybów pracy: trybu „Touch" do mieszania zawartości probówek po wciśnięciu nakładki lub trybu „On" do pracy ciągłej z zastosowaniem akcesoriów do mikropłytek. Piankowa wkładka na probówki: 19-21 m W skład zestawu wchodzi nakładka na kolby oraz uchwyt na mikropłytkę. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: (poz. 1+ poz.2) |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10 –   Analizator gazów – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cechy analizatora: Certyfikat ATEX (II2G EEx ib IIB T1) lub równoważny Budowa modularna – możliwość pomiaru do 2 parametrów czujnikami z podczerwienią oraz do 5 parametrów czujnikami elektrochemicznymi Możliwość pomiaru ciśnienia atmosferycznego, statystycznego i różnicowego Czas pracy baterii: 8 godzin. Pojemność pamięci danych - ponad 3000 odczytów Ładowanie danych poprzez łącze USB Urządzenie dostarczane z: walizką, ładowarką, zestawem materiałów eksploatacyjnych, kartą pamięci USB, instrukcją (wersja angielska) oraz certyfikatem kalibracji lub równoważny Proponowane urządzenie skalibrowane do pomiaru: CH4: 0-100% (IR) CO2: 0-100% (IR) O2: 0-25% (elektrochemicznie) Ciśnienie atmosferyczne: 800-1200 mB (wartość bezwględna, rozdzielczość: 1mbar) |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11 –    Młynek laboratoryjny – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompletny młynek laboratoryjny do rozdrabniania oraz sproszkowania włóknistego materiału roślinnego. Kompletny młynek laboratoryjny (wraz z komorą mielenia i dwoma ostrzami – tnącym i kruszącym). Młynek z dwoma procesami mielenia: 1. mielenie udarowe twardych, kruchych materiałów (ostrze kruszące) oraz 2. mielenie tnące miękkich, włóknistych materiałów (ostrze tnące). Młynek służący do rozdrabniania oraz sproszkowania elastycznego, włóknistego materiału roślinnego (np. kora wierzby) o następujących parametrach: komora mielenia o objętości przynajmniej 80 ml, wykonana z ze stali nierdzewnej i wzmocniona włóknem szklanym, możliwość rozbudowy młynka do komory o objętości przynajmniej 250 ml wymagana odporność młynka (komora młynka, ostrze) na stosowanie ciekłego azotu w komorze mielenia, prędkość obrotów ostrza przynajmniej 28 000 obr./min, moc znamionowa silnika przynajmniej 160 W, ostrze wytrzymałe na twardość mielonego materiału: przynajmniej 6 w skali Mohsa, czas pracy młynka przynajmniej: 1 min, |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12 –  Kapsuła Nowego Życia NLC – dostawa elementów urządzenia– 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa z systemem grzejnym , wentylacyjnym i z panelem fotowoltaicznym Obudowa ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 500mm x 800mm i wysokości 1200 mm, posadowiona na nóżkach z regulacją o wysokości ok. 200mm. Materiał to cienka blacha stalowa o grubości 1,0mm. Preferowana jest blacha ze stali nierdzewnej . Na jednej bocznej ścianie o wymiarach 800mm x 1200mm zamontowane są dwustronne drzwiczki o szerokości całkowitej ok. 500 mm. Wewnątrz obudowa pokryta jest materiałem izolacyjnym o grubości od 20 do 30 mm Rodzaj materiału izolacyjnego - dowolny. W górnej płaskiej obudowie znajduje otwór z zamontowanym króćcem o średnicy ok. 10 mm i długości 50 mm Dolna płaska obudowa posiada dwa otwory, w jednym zamontowany jest wentylator o parametrach :Napięcie zasilania 12V DC Napięcie pracy 4.5...13.8V Rozmiar wentylatora 60x60x20mm Pobór mocy 1.84W Prąd znamionowy 0.153A Wydajność 38.9m3/h Poziom hałasu 33.5dBA Rodzaj łożyska ślizgowe, drugi otwór wykonany w ten sam sposób , tym samym wymiarze ze zdejmowaną pokrywą. Wewnątrz obudowy umieszczony jest przewód grzejny o wartości oporu (rezystancji) 2.5 Ω/m , średnica drutu 0.5 mm, ze sterownikiem w celu utrzymania temperatury wewnątrz obudowy w wysokości ok. 35 0 C. Na drugiej ścianie o wymiarach 800mm x 1200mm przytwierdzony jest na stelażu panel fotowoltaiczny ze przetwornikiem prądu o parametrach: dla panelu fotowoltaicznego - Moc 300 -320 W, Napięcie MPP Umpp (V) 32 - 34 W Wymiary (DxS) 1640 x 1000 mm, ±5mm Obciążenie na wiatr: 5400Pa , Obciążenie na śnieg: 6000Pa dla stelażu - System balastowy, ekierkowy, dla przetwornika prądu - Maks. moc ciągła: 500W, Moc szczytowa 1000W, Optymalna wydajność: 90%, Napięcie wejściowe: 10-15V DC, Napięcie wyjściowe: 220-240V AC. W obudowie umieszczone są także 4 akumulatory zabezpieczające dostarczanie energii elektrycznej i maja parametry: Napięcie: 12 [V] , Pojemność: 3,6 [Ah] , Wymiary: wysokość H: 60+6 [mm], długość L:134 [mm]. Na obudowie od strony panelu fotowoltaicznego znajduje się także gniazdo wtykowe dla prądu elektrycznego zmiennego . |  | 1 |  |
| 2. | Reaktor glonowy ze światłowodami i generatorami światła. Głównym elementem jest rura przezroczysta z tworzywa sztucznego o długości ok. 500mm średnicy ok. 250 - 300 mm ( może to być wewnętrzna lub zewnętrzna średnica ). Zamknięta od góry i dołu pokrywami kanalizacyjnymi W górnej pokrywie umieszczony jest króciec o średnicy 10mm i długości 30mm oraz króciec o średnicy 1 cala w postaci kolanka 90 stopni . W dolnej pokrywie znajdują się dwa króćce o średnicy 10mm i długości 30mm i króciec o średnicy 1 cala i długości 30mm. Jeden z króćców o średnicy 10mm połączony jest z pompką recyrkulacyjną o parametrach : Napięcie zasilania 12 VDC. Pobór prądu do 350 mA. Pobór mocy do 4,5 W. Maksymalny przepływ do 240 l/h. Maksymalna wysokość podnoszenia 2,5 m. Temperatura medium 0-75 C. Poziom hałasu <40dB (standardowo 35 dB). Króćce o średnicy zewnętrznej 8,5 mm. Reaktor glonowy na całej swojej długości wypełniona jest 20 półkami wykonanymi z przezroczystego poliwęglanu o grubości ok. 1,0mm. Pólki oddzielone są między sobą dystansami po 4 na każdą półkę. W każdej półce znajduje się króciec przelewowy o średnicy ok.10mm i długości 15mm. Na ściance bocznej reaktora glonowego znajduje się 40 otworów o średnicy 10mm , z których 20 to otwory rewizyjne zamknięte zaślepkami, następne 20 otworów mają służyć wprowadzeniu światłowodów po 20 sztuk przewodów o średnicy od 0,75 do 1,0 mm , razem 400sztuk. Generatory światła o mocy 3W każdy w liczbie 4 sztuk znajdują się po zewnętrznej stronie reaktora glonowego i połączone są ze źródłem energii elektrycznej o napięciu 230V. Generatory emitują światło białe ciepłe W połowi e części glonowej umieszczone jest czujnik określający wilgotność i temperaturę w reaktorze glonowym. Parametry urządzenia pomiarowego : , Zakres temperatury wewnętrznej: od -9.9 st. C do +59.9 0C , Zakres wilgotności wewnętrznej od 20% do 99% RH, czytnik świetlny z możliwością umieszczenia na obudowie. |  | 1 |  |
| 3. | Reaktor grzybowy z systemem wentylacji. Głównym elementem jest rura przezroczysta z tworzywa sztucznego o długości ok. 300mm średnicy ok. 250 - 300 mm ( może to być wewnętrzna lub zewnętrzna średnica ). Zamknięta od góry i dołu pokrywami kanalizacyjnymi. W górnej pokrywie znajduje się króciec o średnicy 10mm i długości 30mm i króciec z umieszczonym w nim wentylatorem o parametrach: Napięcie zasilania 12V DC Napięcie pracy 4.5...13.8V Rozmiar wentylatora 60x60x20mm Pobór mocy 1.84W. Prąd znamionowy 0.153A Wydajność 38.9m3/h. Poziom hałasu 33.5dBA. Rodzaj łożyska ślizgowe i zakończony zwężką do średnicy 1 cala. W dolnej pokrywie umieszczony jest króciec o średnicy 10mm i długości 30mm oraz króciec o średnicy 1 cala w postaci kolanka 90 stopni. Reaktor grzybowy na całej swojej długości wypełniona jest 6 półkami wykonanymi z przezroczystego poliwęglanu o grubości ok. 1,0mm. Pólki oddzielone są między sobą dystansami po 4 na każdą półkę. W każdej półce znajduje się króciec przelewowy o średnicy ok.10mm i długości 5mm oraz króciec wentylacyjny o średnicy 1cala i wysokości 30mm Na ściance bocznej reaktora grzybowego znajduje się 6 otworów rewizyjnych o średnicy 30mm każdy zakończonych szczelną zaślepką |  |  |  |
| 4. | Dodatkowe materiały i wyposażenie Silikon sanitarny neutralny bezbarwny w tubach o pojemności 300ml, 4 sztuki Materiał na dystanse- rura PVC o średnicy 10mm długość 4,0m – 1 długość mb Przewód elektryczny o długości 50m, o przekroju 3x1,5mm2 , 16A, 230V- 1 długość mb Napisy na obudowie: Logo urządzenia -wydruk kolorowy format A-4 według dostarczonego wzoru, Informacja o projekcie- według dostarczonego wzoru. Format A-4 -2 sztuki |  | 1 zestaw |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13 – Miernik – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mierzone obiekty - Liście roślin uprawnych; Metoda pomiaru - Różnica gęstości optycznej przy dwóch długościach fali światła; Pole pomiaru - 2 mm × 3 mm Grubość próbki - Maks. 1,2 mm Głębokość wsunięcia próbki - 12 mm (z ogranicznikiem regulowanym od 0 do 6 mm) Źródło światła - 2 diody LED Detektor - Dioda krzemowa Wyświetlacz - Panel LCD wyświetlający czterocyfrowy wynik pomiaru (z jedną cyfrą dziesiętną) i dwucyfrowy numer pomiaru; Można też wyświetlić wykres trendu wyników zapisanych w pamięci. Zakres pomiarowy - Od -9.9 do 199.9 jednostek SPAD Pamięć - Pojemność do 30 pomiarów; można wyświetlić wartość średnią danych zgromadzonych w pamięci Zasilanie - 2 baterie alkaliczne rozmiaru AA Minimalny odstęp pomiędzy pomiarami - Około 2 sekund Dokładność - W granicach ±1,0 jednostki SPAD (dla wartości SPAD od 0,0 do 50,0 w normalnych warunkach temperatury i wilgotności). Symbol “*” jest wyświetlany gdy wartość SPAD przekracza 50,0 jednostek Powtarzalność - W granicach ±0,3 jednostek SPAD; Dla wartości SPAD od 0,0 do 50,0 (bez zmiany pozycji próbki) Zgodność między instrumentowa - W granicach ±0,5 jednostki SPAD Dryft temperaturowy - W granicach ±0,04 jednostki SPAD/°C Zakres temperatury i wilgotności pracy - Od 0 do 50°C; wilgotność względna do 85% w 35°C, bez skraplania Zakres temperatury i wilgotności przechowywania - Od -20 do 55°C; wilgotność względna do 85% w 35°C, bez skraplania Wymiary, ciężar - 78（W）×164（H）×49（D）mm、200g（bez baterii) |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14 – Kamera mikroskopowa kompatybilna z  mikroskopem Motic B1 Series – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamera mikroskopowa zintegrowana z mikroskopem Motic B1 Series Możliwość pracy kamery po bezpośrednim podłączeniu do telewizora typu smart TV poprzez łącze HDMI bez jednoczesnej konieczności Podłączenia urządzenia do komputera Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows 7/8/10, opcjonalnie inne systemy operacyjne Sterowanie: po podłączeniu do komputera możliwość sterowania myszą poprzez dołączone do zestawu oprogramowanie komputerowe Rodzaj matrycy: CMOS Wielkość przetwornika; ½,8” Łącze HDMI Łącze USB Rozdzielczość w czasie rzeczywistym przez łącze HDMI: full HD (15920X1080) Rozdzielczość w czasie rzeczywistym przez łącze USB : Full HD (5 1920x1080) Rozdzielczość zdjęć: min. 3840 x 2160 Rozdzielczość video: Full HD min. 1080 p Wielkość piksela: 2,8 µm ±0,5 x 2,8 µm±0,5 Forma zapisu: slot na kartę SD |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 15 – Urządzenie do hodowli fitoplanktonu (plankton light reactor) – 6 sztuk

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W skład zestawu wchodzi: komora reaktora (około 2,5 litra pojemności), mocowanie do ściany 18W świetlówka Specjalny odbłyśnik z mocowania Średnica – 80 mm±5mm Długość – 80 cm±3cm |  | 6 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 16 – Urządzenie do hodowli fitoplanktonu (plankton light reactor) – 4 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W skład zestawu wchodzi: komora reaktora (około 2,5 litra pojemności), mocowanie do ściany 18W świetlówka Specjalny odbłyśnik z mocowania Średnica – 80 mm±5mm Długość – 80 cm±3cm Podłączenie - wężyk 6mm |  | 4 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 17 – Wagi elektroniczne- 2 sztuki

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga elektroniczna precyzyjna wodoodporna platformowa: Obciążenie max 1,5 [kg] Wyświetlacz IP65 na kablu, czujniki stalowe IP68 Działka odczytowa 0,5 g Działka legalizacyjna 0,5 g Zakres tarowania – pełny Czas ważenia<3s Wyższa dokładność pomiaru Odporność na wodę i detergenty Wyświetlacz LED, obudowa IP65 Całość konstrukcji ze stali nierdzewnej Wbudowana baza danych na 400 produktów i 100 użytkowników Złącze RS 232C do komputera lub drukarki Zasilanie: ~230 V Opcja zasilania 12V |  | 1 |  |  |
| 2. | Waga elektroniczna techniczna hakowa do ładunków wiszących: Obciążenie max 6kg Działka odczytowa 2 g Działka legalizacyjna 2 g Zakres tarowania – pełny Czas ważenia <3s Złącze RS 232C do komputera lub drukarki Zasilanie bezpośrednie ~230 V/12V |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 18 – Lodówka medyczna przenośna z chłodzeniem i podgrzewaniem – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodówka medyczna przenośna z chłodzeniem i podgrzewaniem Dwa tryby pracy: chłodzenie i podgrzewanie Zakres temperatur: +1°C do 65°C (chłodzenie do 30°C poniżej temperatury otoczenia) Pojemność: ok. 14 l Masa: ok. 8 kg Wymiary zewnętrzne: ok. wys.328 x szer. 450 x gł. 320 mm±3mm Wymiary wewnętrzne: ok.wys.260 x szer. 323/250 x gł.208/201mm ±3mm Napięcie: 12 V / 24 V (podłączenie do gniazda zapalniczki) oraz 230 V ładowarka sieciowa 230 V AC, kabel do podłączenia pod gniazdo zapalniczki samochodowej zestaw 8 końcówek zasilających akumulator wraz z kablem 1,2 m akumulator CPAP 222 Wh Pobór mocy: 46 W (12 V), 50 W (24 V), 64 W (230 V) Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: min. 10-11 godzin Wyświetlacz temperatury Wskaźnik naładowania akumulatora Dźwiękowy i wizualny alarm o rozładowaniu akumulatora Dźwiękowy i wizualny alarm przekroczenia limitów temperaturowych Dźwiękowy i wizualny alarm niedomknięcia klapy Panel sterowania z regulacją temperatury co 0,1°C i programowalnymi alarmowymi limitami temperatury górnej i dolnej Dokładność utrzymywania temperatury: od +/-0,2°C Pamięć ustawień Układy elektroniczne z funkcją oszczędzania energii (klasa energetyczna A) Wymuszony obieg powietrza wewnątrz urządzenia Priorytet zasilania z sieci 230 V Izolacja: pełna forma z pianki poliuretanowej System: ogniwo Peltiera, dynamicznie chłodzony aluminiowy wymiennik ciepła |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 19 – Zestaw pomiarowy aktywności wody i temperatury – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przenośny zestaw pomiarowy aktywności wody (opcjonalnie również wilgotności względnej) i temperatury: kompletny zestaw zawierający wszystkie niezbędne elementy i akcesoria do pracy [w tym dedykowane sondy/przystawki, naczynia pomiarowe na próbki o różnej wysokości (przy jednorazowych maksymalna liczba w cenie przedmiotu zamówienia), standardy kalibracyjne, bateria lub dedykowany akumulator, instrukcja obsługi w j. polskim, walizka transportowa na miernik i akcesoria], pomiar aktywności wody w czasie nie dłuższym niż 5 minut, możliwość pracy w trybie pomiaru aktywności wody lub wilgotności względnej, aparat wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD oraz klawiaturę umożliwiającą obsługę urządzenia, pamięć na min. 5000 pomiarów wartości aktywności wody i czasu, dokładność nie więcej niż: ±0,1 K i ±0,008 aw (0,8% rh), interface umożliwiający podłączenia aparatu do komputera PC, zakres pracy urządzenia: -10 do 50°C i od 0 do 100 % rh, obudowa miernika zapewniająca ochronę urządzenia na poziomie min. odpowiadającemu wymaganiom standardu IP 40, |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 20 – Łaźnia z wytrząsaniem – 1 sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestaw | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łaźnia z wytrząsaniem posiadająca mikroprocesorową regulację temperatury. Temperatura jest mierzona i wyświetlana z dokładnością +/- 0,1°C. Niezależnie od obciążenia zachowana jest prędkość obrotowa mieszania. Łaźnia posiada elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Przestrzeń wewnętrzna łaźni wykonana jest z nierdzewnej stali szlachetnej, a obudowa z galwanizowanej stali malowanej proszkowo. Wyposażona w cyfrowy wyświetlacz temperatury i analogowy regulator częstotliwości. Zakres temperatury: od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C. Ruch wytrząsarki: posuwisto-zwrotny. Częstotliwość wytrząsania: 10-250 obr./min. Amplituda drgań: 22 mm. Wymiary wewnętrzne: 450 x 300 x 160 mm ±5mm Pojemność: 20 l. Moc: 1500 W. W zestawie platforma do mocowania koszyczków na kolby oraz 2 statywy na probówki typu falcon o pojemności 50 ml. |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 21 – Waga analityczna – 1  sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie maksymalne 210 g Obciążenie minimalne 1 mg Dokładność odczytu [d] 0,01 mg Wymiary szalki Ø90+ Ø85 (opcja) mm Zakres tary -210 g Powtarzalność 0,007 mg Liniowość ±0,1 mg Niecentryczność 0,1 mg Minimalna naważka USP 14 mg Wymiary komory ważenia 170 x200x220 mm Czas stabilizacji 4 s Temperatura pracy +10 ±400C Zasilanie 13,5÷16 V DC Wyświetlacz 5,7 " (panel dotykowy) |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 22 – Półautomatyczny analizator biochemiczny – 1  sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do stosowania ze standardowymi kuwetami 10x10 mm, wbudowany termostat dla kuwet min. 8 pozycji, system odczynników otwarty – możliwość wprowadzenia min. 200 aplikacji, możliwość wykonywania pomiarów z objętości 500 µl, możliwość samodzielnej aktualizacji oprogramowania przy użyciu komputera, możliwość samodzielnej wymiany lampy halogenowej, możliwość pomiarów w zakresie 340- 800 nm, min. 6 filtrów w standardzie z opcja rozbudowy, możliwość pomiarów: abs, bichromatycznych, punktu końcowego, kinetycznych, fixe time, turbidymetrycznych pomiarów trzykrotnych dla jednej próbki z blankiem lub bez blanku, możliwość oprogramowania aplikacji w czasie 0-1000 min, ekran dotykowy, graficzna prezentacja danych na ekranie aparatu, pomiary w zakresie 0,0-2,5 A, wbudowana drukarka termiczna, oprogramowanie w języku polskim, pamięć min. 1000 wyników, |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 23 – Urządzenie laboratoryjne umożliwiające jednoczesną obróbkę (sterylizacja, homogenizacja,

mielenie, ugniatanie) materiału badawczego – 1  sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestaw | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie laboratoryjne umożliwiające jednoczesną obróbkę (sterylizacja, homogenizacja, mielenie, ugniatanie) materiału badawczego. Dane techniczne urządzenia: Silnik o mocy nie mniejszej niż 1400W. Możliwość regulacji obrotów pracy silnika w zakresie od 100 do 12000 na minutę. Urządzenie wyposażone jest w grzałkę o mocy nie mniejszej niż 1000W, umożliwiającą szybkie podgrzanie próbki do 140oC. Zewnętrzna część urządzenia wykonana musi być z tworzywa umożliwiającego szybkie jego umycie. Zbiornik roboczy o pojemności nie mniejszej niż 2000mL (głębokość zbiornika nie mniejsza niż 25 cm), wykonany z tworzywa: wytrzymałego, odpornego na bardzo wysokie temperatury oraz uderzenia. Dodatkowo ze względu na przeznaczenie – kontakt z żywnością - umożliwiającego jego szybkie umycie. Zasilanie dostosowane do polskiego standardu sieci elektrycznej. Urządzenie musi być zaopatrzone w następujące akcesoria: zbiornik z zespołem noży, koszyk wewnętrzny, łopatkę, miarkę, mieszadło, naczynie umożliwiające obróbkę termiczną materiału przy wykorzystaniu pary wodnej, |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 24 – Rozbudowa mikroskopu Olympus  BX41– 1  sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestaw | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa mikroskopu Olympus BX41 (system stanowi rozbudowę posiadanego mikroskopu Olympus BX41; dostawca musi zapewnić pełną kompatybilność oferowanego sprzętu z już posiadanym): Kamera mikroskopowa: matryca CMOS 1/2", rozdzielczość 3 MPix (2048x1536), złącze USB 3.0, obiektyw 16mm, adaptery okularowe 30mm i 38mm, statyw makro tuba, wzorzec kalibracyjny Adaptacja do podłączenia kamery do mikroskopu Oprogramowanie kamery w języku polskim Filtr fluorescencyjny podwójny, świecenie zielone/pomarańczowe (fluorochromy SYBR-14/PI; FITC/PI, JC-1/PI) |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 25 – System akwizycji obrazu do mikroskopu CH30– 1  sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestaw | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System akwizycji obrazu do mikroskopu CH30 (system stanowi rozbudowę posiadanego mikroskopu Olympus CH30; dostawca musi zapewnić pełną kompatybilność oferowanego sprzętu z już posiadanym): Kamera mikroskopowa o rozdzielczości min. 18mln pikseli, element światłoczuły typu CMOS o przekątnej 1.2,3’’, interfejs USB 3.0, rozdzielczość wyświetlanego obrazu na żywo 4K, (4912 x 3684), szybkość wyświetlania do 59 klatek/s Filtr konwersyjny do temperatury barwowej światła dziennego Komputerowa stacja robocza o parametrach nie gorszych niż: CPU – i5-7600, 3,5GHz RAM: 8GB HDD: SSD 256GB + SATA 1TB, 7200rpm napęd optyczny: DVD±RW karta graficzna: NVIDIA Quadro P400 2GB karta rozszerzeń USB 3.0 z zasilaniem (PCIe x 1) system operacyjny: Windows 10 PRO akcesoria: klawiatura USB, mysz optyczna USB, 1x RS232, adapter MiniDP/DP, oprogramowanie antywirusowe (licencja 2 lata), gwarancja OnSite NBD Monitor o rozdzielczości 4K (3840 x 2160) i przekątnej 28’’ |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 26 –Wirówka laboratoryjna za akcesoriami– 1  sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestaw | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prędkość obrotowa 300-4000 RPM, Intuicyjny układ nastawiania parametrów wirowania, Regulacja czasu wirowania Regulacja prędkości /RCF Komora wirowania ze stali nierdzewnej Blokada pokrywy podczas wirowania Blokada steru przy otwartej pokrywie Awaryjne otwieranie pokrywy Dodatkowe wyposażanie: - wirnik horyzontalny 4 x 100 ml – 1 sztuka - Pojemnik 100 ml – 2 sztuki - wkładka redukcyjna na próbówkę 15 ml Ø15 x 12 cm – 2 sztuki - wkładka redukcyjna na próbówkę 4x15 /10ml Ø16,5 x 11,2 cm – 2 sztuki - wkładka redukcyjna na próbówkę 50 ml Ø 30 x 12 cm z gumową podkładką – 2 sztuki |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 27 –  Zamrażarka niskotemperaturowa do – 86o C model szafowy – 1  sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestaw | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres nastawu temperatury co najmniej w zakresie od : od -50 do -86°C, Nastaw temperatury z dokładnością do min. 1°C Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LED. Port wyrównywania ciśnień zapobiegający przysysaniu drzwi. Sygnalizacja alarmowa: zaniku napięcia, zbyt wysokiej / zbyt niskiej temperatury, zabrudzenia filtra skraplacza, otwarcia drzwi, przyłącza NO/NC. zamek na klucz. system zapisu (rejestrator ) temperatury z powiadamianiem GSM z czujnikami temperatury - wyświetlacz LCD. Sygnalizacja stanów alarmowych na telefon komórkowy za pośrednictwem wiadomości SMS. Możliwość zasilania sieciowego i bateryjnego. zużycie energii : 9,3-13,2 kWh/24h praca kompresora : głośność max. 56 dB pojemność: 526-535 l wymiary zewnętrzne szerokość x głębokość x wysokość w cm (minimalne -maksymalne): 195-199 x 77-80 x 86.7-87 wymiary wewnętrzne szerokość x głębokość x wysokość w cm (minimalne-maksymalne): 630-640 x 600-615 x 1365-1400 waga : 250-291 kg ilość półek: 3-4 (z podłogą) komora dzielona na 2 lub 3 sekcje zamykane oddzielnymi (niezależnymi) drzwiami wewnętrznymi drzwi zewnętrzne: 1 izolacja próżniowa urządzenie/komory kompatybilne ze stelażami umożliwiającymi przechowywanie od 24 do 28 kriopudełek o wys. 50mm (typu B50-SQ NBS Plastic-Coated Cardboard Freezer Box for Ultra-Low Temperature Freezers, Dimensions: 132 x 132 x 50mm lub innego producenta o analogicznych w/w parametrach) Statywy na pudełka o wys. 50mm w jednym statywie mieści się 24-28 pudełek – 2 sztuki |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 28 –   Stolik chłodzący do mikroskopu optycznego wraz ze sterowaniem temperatury-  1  sztuka

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestaw | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | -zakresem temperatur minimum od 2 OC do 20 OC - powierzchnią pola chłodzącego 25x4x76 mm±1mm - otworem obserwowanej powierzchni 3-4 mm - rozdzielczością nastawu temperatur 0,1 OC - zakresem trzymania temperatury 0,3 OC - sterownikiem typu PID |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)