Tytuł zamówienia: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz  laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Część nr 7 – Analizator tekstury do badań tekstury produktów spożywczych – 1  zestaw

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wersja stołowa, |  | 1 |  |
|  | Działanie dwukierunkowe: kompresja i rozciąganie, |  |  |  |
|  | Maksymalnym obciążenie 10 kG, |  |  |  |
|  | Rozdzielczość rejestracji obciążenia nie większa niż 1G, |  |  |  |
|  | Dokładność rejestracji obciążenia nie większa niż 50G, |  |  |  |
|  | Zakres zmian prędkości kompresji i rozciągania nie mniejszy niż od 0,01 mm/s do 10 mm/s, |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia sondy temperatury |  |  |  |
|  | Pozycjonowanie: minimalny zakres od 0 do 100 mm, z rozdzielczością nie mniejszą niż ±0,1 mm i dokładnością nie mniejszą niż ±0,1 mm, |  |  |  |
|  | Wyjście cyfrowe złączem USB, |  |  |  |
|  | Możliwość wykorzystania szybkich trybów pomiarowych, co najmniej: normalny test penetrujący, test utrzymania deformacji, test cykliczny, test TPA, test rozciągania i zrywania, test stałego obciążenia, |  |  |  |
|  | Sterownik komputerowy z oprogramowaniem, z ekranem co najmniej 20”, zapewniający programowe sterowanie analizatorem i graficzną obróbkę danych w języku polskim, co najmniej 2 wolne złącza USB, czytnik płyt DVD, |  |  |  |
|  | Wyposażenie analizatora, co najmniej: - stolik z możliwością współpracy z aparatem Warnera Bratzlera - aparat do cięcia Warnera Bratzlera z wymiennymi ostrzami - sonda igłowa o średnicy 1 mm i kącie ostrza 100, - sonda krojąca nóż prosty, - sonda krojąca nóż strunowy, - sondy stożkowe o kątach: 30°, 45° i 60°, - sondy cylindryczne o średnicach: 2 mm, 4 mm, 6 mm , - sondy cylindryczne o średnicach: 1/2”, 1”, 1,5” i 2”, - sondy sferyczne o średnicach: 1/2” i 1” |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim, |  |  |  |
|  | Gwarancja 12 miesięcy, |  |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu. |  |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9 –  Liofilizator laboratoryjny – 1  zestaw

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba zestawów | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wersja stołowa Pojemność kondensatora lodu 2,5 kg Wydajność kondensatora lodu minimum 2 kg/24 h Minimalna temperatura kondensatora lodu nie wyższa niż: - 55(C Rozdzielczość wskazań temperatury kondensatora lodu nie gorsza niż 0,1°C Sterowanie mikroprocesorowe z klawiaturą membranową i wyświetlaczem graficznym Możliwość regulacji kontrastu wyświetlacza Równoczesne cyfrowe wyświetlanie aktualnych i zadanych parametrów procesu: -całkowitego czasu trwania procesu -czasu przebiegu poszczególnych faz procesu -próżni -temperatury parowania w funkcji próżni -temperatury kondensatora lodu Tryb programowania i automatycznej zmiany faz procesu Zadawanie i automatyczna regulacja próżni podczas procesu liofilizacji. Programowanie za pomocą sterownika liofilizatora: - czasu wstępnego grzania pompy próżniowej od 5 do 60 min - czasu i temperatury rozmrażania kondensatora lodu Język obsługi i programowania: polski Wyświetlanie komunikatów o stanach alarmowych –opis słowny z sygnalizacją dźwiękową. Wymagane alarmy: - Przerwa w zasilaniu - Za wysoka temperatura kondensatora lodu - Nieszczelność w układzie System szybkiego rozmrażania kondensatora lodu gorącym gazem Wyposażenie: Cylinder akrylowy z minimum 6 wyjściami do zaworów gumowych do podłączenia naczyń do liofilizacji. Liczba zaworów gumowych minimum 6 szt. 3 półki o średnicy minimum 200 mm. Odległość między półkami minimum 80 mm Zawór elektromagnetyczny do automatycznej regulacji ciśnienia Czujnik próżni montowany na zewnątrz urządzenia Naczynia szklane do liofilizacji: o pojemności 150 ml - 8 szt., 300 ml – 8 szt., 600 ml. – 8 szt. Taca aluminiowa Ø 140 mm – 6 szt. Olej do pompy próżniowej do pierwszej wymiany – 1 litr Pompa próżniowa olejowa, dwustopniowa z filtrem wylotowym, przezroczystym separatorem oleju i zaworem przedmuchowym Wydajność pompy próżniowej minimum 2,3 m3/h Próżnia końcowa nie gorsza niż 2x10-3 mbara Włączanie pompy próżniowej ze sterownika liofilizatora Przewód próżniowy zbrojony o długości minimum 1 m Wymiary urządzenia nie większe niż 320 x 350 x 460 mm (szer. x wys. x głęb.) Zasilanie liofilizatora 230V/50Hz Okres gwarancji 24 miesiące |  | 1 |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)