Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 306/2018/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

.

Część nr 1. Redestylarka profesjonalna do wody.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Redestylarka profesjonalna do wody Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej. Kocioł pierwszego i drugiego stopnia destylacji oddzielone zespołem chłodnic. Wszystkie elementy mające kontakt z destylowaną wodą są wykonane z materiałów obojętnych dla procesu podwójnego oczyszczania. Urządzenie posiada regulację natężenia przepływu, która zapewnia minimalne zużycie wody chłodzącej podczas destylowania Czujnik ciśnienia przepływu - przerywa pracę grzałek, gdy ciśnienie wody wodociągowej spada poniżej wymaganego minimum. Pływakowy czujnik poziomu - przerywa pracę grzałek, gdy poziom wody w obu kotłach destylacyjnych jest niższy od wymaganego minimum. Urządzenie pracuje destylując wodę bezpośrednio z sieci wodociągowej. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Lampa halogenkowa (Metal Halide) 120W.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Lampa halogenkowa (Metal Halide) 120W Palnik halidkowy do urządzenia fluorescencyjnego X-Cite 120 połączonego z mikroskopem Zamawiającego: Olympus BX51. Moc palnika 120W, trwałość 2000h, instalacja oraz konfiguracja w posiadanym przez użytkownika oprogramowaniu Olympus Cell F. Lampa w/w jest kompatybilna z mikroskopem zakupionym w firmie OLYMPUS i jest pod stałym serwisem technicznym z tej firmy Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Lodówko-zamrażarka.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Lodówko-zamrażarka Klasa energetyczna: A++, Wysokość: 203 cm (+/- 2 cm), Szerokość: 60 cm (+/- 2 cm),, System No Frost: Liczba drzwi: 2 Poziom hałasu: nie więcej niż 41 dB Liczba termostatów: 2 Położenie zamrażarki: na dole Chłodziarka: Pojemność chłodziarki: co najmniej 279 L, Liczba półek: 5 Rodzaj półek: Szklane Pełny No Frost Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: No-Frost Zamrażarka: Liczba pojemników w zamrażarce: 3 Pojemność użytkowa zamrażarki: co najmniej 87 L Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: No-Frost Zdolność zamrażania [kg/24h]: 14 Funkcje dodatkowe Alarm otwartych drzwi , Super Freeze , Oświetlenie LED , Regulacja temperatury , Multi Air Flow , AirFresh , FreshSense , SuperCool , Alarm wzrostu temperatury Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Homogenizator ręczny z kompletem końcówek.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Homogenizator ręczny z kompletem końcówek Homogenizator ręczny z transparentnymi końcówkami wymiennymi, pozwalającymi kontrolować proces homogenizacji Suwak regulacji obrotów umieszczony na obudowie Wymiary maksymalne (długość x średnica): 200 x 60 mm Maksymalna waga (wraz z przewodem zasilającym): 550 g Prędkość: 10 000 – 33 000 rpm Hałas – poniżej 72dB Wymiar wymiennych końcówek (długość x średnica): 110 (+/- 3 mm), x 7 mm (+/- 1 mm), Ilość końcówek wymiennych: 25 sztuk Możliwość autoklawowania końcówek (co najmniej 5 razy w temp 120°C – informacja zawarta w oryginalnej instrukcji producenta) Zasilanie 230V, 50/60Hz Na stronie internetowej producenta dostępne protokoły izolacji RNA z różnych tkanek, przy użyciu oferowanego homogenizatora Do oferty dołączyć oryginalny folder techniczny (dopuszcza się w języku angielskim) Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Termostatowana łaźnia wodna z wytrząsaniem liniowym.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Termostatowana łaźnia wodna z wytrząsaniem liniowym Łaźnia o pojemności co najmniej 18 litrów ±1 litr Wymiary (wys. x gł. x szer.) 425 x 565 x 335mm +/- 5% Dołączona przejrzysta pokrywa dwuspadowa typu „non-drip” Dołączona taca ze sprężynami do wytrząsania różnego rodzaju naczyń Wytrząsanie liniowe Zakres szybkości wytrząsania 20-200 obr/min Rozdzielczość nastawy prędkości wytrząsania: 1 rpm Długość wychyłu dla wytrząsania: co najmniej 20 mm Wbudowany kurek spustowy do opróżnienia z wody łaźni umiejscowiony z przodu urządzenia Funkcja zabezpieczenia od przegrzania Stabilność temperatury minimum ± 0,1 °C Funkcja automatycznego wyłączenia przy zbyt niskim poziomie cieczy Ustawienie czasu wytrząsania w zakresie co najmniej od 1min do 999 min Minimalna głębokość robocza nie większa niż 60 mm. Zakres ustawionej temperatury minimum od +5 °C powyżej temperatury otoczenia do 99 °C Blokada panelu przedniego - wyłączająca sterowanie na panelu przednim i zapobiegająca przypadkowym zmianom ustawień Instrukcja obsługi w języku polskim Gwarancja: co najmniej 36 miesięcy |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Łaźnia wodna z tworzywa sztucznego kompatybilna z kompaktowym cyrkulatorem zanurzeniowym.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Łaźnia wodna z tworzywa sztucznego kompatybilna z kompaktowym cyrkulatorem zanurzeniowym pojemność nie mniejsza niż 25 L; łaźnia tylko na wodę; max. temperatura wody w łaźni nie mniejsza niż 100°C; wymiary wewnętrzne: 675 x 318 x 99 mm +/- 2%; wymiary zewnętrzne: 723 x 366 x 166 mm+/- 2%; Gwarancja: co najmniej 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Stelaże na pudełka kriogeniczne.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Stelaże na pudełka kriogeniczne Wykonane z blachy stalowej, nierdzewnej. Konstrukcja szufladowa umożliwiająca pobieranie materiału bez konieczności wyciągania stelaży z wnętrza zamrażarki. Każda szuflada wyposażona w następujące elementy: uchwyt do wysuwania, okrągły otwór pod każdym pudełkiem ułatwiający jego wyjęcie po zamrożeniu, kolorową etykietę z możliwością naniesienia indywidualnego opisu (każda z szuflad oznaczona innym kolorem) Pojemność pojedynczego stelaża: 24 pudełka kriogeniczne w układzie 6 na wysokość i 4 na głębokość. Przystosowane do przechowywania standardowych pudełek kriogenicznych o wymiarach podstawy 133mm x 133mm i wysokości 50mm (+/- 5 mm), Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego zamrażarką Panasonic model MDF-DU702VX-PE oraz MDF-DU702VH-PE. Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. System do szybkiego, półsuchego transferu białek z żeli poliakrylamidowych (SDS-PAGE) na membrany nitrocelulozowe lub PVDF.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | System do szybkiego, półsuchego transferu białek z żeli poliakrylamidowych (SDS-PAGE) na membrany nitrocelulozowe lub PVDF System do transferu w technologii pół-suchej umożliwiający transfer w czasie od 5-12 min Dostępna powierzchnia umożliwia jednoczesny transfer do 4 żeli mini lub 2 żeli midi jednocześnie Wbudowany zasilacz Sterowanie za pomocą dotykowego wyświetlacza LCD Anoda pokryta platyną Zainstalowane pre-programowane metody, możliwość ich edycji i zapisywania metod użytkownika Zasilanie - 100–240 ±10% VAC/ 10 A 50/60 Hz Moc: 168 W Wymiary nie większe niż: 16.4 × 28.0 × 16.5 cm Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9. Termoblok z wytrząsaniem, tzw. Termomikser.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Termoblok z wytrząsaniem, tzw. termomikser Urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml. Podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny; Regulacja temperatury pracy w zakresie od 1°C do 100°C; Zakres termostatowania od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do 100°C; Zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych); Dokładność utrzymywania temperatury ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz ±1°C <20°C i >45°C; Prędkość ogrzewania 7°C/min w zależności od stosowanego bloku; Prędkość schładzania 2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia; Programowalny interwał czasowy od 15 sek. do 99:30 godz., możliwość pracy ciągłej; Możliwość zaprogramowania 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania; 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów; Orbita mieszania 3 mm; Wymiary (szer. x gł. x wys.) 20,6 x 30,4 x 13,6 cm +/-2%; Waga do 6,3 kg; Możliwość wyboru bloku z 11 różnych bloków wymiennych; Szybka wymiana bloku poprzez naciśnięcie dźwigni, bez potrzeby użycia narzędzi; Automatyczne rozpoznanie bloku i wyświetlanie maksymalnej liczby obrotów; Możliwość mieszania z przerwami; Oddzielny przycisk „Short” do krótkiego mieszania na panelu urządzenia; Zużycie energii max. 200W; Port USB; Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny; W zestawie wymienny blok grzejny na 24 probówki 1,5ml o maksymalnej temp. pracy 100°C przy 2000 obr./min, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną; Blok kompatybilny z urządzeniami: ThermoMixerC oraz ThermoStatC marki Eppendorf Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10. Kompaktowy cyrkulator zanurzeniowy .

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Kompaktowy cyrkulator zanurzeniowy Urządzenia umożliwiające równocześnie termostatowanie oraz mieszanie prób moc grzewcza nie mniej niż 2000 W zakres temperatury nie gorszy niż +10oC temp. otoczenia do +150oC jednostka utrzymująca temperaturę wyposażona w wyświetlacz LED pozwalający na odczyt nastawy temperatury osobny panel sterowniczy umożliwiający regulację mieszania w zakresie nie gorszym niż 0-1200 rpm jednoczesne mieszanie na nie mniej niż 14 stanowiskach dla szklanych zlewek funkcja ostrzeżenia optyczna i akustyczna maksymalny przepływ (przy 0 bar) nie mniejszy niż 18 L/min ciśnienie pompy min/maks 0,2/0,3 bar urządzenie wyposażone w USB Gwarancja: co najmniej 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11. Zasilacz do elektroforezy wysokoprzepustowej o mocy 90W.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zasilacz do elektroforezy wysokoprzepustowej o mocy 90W w pełni programowalny zasilacz do elektroforezy wysokoprzepustowej o mocy 90W umożliwia równoczesną elektroforezę do 2 żeli typu mini lub midi wbudowany timer, umożliwia ustawienie czasu trwania elektroforezy wyposażony w 4 zestawy gniazd kompatybilnych z większością urządzeń do elektroforezy moc 90W Moc wyjściowa 2-300V, natężenie 4-500mA Systemy wykrywające brak obciążenia, przeciążenie, awarie masy, auto restart Wyświetlacz LCD Obudowa z tworzywa ABS Wymiary nie większe niż: 200 x 290 x 70 mm Waga nie więcej niż 1,2kg Ceryfikaty CE, cETLus, c-Tick Gwarancja: co najmniej 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12. Komora laminarna.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Komora laminarna wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys. w mm) – 719 x 500 x 780 (+/- 2mm), wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys. w mm) – 688 x 490 x 500 (+/- 2mm), waga urządzenia max. 55 kg, pionowy, laminarny przepływ powietrza w zakresie 0,30 do 0,35 m/s, kontrola prędkości przepływu powietrza przez czujnik lub system napięcia voltowego z możliwością korekcji +/- 10% przez użytkownika, cichobieżne wentylatory, filtr HEPA H14 i filtr wstępny poliamidowy klasy EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779, automatyczna kompensacja zużycia filtrów zapewniająca stałą i bezpieczną szybkość przepływu w komorach, godzinowy licznik czasu pracy urządzenia i lampy UV, lampa bakteriobójcza UV zamocowana na stałe, umieszczona w górnej przedniej części obszaru roboczego zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem podczas pracy, energooszczędna lampa LED doświetlająca przestrzeń roboczą, blat roboczy ze stali nierdzewnej, pojedyncze gniazdo elektryczne na obudowie komory zasilanie 1-fazowe 230V/50Hz Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13. Wirówka laboratoryjna.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wirówka laboratoryjna Prędkość obrotowa: do minimum 10 000 rpm, Wyposażona w wirnik kątowy min. 6 x 50 ml na probówki typu Falcon, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą (prędkość wirowania minimum 6 000 rpm), Do wirnika dołączona wkładka redukcyjna na probówkę 15 ml typu Falcon, Zakres czasu pracy: 00:00:01 - 99:59:59 – [godz., min., s] (skok 1s), Odliczanie czasu: od startu lub od osiągnięcia zaprogramowanych obrotów, Możliwość trybu pracy krótkotrwałej – SHORT Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14. Moduł dwuokularowy (kątowy) do lunet modułowych: obiektyw 95 mm.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Moduł dwuokularowy (kątowy) do lunet modułowych: obiektyw 95 mm. •Konstrukcja optyczna obiektywu: porropryzmatyczna, z soczewkami niskodyspersyjnymi w obiektywie, moduł dwuokularowy 30x, korpus magnezowy •Minimalna odległość ostrego widzenia: •Mocowanie statywowe: 1/4" •Zakres powiększeń: 30x dla obiektywów 65mm i 85mm oraz 35x dla obiektywu 95mm •Pole widzenia: 38m dla BTX65; 37m dla BTX85; 32m dla BTX95 /1000m •Długość: 174mm (+/- 2mm) |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 15. Analizatory.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Analizator do oznaczania poziomu glukozy we krwi Przenośny system pracujący na baterii z możliwością zarządzania danymi. Unikalna technologia kuwet zapewniająca najwyższą dokładność w trzech prostych krokach. Mikokuwety pakowane osobno w celu uniknięcia kontaminacji i przedłużenia stabilności. Stała kalibracja – brak konieczności kalibracji przez użytkownika. Przenośny system pracujący na baterii z możliwością zarządzania danymi. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Analizator do oznaczania poziomu hemoglobiny we krwi Precyzyjny faktor kalibracji zgodny z metodą referencyjną ICSH. Opatentowana technologia mikrokuwet z doskonałą powtarzalnością w każdej serii. Możliwość przechowywania do 600 wyników. Dostępne roztwory kontrolne oparte na krwi. Próbki krwi włośniczkowej, żylnej i tętniczej. Interfejs do drukarki. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)