Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 384/2018/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Sprzedaż wraz z dostawą nowej aparatury badawczej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Część nr 1 – Spektrometr FTIR stacjonarny, w zestawie z przystawką ATR, komputerem i oprogramowaniem.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Spektrometr FTIR stacjonarny, sterowany z poziomu komputera do pomiarów transmisyjnych (transmitancji) oraz odbiciowych (reflektancji) w zakresie średniej podczerwieni dla próbek w postaci ciał stałych, past, emulsji, proszków, granulatów, folii, cieczy , gazów itp. Wymagane parametry spektrometru: Zakres pomiarowy co najmniej od 7800 do 350 cm-1 Dokładność liczby falowej nie gorsza niż ± 0,01 cm-1 Rozdzielczość nie gorsza niż 0,4 cm-1 Stosunek S/N nie gorszy niż 35000:1 (przy pomiarze 1 min w otoczeniu 2400 cm-1) Spektrofotometr z transformacją Fouriera musi posiadać: konstrukcję kompaktową Podstawę antywibracyjną (tłumienie drgań przenoszonych przez stół); automatyczne rozpoznawanie zamontowanych przystawek; dedykowany interfejs komunikacyjny np.: USB lub inny równoważny do połączenia spektrofotometru z komputerem PC z oprogramowaniem do sterowania, monitorowania pracy przyrządu, w tym do wykonania pomiarów (w czasie rzeczywistym), skanowania, analizy ilościowej z możliwością zapisu danych pomiarowych w pamięci komputera w standardowym formacie celem dalszej obróbki i analizy za pomocą innych popularnych oprogramowań np.: Excel, Origin; system optyczny jednowiązkowy szczelnie zamknięty z rozdzielaczem wiązki (BS) KBr/Ge z wbudowanym układem do przedmuchiwania komory interferometru oraz komory próbek i detektorów gazem suszącym; trwałe ceramiczne źródło światła/ promieniowania o wysokiej intensywności, nie wymagające chłodzenia wodą, z elektroniczną stabilizacją temperatury; interferometr z napędem elektromagnetycznym nie wymagającym sprężonego powietrza, sterowany elektronicznie, o regulowanej szybkości skanowania co najmniej od 1 do 4 mm/s; detektor DLATGS termostatowany układem Peltiera o zakresie pracy nie mniejszym niż wymagany zakres pomiarowy oferowanego spektrofotometru; Wyposażenie wymagane (zawarte w cenie): ATR jednoodbiciowa z kryształem DI na zakres pomiarowy 10 000 – 300 cm-1, nacisk do 700 kg/cm2, możliwość zamontowania termostatowania Dwa uchwyty do pomiarów transmisyjnych, do kuwet i próbek stałych Wymagania dodatkowe – (nie objęte ceną): - Aparat musi być przystosowany do zamontowania wymienionych niżej akcesoriów pomiarowych: ATR z kryształem DI i szczeliną do pomiaru powierzchni o średnicy 50 – 100 μm z możliwością podglądu próbki i obszaru mierzonego na pięciocalowym ekranie ciekłokrystalicznym zamontowanym w przystawce Przystawka mikroskopowa montowana w komorze prób, umożliwiająca pomiary transmisyjne, odbiciowe i ATR (DI, ZnSe, Ge) z wbudowaną kamerą LCD i monitorem; Mikroskop FTIR pracujący w trybie transmisyjnym, odbiciowym i ATR z możliwością szybkiego mapowania powierzchni bez ruchu stolika XY; możliwość zamontowania kryształów ATR z funkcją równoczesnego pomiaru i podglądu mierzonego fragmentu próbki na ekranie z możliwością skanowania małych powierzchni próbki metodą ATR bez ruchu stolika XYZ; - Spektrometr musi być przystosowany do zamontowania wymienionych niżej akcesoriów: Termostatowana kuweta gazowa z interfejsem do podłączenia termowagi, pieca reakcyjnego i innej aparatury reakcyjnej Przystawka odbiciowa ze sferą całkującą i detektorem MCT; Termostatowana komora pomiarowa in-situ do pomiarów transmisyjnych w wybranej atmosferze i temperaturze regulowanej do 500oC; Oprogramowanie do sterowania spektrofotometrem, monitorowania pracy przyrządu, wykonania pomiarów (w czasie rzeczywistym), analiz, itp. (zawarte w cenie) - Oprogramowanie musi umożliwiać: pełne sterowanie spektrofotometru FTIR i zamocowanych przystawek wykonanie pomiaru widm, pomiarów jakościowych i ilościowych, wykonanie testowania i walidacji spektrometru; wykonanie analizy i obróbki widm: wygładzanie, korekcje, eliminacja szumów; transformacje i przekształcanie danych np. z odbiciowych na transmisyjne (K-K, K-M), dekonwolucja (obliczanie powierzchni poszczególnych pików po dekonwolucji) analiza jakościowa i ilościowa; wykonanie edycji danych z umieszczeniem komentarzy; zapis i odczyt danych w formatach JCAMP, GRAMS, ASCII z możliwością ich przeniesienia/ eksportu do programów zewnętrznych, w tym Excel, GRAMS, Origin; pakiet do tworzenia własnych bibliotek z funkcją prezentacji i identyfikacji widm; dostarczone oprogramowanie musi być zgodne z system operacyjnym Windows np.: Windows 7, 8 lub 10 pracującym w trybie 32 i 64 bitowym i umożliwiać reinstalację w razie konieczności (awaria komputera, systemu operacyjnego itp.), być oprogramowaniem pełnowartościowym realizującym wszystkie zdefiniowane funkcje bez jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu tak funkcjonalnym, jak i czasowym (licencja na czas nieokreślony). Musi być oprogramowaniem w wersji polsko- lub angielskojęzycznej. Oprogramowanie musi umożliwiać zapis na wielu komputerach dla umożliwienia pracy wielu użytkownikom spektrometru na pomiar lub/i obróbkę widm na własnych komputerach - Dostępne dodatkowe opcje oprogramowania (nie objęte ceną): pomiarów kinetycznych z możliwością podglądu on-line wybranych pasm badanej próbki i analizą przestrzenną widm programowanie sekwencji funkcji pomiarowo – obróbczych możliwość rozszerzenia programu o pakiet do wykonanie analizy i identyfikacji widm, z analizą i obrazowaniem grup funkcyjnych, z wbudowanej biblioteki podstawowych związków chemicznych – opcja analiza wieloskładnikowa Zestaw komputerowy – optymalny laptop do sterowania i obróbki danych Gwarancje: Spektrometr FTIR - gwarancja na okres co najmniej 24 miesiące ; w tym źródło promieniowania, laser, rozdzielacz wiązki (BS) - gwarancja na okres 5 lat; Spektrofotometr i wyposażenie muszą być wyposażone w dokumentację techniczną i instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim. Oferta obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia w miejscu dostawy. Urządzenie, bez zakupu dodatkowego wyposażenia jest zestawem kompletnym do prowadzenia pomiarów i analiz widm. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2 – Karmniki automatyczne

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | 1. Pojemność zbiornika na paszę: minimum 1.5 l 2. Minimalna dopuszczalna średnica karmy: 0,3 mm 3. Maksymalna dopuszczalna średnica karmy: 3.5 mm 4. Temperatura pracy: 0-35℃ 5. Szczelność modułu sterującego IP64 6. Pozycja pracy/instalacji: pionowa 7. Podtrzymanie bateryjne ustawień daty i godziny oraz wybranych parametrów nastaw 8. Sygnały dźwiękowe zablokowania silnika 9. Dostępne wartości czasu sypania: od 1 do 300 sekund z krokiem co 1 sekundę 10. Dostępne wartości czasu przerwy pomiędzy dozowaniami: od 1 do 720 minut z krokiem co 1 minutę 11. Dostępne wartości przyrostu dobowego: 0%, 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1%, 2%. |  |  | sztuka | 12 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3 – Sonda zapewniająca profil temperatury, zasolenia, przewodnictwa i głębokości

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent/model | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Sonda zapewniająca profil temperatury, zasolenia, przewodnictwa i głębokości Ręczny przyrząd do pomiaru przewodnictwa, temperatury, zasolenia i głębokości (do profilowania hydrologicznego). Zintegrowany ekran LCD do natychmiastowego przeglądu zebranych danych, w tym statystyk i wykresów profilu. Zintegrowany GPS. Początek i koniec każdego rzutu jest rejestrowany w rejestratorze wewnętrznym wraz z pozycją i czasem. Wodoszczelna, kompaktowa konstrukcja z wytrzymałą obudową. Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth. Urządzenie zasilane bateriami. Dołączone oprogramowanie GIS szybko pobierające dane z urządzenia automatycznie przez Bluetooth, aby zobrazować położenie pomiarów na mapie. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)