Część nr 1:

Liofilizator.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Pojemność kondensatora lodu do 4 kg. 2. Wydajność do 4 kg/24h, 3. Temperatura minimalna kondensatora lodu -55°C, 4. Sterownik mikroprocesorowy z kolorowym ekranem dotykowym 5. Programowanie i obsługa w języku polskim 6. Równoczesne cyfrowe wyświetlanie zadanych i aktualnych parametrów procesu: - próżni -czasu przebiegu procesu i jego poszczególnych faz -temperatury parowania w funkcji próżni -temperatury kondensatora lodu 7. Wyświetlanie komunikatów o stanach alarmowych –opis słowny i sygnalizacja dźwiękowa: - przerwa w zasilaniu, - nieszczelność w układzie, - za wysoka temperatura kondensatora lodu, - niesprawna sonda pomiaru próżni, - niesprawny układ chłodzenia 8. Programowanie: - czasu rozgrzewania pompy próżniowej od 5 do 60 minut - czasu i temperatury rozmrażania kondensatora lodu 9. Automatyczne włączanie pompy próżniowej 10. Zastosowanie sterowanego zaworu elektromagnetycznego pomiędzy liofilizatorem, a pompą próżniową umożliwia automatyczną regulację ciśnienia i rozpoczęcie suszenia przy rozgrzanej pompie próżniowej. 11. Konstrukcja komory kondensatora lodu pozwala na łatwe rozmrażanie, mycie i dezynfekcję zgodnie ze standardami GMP i GLP. 12. Przezroczysty cylinder akrylowy ułatwiający obserwację procesu suszenia materiału na półkach. 13. Urządzenie wyposażone w system szybkiego rozmrażania kondensatora lodu gorącym gazem. 14. Wymiary urządzenia (szer. x wys. x głęb.) 390 x 415 x 540 mm +/- 5 cm 15. Waga nie więcej niż 42 kg 16. Liofilizacja materiału na 5 półkach o średnicy 265 mm w przezroczystym cylindrze akrylowym, zamrażanie materiału do liofilizacji w zewnętrznej zamrażarce 17. Zamawiający wymaga dokonania instruktażu z obsługi zaoferowanego przedmiotu zamówienia oraz pomocy w np. formie konsultacji (sposób do uzgodnienia między stronami umowy) przy wdrażaniu procesów suszenia. 18. Okres gwarancji: 24 miesiące |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………

Część nr 2:

Młynki.

| Lp. | Parametry wymagane | Parametry oferowane* | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Młynek laboratoryjny: Kompletny młynek laboratoryjny do rozdrabniania ziarna i nasion różnych roślin uprawnych Przedmiotem zamówienia jest wolnostojący młynek wraz z komorą mielenia i ostrzem tnącym o następujących parametrach: komora mielenie przynajmniej o objętości 80 ml wykonana ze stali nierdzewnej i wzmocniona włóknem szklanym możliwość rozbudowy młynka do pojemności 250 ml odporność młynka (komora, ostrze) na stosowanie ciekłego azotu w komorze mielenia prędkość obrotów ostrza przynajmniej 28 000 obr./min. moc znamionowa silnika przynamniej 160 W ostrze wytrzymałe na twardość mielonego materiału, przynajmniej 6 w skali Mohsa, czas pracy młynka przynajmniej 1 min. Okres gwarancji: 24 miesiące. |  | 1 |  |  |
| 2. | Młynek laboratoryjny: Młynek uniwersalny z zamkniętą komorą do mielenia twardych i zbrylonych substancji komora o podwójnych ścianach może być chłodzona wodą (wbudowane ujścia przewodów), łatwy demontaż i czyszczenie, możliwość używania dwóch komór naprzemiennie. Dane techniczne: rodzaj młynka zasobnikowy rodzaj głowicy z chłodzeniem moc silnika (wejściowa/wyjściowa) [W] 450/225 zakres prędkości [rpm] 20000 pojemność zasobnika/wydajność [ml] 250 cykl pracy (czas włączenia/wyłączenia) [min] 7/10 z chłodzeniem prędkość obwodowa [m/sec] 72 rozdrobnienie wsadu [mm] 7 wymiary zewnętrzne +/- 5 cm [mm] 170x170x350 Ciężar nie większy niż [kG] 7 dopuszczalna temperatura otoczenia [C] 5 – 40 dopuszczalna wilgotność [%] 80 klasa ochronności wg DIN EN 60529 IP21 Okres gwarancji: 24 miesiące. |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Producent: ………………………………………… Model: ……………………………………………….. |
| Łączna wartość brutto: |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………….…………