Załącznik nr 1 do SIWZ

Zam. 243/2019/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

- wymaga się, aby zaoferowane końcówki do pipet pochodziły od tego samego producenta, co zaoferowane pipety

| L.p. | Zestawienie parametrów granicznych- minimalny zakres wymagań (dotyczy również ofert równoważnych) | Parametry oferowane | Jednostka miary | Ilość | Nazwa producenta i nr katalogowy produktu (kolumnę należy wypełnić również w przypadku zaoferowania produktów równoważnych) | Cena brutto za 1 j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G (=D x E) |
| I. | Pipety 1-kanałowe i 12-kanałowe BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej o regulowanej pojemności z przyciskiem pipetowania umiejscowionym centralnie oraz oddzielną funkcją zrzucania końcówek po przeciwnej stronie niż uchwyt na palec, z dobrze widocznym 4-pozycyjnym wskaźnikiem pojemności z wbudowaną lupą. Możliwość sterylizacji pipety w autoklawie w 121°C w całości, nastawianie objętości przez obrót pierścienia jedną ręką, justowanie bez użycia narzędzi, kod barwny ułatwiający wybór właściwej końcówki. Dokładność i współczynnik zmienności (trafność) podane dla maksymalnej pojemności pipety, w +20°C, przy delikatnej i równomiernej obsłudze. |  |  |  |  |  |
| 1. | Pipety 1-kanałowe zmienno-pojemnościowe BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej pojemność od 0,5 μl do 10,0 μl, pipety 1-kanałowe o zmiennej pojemności przynajmniej od 0,5 μl do 10,0 μl, nastawa co 0,01 μl. Dokładność nie gorsza niż od ≤±1,0%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,5%. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Pipety 1-kanałowe zmienno-pojemnościowe BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej pojemność od 2 μl do 20 μl pipety 1-kanałowe o zmiennej pojemności przynajmniej od 2 μl do 20 μl, nastawa co 0,02 μl. Dokładność nie gorsza niż od ≤±0,8%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,4%. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Pipety 1-kanałowe zmienno-pojemnościowe BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej pojemność od 10,0 μl do 100,0 μl pipety 1-kanałowe o zmiennej pojemności przynajmniej od 10,0 μl do 100,0 μl, nastawa co 0,1 μl. Dokładność nie gorsza niż od ≤±0,6%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,2%. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Pipety 1-kanałowe zmienno-pojemnościowe BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej pojemność od 20,0 μl do 200,0 μl pipety 1-kanałowe o zmiennej pojemności przynajmniej od 20,0 μl do 200,0 μl, nastawa co 0,2 μl. Dokładność nie gorsza niż od ≤±0,6%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,2%. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | Pipety 1-kanałowe zmienno-pojemnościowe BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej pojemność od 100 μl do 1000 μl pipety 1-kanałowe o zmiennej pojemności przynajmniej od 100 μl do 1000 μl, nastawa co 1,0 μl. Dokładność nie gorsza niż od ≤±0,6%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,2%. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 6. | Pipety 1-kanałowe zmienno-pojemnościowe BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej pojemność od 0,5 ml do 5,0 ml |  | sztuka | 1 |  |  |
| 7. | Pipety 1-kanałowe zmienno-pojemnościowe BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej pojemność od 1,0 ml do 10,0 ml, pipety 1-kanałowe o zmiennej pojemności przynajmniej od 1,0 ml do 10,0 ml, nastawa co 0,01 ml. Dokładność nie gorsza niż od ≤±0,6%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,2%. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 8. | Pipety 12-kanałowe zmienno-pojemnościowe BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej pojemność od 5,0 μl do 50,0 μl pipety 12-kanałowe o zmiennej pojemności przynajmniej od 5,0 μl do 50,0 μl, nastawa co 0,01 μl . Waga poniżej lub równa 205 g. Dokładność nie gorsza niż od <±0,6% do <±0,8%, współczynnik zmienności (trafności) nie gorszy niż od <0,3% do <0,6%. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 9. | Pipety 12-kanałowe zmienno-pojemnościowe BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej pojemność od 20,0 μl do 200,0 μl pipety 12-kanałowe o zmiennej pojemności przynajmniej od 20,0 μl do 200,0 μl, nastawa co 0,2 μl. Dokładność nie gorsza niż ≤±0,8%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,3%. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 10. | Pipety 12-kanałowe zmienno-pojemnościowe BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej pojemność od 10 μl do 100 μl |  | sztuka | 1 |  |  |
| 11. | Pipety 12-kanałowe zmienno-pojemnościowe BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej pojemność od 30,0 μl do 300,0 μl pipety 12-kanałowe o zmiennej pojemności przynajmniej od 30,0 μl do 300,0 μl, nastawa co 0,2 μl. Dokładność nie gorsza niż ≤±0,8%, współczynnik zmienności (trafność) nie gorszy niż od ≤0,3%. |  | sztuka | 1 |  |  |
| II. | Pipety elektroniczne BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej możliwość wyboru programu: pipetowania, mieszania próbki, pipetowania zwrotnego, dozowania obrotowy (360°) i w całości autoklawowalny trzonek pipety (20 min w 121°C) możliwość wymiany w laboratorium pojedynczych trzonków oraz uszczelek oddzielny wyrzutnik końcówek zrzutnik końcówek w formie schodkowej ułatwiający zrzucanie końcówek indywidualnie regulowany uchwyt, dopasowanie do różnej wielkości dłoni. duży, przejrzysty wyświetlacz akumulator i ładowarka możliwość stosowania końcówek większości znanych producentów kontrola wizualna prawidłowego zamocowania końcówki oraz szczelności (specjalna konstrukcja trzonka pipety) kalibracja bez dodatkowych narzędzi, możliwość łatwej kalibracji na miejscu w laboratorium minimum 4000 cykli pracy po jednokrotnym naładowaniu akumulatora funkcja regeneracji akumulatora dostarczona ze smarem silikonowym zgodne z wytycznymi normy DIN EN ISO 8655 Akcesoria dodatkowe: statyw do pipety autoklawowalne pudełko na końcówki pojemnik na odczynniki pasujący do pipety (rynienka) zestaw zapasowych uszczelek na trzonki smar silikonowy |  |  |  |  |  |
| 1. | Pipeta 12-kanałowa elektroniczna BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej Pojemność: 10-200 μL Podziałka: 0,2 μL Dokładność: 0,8% (1,6 μL) Współczynnik wariancji: 0,25% (0,5 μL) |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Pipeta 12-kanałowa elektroniczna BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej Pojemność: 15-300 μL Podziałka: 0,5 μL Dokładność: 0,6% (1,8 μL) Współczynnik wariancji: 0,25% (0,75 μL) |  | sztuka | 1 |  |  |
| III. | Końcówki do pipet BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność: 0,1 - 20 μl |  | op. (=2 torebki po 1000 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 0,5 - 20 μl |  | op. (=2 torebki po 1000 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 2-200 μl |  | op. (=1 torebka po 1000 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 5-300 μl |  | op. (=1 torebka po 1000 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 50-1000 μl |  | op. (=2 torebki po 500 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 0,5-5 ml |  | op. (=1 torebka po 200 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 1-10 ml |  | op. (=2 torebki po 100 szt.) | 1 |  |  |
| 2. | Końcówki do pipet w statywach, niesterylne BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność: 0,1-20 μl |  | op. (=10 statywów po 96 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 2-200 μl |  | op. (=10 statywów po 96 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 5-300 μl |  | op. (=10 statywów po 96 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 50-1000 μl |  | op. (=10 statywów po 96 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 0,5-5 ml |  | op. (=1 pudełko po 28 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 1 -10 ml |  | op. (=1 pudełko po 18 szt.) | 1 |  |  |
| 3. | Końcówki z filtrem pakowane luzem, niesterylne BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność: 0,5-10 μl |  | op. (=960 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 2-20 μl |  | op. (=960szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 5-100 μl |  | op. (=960 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 5-200 μl |  | op. (=960 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 50-1000 μl |  | op. (=960 szt.) | 1 |  |  |
| 4. | Końcówki z filtrem statywach, niesterylne BRAND zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność: 0,5-10 μl |  | op. (=10 statywów po 96 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 2-20 μl |  | op. (=10 statywów po 96 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 5-100 μl |  | op. (=10 statywów po 96 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 5-200 μl |  | op. (=10 statywów po 96 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 50-1000 μl |  | op. (=10 statywów po 96 szt.) | 1 |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet w statywach, sterylne BRAND/Biocert zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność: 0,1-20 μl |  | op. (=10 statywów po 96 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 0,5-20 μl |  | op. (=10 statywów po 96 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 2-200 μl |  | op. (=10 statywów po 96 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 5-300 μl |  | op. (=10 statywów po 96 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 50-1000 μl |  | op. (=10 pudełek po 96 szt.) | 1 |  |  |
| 6. | Końcówki do pipet z filtrem w statywach, sterylne BRAND/Biocert zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej w zakresie podanym poniżej |  |  |  |  |  |
|  | Pojemność: 0,5-10 μl |  | op. (=10 statywów po 96 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 2-20 μl |  | op. (=10 statywów po 96 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 5-100 μl |  | op. (=10 statywów po 96 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 5-200 μl |  | op. (=10 statywów po 96 szt.) | 1 |  |  |
|  | Pojemność: 50-1000 μl |  | op. (=10 pudełek po 96 szt.) | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |

…..................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)