

**Załącznik nr 1 do SIWZ  
Nr postępowania: 275/2019/PN/DZP**

**FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Nazwa urządzenia, typ, model\*: ....................................................................................................................................................................................

Producent\*: ……………………………………………………………………………………………………………………………...……………

Kraj pochodzenia\*: ………………………………………………………………………………………..…………………………………………

Rok produkcji\*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametr wymagany, punktacja** | **Parametr oferowany\*** |
|  | **Statyw mikroskopu z oświetleniem** |  |  |
| 1. | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, rok produkcji 2019, nie regenerowane, nie używane, nie powystawowe - z bieżącej produkcji. Kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 2. | Ergonomiczny statyw mikroskopu odwróconego, zmotoryzowany w osi Z (rozdzielczość min.10 nm), szybkość ruchu osi Z min.3 mm/s. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 3. | Wysokiej klasy tor optyczny z korekcją apochromatyczną.  Lewy port foto/video, regulacja podziału światła 0/100, 50/50, 100/0. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 4. | Budowa modułowa pozwalająca umieścić w statywie mikroskopu min. 3 moduły w formie szuflad m.in. zmieniacz powiększeń, karuzele filtrowe, system korekcji ostrości czy pusty moduł pozwalający na dowolne wykorzystanie przez użytkownika. | TAK  Do 2 modułów – 0 pkt  3 moduły lub więcej – 6 pkt |  |
| 5. | Zmotoryzowany uchwyt rewolwerowy na min.6 obiektywów. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 6. | Sterowanie wszystkimi zmotoryzowanymi funkcjami mikroskopu z poziomu oprogramowania. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 7. | Sterowanie z wolnostojącego panelu dotykowego, możliwość zaprogramowania metod pracy i przełączania ich jednym przyciskiem. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 8. | Zewnętrzny ruchomy manipulator zawierający obustronnie śruby mikro/makro, pokrętła przesuwu stolika oraz przyciski kontrolne mikroskopu. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 9. | Oświetlenie wg systemu Koehlera, możliwość blokady właściwej wysokości kondensora.  Uchylny filar z oświetlaczem halogenowym o mocy min. 100W.  Zewnętrzny zasilacz. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 10. | Obustronne pokrętło regulacji wysokości kondensora z przodu filaru.  Wbudowany w filar uchwyt na filtry z filtrem światła dziennego i filtrem rozpraszającym światło, miejsce na 3 dodatkowe filtry. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 11. | Szybka przesłona światła przechodzącego/odbitego o czasie otwarcia/zamknięcia min. 37 ms | TAK  (bez punktacji) |  |
| 12 | Dodatkowy port dokumentacyjny z prawej strony mikroskopu | TAK  (bez punktacji) |  |
|  | **Optyka** |  |  |
| 13. | Optyka korygowana do nieskończoności o długości optycznej nie większej niż 45 mm | TAK  (bez punktacji) |  |
| 14. | Obiektyw klasy universal planapochromat 4x, apertura numeryczna min. 0,16, odległość robocza min. 13 mm. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 15. | Obiektyw klasy Universal Plan Fluorite o powiększeniu 10x, odległość robocza min. 10 mm, apertura numeryczna min. 0,3mm | TAK  (bez punktacji) |  |
| 16. | Obiektyw klasy Long working distance Universal Plan Fluorite do kontrastu fazowego, odległość robocza w zakresie 0,8-1,8 mm, apertura numeryczna min. 0.7, maksymalne pole widzenia min. 1,1 mm. Korekcja grubości szkła w zakresie 0-1,6 mm. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 17. | Obiektyw klasy Long working distance Plan Fluorite 40x odległośc robocza regulowana od 3.0 do 4.2 mm, apertura numeryczna min. 0.60, pierścień korekcyjny na grubość dna, umożliwia regulacje od 0 do 2 mm ("focus free"). | TAK  (bez punktacji) |  |
| 18. | Kondensor zmotoryzowany karuzelowy min. 7-pozycyjny kondensor o aperturze numerycznej min. 0,55 i odległości roboczej min. 26 mm. | TAK  do 6 pozycji – 0 pkt  7 lub więcej – 6 pkt |  |
| 19. | Zmotoryzowana przesłona aperturowa i polaryzator. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 20. | Sterowanie z poziomu kondensora, paneli sterujących i oprogramowania. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 21. | Wyposażenie do kontrastu Nomarskiego (DIC) dla obiektywów 10, 20 i 40x oraz do kontrastu fazowego dla obiektywu 20x | TAK  (bez punktacji) |  |
| 22. | Okulary z osłonkami gumowymi:  Powiększenie 10x, numer pola min. 22. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 23. | Nasadka dwuokularowa z optyką korygowaną do nieskończoności o kącie nachylenia min. 45°, możliwość regulacji rozstawu okularów 50-75 mm, regulacja dioptryjna +/-5 w minimum jednym tubusie  Pole widzenia min. FN 22. | TAK  (bez punktacji) |  |
|  | **Stolik mikroskopowy** |  |  |
| 24. | Zmotoryzowany stolik XY o wysokiej precyzji i powtarzalności z zewnętrznym kontrolerem i przesuwem za pomocą joysticka.  Zakres pracy 120 mm x 80 mm.  Maksymalna szybkość przesuwu 120mm/s | TAK  (bez punktacji) |  |
| 25. | Joystick dwuosiowy | TAK  (bez punktacji) |  |
| 26. | Sterowanie stolika z poziomu oprogramowania | TAK  (bez punktacji) |  |
|  | **Wyposażenie do badań we fluorescencji** |  |  |
| 27. | Zmotoryzowany min. 8-pozycyjny obrotowy zmieniacz kostek fluorescencyjnych. | TAK  Do 7 pozycji – 0 pkt  8 poz. i więcej – 6 pkt |  |
| 28. | Szybkość zmiany kostek filtrowych min. 500ms. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 29. | Możliwość zastosowania dwóch karuzel z kostkami filtrowymi wraz z możliwością użycia kilkunastu kostek filtrowych jednocześnie.  Automatyczna żaluzja odcinająca światło. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 30. | * Zewnętrzne źródło światła ledowego ze wzbudzeniem w zakresie 365-635 nm. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 31. | Kostki z filtrami fluorescencyjnymi: wąskopasmowe do wzbudzenia światłem.   * UV: wzbudzenie 360-370 nm, lustro dichroiczne: 410 nm, filtr barierowy: 420-460 nm. * Niebieskim: wzbudzenie 470-495nm, lustro dichroiczne: 505 nm, filtr barierowy: 510 nm. * Zielonym: wzbudzenie 540-550nm, lustro dichroiczne: 570 nm, filtr barierowy: 575-625 nm. * Filtr potrójny DAPI/FITC/TxRed Cy3 | TAK  (bez punktacji) |  |
|  | **System sprzętowej kompensacji dryftu w osi Z** |  |  |
| 32. | Korekcja dryftu termicznego w czasie rzeczywistym  Praca w dwóch trybach: pojedynczy pomiar, tryb ciągły | TAK  (bez punktacji) |  |
| 33. | Laser o długości fali 790 nm | TAK  (bez punktacji) |  |
| 34. | Korekcja pozycji płaszczyzny fokalnej z krokiem od 10 nm | TAK  (bez punktacji) |  |
| 34. | Możliwość pracy ze szklanym i plastikowym dnem naczynka hodowlanego | TAK  (bez punktacji) |  |
| 35. | Obsługa systemu korekcji dryftu w pełni zintegrowana z oprogramowaniem mikroskopu | TAK  (bez punktacji) |  |
|  | **Kamery cyfrowe - monochromatyczna o wysokiej czułości oraz kolorowa WiFi** |  |  |
| 36. | Kamera monochromatyczna  Element światłoczuły sCMOS o wielkości 13,312x13,312mm  Wielkość piksela min. 6,5x6,5 µm  Wydajność kwantowa dla długości fali 560nm nie mniej niż 82%  Rozdzielczość maksymalna – min. 2048x2048 pikseli | TAK  (bez punktacji) |  |
| 37. | Kamera WiFi z kolorową matrycą CCD o wielkości 1/1.8 cala  Rozdzielczość wyświetlanego obrazu   * 1920 × 1080 pikseli (Full HD 16:9) * 1920 × 1080 pikseli (HDMI) * 1920 × 1080 pikseli (WLAN)   Szybkość odświeżania obrazu: maks. 60fps (Full HD 16:9 1920 x 1080 pikseli) w trybie HDMI  Złącza USB 2.0, USB – WLAN, HDMI  Dedykowane oprogramowanie na systemy Android, iOS i Windows | TAK  (bez punktacji) |  |
| 38. | Niezbędne adaptacje do podłączenia kamer do mikroskopu | TAK  (bez punktacji) |  |
| 39. | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK  (bez punktacji) |  |
| 40. | Wymagania postprocesingu dla zapisanych obrazów:  - regulacja wzmocnienia  - zmiana zakresu dynamiki dla B-mode, dopplera kolorowego i spektralnego  - zmiana map B-mode, M-mode ( koloryzacja )  - przetworzenie zapisanych pętli B-mode na zapis m-mode  i anatomiczny M-mode  - ustawienie kąta korekcji dla dopplera spektralnego i ciągłego  - wykonanie pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych ( w tym: PISA, Qp/Qs, EF ) | TAK  (bez punktacji) |  |
|  | **Oprogramowanie do kontroli mikroskopu, kamery oraz tworzenia eksperymentów.** |  |  |
| 41. | * parametrów ekspozycji, * Rejestracja zdjęć w różnych formatach - JPEG, JPEG2000, TIFF, BMP, AVI, PNG, VSI, PSD(Adobe Photoshop), Big TIFF, OIR . * Nagrywanie filmów w formacie .avi * Wyświetlanie historii i właściwości obrazów, * Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu, * Wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów, * Wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu, * Automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu * Łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy, * Regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu, * Nanoszenie na obraz opisów i strzałek, * Manualne pomiary typu długość, szerokość, pomiary kątów, linie łamane, proste prostopadłe i inn., * Obsługa kamer cyfrowych * Obsługa kodowanych elementów mikroskopów , * Możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania, * Tworzenie eksperymentów w czasie z definiowalnym interwałem, * Zmiana geometrii obrazu, składanie i rozkładanie obrazów wielowymiarowych, filtry, * Składanie wielu obrazów z definiowalną transparentnością * Automatyczna analiza obrazu z dodatkowym modułem Count&Measure, * Profile użytkowników, * Tworzenie własnego przebiegu pracy (My function) * Manualne zliczanie obiektów * Akwizycja obrazów wielowymiarowych – oś Z (Z-stack) oraz XYZT (obraz wielowymiarowym w przestrzeni oraz czasie), * Intuicyjny, graficzny sposób tworzenia eksperymentów - Graphical Experiment Manager, * Składanie na żywo obrazów o powiększonej głębi ostrości w trybie manualnym i zmotoryzowanym, * Funkcje poprawy jakości obrazu na żywo – poprawa ostrości oraz HDRI, * Symultaniczna akwizycja obrazów wielokolorowych dla systemów wyposażonych w dwie kamery zainstalowane na rozdzielaczu obrazu, * Obsługa płytek wielodołkowych z modułami Well Plate Navigator i Multiposition * Automatyczna detekcja i zliczanie obiektów, klasyfikacja w układzie jedno lub dwuwymiarowym * Tworzenie raportów eksperymentów i ich eksport do MS Word, * Dekonwolucja 2D i 3D dla obrazów z mikroskopii szerokopolowej oraz konfokalnej, * Pomiary kolokalizacji. | TAK  (bez punktacji) |  |
| 42. | Rozdział spektralny dla nakładających się widm świecenia fluorochromów, | TAK  Brak – 0 pkt  Jest – 6 pkt |  |
| 43. | Obsługa dodatkowych urządzeń firm trzecich m.inn. dysk Yokogawy (CSU), zautomatyzowane przesłony, systemy oświetlenia fluorescencyjnego, kontrolery osi X | TAK  Brak – 0 pkt  Jest – 6 pkt |  |
| 44. | Monitor wysokiej rozdzielczości min 23” | TAK  (bez punktacji) |  |
| 45. | DVD drive | TAK  (bez punktacji) |  |
| 46. | USB port min x2 | TAK  (bez punktacji) |  |
|  | **Komputerowa stacja robocza 4K o następujących parametrach:** |  |  |
| 47. | Procesor nie gorszy niż. i5-8500 #GHz  Pamięć RAM nie mniej niż 8GB  Napęd DVD 256GB  Dyski twarde min. SSD 256 GB, HDD 1TB  System operacyjny Windows 10Pro lub równoważny  Karta graficznanie gorsza niż: PCI Express x16 NVidia Quadro P400 2GB, HDMI, DVI, VGA,  Dodatkowa karta USB3.0 z zasilaniem.  Akcesoria: klawiatura USB, mysz USB, 1 x RS232, Oprogramowanie antywirusowe z licencją na 2 lata,  Gwarancja: OnSite NBD | TAK  (bez punktacji) |  |
| 48. | Monitor 4K o przekątnej min. 31 cali i rozdzielczości min. 3840x2160 pikseli | TAK  (bez punktacji) |  |
|  | **Inne** |  |  |
| 49. | Możliwość rozbudowy o obiektywy tego samego producenta – min 30x, 40x i 60x. | TAK  Nie – 0 pkt  Tak – 10 pkt |  |
|  | **Szkolenia** |  |  |
| 50. | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania. | TAK  (bez punktacji) |  |
|  | **Gwarancja** |  |  |
| 51. | Okres gwarancji min.24 miesiące | TAK  (bez punktacji) |  |

**LEGENDA:**

1. Parametry określone jako „**tak**” są warunkami granicznymi.
2. Graniczne parametry techniczne są konieczne do spełnienia - niespełnienie któregokolwiek z nich skutkowało będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W każdym przypadku należy wypełnić rubrykę pt. : **„Parametr oferowany”.**
4. Zamawiający wymaga wypełnienia przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów, nazwy/typu/modelu, producenta, kraju pochodzenia, roku produkcji. Niewypełnienie któregokolwiek wymaganego pola lub wypełnienie niezgodne z wymaganiami skutkowało będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Data i podpis Wykonawcy :** ……………………….…….