Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 284/2019/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia: Dostawa generatora gazów i spektrofotometru do  Laboratorium Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Część nr 1 Generator gazów

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Generator gazów - Generator wodoru Czystość gazu - 99.9995% Maksymalny przepływ- 100 ml/min Zakres ciśnień 0- 100psi/ 0- 6.9 bar Wymagania dotyczące wody: przewodnictwo < 1.0 μS/cm oporność > 1.0Mohm x cm Wymiary H = 406mm W = 380mm D = 539.5mm • odpowiedni do zastosowań jako gaz nośny w GC, gaz do detektorów w GC • sprawdzona technologia PEM • system osuszania wspomaga czystość gazu • automatyczna pompka podająca wodę • zminimalizowana obsługa - tylko wymiana dejonizatorów oraz żelu krzemionkowego • produkcja wodoru "na zawołanie" - brak dużego zbiornika na wodór • wymuszony aktywny przepływ wody przez komorę z układem chłodzenia w stalowej wężownicy za komorą elektrolityczną • wewnętrzny system detekcji przecieków, • automatyczny system wyłączający generator • żarnik źródła jonów generowany poziom hałasu nie większy niż 20dB • maksymalny pobór wody co najmniej od 0,4 do 1,2 L/dzień • otwór wylotowy o średnicy 1/8” • dodatkowa kolumna o wymiarach 50 x 4,6 mm modyfikowana grupami fenylowymi, przyłączonymi do krzemionki łącznikiem eterowym, z polarnym endcappingiem (stabilna w 100% fazie wodnej). Wypełnienie kolumny o parametrach co najmniej: wielkość uziarnienia (um): 4 um, wielkość porów (Å): 80 Å, zakres pH: 1.5 - 7.0, powierzchnia sorpcyjna (m2/g): 475 m2/g, stopień pokrycia węglem (%): 11 %, Instalacja w miejscu użytkowania wraz ze sprawdzeniem poprawności działania Dostawa przedmiotu zamówienia może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Wykonawca winien zawiadomić telefonicznie upoważnionego pracownika Zamawiającego, na co najmniej 2 dni wcześniej o planowanej dostawie. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca Okres gwarancji: nie mniej niż 12 miesięcy |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2  Spektrofotometr

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Spektrofotometr System optyczny: spektrofotometr jednowiązkowy; Źródło promieniowania: lampa ksenonowa na cały zakres długości fali i uruchamiana tylko na czas pomiaru, wymieniana przez użytkownika Optyka: brak elementów ruchomych, wbudowane światłowody, zwierciadła pokryte kwarcem Detektor promieniowania: matryca fotoczuła PDA, 512 elementów Zakres długości falowej: 190 – 1100 nm Dokładność wyboru fali: 1nm; Rozdzielczość optyczna: 2nm; Dokładność długości fali: ± 1 nm; Powtarzalność długości fali: min. 0,02 nm; Dokładność fotometryczna: ± 0.01 A; Powtarzalność fotometryczna: < 0.002 A; Stabilność linii bazowej: < 0.002A/h; Szum: < 0.002 A przy 300 nm Zakres fotometryczny: 3 A Szybkość skanowania: pełen zakres < 3 sek. (około 300 nm/s); Światło rozproszone: • 220 nm (Nal): <0,05 %T • 340 nm (NaNO2): <0,03 %T • 200 nm (KCI): <1 %T; Interfejs: z jednym złączem USB; Wszystkie przystawki mocowane za pomocą magnesów Możliwość pracy z otwartą komorą pomiarową Maksymalne wymiary: 350 x 320 x 115 mm; Maksymalna waga: 7 kg. Możliwość stosowania akcesoriów: • pojedyncza kuweta (bez i z cyrkulacją cieczy); • kuweta o zmiennej grubości; • transmisja; • uchwyt na film; • zmieniacz 8-kuwetowy (bez i z cyrkulacją cieczy); • odbicie; • pojedyncza kuweta (z kontrolą temperatury układem Peltiera) o zakresie co najmniej od -10 do + 100 °C; • podajnik próbek Oprogramowanie sterujące: • pełne sterowanie aparatem z poziomu zewnętrznego komputera; • analiza ilościowa i jakościowa; • pomiary absorbancji i transmitancji w funkcji długości fali; • pomiary przy wybranych długościach falowych; • testowanie aparatu, autodiagnostyka, kalibracja długości fali; • manualna identyfikacja i rozpoznanie ewentualnych opcjonalnych przystawek; • program do sterowania temperaturą z opcją grzania i chłodzenia Zamawiający wymaga dostarczenia wraz ze spektrofotometrem zestawu komputerowego **do sterowania aparatem o parametrach niezbędnych do jego obsługi wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym ** zapewniającym bezawaryjną i płynną pracę aparatury oraz kompatybilność wszystkich jej podzespołów. Instalacja w miejscu użytkowania Dostawa przedmiotu zamówienia może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Wykonawca winien zawiadomić telefonicznie upoważnionego pracownika Zamawiającego, na co najmniej 2 dni wcześniej o planowanej dostawie. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca Okres gwarancji: nie mniej niż 12 miesięcy |  | ………… …………. | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT w Polsce należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w rozdziale XII pkt. 7 SIWZ wynikający z art. 91 ust. 3a Ustawy. Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami o podatku od towarów i usług.