Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy :   38 / 2010 / PN / DZP / RPW

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Wymagania techniczne i jakościowe

- Wyposażenie musi być zgodne z załączoną specyfikacją: „Opis asortymentowy i ilościowy”.

- Oferowane wyposażenie musi być „fabrycznie nowe”. nieużywane oraz muszą pochodzić z bieżącej produkcji tj. 2010 r. Niedopuszczalnym jest przerabianie oryginalnego oferowanego przedmiotu zamówienia pod wymagania Zamawiającego.

- Wyposażenie musi spełniać wszelkie normy dopuszczające do użytkowania w jednostkach dydaktyczno-badawczych (wyższe uczelnie).

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część nr 1. Urządzenie do analizy podstawowego składu produktów mleczarskich – 1 szt.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Analizator – 1 szt. |
| 1. | Szybki analizator: serów dojrzewających, jogurtów, twarogów oraz masła: | Urządzenie działające w spektrometrii w bliskiej podczerwieni. Automatycznie obracana lub przesuwana przed detektorem kuweta (pomiar wielokrotny dla każdej próbki, min.10 podróbek i uśrednianie widma przed obliczeniem wyniku). Czas analizy ok. 60 sekund. Gotowa do użycia kalibracja o zasięgu globalnym oparta na Sztucznych Sieciach Neuronowych. Kalibracja na sery dojrzewające powinna umożliwiać pomiary co najmniej następujących parametrów: woda, tłuszcz, białko, sucha masa, sucha masa beztłuszczowa, sól. Kalibracja na masło extra powinna umożliwiać pomiary co najmniej następujących parametrów: woda, tłuszcz, sucha masa, sucha masa beztłuszczowa, sól. Kalibracja na twarogi i jogurty powinna umożliwiać pomiary co najmniej następujących parametrów: woda, tłuszcz, białko, sucha masa, pH. Wykonanie analizy na masło, sery i twarogi przy użyciu szalki petriego Urządzenie powinno posiadać sygnalizację próbek niepasujących do kalibracji. Program pozwalający na wykonywanie analiz, rejestrację i archiwizację wyników wraz z widmami próbek. Komputer PC min. Pentium4, z nagrywarką, ekranem LCD 15” oraz drukarką laserową na zwykły papier A4. System operacyjny Windows 7. Oprogramowanie urządzenia oraz dokumentacja techniczna w języku polskim. Spełnia wymogi CE (etykieta) i jest zgodny z następującymi dyrektywami: EMC (Electromagnetic Compatibility) Directive 89/336/EEC LVD (Low Voltage Directive) 73/23/EEC |  |
| Pozycja 2. Wyposażenie uzupełniające |
| 1. | Szalki petriego: | 1000 szt. |  |
| 2. | Maszyna do tarcia serów: | 1 szt. |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 2. Urządzenie do pomiaru gęstości nasypowej proszków – 1 szt.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Urządzenie do pomiaru gęstości nasypowej proszków |
| 1. | Lejek: | 115 ml +/- 5% |  |
| 2. | Kubek pomiarowy: | 100 ml +/- 5% |  |
| 3. | Wymiary: | 210x160x240 +/- 5% |  |
| 4. | Wymagane normy: | DIN/EM/ISO 60, DIN/EM/ISO 61, DIN/ISO 171 |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 3. Kolorymetr – 1 szt.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Kolorymetr z oprogramowaniem |  |
| 1. | Urządzenie: | Odbiciowy kolorymetr trójchromatyczny pracujący jako samodzielne urządzenie przenośne i w połączeniu z komputerem |  |
| 2. | Oświetlenie/pomiar: | d/0 (oświetlenie rozproszone, pomiar pod kątem 0 stopni) składnik zwierciadlany zawarty (SCI) |  |
| 3. | Detektor: | Fotoogniwa krzemowe; oddzielny zestaw detektorów dla światła padającego i odbitego |  |
| 4. | Źródło światła: | impulsowa lampa ksenonowa |  |
| 5. | Czas pomiaru: | poniżej 2 s. |  |
| 6. | Minimalny odstęp między pomiarami: | poniżej 4 s. |  |
| 7. | Automatyzacja pomiarów: | Pomiary uśredniane, pomiary inicjowane zegarem |  |
| 8. | Średnica pomiaru: | ok. 8 mm |  |
| 9. | Powtarzalność pomiaru: | (Odchylenie standardowe): Delta E*ab do 0.08 |  |
| 10. | Zgodność międzyinstrumentalna: | Delta E*ab 0.6 – 0.9 |  |
| 11. | Rodzaj oświetlenia standardowego: | C, D65 |  |
| 12. | Format danych: | wartości kolorymetryczne, wartości różnicy barwy/wykres Ocena dobry / zły z uwzględnieniem tolerancji ramowej i eliptycznej definiowanej dla każdego wzorca |  |
| 13. | Tolerancja oceny wyniku: | Regulowana, ramowa i eliptyczna |  |
| 14. | Przestrzeń koloru/dane kolorymetryczne: | XYZ, Yxy, L*a*b, Hunter Lab, L*C*h, Munsell, CMC (l:c), CIE 1994, Lab99, LCh99, CIE2000, indeksy białości, indeksy zażółcenia, równania użytkownika |  |
| 15. | Pamięć: | Powyżej 1000 pomiarów |  |
| 16. | Obliczenia statystyczne: | Wymagane: maksimum, minimum, średnia, odchylenie standardowe; obliczane przez urządzenie |  |
| 17. | Wzorce: | 100, wprowadzane przez pomiar |  |
| 18. | Wizualizacja danych: | Ekran ciekłokrystaliczny z podświetleniem do pracy w złych warunkach oświetlenia |  |
| 19. | Drukarka: | Wbudowana, wydruk danych liczbowych i graficznych |  |
| 20. | Połączenie z komputerem: | RS-232C |  |
| 21. | Zasilanie: | Sieciowe (230V/50Hz)) i bateryjne (>700 pomiarów z kompletu baterii) |  |
| 22. | Wyposażenie: | Kabel połączeniowy z komputerem, biała płytka kalibracyjna; osłona okna pomiarowego zapobiegająca zanieczyszczeniu układu pomiarowego, dopasowane naczynie szklane z uchwytem stabilizującym na głowicy pomiarowej |  |
| Pozycja 2. Oprogramowanie komputerowe |  |
| 1. | System operacyjny | Windows 7 PL |  |
| 2. | Układ współrzędnych kolorymetrycznych: | L*a*b*, L*C*h, Lab99, LCh99, XYZ, Hunter Lab, Yxy, L*u’v’, L*u*v*, Munsell wraz z różnicami kolorów w tych układach Indeksy: Whiteness (CIE 1982, ASTM E313-73, Hunter), Yellowness (ASTM D1925, ASTM E313-73), WB (B ASTM E313-73), równania użytkownika, współczynnik zmętnienia Różnica koloru: deltaE*ab (CIE 1976), deltaE*99 (DIN 99), deltaE*94 (CIE 1994); deltaE*2000 (CIE 2000), deltaEab (Hunter), CMC (I:c) |  |
| 3. | Rodzaje oświetlenia: | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, U50 |  |
| 4. | Format prezentacji danych: | Możliwość dowolnej konfiguracji ekranu prezentacji danych i wydruku zgodnie z preferencjami użytkownika Predefiniowane zakładki do szybkiej zmiany okna analizy danych Układ współrzędnych kolorymetrycznych wraz z różnicą względem wzorca, wartości bezwzględne, rozkład różnicy kolorów formacie L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, wykres trendu i histogram dla każdego układu kolorymetrycznego, podgląd koloru próbki i wzorca |  |
| 5. | Użyteczność programu | Możliwość zapisywania danych pomiarowych jednego projektu w oddzielnym pliku Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do plików Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym podłączeniem urządzenia pomiarowego (klucz sprzętowy) Podgląd/edycja danych pomiarowych próbki/wzorca (kasowanie, sortowanie, statystyka) Zarządzanie wzorcami – zmiana przyporządkowania próbki do wzorca, automatyczne przypisywanie próbki do wzorca Przenoszenie danych i wykresów do innych programów (Word, Excell, Power Point) za pomocą polecenia kopiuj-wklej; eksport danych do pliku tekstowego i pliku.xml Możliwość dołączenia fotografii próbki do danych pomiarowych Wprowadzanie indeksów zdefiniowanych przez użytkownika Funkcja pomiaru uśrednianego z automatyczną kontrolą odchylenia i odrzucania wartości skrajnych Ocena dobry/zły; ręczne ustalanie tolerancji dla wzorców (ramowej i eliptycznej); automatyczne ustalanie tolerancji eliptycznej dla serii pomiarów Przewodnik „krok po kroku” dla początkujących użytkowników. |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 4. Aparat fotograficzny z adapterem do mikroskopu – 1 szt.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Aparat fotograficzny z adapterem do mikroskopu |  |
| 1. | Aparat fotograficzny | Umożliwiający przekazywanie obrazu rzeczywistego bezpośrednio na komputer |  |
| 2. | Ilość megapikseli | min. 12,4 |  |
| 3. | Rodzaj matrycy | Exmor CMOS |  |
| 4. | Procesor obrazu | BIONZ |  |
| 5. | Przestrzeń kolorów | sRGB, Adobe RGB |  |
| 6. | Rozmiar matrycy | 23.5 x 15.6 mm (APS-C) |  |
| 7. | Obiektyw w zestawie |  |  |
| 8. | Typ obiektywu | Zoom |  |
| 9. | Ogniskowa | 16-105 |  |
| 10. | Lampa błyskowa Tryby pracy | Błysk wypełniający, Synchronizacja na drugą kurtynę migawki, Redukcja czerwonych oczu, Automatyczny, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania |  |
| 11. | Liczba przewodnia | 12 m (ISO 100) |  |
| 12. | Kompensacja błysku | -3EV do +3EV z krokiem co 1/3 lub 1/2EV |  |
| 13. | Inne | Czas synchronizacji z lampą błyskową: 1/250 s (przy wyłączonej funkcji Super SteadyShot); 1/200 s (przy włączonej funkcji Super SteadyShot) |  |
| 14. | Obsługiwane karty pamięci | Compact Flash |  |
| 15. | Format zapisu zdjęć | cRAW, cRAW+JPEG, JPEG, RAW+JPEG, RAW |  |
| 16. | Rozdzielczości zdjęć | 2128 x 1424, 4272 x 2848, 4288 x 2856, 3104 x 2064, 4272 x 2400, 3104 x 1744, 2128 x 1200 |  |
| 17. | Inne | Bracketing DRO: 3 klatki; do wyboru poziom H/L, Optymalizacja zakresu dynamiki (DRO): Wyłączona / Tryb standardowy / Tryb zaawansowany: automatyczna / zaawansowana: 5 poziomów ustawień |  |
| 18. | Balans bieli | Zachmurzenie, Światło żarowe, Światło dzienne, Lampa błyskowa, Automatyczny, Cień, Światło jarzeniowe |  |
| 19. | Ustawienie barwy temperatury | 2500-9900 K, 19-stopniowa korekta purpura / zieleń |  |
| 20. | Bracketing balansu bieli | 3 klatki, Wyboru poziomu H/L |  |
| 21. | Automatyka ostrości | 11 punktowy, Pojedynczy, Ciągły |  |
| 22. | Funkcje AF | Światło wspomagające AF (wbudowana lampa błyskowa) |  |
| 23. | Maksymalna szybkość zdjęć seryjnych | Do 5 klatek/s |  |
| 24. | Pomiar światła | Centralnie ważony, Punktowy, Wielosegmentowy |  |
| 25. | Czas naświetlania [s] | 1/8000 - 30 |  |
| 26. | Tryby ekspozycji | Preselekcja przysłony, Tryb ręczny, Preselekcja czasu, Tryb automatyczny, Autoprogram (z przesuwaniem linii programowej) |  |
| 27. | Bracketing | Z korekcją ekspozycji 0.3EV; 0.5EV lub 0.7EV |  |
| 28. | Korekcja ekspozycji | -3EV do +3EV z krokiem co 1/3 lub 1/2EV |  |
| 29. | Blokada ekspozycji | brak danych |  |
| 30. | Czułość | Auto, 100 - 3200 |  |
| 31. | Programy tematyczne | TAK |  |
| 32. | Samowyzwalacz | 10 sekund, 2 sekundy |  |
| 33. | Efekty kolorów | Neutralne kolory, Żywe kolory, Zdjęcia czarno-białe, Sepia |  |
| 34. | Odtwarzanie/modyfikowanie | Widok miniatur, Obracanie |  |
| 35. | Inne | Możliwość rozszerzenia czułości do ISO 6400, Liczba rejestrowanych klatek w trybie ciągłym: RAW: 18; cRAW (z kompresją): 25; RAW+JPEG: 12; cRAW+JPEG: 12; JPEG (Extra fine): 16; JPEG (Standard/Fine): do zapełnienia karty pamięci, Zdjęcia seryjne w trybie HI do 5 fps, Dwa czujniki krzyżowe, Redukcja zakłóceń: Przy długich czasach ekspozycji: włączanie / wyłączanie; dostępna przy czasach migawki dłuższych niż 1 s, Czułość ISO (Auto): 200 - 1600 (możliwość wyboru dolnego / górnego limitu), Światło wspomagające AF (zasięg): ok 1 m - 7 m, 3 pamięci stylów (28 ustawień) |  |
| 36. | Ekran | TFT z regulacją jasności |  |
| 37. | Przekątna ekranu [cal] | 3 |  |
| 38. | Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] | 921 |  |
| 39. | Podgląd kadru na LCD |  |  |
| 40. | Wizjer | Optyczny, 95% pokrycia kadru, Z korekcją dioptrii |  |
| 41. | Inne | Lustro: Samopowrotne, Matówka: Drobnosferyczna Acute Matte, Powiększenie: 0.9x |  |
| 42. | Zasilanie | Akumulator dedykowany |  |
| 43. | Żywotność baterii | 650 zdjęć |  |
| 44. | Złącze USB | 2.0 |  |
| 45. | Złącze AV | Tak |  |
| 46. | Zastosowane technologie | D-range Optimiser |  |
| 47. | Inne | Wbudowany w korpus mechanizm stabilizacji obrazu Super SteadyShot, Wyjście HDMI: Minijack HDMI typu C, Mechanizm z podwójną blokadą lustra, Powłoka antystatyczna na filtrze dolnoprzepustowym i mechanizm wibracji przetwornika obrazu |  |
| Pozycja 2. Foto-adapter |
| 1. | Przeznaczenie | Powinien umożliwiać wykonywanie zdjęć preparatów mikroskopowych przy pomocy aparatu z demontowalnym obiektywem. Umieszcza się go na tubusie zaś na gwintowaną część należy nakręcić odpowiedni pierścień T-2 ring dobrany do aparatu. Taki zestaw umożliwia podłączenie dowolnego aparatu z odkręcanym obiektywem (jednoobiektywowe lustrzanki cyfrowe lub analogowe). Foto adapter umieszczany jest na trzpeniu foto mikroskopów bądź w tubusie okularu. Przystosowany jest do typowych średnic tubusów 23mm oraz 30,5mm. |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 5. Polarymetr – 1 szt.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Polarymetr automatyczny |  |
| 1. | Skale pomiarowe | kąt skręcenia International Sugar Scale |  |
| 2. | Wartości wyświetlane | kąt skręcenia International Sugar Scale bez kompensacji temperatury właściwy kąt skęcenia stężenie czystość |  |
| 3. | Zakres pomiarowy | kąt skręcenia: -89.99 do 89.99° International Sugar Scale: -130.00 do +130.00 °Z |  |
| 4. | Rozdzielczość | 0.01° / 0.01°Z |  |
| 5. | Długość fali | 589 nm (D) |  |
| 6. | Transmisja danych | drukarka |  |
| 7. | Wyświetlacz | kolorowy LCD, z podświetlaniem |  |
| 8. | Zasilanie | 230V AC, 50Hz |  |
| 9. | Zawarte akcesoria | rurka polarymetryczna 100mm (5 ml) - 1 szt. rurka polarymetryczna 200mm (10 ml) - 3 szt. |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 6. Oprogramowanie komputerowe – 1 kpl. (na nośnikach elektronicznych-)

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Oprogramowanie do pracowni sensorycznej. |
| 1. | Funkcja: | Oprogramowanie do pracowni analizy sensorycznej (składającej się z 12 komputerów stanowiskowych – dla osób oceniających i 1 stanowiska - osoby prowadzącej oraz 1 stanowiska szkoleniowego)- na nośnikach elektronicznych (w liczbie odpowiedniej do instalacji na 14 komputerach) PODAĆ LICZBĘ NOŚNIKÓW:……………… |  |
| 2. | Oprogramowanie specjalistyczne dla w/w pracowni analizy sensorycznej Zastosowanie, wymagania: | zastosowanie do zbierania wyników oceny sensorycznej żywności z wykorzystaniem różnych metod oceny sensorycznej oraz oceny konsumenckiej, z wykorzystaniem wszystkich zmysłów człowieka. Zastosowanie do analizy i interpretacji zebranych wyników; zastosowanie do analizy i interpretacji zebranych wyników, włączając w to analizę statystyczną; zastosowanie do szkolenia oceniających; możliwość zbierania informacji na temat oceniających w celu ich selekcji do poszczególnych zadań na podstawie ich danych charakterystycznych; możliwość monitorowania postępu pracy poszczególnych oceniających przez osobę nadzorującą ocenę; możliwość korzystania z różnych testów oceny sensorycznej na poszczególnych stanowiskach oceny w tym samym czasie; możliwość dowolnego projektowania kwestionariusza stosowanego do oceny sensorycznej; możliwość wykorzystania zdjęć, krótkich prezentacji, filmów video jako materiału pomocniczego do oceny; możliwość współpracy w sieci składającej się z komputera osoby nadzorującej ocenę oraz 12 komputerów na stanowiskach oceny sensorycznej plus drukarka laserowa kolor. |  |
| 3. | Instalacja i przeszkolenie użytkowników: | Zainstalowanie oprogramowania i przeszkolenie użytkownika (zespołu) wraz z kosztami podróży i zakwaterowania w miejscu użytkownika na koszt sprzedawcy oprogramowania; Możliwość uzyskania wydłużonej w czasie pomocy technicznej po zainstalowaniu oprogramowania bez dodatkowych kosztów. |  |
| 4. | Typ oprogramowania | Bezterminowe BOX |  |
| 5. | Język | Polski lub angielski |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 7. pH-metry – 1 kpl.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. pH-metr przenośny – 5 szt. |
| 1. | Charakterystyka: | Zakres 0-14 pH Odczyt – min. 0,01 pH 2 punkty kalibracyjne Pamięć – min. 30 wyników Obudowa – wodo i pyłoszczelna IP54 Zasilanie – bateryjne Złącze BNC Pasek na rękę Uchwyt elektrody Elektroda – mleko, emulsje (min. 1 szt.) Elektroda – do wbijania (min. 1 szt,) |  |
| Pozycja 2. pH-metr przenośny – 2 szt. |
| 1. | Charakterystyka: | Przenośny miernik dwukanałowy do równoległego oznaczania pH, mV, wzgl. mV lub stężenia jonów oraz przewodnictwa, zasolenia lub oporności właściwej Zakres pH -2.000 ... 19.999 Rozdzielczość pH 0.1/0.01/0.001 Zakres mV -1999.9 ... 1999.9 Rozdzielczość mV 0.1 Zakres temperaturowy °C pH/mV: ATC: -5.0 ... 105.0; MTC: -30 ... 130/przewodnictwa: -5.0 ... 105.0 Kalibracja: min. 5 punktów, 7 wstępnie zdefiniowanych buforów Wolna przestrzeń na dysku: 500 rekordów na dane Podłączenie do komputera Interfejs na podczerwień (IR) do komunikacji z drukarką lub komputerem (poprzez RS232 lub USB) Zasilanie: 4 baterie AA 1.5 V lub akumulator NiMH 1.3 V Środowisko pracy 0 ... 40°C; 5 ... 85% wilgotności względnej Elektroda – mleko, emulsje (min. 1 szt.) Elektroda – do wbijania (min. 1 szt,) |  |
| Pozycja 3. pH-metr stacjonarny – 6 szt. |
| 1. | Charakterystyka: | Zakres 0-14 pH Odczyt 0,01Ph 2 punkty kalibracyjne Zestaw złożony z: - urządzenia pomiarowego - pehametru, - statywu z ramieniem do elektrody, - zasilacza. Elektroda – mleko, emulsje (min. 1 szt.) Elektroda – do wbijania (min. 1 szt,) Możliwość zasilania bateryjnego. Złącze BNC. |  |
| Pozycja 4. pH-metr stacjonarny – 4 szt. |
| 1. | Charakterystyka: | zakres pH: 2 - 20 odczyt pH wybieralny: od 0,1 do 0,001 dokładność pomiaru pH ±0,002 odczyt 0,1 mV dokładność ± 0,1 mV zakres temperatury -30,0 do 130,0 ºC odczyt 0,1 ºC dokładność ± 0,1 ºC do 9 punktów kalibracyjnych automatyczna kompensacja temperatury automatyczne zgłaszanie i rozpoznawanie buforów możliwość pomiarów z zastosowaniem elektrody referencyjnej wbudowane złącze RS232 pamięć na 1000 pomiarów GLP wolne miejsce na drugie złącze: RS232, USB, TTL statyw i ramię elektrody modułowa budowa pehametru zapewniająca możliwość dowolnej rozbudowy do miernika dwukanałowego (pH, przewodnictwo, jony, ISFET) oprogramowanie do archiwizacji danych pomiarowych z możliwością zapisu w dowolnym edytorze oprogramowanie w cenie miernika elektroda kombinowana do pomiaru pH do wbijania kabel do elektrody InLab Solids elektroda z ruchomym kołnierzem z wymiennym elektrolitem do pomiarów pH w trudnych próbkach wodnych kabel do elektrody kabel do transferu danych pomiarowych |  |
| Pozycja 5. pH-metr stacjonarny – 1 szt. |
| 1. | Charakterystyka: | Stacjonarny peha-jonometr wyposażony w dwa moduły pH/ION zakres pH: -2 - 20 odczyt pH wybieralny: od 0,1 do 0,001 dokładność pomiaru pH ±0,002 odczyt 0,1 mV dokładność ± 0,1 mV zakres temperatury -30,0 do 130,0 ºC odczyt 0,1 ºC dokładność ± 0,1 ºC pomiar jonów w zakresie - 1x10-9 - 9x109 do 9 punktów kalibracyjnych automatyczna kompensacja temperatury automatyczne zgłaszanie i rozpoznawanie buforów możliwość pomiarów z zastosowaniem elektrody referencyjnej wbudowane złącze RS232 pamięć na 1000 pomiarów GLP wolne miejsce na drugie złącze: RS232, USB, TTL statyw i ramię elektrody modułowa budowa pehametru zapewniająca możliwość dowolnej rozbudowy do miernika dwukanałowego (pH, przewodnictwo, jony, ISFET) oprogramowanie pH do archiwizacji danych pomiarowych z możliwością zapisu w dowolnym edytorze oprogramowanie pH w cenie miernika elektroda kombinowana do pomiaru pH do wbijania kabel do elektrody elektroda jonoselektywna Ca 2+ wyposażona w kabel i przycisk oczyszczający membranę. abel do transferu danych pomiarowych |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 8. Wagi i wagosuszarki – 1 kpl.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Waga analityczna – 9 szt. |
| 1. | Charakterystyka: | Zakres ważenia: min. 110g Działka odczytowa min. d = 0.1mg Szalka okrągła o średnicy 90 mm Adiustacja odważnikiem zewnętrznym Aplikacje wbudowane standardowo – ważenie procentowe, przywoływanie ostatniej stabilnej wartości pomiaru. Wbudowane złącze RS232 do podłączenia drukarki, komputera. Plastikowa osłona ochronna wagi |  |
| Pozycja 2. Waga analityczna dwuzakresowa – 3 szt. |
| 1. | Charakterystyka: | Zakresy ważenia 81/220g Działki odczytowe d=0,01/0,1mg Działka legalizacyjna e=1mg Liniowość 0,1mg Wbudowana automatyczna adiustacja wewnętrzna (aktywacja ręczna lub zmianą temperatury) Szalka o konstrukcji kratki-grilla pozwalająca na redukcję wpływu ruchu powietrza na proces ważenia z możliwością zmiany na szalkę konwencjonalną Wyświetlacz dotykowy pozwalający na prosty, intuicyjny dostęp do wszystkich funkcji Możliwość potrójnej identyfikacji próbki – dowolna identyfikacja przy wykorzystaniu klawiatury pojawiającej się na wyświetlaczu Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych w celach szybkiej identyfikacji prób i użytkowników Możliwość zainstalowania dodatkowych czujników ruchu, pozwalających na bezdotykową obsługę funkcji typu: tarowanie, zerowanie, drukowanie, funkcja dowolna 7 różnych złącz do wyboru: RS232 (standard), BlueTooth, BlueTooth wielopunktowy (do 8 urządzeń), Ethernet, PS/2, LocalCan, MiniMettler Drzwi - do nadważania próbek bez konieczności otwierania komory wagowej Specjalna szalka do ważenia kolbek |  |
| Pozycja 3. Mikrowaga dwuzakresowa – 1 szt. |
| 1. | Charakterystyka: | Waga zalegalizowana Zakresy ważenia: 0,8/3,1g Działki odczytowe d=1/10?g Działka legalizacyjna e=1mg Wbudowana automatyczna adiustacja wewnętrzn - aktywacja ręczna lub zmianą temperatury wraz ze sprawdzeniem liniowości Menu wagi w języku polskim. Wyświetlacz monochromatyczny – obsługa wagi przy pomocy wyświetlacza dotykowego Graficzne wsparcie odważania pozwalające śledzić tolerancje oraz zakres ważenia Min. 11 przycisków skrótów przeznaczonych dla funkcji specjalnych Dające się zdefiniować pola info przeznaczone do zidentyfikowania użytkownika oraz próbki Wbudowane złącze RS232C oraz min. dwa dodatkowe interfejsy przeznaczone do podłączenia klawiatury lub dodatkowego czujnika podczerwieni zapewniającego bezdotykową obsługę wagi Gniazdo na drugi opcjonalny interfejs taki jak LocalCAN, Ethernet, RS232, USB, MiniMettler, Bluetooth lub PS/2 Szklana osłona przeciwwiatrowa z manualnym otwieraniem drzwi Zdejmowana osłona zabezpieczająca wyświetlacz |  |
| Pozycja 4. Wagosuszarka – 8 szt. |
| 1. | Charakterystyka: | Zakres temperatury – min. 50-160 st.C Zakres masy min. do 35g Działka odczytowa min. d=1mg Minimalna naważka od - 0,5g Możliwość kalibracji odważnikiem i termometrem zewnętrznym. Min. 80 szt. tacek aluminiowych w komplecie. Tacki wielokrotnego użytku min. 3 szt. |  |
| Pozycja 5. Wagosuszarka – 1 szt. |
| 1. | Charakterystyka: | Wersja zalegalizowana Zakres - min. 61g Działka odczytowa – min. d=1mg Zakres temp. – min. 40-200 st.C. Minimalna naważka min. 0,1g Pamięć na 10 metod. 2 programy suszenia Możliwość kalibracji odważnikiem i termometrem zewnętrznym. Min. 80 szt. tacek aluminiowych w komplecie. Tacki wielokrotnego użytku min. 3 szt. |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 9. Aparaty do miareczkowania – 1 kpl.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry pferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Titrator – 8 szt. |
| 1. | Dokładność miareczkowania: | 0,01 ml |  |
| 2. | Typ miareczkowania | pH, mV, redox |  |
| 3. | Rodzaj kalibracji: | Minimum dwupunktowa kalibracja pH |  |
| 4. | Objętość biurety | 20 ml |  |
| 5. | Ilość metod | Minimum 10 metod zapisanych w pamięci urządzenia |  |
| 6. | Rodzaj miareczkowania | statyczne i dynamiczne. |  |
| 7. | Interfejs | RS 232 umożliwiający podłączenie komputera lub drukarki |  |
| 8. | Ilość punktów końcowych | minimum 1 |  |
| 9. | Ilość punktów równoważnikowych | minimum 1 |  |
| 10. | Oprogramowanie umożliwiające obserwowanie w przebiegu krzywej miareczkowania | TAK |  |
| 11. | Typ mieszadła | Magnetyczne zasilane z poziomu titratora |  |
| 12. | Wyposażenie | Oprogramowanie pozwalające obserwować przebieg krzywej miareczkowania Końcówka do miareczkowania Elektroda pH z diafragmą platynową z końcówką DIN Statyw na elektrodę i końcówkę Zestaw buforów pH Zewnętrzny układ sterujący pozwalający miareczkować manualnie do zmiany barwy Mieszadło magnetyczne |  |
| Pozycja 2. Titrator – 1 szt. |
| 1. | Ilość kanałów pomiarowych: | Minimum 1. |  |
| 2. | Zakres pomiarowy mV: | -1000...+1000 mV ±0.03mV |  |
| 3. | Zakres pomiarowy pH: | 0...14 |  |
| 4. | Zakres pomiarowy temperatury: | 0...100oC ±0.097oC. |  |
| 5. | Sonda pomiarowa pH/mV: | kombinowana elektroda pH z wyjściem BNC |  |
| 6. | Sonda pomiarowa temperatury: | czujnik PT1000 |  |
| 7. | Impedancja wejściowa: | >1012Ω |  |
| 8. | Skok strzykawki: | 70mm |  |
| 9. | Ilość kroków pomiarowych: | 1...1000 |  |
| 10. | Minimalny krok titranta | 0.001ml dla strzykawki 5 ml |  |
| 11. | Pauza między pomiarami: | 1sek... 4.5godz |  |
| 12. | Strzykawka domyślna: | 5ml |  |
| 13. | Przepływ titranta: | W sposób ciągły przez zawór trójdrożny |  |
| 14. | Elektroda domyślna: | Współczynnik kalibracji Eo=300mV, B=-59mV/pH |  |
| 15. | Kalibracja elektrody: | Minimum 8 punktów kalibracyjnych |  |
| 16. | Kalibracja czujnika temperatury | Minimum 8 punktów kalibracyjnych |  |
| 17. | Dostępne pojemności strzykawek | 0.5ml, 1ml, 2ml oraz 5ml |  |
| 18. | Tryby pracy: | klasyczny, autonomiczny, zdalny, analizator |  |
| 19. | Rodzaje pomiarów: | miareczkowanie, kinetyka, kalibracja |  |
| 20. | Wewnętrzna pamięć titratora: | Minimum 512kB, 60 serii pomiarowych po 1000 punktów |  |
| 21. | Format pliku pomiaru: | POM, XLS, HTML, XML |  |
| 22. | Przyłącze do komputera: | port USB |  |
| 23. | Oprogramowanie | TAK |  |
| 24. | System operacyjny: | Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista |  |
| 25. | Zasilanie: | zasilacz zewnętrzny |  |
| 26. | Wyposażenie | Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem do archiwizacji danych pomiarowych Naczynie pomiarowe, Zasilacz, Strzykawka Hammiltona 5ML – 3 sztuki, Strzykawka Hammiltona 2ML – 3 sztuki, Strzykawka Hammiltona 1ML – 3 sztuki, Strzykawka Hammiltona 0,5ML – 3 sztuki, Węże teflonowe - komplet Mieszadło magnetyczne Zestaw buforów |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 10. Kuchenka gazowa – 2 szt., i elektryczna- 1 sztuka.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Kuchenka gazowa bez piekarnika |
| 1. | Charakterystyka: | 4 palniki gazowe płynna regulacja palników z funkcją płomienia zintegrowany panel sterowania wymiary (W x Sz x G) 8,5 x 58,5 x 51,5 cm |  |
| Pozycja 2. Kuchenka elektryczna bez piekarnika |
| 1. | Charakterystyka: | 2 pola grzewcze moc pól -2250 W średnica pól – 185 mm i 155 mm 4-stopniowa regulacja mocy termostat lampki kontrolne |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 11. Monitor wielkoformatowy – 3 szt.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Monitor wielkoformatowy |
| 1. | Charakterystyka: | 55" (138,8 cm), Full HD 1080, zgodn. z Wi-Fi, TV LCD z Motionflow 100Hz, serwisy online, funkcje eko Możliwość współpracy z siecią Wi-Fi w celu odwiedzania serwisów internetowych |  |
| 2. | Sygnał wideo: | 576i, 480p, 576p, 1080i 720p, 1080p, (HDMI® / komponentowe) Wejście sygnału 24p (HDMI®) |  |
| 3. | Programator: | Zegar Wyłącznik czasowy Włącznik / wyłącznik czasowy (z zegarem) |  |
| 4. | Akcesoria: | Przewód zasilający Instrukcja obsługi Otwory montażowe VESA Rozmieszczenie otworów montażowych VESA (cm) Wymiary śrub VESA (typ / długość) Podstawa stołowa Pilot Uchwyt ścienny |  |
| 5. | Dźwięk: | Wzmacniacz cyfrowy Technologia S-Force Front Surround - Dolby® Digital Plus Moc wyjściowa - 20 W (2 x 10 W) Tryb dźwięku - Dynamiczny / Standardowy / Czysty głos Tryb dźwięku przestrzennego - Kino / Muzyka / Sport / Gra Stabilizacja dźwięku Dolby® Digital Dolby® Digital Plus Wyjście 5.1 kanałów dźwięku Wyłączanie głośników |  |
| 6. | System koloru: | NTSC 3.58/4.43 (wejście wideo) PAL SECAM |  |
| 7. | Gniazda: | Cyfrowe wyjście audio (optyczne) - 1szt. Wejścia HDMI™ - 4 (2 z boku / 2 z tyłu) Możliwość doprowadzenia sygnału HDMI™ z komputera Wejście PC (15-stykowe D-Sub) + wejście audio Wejścia komponentowe – 1szt. Kompozytowe wejście wideo – 1szt. Wejście USB 2.0 – 1szt. Gniazdo minijack (słuchawkowe) (mm) 3,5 Gniazdo na karty PCMCIA Wejście AV cinch Wejście RF (antenowe) Wejścia Scart (RGB) – 2 szt. BRAVIA Sync DLNA Urządzenie renderujące DLNA - Fotografie (JPEG) / muzyka (LPCM / MP3) / film (MPEG2 / AVCHD) Klient DLNA - Fotografie (JPEG) / muzyka (LPCM / MP3) / film (MPEG2 / AVCHD) BRAVIA Internet Video BRAVIA Internet Widgets Sieć bezprzewodowa - Zgodność |  |
| 8. | Jęyzk menu | polski |  |
| 9. | Podświetlenie | CCFL |  |
| 10. | Advanced Contrast Enhancer (ACE) | TAK |  |
| 11. | Redukcja zakłóceń MPEG | TAK |  |
| 12. | Pomijanie wejścia | Automatyczne |  |
| 13. | Czujnik oświetlenia | TAK |  |
| 14. | Czujnik obecności | TAK |  |
| 15. | Automatyczne regulowanie obrazu (przez HDMI™) | Kino / Sport / Muzyka / Zdjęcia / Grafika / Gra |  |
| 16. | CineMotion / Tryb filmu / Cinema Drive | TAK |  |
| 17. | 24p True Cinema | TAK |  |
| 18. | Motionflow 100Hz | TAK |  |
| 19. | PhotoTV HD | TAK |  |
| 20. | Przeglądarka fotografii USB | TAK (JPEG / RAW) |  |
| 21. | Odtwarzacz muzyczny USB | TAK (mp3) |  |
| 22. | Odtwarzacz filmów USB | TAK (AVC / AVCHD / DivX / MPEG4) |  |
| 23. | Automatyczny tryb zdjęć (DLNA / USB / HDMI™) | TAK (przez HDMI® / USB / DLNA) |  |
| 24. | Tryb ramki na zdjęcia | TAK |  |
| 25. | Mapa fotografii | TAK |  |
| 26. | Tryb 14:9 | TAK |  |
| 17. | Tryb 4:3 | TAK |  |
| 28. | Tryb Smart | TAK |  |
| 29. | Tryb Wide | TAK |  |
| 30. | Tryb zoomu | TAK |  |
| 31. | Automatyczne wykrywanie formatu (AFD) | TAK |  |
| 32. | Rozdzielczość wyświetlacza (w pikselach) | 1920 x 1080 |  |
| 33. | Technologia wyświetlania | LCD |  |
| 34. | Obraz w obrazie (Picture in Picture) | Wejście PC / Kanał telewizyjny i CVBS |  |
| 35. | Współczynnik kształtu ekranu | 16:9 |  |
| 36. | Wielkość ekranu (w cm) | 138,8 |  |
| 37. | Wielkość ekranu (w calach) | 55 |  |
| Pozycja 2. Wyposażenie dodatkowe | Parametry oferowane |
| 1. | Uchwyt: | Do zawieszenia na ścianie |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 12. Homogenizator laboratoryjny - 1 szt.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Homogenizator laboratoryjny typu Stomacher |  |
| 1. | Pojemność | 80-400 ml |  |
| 2. | Komora /obudowa komory | Stalowa/stalowa |  |
| 3. | Rozmiary: (Szer.x Wys.x Głęb.) | 24 x 26 x 40 cm +/-5% |  |
| 4. | Prędkość motoru | ok. 1500 obr./min |  |
| 5. | Silnik: | Typ indukcyjny |  |
| 6. | Ustawienia: | Timer analogowy |  |
| 7. | Timer: | 15 – 90 sec |  |
| 8. | Start/Stop: | Aktywacja drzwiami |  |
| 9. | Zabezpieczenie: | Podwójne na drzwiach |  |
| Pozycja 2. Wyposażenie dodatkowe |  |
| 1. | Stojak z nierdzewnej stali na 6 torebek 400 ml | 2 szt. |  |
| 2. | Torebki do homogenizacji 400 ml | Min. 50 |  |
| 3. | Pipeta automatyczna do pojemności 1000 i 100 ul. Do pracy z końcówkami typu „słomka” | 1 szt. |  |
| 4. | Pipety słomki, pojemność 1 ml, długość 190mm, sterylne | Min. 100 szt. |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 13. Automatyczny licznik kolonii i stref zahamowania wzrostu - 1 szt.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Automatyczny licznik kolonii i stref zahamowania wzrostu |  |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do automatycznego liczenia kolonii na płytkach o średnicy 50-90 mm, petrifilmach, z możliwością korekty obrazu. | Tak |  |
| 2. | Możliwość liczenia stref zahamowania wzrostu | Tak |  |
| 3. | Możliwość tworzenia własnych programów liczenia | Tak |  |
| 4. | Możliwość zapisu zdjęcia płytki | Tak |  |
| 5. | Możliwość liczenia kolonii o kształcie innym ni z okrągły (np. wrzecionowate) | Tak |  |
| 6. | Zgodność z CFR 21 | Tak |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 14. Waga do rozcieńczeń – 1 szt.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Waga do rozcieńczeń |  |
| 1 | Charakterystyka: | Grawimetryczny system z dwiema pompami do rozcieńczeń wagowych |  |
| 2 | Silnik: | 12 V-15V, dc |  |
| 3 | Prędkość przepływu cieczy: | 950 ml/ min (średnica rurki 5mm) |  |
| 4 | Maksymalna waga całkowita: | 2400 g (razem z tarą) |  |
| 5 | Minimalna podziałka wyświetlacza przy ważeniu próbki: | 0, 01 g |  |
| 6 | Minimalna podziałka wyświetlacza przy rozcieńczaniu | 0,1g |  |
| 7 | Niedokładność wagi: | <1% |  |
| 8 | Temperatura robocza: | +5oC do 40oC |  |
| 9 | Dane wejście/wyjście | RS 232 i Eternet |  |
| 10 | Zasilanie: | 85-264 ACV; 50/60 Hz |  |
| 11 | Moc: | 40 W +/-5% |  |
| 12 | Rozmiary (szer. x wys. x głęb.): | 300x325x365 mm +/-5% |  |
| 13 | Obsługa | za pomocą wyświetlacza dotykowego |  |
| 14 | Ciężar: | 6,5 kg +/-5% |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy: | do sześciu pomp |  |
| 16 | Masa próbki: | Zgodna ze współczynnikiem, tarą i zakresem ważenia |  |
| 17 | Współczynnik rozcieńczenia: | Każdy ułamek z licznikiem i mianownikiem w zakresie 1 do 999 |  |
| 18 | Niedokładność rozcieńczenia: | <0,3g |  |
| 19 | Waga dozowania: | 1g do pełnego zakresu |  |
| 20 | Niedokładność dozowania | <0,3g |  |
| Pozycja 2. Wyposażenie dodatkowe |  |
| 1 | Korek silikonowy z rurkami stalowymi | 4 szt. |  |
| 2 | Wylewka | 4 szt. |  |
| 3 | Rurka silikonowa | 4 szt. |  |
| 4 | Statyw stalowy na 6 toreb 400 ml | 2 szt. |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 15. Termostaty – 1 kpl.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Termostat cyrkulacyjny – 3 szt. |  |
| 1 | Zakres temperatur | -25 … 85 [°C] |  |
| 2 | Rozdzielczość ustawienia | Min. 0,1 [°C] |  |
| 3 | Rozdzielczość wyświetlania | Min. 0,1 [°C] |  |
| 4 | Stabilność temperatury | Min. 0,05 [± K] |  |
| 5 | Moc grzewcza | 1,5 [kW] +/- 5% |  |
| 6 | Typ pompy / Liczba stopni | D/1 |  |
| 7 | Minimalne ciśnienie pompy | 0,2 [bar] |  |
| 8 | Minimalny stały przepływ | 15 [l/min] |  |
| 9 | Ø króćce | 13 [mm] |  |
| 10 | Minimalna objętość łaźni | 22 [l] +/- 5% |  |
| 11 | Otwór łaźni (W x D) | 350x290 [mm] +/- 5% |  |
| 12 | Głębokość łaźni | 160 [mm] +/- 5% |  |
| 13 | Głębokość użytkowa | 140 [mm] +/- 5% |  |
| 14 | Wysokość łaźni | 450 [mm] +/- 5% |  |
| 15 | Moc 230V | 1,8 [kW] +/- 5% |  |
| 16 | Zasilanie | 230;50 [V; Hz] |  |
| Pozycja 2. Termostat cyrkulacyjny – 3 szt. |  |
| 1 | Zakres temperatury: | -20ºC÷ 99ºC |  |
| 2 | Stabilność temperatury: | nie gorsza niż ±0,03ºC |  |
| 3 | Pojemność wanny | Min. 4,5 litra |  |
| 4 | Typ zabezpieczenia | Nastawne zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |
| 5 | Moc grzania: | Min. 2000 W |  |
| 6 | Ciśnienie pompy: | Min 350 mbar |  |
| 7 | Obieg wody | Wewnętrzny w łaźni i zewnętrzny w zamkniętym układzie |  |
| 8 | Sposób opróżniania wanny | Zawór wylewowy umieszczony na przedniej ścianie, |  |
| 9 | System ułatwiający przenoszenie | Wbudowane uchwyty |  |
| 10 | Ochrona agregatu chłodzącego | Zabezpieczenie przeciwkurzowe |  |
|  | Zestaw węży połączeniowych do obiegu zewnętrznego o długości 3 metrów | 1 kpl. |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 16. Łaźnia wodna cyrkulacyjna - 6 szt.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Łaźnia cyrkulacyjny – 6 szt. |  |
| 1 | Zakres temperatur | 25 … 85 °C |  |
| 2 | Rozdzielczość ustawienia | Min. 0,1 °C |  |
| 3 | W zestawie akcesoria niezbędne do pracy z aplikacjami zewnętrznymi (króćce) | TAK |  |
| 4 | Rozdzielczość wyświetlania | Min. 0,1 °C |  |
| 5 | Stabilność temperatury | Min 0,05 °C |  |
| 6 | Klasa bezpieczeństwa | I/rozp. niepalne |  |
| 7 | Moc grzewcza 230 V | 1,5 kW |  |
| 8 | Typ pompy / Liczba stopni | D/1 |  |
| 9 | Minimalne ciśnienie pompy | 0,2 bar |  |
| 10 | Minimalny przepływ | 15 l/min |  |
| 11 | Ø Króćce | 13 mm |  |
| 12 | Minimalna objętość łaźni | 18...25 litrów |  |
| 13 | Otwór łaźni (W x D) | 285x490 mm +/- 5% |  |
| 14 | Głębokość użytkowa [mm] | 200 mm +/- 5% |  |
| 15 | Wysokość łaźni [mm] | 450 mm +/- 5% |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 17. Wytrząsarka - 2 szt.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Wytrząsarka o ruchu posuwisto-zwrotnym |
| 1. | Wymiary platformy | 300 x 300 mm |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. | Zakres ustawiania czasu | Minimalnie o 180 minut |  |
| 4. | Obciążenie maksymalne | Minimum 8 kg |  |
| 5. | Masa | Maksymalnie 15 kg |  |
| 6. | Wymiary | Maksymalnie (S x G x W): 30 x 30 x 16cm |  |
| 7. | Moc | 35W +/- 5% |  |
| 8. | Ruch orbitalny | Promień 14mm |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 18. Mieszadła magnetyczne – 1 kpl.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Mieszadło magnetyczne 5 stanowiskowe – 2 szt. |
| 1. | Mieszało magnetyczne wielostanowiskowe | Mieszadło 5 - miejscowe |  |
| 2. | Zakres prędkości | 0 – 1300 rpm +/- 5% |  |
| 3. | Max. poj. używanych kolb | 2 litry |  |
| 4. | Masa urządzenia | Do 2 kg |  |
| 5. | Wymiary | Maksymalnie (S x G x W): 12 x 60 x 6,5 cm |  |
| 6. | Moc | Maks.15W |  |
| Pozycja 2. Mieszadło magnetyczne 10 stanowiskowe – 2 szt. |
| 1. | Mieszało magnetyczne wielostanowiskowe | Mieszadło 10 - miejscowe |  |
| 2. | Zakres prędkości | 0 – 1300 rpm +/- 5% |  |
| 3. | Pojemność maksymalna używanych kolb | 2 litry |  |
| 5. | Masa urządzenia | Do 5 kg |  |
| 6. | Wymiary | Maksymalnie (S x G x W): 20 x 60 x 6,5 cm |  |
| 7. | Moc | Maks.30W |  |
| 8. | Regulatory obrotów | Min. 2 szt. |  |
| Pozycja 3. Mieszadło magnetyczne z grzaniem – 2 szt. |
| 1. | Funkcja | Mieszadło magnetyczne z grzaniem |  |
| 2. | Sterowanie | Mikroprocesorowe z wyświetlaczem |  |
| 3. | Obudowa | Aluminiowa, malowana farbami proszkowymi |  |
| 4. | Zakres obrotów | 50 – 1200 rpm +/- 5% |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne | Maksymalnie (S x G x W): 16,5 x 29 x 10 cm |  |
| 6. | Wskaźnik ostrzegający | Wskaźnik informujący, że temp. blatu przekracza 50°C, pojawiający się na wyświetlaczu nawet po wyłączeniu grzania |  |
| 7. | Temperatura maksymalna | Minimum 350°C |  |
| 8. | Maksymalne obciążenie | Minimum 18 kg |  |
| 9. | Maksymalna pojemność naczynia | Minimum 4 litry |  |
| 10. | Regulacja obrotów | Za pomocą pokrętła |  |
| Pozycja 4. Mieszadło magnetyczne – 4 szt. |
| 1. | Mieszadło magnetyczne | Mieszadło magnetyczne |  |
| 2. | Sterowanie | Mikroprocesorowe z wyświetlaczem |  |
| 3. | Obudowa | Aluminiowa, malowana farbami proszkowymi |  |
| 4. | Zakres obrotów | 50 – 1200 rpm +/- 5% |  |
| 5. | Wymiary zewnętrzne | Maksymalnie (S x G x W): 16,5 x 29 x 10 cm |  |
| 6. | Maksymalne obciążenie | Minimum 18 kg |  |
| 7. | Maksymalna pojemność naczynia | Minimum 4 litry |  |
| 8. | Regulacja obrotów | Za pomocą pokrętła |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Część nr 19. Płyta grzejna – 2 szt.

| L.p. | Specyfikacja | Typ / wymagane parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja 1. Płyta grzejna |
| 1. | Sterowanie | Mikroprocesorowe z wyświetlaczem |  |
| 2. | Obudowa | Aluminiowa, malowana farbami proszkowymi |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne | Maksymalnie (S x G x W): 16,5 x 29 x 10 cm |  |
| 4. | Wskaźnik ostrzegający | Wskaźnik informujący, że temp. blatu przekracza 50°C, pojawiający się na wyświetlaczu nawet po wyłączeniu grzania |  |
| 5. | Temperatura maksymalna | Minimum 350°C |  |
| 6. | Maksymalne obciążenie | Minimum 18 kg |  |
| 7. | Maksymalna pojemność naczynia | Minimum 4 litry |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

Oferowane przedmioty umowy przy dostawie muszą posiadać następujące dokumenty:

  - certyfikaty w języku polskim;

  - 2 egzemplarze instrukcji obsługi;

  - 2 egzemplarze dokumentacji techniczno-ruchowej (dot. części 1-3,5,7-9,12-19);

  - 2 egzemplarze dokumentacji do oprogramowania (dot. części 6);

  - 2 egzemplarze not aplikacyjnych (dot. części 1).