## ZADANIE NR 8

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Mikroskop fluorescencyjny z podwójnym okularem i osprzętem

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mikroskop badawczy do obserwacji w świetle przechodzącym (jasne i ciemne pole) oraz fluorescencji | Tak |  |
|  | Statyw mikroskopu do obserwacji w świetle przechodzącym, zawiera klucz sześciokątny, wbudowane filtry LDB, ND6, ND25, olejek imersyjny 8 ml (n=1,516) | Tak |  |
|  | Optyka korygowana do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm | Tak |  |
|  | Nasadka binokularowa z fototubusem: nachylenie 30°, regulacja rozstawu okularów 50-76 mm, regulacja dioptryjna +/- 5 w lewym tubusie. zwrotnica podziału światła okulary/fototubus trójpozycyjna (100/0, 20/80, 0/100). | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Sześciogniazdowy rewolwer obiektywowy | Tak |  |
|  | Okular szerokopolowy z regulacją ostrości, liczba polowa (FN 22) | Tak |  |
|  | Mechaniczny stolik przedmiotowy z bezzębatkowym mechanizmem ruchów krzyżowych: ceramiczna powłoka powierzchni roboczej, obrotowy w zakresie min. 250°, lewostronne i nisko położone pokrętła napędowe ; osłonięty mechanizm oporowy ruchów krzyżowych; zakres ruchów krzyżowych: 76x52mm | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Przewód sieciowy | Tak |  |
|  | Podwójny uchwyt dla jednego lub dwóch preparatów, prawostronny element dociskowy | Tak |  |
|  | Obudowa lampy halogenowej 100W z długim kablem połączeniowym | Tak |  |
|  | Żarówka 12V/100W | Tak |  |
|  | Filtr wyrównujący barwy (zielony) o średnicy 45mm | Tak |  |
|  | Pokrowiec ochronny | Tak |  |
|  | Kondensor fazowo-kontrastowy NA=1,1 z przysłonami pierścieniowymi PH1/PH2/PH3 dla obiektywów fazowych 10x,20x,40x,60x i 100x. | Tak |  |
|  | Przysłona ciemnego pola (dla obiektywów z aperturą do NA=0,65) | Tak |  |
|  | Przysłona aperturowa do jasnego pola | Tak |  |
|  | Teleskop centrujący do kontrastu fazowego | Tak |  |
|  | Obiektywy o parametrach nie gorszych niż: Universal Plan Fluorite obiektyw 4x fazowy. Odległość czołowa 17 mm, apertura numeryczna 0.13. Do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym dowolnej grubości i bez szkiełka. Do obserwacji metodą kontrastu fazowego (PHL). Obiektyw Universal Plan Fluorite o powiększeniu 10x fazowy. Odległość czołowa 10 mm, apertura numeryczna 0.30. Do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym dowolnej grubości i bez szkiełka. Do obserwacji metodą kontrastu fazowego (PH1). Universal Plan Fluorite obiektyw 20x fazowy. Odległość czołowa 2.1 mm, apertura numeryczna 0.5. Do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym 0.17 mm. Do obserwacji metodą kontrastu fazowego (PH1). Universal Plan Fluorite obiektyw 40x fazowy. Odległość czołowa 0.51 mm, apertura numeryczna 0.75. Do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym 0.17 mm. Do obserwacji metodą kontrastu fazowego (PH2). Universal Plan Fluorite obiektyw 100x imeryjny, fazowy. Odległość czołowa 0.2 mm, apertura numeryczna 1.30. Do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym 0.17 mm. Do obserwacji metodą kontrastu fazowego (PH3). Nasadka obserwacyjna dla dodatkowego obserwatora, boczna typu obserwatorzy obok siebie; zawiera wskaźnik strzałkowy LED oraz zasilacz sieciowy. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Oświetlacz fluorescencyjny | Tak |  |
|  | Oświetlacz do światła odbitego dla mikroskopów z: rewolwerowym 6-cio pozycyjnym zmieniaczem kostek z filtrami, centrowalnymi przysłonami polową (FS) i aperturową (AS) zawiera osłonę zabezpieczającą przed promieniowaniem ultrafioletowym tubus do obserwacji ciemnopolowych pojemnik olejku imersyjnego o pojemności 50ml | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Oświetlacz halogenkowy do mikroskopów: łatwy w użyciu system nie wymagający centrowania trwałość lampy 2000 godzin wbudowany panel LCD wskazujący zużycie lampy 1,5m światłowód kolimator | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Filtry fluorescencyjne | Tak |  |
|  | Kostka z filtrami do fluorescencji wzbudzanej wąskopasmowym światłem UV; filtr wzbudzający BP360-370, zwierciadło dichroiczne DM400, filtr zaporowy BA420 | Tak |  |
|  | Kostka z filtrami do fluorescencji wzbudzanej szerokopasmowym światłem niebieskim i z interferencyjnym filtrem barierowym: filtr wzbudzający BP460-495, zwierciadło dichroiczne DM505, filtr zaporowy barierowy BA510-550. | Tak |  |
|  | Kostka z filtrami do fluorescencji wzbudzanej szerokopasmowym światłem zielonym i z interferencyjnym filtrem zaporowym; filtr wzbudzający BP 530-550, zwierciadło dichroiczne DM570, filtr zaporowy pasmowy BA575-625. | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | System akwizycji i analizy obrazu | Tak |  |
|  | Kolorowa kamera cyfrowa chłodzona układem Peltiera, element światłoczuły CCD (przekątna 2/3”) 5 mln. pikseli, układ redukcji szumu, komunikacja z komputerem przez port FireWire. Czas akwizycji 0,1 ms – 160s. Częstotliwość odświeżania do 24 klatek/sek. Kamera współpracuje z systemami MS Windows 2000/XP/Vista. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie Cell F pozwalającą na cyfrową rejestrację obrazu. Cell F to pakiet aplikacji badawczych znajdujący zastosowanie w zaawansowanej mikroskopii fluorescencyjnej, koordynujących współpracę kamery i mikroskopu umożliwiając automatyczną rejestrację obrazu co pozwala osiągnąć doskonałe wyniki w mikrofotografii fluorescencyjnej. Cell F umożliwia rejestrację obrazu przy pomocy rozszerzonych narzędzi, zarządzanie obrazami w ramach bazy danych oraz prowadzenie zaawansowanych pomiarów. Możliwa jest rozbudowa o dodatkowe moduły zwiększające funkcjonalność oprogramowania w zależności od potrzeb użytkownika. Funkcje oprogramowania: Rejestracja – interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, funkcja „autofokus”, moduły FIS, EFI, MIA. Fluorescencja – automatyczne wielokanałowe przetwarzanie obrazów fluorescencyjnych, rozdział spektralny, kolokalizacja, korekcja przesunięcia pikseli. Wyświetlanie obrazu – równolegle wyświetlanie wielu obrazów na ekranie, wsparcie dla dwóch wyświetlaczy, udostępnianie obrazu w sieci lokalnej z poziomu przeglądarki internetowej, wyświetlanie przekrojów obiektów trójwymiarowych. Zapis obrazów w rozbudowanej bazie danych ułatwiającej zarządzanie mikrofotografiami i ich archiwizację. Dostępny szereg formatów plików, w tym popularny JPEG i bezstratny TIFF. Przetwarzanie obrazu - dostępne filtry wyostrzenia, rozmycia i redukcji szumów, edycja kanałów RGB/HSI, RGB studio, przekształcenie Fouriera (FFT). Podstawowe i zaawansowane pomiary morfometryczne, analiza fazowa, definiowanie obszarów zainteresowania (ROI), możliwość instalacji dodatkowych modułów. Aplikacja współpracuje z systemami MS Windows 95/98/NT/2000/XP. Łącznik do kamery z gwintem C o faktorze 0,63x | Tak |  |
|  | Komputer do analizy obrazu o parametrach nie gorszych niż: Płyta MSI P35 NEO2-FIR, PROC INTEL Core2 Duo E8400 3 GHz 775/1333/6MB/64bit BOX, dysk 500GB 7200 16MB SATA-II RAID Edition, pamięć DDR2 2GB (2x1GB) PC800 Ultra 4 4-4-12 Dual, napęd DVD RW Dual Layer, czytnik kart pamięci flash, MS Vista Business OEM 32Bit wersja polska lub Windows XP, Obudowa ATX, 410W, nVidia Quadro FX 570 PCI-E 128 MB GDDR3 2xDVI HDTV, dodatkowy wentylator odprowadzający ciepło, klawiatura, mysz optyczna z rolką, podkładka pod mysz, NOD 32 z licencją na 2 lata Monitor LCD, 22" 2243WM, WIDE, głośniki, przekątna ekranu : 22 cale, rozdzielczość : 1680x1050, kontrast : 8000:1 | Tak |  |
|  | Termin dostawy: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: min. 36 m-cy | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy