Część 2

Miernik poziomu hałasu z filtrami pasmowymi  o zakresie pomiarowym 15 ÷ 135 dB

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model...........................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dotyczące miernika poziomu hałasu oraz dołączonego do niego oprogramowania |
|  | Cyfrowy miernik poziomu dźwięku 1 klasy dokładności z mikrofonem wszechpogodowym | TAK |  |
|  | Trzy tryby pracy: miernik poziomu dźwięku, analizator oktawowy i analizator 1/3 oktawowy. | TAK |  |
|  | Współpraca z komputerem poprzez interfejs USB | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania 40 końcowych wyników pomiarów | TAK |  |
|  | Funkcja monitorowania hałasu (historia pomiaru), zapis do pamięci programowany co 1s, 5s, 10s, 15s, 30s i 60s, w każdym trybie pracy | TAK |  |
|  | Graficzny wskaźnik wartości chwilowej | TAK |  |
|  | Programowanie czasu pomiaru do min. 99 godzin (co 1s) | TAK |  |
|  | Programowanie czasu narażenia na hałas z rozdzielczością 1min (do obliczeń LEX,T) | TAK |  |
|  | Zegar czasu rzeczywistego | TAK |  |
|  | Analizator oktawowy posiadający 9 filtrów cyfrowych o częstotliwościach środkowych określonych według ilorazu oktawowego o podstawie 2 i częstotliwościach nominalnych: 31,5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz i 8kHz spełniających wymagania PN-EN 61260:2000/A1:2004 dla klasy 1 | TAK |  |
|  | Analizator posiada 29 filtrów cyfrowych o częstotliwościach środkowych określonych według ilorazu oktawowego o podstawie 2 i częstotliwościach nominalnych: 25Hz, 31,5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz, 1,25kHz, 1,6kHz, 2kHz, 2,5kHz, 3,15kHz, 4kHz 5kHz, 6,3kHz, 8kHz, 10kHz, 12,5kHz i 16kHz spełniających wymagania PN-EN 61260:2000/A1:2004 dla klasy 1 | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy 20 – 135 dB z korekcją A | TAK |  |
|  | Zasilanie: akumulator wewnętrzny lub zasilacz | TAK |  |
|  | Wymiary bez mikrofonu nie więcej jak 237 x 84 x 45 mm | TAK |  |
|  | Wyświetlacz: LCD 128x64 | TAK |  |
|  | Urządzenie pomiarowe wzorcowane | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada świadectwo typu nadane przez Główny Urząd Miar | TAK |  |
|  | Wymagania dotyczące oprogramowania |  |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie przeznaczone do gromadzenia i zaawansowanej obróbki danych pomiarowych zebranych przez analizator oraz do sterowania funkcjami analizatora z poziomu komputera | TAK |  |
|  | Tworzenie zestawień z pobranych pomiarów i historii | TAK |  |
|  | Tworzenie komentarzy globalnych (dotyczących wielu danych opisujących jeden obiekt pomiarowy) i indywidualnych (dotyczących konkretnych danych) | TAK |  |
|  | Eksport danych do pliku tekstowego i arkusza kalkulacyjnego | TAK |  |
|  | Wizualizacja pobranych danych pomiarowych w postaci stabelaryzowanej oraz wykresów | TAK |  |
|  | Obliczanie parametrów kryterialnych, ekwiwalentnych i ekspozycyjnych dla dowolnego zakresu próbek pomiarowych historii | TAK |  |
|  | Obliczanie parametrów pozycyjnych rozkładu gęstości skumulowanej niezależnie dla poziomu i częstości występowania | TAK |  |
|  | Edycja czasu dla obliczanego poziomu ekspozycyjnego dźwięku | TAK |  |
|  | Dowolne ustawianie na wykresach przebiegów czasowych i rozkładów widmowych limitów dopuszczalnego poziomu dźwięku w celu szybkiego wychwycenia przekroczeń | TAK |  |
|  | Edycja wartości zmierzonych parametrów akustycznych | TAK |  |
| Wymagania dotyczące kalibratora akustycznego 1 klasy |
|  | Urządzenie przeznaczone do akustycznego wzorcowania mierników poziomu dźwięku pierwszej i drugiej klasy, wyposażonych w mikrofony o średnicy 1/2 cala. | TAK |  |
|  | Nominalny poziom ciśnienia w warunkach odniesienia (wzgl. 20μPa): 94,0dB ± 0,3dB | TAK |  |
|  | Częstotliwość 1000Hz ± 2% | TAK |  |
|  | Zniekształcenia nieliniowe < 3% | TAK |  |
|  | Zasilanie 9V | TAK |  |
|  | Urządzenie pomiarowe wzorcowane | TAK |  |
|  | Urządzenie posiada świadectwo typu nadane przez Główny Urząd Miar | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Statyw mikrofonu 4m z przedłużaczem 6m | TAK |  |
|  | Osłona przeciwwietrzna mikrofonu 1/2” | TAK |  |
|  | Walizka wodoszczelna z akumulatorem i zasilaczem | TAK |  |
|  | Osprzęt mikrofonu wszechpogodowego | TAK |  |

Inne wymagania

|  | Minimum 12-miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru* | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagana odpowiedź na serwis w ciągu 2 dni roboczych | TAK |  |
|  | Wszystkie urządzenia posiadają instrukcję obsługi | TAK |  |
|  | Dostawa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Dostawcy | TAK |  |
|  | Bezpłatne wsparcie techniczne w okresie obowiązywania gwarancji** | TAK |  |

*Wykonawca może zobowiązać się do wydłużenia okresu gwarancji o kolejne 6 miesięcy lub 12 miesięcy, uzyskując tym samym 5pkt bądź 10 pkt w kryterium gwarancja – zgodnie z pkt XIII niniejszej siwz.

**Przez wsparcie techniczne Zamawiający rozumie: "Wsparcie techniczne jest usługą, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczonej przez specjalistów wyznaczonych przez Wykonawcę nie wychodząc z biura/laboratorium. Wsparcie techniczne można uzyskać telefonicznie, faxem bądź mailem. Wsparcie techniczne powinno być udzielane bezpłatnie w okresie gwarancyjnym. Czas oczekiwania na odpowiedź nie powinien być dłuższy niż 2 dni robocze."

UWAGA!

1. Wymogi, przy których w kolumnie wymagania Zamawiającego wpisane jest „Tak” są wymaganiami niezbędnymi do przyjęcia oferty, niespełnienie lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru, Wykonawca musi spełnić poprzez podanie wartości parametru oferowanego asortymentu. Nie uzupełnienie pola lub nie spełnienie wymagania przez Wykonawcę skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp.

………………………………..                                                          …………………………………………….

Miejscowość, data						Podpis Wykonawcy