Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy : 41 / 2010 / PN / DZP / RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
( OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA )

CZEŚĆ NR 1.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SUSZARKA LABORATORYJNA : |
| 1.1. | Zakres temperatury do co najmniej 200 o C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Jednorodność temperatury w 100 o C – 1 o C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | Stabilność w 100 o C – 0,1 o C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Pojemność minimum 40 litrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wymiary zewnętrzne ( mm ) – 460x490x526 ( ± 10% ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Wymiary wewnętrzne ( mm ) – 340x370x330 ( ± 10 % ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Waga – 30 kg ( ±10% ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Ładowność półek co najmniej 20 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Wymuszony obieg powietrza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10 | Kontroler pracy wentylatora | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Mikroprocesowy kontroler temperatury, możliwość programowania czasu, gradientu, temperatury w co najmniej 50 wariantach | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Istotne elementy konstrukcyjne umieszczone w drzwiach | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Zegar 1000 h ( ± 10% ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Interfejs RS 232 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Klasa bezpieczeństwa co najmniej 3 l. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………..

CZEŚĆ NR 2.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WAGA PRECYZYJNA : |
| 1.1. | Obciążenie maksymalne co najmniej 20 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Dokładność odczytu 0,1 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | Powtarzalność 0,1 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Liniowość nie niższa 0,2 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Temperatura pracy od +0 do +45o C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Czas stabilizacji nie dłuższy niż 4 sekundy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Wymiar szalki : co najmniej 300 mm x 300mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Możliwość warzenia zwierząt | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Możliwość zliczania części | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Możliwość określania : sumy, średniej, zakresu, odchyłki standardowej, odchyłki średniej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Wyświetlacz LCD, graficzny, podświetlany | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Funkcja : receptury, liczenia sztuk, dozowania, doważania . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 3.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | HOMOGENIZATOR |
| 1.1. | Zasilanie : 220 V | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Moc minimalna : 145 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | Moc robocza : nie mniej niż 75 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Możliwość pracy z próbami od 0,1 do 100 lub więcej mililitrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Maksymalna prędkość obrotowa : min. 35000 rpm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Regulacja prędkości w zakresie od 8 do 35000rpm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Wymiary : Szerokość 5 – 7 cm Długość : 19 – 24 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Waga : od 306 do 800 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Dwa noże i statyw z zestawie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Natężenie hałasu nie wyższe niż 68 dB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Temperatura pracy od 5 do 45 0 C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 4.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WAGA LABORATORYJNA : |
| 1.1. | Obciążenia maksymalne 110 g – 220 g Obciążenie minimalne – 1 mg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Dokładność odczytu 0,01 mg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | Powtarzalność – 0,1 mg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Liniowość nie niższa niż 0,2 mg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Temperatura pracy od +10 do 45 o C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Dryft czułości nie więcej niż 2 ppm / o C w temperaturze 15 – 35 0 C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Czas stabilizacji nie dłuższy niż 8 sekund | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wymiar szalki co najmniej 100 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Osłona ochronna szklana, nie mniejsza niż 172 x 230 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Szyby boczne odsuwane, szyba górna ruchoma | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Możliwość warzenia zwierząt | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Możliwość zliczania części | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Wyświetlacz LCD, graficzny podświetlany | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Możliwość ważenia pod poziomem wagi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Funkcja receptury | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Kalibracja wewnętrzna automatyczna | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 5.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WIRÓWKA LABORATORYJNA Z WYMIENNYM ROTOREM |
| 1.1. | Zasilanie 220 V | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Pobór mocy 160 W ( ± 10 % ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | Pojemność minimum 500 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Obroty min. 18000 obr/min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Przyśpieszenie min. 24088xg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Czas wirowania od 0 do 99 min. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Wymiary : 435x355x270 ( ± 10 % ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Możliwość wirowania pojemników : 50 ml, 25 ml, typu Falcon 50 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Możliwość wirowania kapilar 75 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Czytnik hematokrytowy płaski i okrągły | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Silnik bezobsługowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Możliwość programowania parametrów: prędkości obrotowej, prędkośći RCF, czasu wirowania, charakterystyki, rozpędzania i hamowania . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Funkcja pracy krótkotrwałej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Bezosobowa identyfikacja rotorów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Wyświetlacz LCD | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | System identyfikacji błędów : niewyważenia, niewłaściwego rotora, przerwania programu, powiadomienie o przerwaniu zasilania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 6.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CHŁODZIARKA AKWARIOWA : |
| 1.1. | Zaoferowane urządzenie stanowić musi jedną całość i pochodzić od jednego producenta . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Pobór mocy nie większy niż 550 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | Moc chłodząca co najmniej 1650 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Poziom hałasu nie wyższy niż 35 dB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Gaz chłodzący R 134 A lub inny obojętny dla środowiska | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Wymiary : 40x50x44 cm (± 10 % ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Wymiennik ciepła - tytanowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Kontroler pracy cyfrowy elektroniczny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Możliwość nastawienia temperatury na określoną wartość, Regulacja temperatury co 1o C, Dokładność pomiaru temperatury co najmniej 0, 1o C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Przepływ wody co najmniej 2000 l/h | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Możliwość regulacji przepływu wody | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Obudowa odporna na działanie wody | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Możliwość podłączenia do zbiornika bez konieczności wykonania dodatkowej instalacji . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Urządzenie powinno móc pracować w pomieszczeniu o temperaturze 18 – 30 o C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 7.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MŁYNEK LABORATORYJNY : |
| 1.1. | Dostarczone elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić musza od jednego producenta . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Co najmniej jedna komora mieląca, wykonana ze stali nierdzewnej chromonikielinowej lub innej o takiej odporności . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | Pojemność komory mielącej min. 100 cm3 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Moc znamionowa silnika min. 750 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Masa urządzenia 90 kg lub mniejsza | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Wymiary maksymalne : 500x550x700 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Czas mielenia jednej próbki do 5 min. do uziarnienia poniżej 0,2 mm. Możliwość mielenia naddawy o uziarnieniu poniżej 10 mm i więcej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wymiary : 435x355x270 (± 10 %) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Obudowa dźwięko i pyłoszczelna | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Poziom hałasu nie wyższy niż 54 dB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Możliwość elektronicznego nastawiania czasu mielenia . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 8.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | TLENOMIERZ : |
| 1.1. | Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe i pochodzić od jednego producenta . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Zasilanie sieciowe i bateryjne ( akumulatorowe ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | Urządzenie powinno posiadać możliwość pomiaru następujących wielkości : stężenie tlenu mg/l, nasycenie tlenem w %, pH, przewodność, temperatura . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Pomiar zawartości tlenu w mg/l od 0 do 60 mg nie mniejsza niż 0,1 mg/l | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Pomiar nasycenia tlenu w % od 0 do 400%, dokładność pomiaru nie mniejsza niż 1 % | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Pomiar temperatury w zakresie od – 50 do 199,9 o C, dokładność nie mniejsza niż 0,1 stopnia . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Pomiar przewodności w zakresie od 0 do 2000 mS/cm, dokładność pomiar unie mniejsza niż 20 mS/cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Pomiar pH w zakresie od -2 do 16, dokładność pomiaru nie większa niż 0,002 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Temperatura pracy w wodzie 0 do 40 o C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Ładowanie akumulatora wewnątrz przyrządu . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Automatyczny pomiar ciśnienia atmosferycznego z automatycznym przeliczeniem na pomiaru tlenu . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Kalibracja czujnika jedno lub dwupunktowa . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 450 pomiarów, pojedynczych lub seryjnych . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15 | Możliwość połączenia z komputerem przez wyjście RS – 232 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16 | Wymiary : 149x82x22 ( ± 10 % ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17 | Masa do 250 g . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18 | Wszystkie elektrody i membrany pomiarowe w zestawie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZĘŚĆ NR 9.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | STANOWISKO DO BADANIA EFEKTÓW ZNAKOWAŃ I WZROSTU RYB : |
| 1. | ZMOTORYZOWANY MIKROSKOP BIOLOGICZNY Z SYSTEMEM CYFROWEJ ANALIZY OBRAZU : |
| 1.1. | Mikroskop przeznaczony do badań w jasnym i ciemnym polu, kontraście normańskiego DIC i epi fluorescencji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Korpus mikroskopu z oświetlaczem, holagenowy o mocy 100 W. Wbudowane filtry, dwa szare i wybielający . |  |  |
| 1.3 | Zmotoryzowany napęd osi Z, sterowany joystikiem oraz z możliwością sterowania z poziomu oprogramowania analizy obrazu . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Stolik mikroskopowy z przesuwem x-y z prawej strony, wyposażony w system regulacji wysokości pokręteł i regulacją siły ich przesuwu . Uchwyt na dwa preparaty . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Zmotoryzowana miska obiektywowa na min. 6 obiektywów przystosowania do kontrastu normańskiego DIC . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Kondensator z regulowaną przysłoną aperturową, z klinami do ciemnego pola i kontrastu normańskiego DIC dla obiektywów od 10 x do 100 x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Obiektywy : plan fluoryt 4 x, apretura min. 0,13, odległość robocza min. 17 mm plan fluoryt 10 x, apretura min. 0,30, odległość robocza min. 15 mm, plan fluoryt, 20 x apretura min. 0,75, odległość robocza min. 1 mm plan fluoryt 40 x, apretura min. 0,95, odległość robocza min. 0,1 mm plan fluoryt 60 x, apretura min. 1,40, odległość robocza min. 0,1 mm plan fluoryt 100 x, apretura min. 1,40, odległość robocza min. 0,1 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Okulary szerokokątne z gumowymi osłonami o polu widzenia 22 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Nasadka okularowa systemem pochylania góra/dół w zakresie min. 10 o C – 30 0 C. Wysuwane w stronę obserwatora tubusy okularowe z okularami zapewniające utrzymanie ostrości widzenia preparatu . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Podział światła 100/0 lub 50/50 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Odłączalny umieszczony z tyłu nasadki fototubus przystosowany do podłączenia kamery typu CCD . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Wbudowany układ optyczny o powiększeniu 0,7x. Możliwość ustawienia ostrości kamery i jej centrowania. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Wyposażenie : zapasowa żarówka, pokrowiec antystatyczny na mikroskop, gumowe muszle oczne, olejek immersyjny syntetyczny 50 ml, olejek immersyjny syntetyczny 50 ml, olejek immersyjny syntetyczny do fluorescencji 50 ml. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | System zmotoryzowanej epi fluorescencji. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15 | Automatyczne pobieranie obrazu z poziomu komputera dla dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika składowych obrazu fluorescencyjnego, np. pobór z 1 bloku filtrów lub 2 lub 3 lub 4 bloków . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16 | Bloki filtrów : FITIC, Fluoresceina, Oranż Akrydyny, wzbudzanie : 450 – 490, TRIC, Rhodamina, wzbudzanie : 510 – 560, DAPI, Hoechst, wzbudzanie : 330 – 380 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17 | System oświetlenia : za pomocą światłowodu, o długości min. 1,5 m palnik o mocy min. 130 W, o wielogodzinnym czasie pracy, powyżej 2000 godzin, zasilacz z licznikiem godzin pracy palnika, oddzielany sterownik z możliwością regulacji natężenia oświetlenia i włącznikiem On/Off dla zamknięcia i otwarcia torfu fluorescencyjnego . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | KAMERA DO FLUORESCENCJI : |
| 2.1. | Kolorowa kamera cyfrowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Rozdzielczość 5 mln. Pikseli | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Przetwornik 2/3” | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Przesyłanie obrazu przez złącze USB 2,0 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Mocowanie typu C – Mount | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | System chłodzenia kamery, typu Peltiera o min. 20oC od temperatury wżenia . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Funkcje umożliwiające przestawianie kamery do pracy w jasnym polu, kontraście fazowym, kontraście normańskiego DIC, fluorescencji . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Możliwość pracy kamery na żywo w funkcji monochromatycznej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9 | Możliwość jednoczesnego ustawienia parametrów kamery : rozdzielczości do podglądu i rozdzielczości do zapisu obrazu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Zoom cyfrowy min. 2000% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | Czas ekspozycji od 1/1000 sek. do 60 sek. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.12. | Formaty zapisu : BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | KAMERA CYFROWA : |
| 3.1. | Kolorowa kamera cyfrowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Rozdzielczość 5 mln. pikseli | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.3. | Przetwornik 2/3” | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.4. | Przesyłanie obrazu przez złącze USB 2,0 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.5. | Mocowanie typu C - mount | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.6 | Możliwość pracy kamery na żywo w funkcji monochromatycznej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.7. | Czas ekspozycji od 1/1000 sek do 60 sek | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.8 | Formaty zapisu : BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY OBRAZU Z LICENCJĄ NA 3 STANOWISKA . |
| 4.1. | Wyświetlanie obrazu mikro/makroskopowego „ na żywo” na monitorze komputerowym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.2. | Sterowanie funkcjami kamery cyfrowej z poziomu oprogramowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.3. | Zmiana ustawień kamery do pobierania obrazu w technikach : jasnego pola, ciemnego pola, kontrastu fazowego, kontrastu normańskiego DIC i fluorescencji z poziomu oprogramowania. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.4. | Współpraca z kilkoma kanałami logicznymi - obsługa kilku źródeł dokumentacji . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.5. | Korekta wszystkich parametru obrazu : Kontrastu, jasności, odcieni, nasycenia, balansu kolorów Red, Green, Blue z możliwością natychmiastowego podglądu nanoszonych zmian w otwartym oknie . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.6. | Funkcja pomiarów planimetrycznych : odległości horyzontalnych, wertykalnych lub określanych dowolnie, obwodów, pół powierzchni, kątów, zliczania obiektów . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.7. | Automatyczna statystyka pomiarów przedstawiana liczbowo w arkuszach kalkulacyjnych lub graficznie w diagramach . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.8. | Nanoszenia na zdjęciach napisów, strzałek, oznaczeń itp. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.9. | Graficzne i liczbowe wyznaczanie profili intensywności składowych kolorów RGB automatycznie tworzonych wzdłuż dowolnych linii horyzontalnych na obrazie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.10. | Zmiana obrazów kolorowych na czarno - białe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.11. | Separacja kolorów obrazu na pojedyncze składowe RGB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.12. | Składanie obrazów kanałów RGB, CMYK etc. w obraz kolorowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.13. | Funkcja automatycznego składania małych fragmentów obrazu w obraz kompozytowy – możliwość otrzymania obrazu całego preparatu nawet dla dużych powiększeń . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.14. | Funkcja automatyzacji procesów powtarzalnych - możliwość tworzenia makr | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.15. | Funkcja automatycznego składania obrazów przestrzennych ( 3 D) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | STACJA GRAFICZNA ( 3 sztuki ) |
| 5.1. | Obudowa typu „ Micro Tower ” Procesor dwurdzeniowy , 160 GB SATA II, pamięć 1024 MB DDR2, zintegrowana karta graficzna , zintegrowana karta dźwiękowa, zintegrowana karta sieciowa, 8xUSB 2.0,2xPS/2,1 x wyjście słuchawkowe ( na froncie obudowy ) 1 x wejścieliiowe ( stereo ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.2. | Klawiatura, mysz, Microsoft Windows XP Professional PL, monitor LCD 19”, stopka Heigha Adjustable, głośniki 250 cd, 1000:12500:1, 178/178, 20/8ms | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | ZMOTORYZOWANY MIKROSKOP TYPU MONOZOOM : |
| 6.1. | Mikroskop do badań w jasnym polu, kontraście Normańskiego DIC przy pracy w technice DIA i EPI. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.2. | Zoom optyczny min. 8x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.3. | Obiektywy : pan apo 0,5x, odległość robocz min. 50 mm, pole widzenia na okularach min. 35 mm plan apo 4x, odległość robocza min. 20 mm, pole widzeniana okularach min. 4 mm okulary o powiększeniu 10x z regulacją dioptyjną | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.4. | Oświetlenie o mocy 100W światłowodowe, przechodzące DIA i odbite EPI, epi-koaksjalne. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.5. | Nasadka okularowa z fototubudem ( podział światła :80/20 ) i regulowanym kątem pochylenia : 0o – 30o.. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.6. | Miska rewolwerowa na trzy obiektywy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.7. | Wbudowana przysłona aperturowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.8. | Dwa niezależne, dwustronne systemy ogniskowania makro i mikro. Jeden dla przesuwu stolika góra/dół, drugi dla przesuwu głowicy zoom góra/dół. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.9. | Możliwość oglądania preparatów o wysokości do 80 mm lub wyższej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.10 | Zmotoryzowany stół preparatowy z przesuwem x – y w zakresie 100 mm x 100 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.11. | Zmotoryzowany system ogniskujący | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.12. | Kontrast interferencyjny Normańskiego ( DIC ) w świetle przechodzącym i odbitym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.13 | Oprogramowanie zapewniające sterowanie wszystkimi funkcjami stołu skaningowego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7. | STANOWISKO DO MAKROFOTOGRAFII : |
| 7.1. | Aparat cyfrowy lustrzany : z funkcją podglądu na żywo, wyświetlacz LCD, matryca co najmniej 7 Mpixeli, mocowanie obiektywów typu bagnet, ustawianie ostrości manulane, automatyczne i kombinowane ( ręczno – manualne ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7.2. | Obiektyw makro, ogniskowa 35 mm, skala odwzorowania 1:2, minimalna odległość ostrzenia pomiędzy 12 a 25 cm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7.3. | Obiektyw makro, ogniskowa 50 mm, skala odwzorowania 1:2, minimalna odległość ostrzenia pomiędzy : do - 45 cm, kąt widzenia co najmniej 46o. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7.4. | Statyw reprodukcyjny : podstawa 45x50 cm lub większa, wysokość ramienia 1 m lub większa, udźwig do 4 kg, płynna regulacja wysokości zawieszenia aparatu, linijka naniesiona na kolumnę statywu. Oświetlenie bezcieniowe halogenowe 4x11 W. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………..

CZEŚĆ NR 10.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | URZĄDZENIE TELEMETRYCZNE : |
| 1.1. | Przenośny, automatyczny, odbiornik kodowanych sygnałów radiowych umożliwiający odbiór i magazynowanie danych nadawanych na 128 częstotliwościach ( ponad 200 znaczków kodowanych na jednej częstotliwości ) z możliwością monitorowania 8 anten poprzez automatyczny przełącznik połączony przez USB lub złącze szeregowe. Wbudowany czujnik potencjału . Wbudowany zegar i współrzędne GPS. Pamięć 16 MB. Programowanie komputerowe użytkownika ( laptop lub klawiatura ) . Zakres pasma częstotliwości 4 MHz. Ładowarka na prąd zmienny , przyłącza kablowe, oprogramowanie, kabel zasilający, drut antenowy, pokrowiec . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Napięcie operacyjne : 11 – 18 VDC Prąd operacyjny : poniżej 152 mA@12V Czas działania baterii ( od pełnego naładowania do stanu rozładowania ) – 13 -18 godz. @20oC . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3 | Pamięć minimum 256 MB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Utrzymanie pamięci programu ( Program Memory Retention ) – 5 lat . Pamięć danych ( odnawialna – flach ) – 20 lat w warunkach od – 40 o C do + 85o C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Zakres temperatury działania od – 30 o C do +50 o C ( LCD : - 20 o C) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Masa : do 3,2 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Wymiary : 22,0 x 20,4 x 8,8 cm ( ± 10 % ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Częstotliwość – wiązki 4MHz w zakresie 140 – 176 MHz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Zakres kanału – 1 kHz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Stabilność częstotliwości nie wyższa niż 5 ppm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Minimalna czujność poziomu dźwięku – 150 dBm lub mniejszy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Minimum wykrywane przez oprogramowanie – 135 dBm lub mniejsze | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Selektywne sąsiednich kanałów – 70dB ( krok 10 kHz ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Błąd odpowiedzi ½ IF 70dB, obraz 70 dB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Intermodulacja – 65 dB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | RSSI poziom sygnału odpowiedzi ( Signal Level Response ) – min. -135 dBm, max – 40, rozdzielczość 0,25 dB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Dynamiczny zakres kontroli wzmocnienia ( zysku ) – 90 dB | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Antena typu Yagi, sześcio elementowa ( 1 szt. ) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Transmitowe akustyczne do nadawania sygnałów kodowanych ( znaczki akustyczne kodowane ) o masie 1,4 – 1,8 g ( w powietrzu ) 0,7 – 1,0 g ( w wodzie ) długość 18 mm średnica 7 mm ( 136 dB Re uPa@ 1 m ) > Działające na częstotliwości 69 kHz. Czas działania ok. 1 rok ( 40 sztuk ) . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

CZEŚĆ NR 11.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ULTRAZAMRAŻARKA : |
| 1.1. | Zakres temperatur do co najmniej –86oC, nastawianie temperatury z dokładnością do 1 oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Czytelny wyświetlacz parametrów pracy zamrażarki umieszczony na wysokości wzroku | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wymagany system zasilania awaryjnego CO2 z możliwością programowania pozwalający na utrzymanie niskiej temperatury w razie awarii zamrażarki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | System monitorowania temperatury w komorze zamrażarki oraz temperatury zewnętrznej z rejestracją pomiarów z ostatnich 14 dni | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | System programowania funkcji alarmowych ze wskazaniem czasu opóźnienia, przy którym włącza się alarm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Alarm wizualny i dźwiękowy z możliwością trwałego wyłączenia sygnału dźwiękowego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | System rejestracji stanów alarmowych zamrażarki z podaniem przyczyny uruchomienia alarmu (przekroczenie zadanych temperatur granicznych, zanik napięcia, przekroczenie zadanego czasu otwarcia zamrażarki, uszkodzenie czujników temperatury) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Zaawansowane funkcje diagnostyczne, w tym możliwość monitorowania pracy poszczególnych kompresorów wchodzących w skład kaskadowego systemu mrożenia przy pomocy panelu sterowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Całkowita pojemność zamrażarki około 350 l (+/- 10 l), model szafowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Zamrażarka nie może w laboratorium zajmować powierzchni większej niż 70 x 90 cm (szerokość x głębokość) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Wysokość zamrażarki nie może przekraczać 200 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Komora zamrażarki i półki wykonane z polerowanej stali nierdzewnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Komora cienkościenna - warstwa izolacyjna komory zamrażarki wykonana z paneli próżniowych (grubość ścian zamrażarki do 10 cm) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | 3 lub 4 sekcje wewnętrzne, każda wyposażona w izolowane drzwi wewnętrzne z uszczelkami | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15 | Obudowa ze stali malowanej proszkowo, odporna na rdzę i zadrapania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Wbudowany stabilizator napięcia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Średnie zużycie mocy nie większe niż 12,0 kWh/dzień | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Wymagane kompresory o niskim poziomie hałasu podczas pracy urządzenia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20. | Znak CE | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 12.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WYTWORNICA LODU : |
| 1.1. | Wydajność urządzenia 75 –100 kg lodu/dobę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Pojemność komory na lód ok. 25 – 40 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Rodzaj wytwarzanego lodu – płatki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Maksymalne wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.): 700 x 500 x 1000 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Urządzenie wykonane z materiału nierdzewnego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Temperatura pracy od - 10°C do + 40°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Automatyczne uzupełnianie komory z lodem (zabezpieczenie przed jej przepełnieniem) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wnętrze komory na lód powinno być pokryte tworzywem zapobiegającym jego przymarzaniu do ścian | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Czynnik chłodzący wolny od CFC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Urządzenie powinno być wyposażone w system zabezpieczający przed zbyt niskim ciśnieniem wody zasilającej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 13.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WAGA ANALITYCZNA : |
| 1.1. | Możliwość szybkiego i dokładnego wyznaczania masy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Obciążenie maksymalne: 2000/3000 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Obciążenie minimalne: 0,10 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Dokładność odczytu 0,01 g; powtarzalność 0,03 g ; | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Liniowość ±0,03 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Czas stabilizacji 3 sekundy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Kalibracja automatyczna wewnętrzna | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Temperatura pracy +15° - +30° C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Wyświetlacz LCD (z podświetleniem). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Zasilanie 230V 50Hz AC oraz akumulatorowe (6×AA NiMH). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Obudowa ze stali nierdzewnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 14.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WAGA LABORATORYJNA : |
| 1.1. | Dokładność odczytu 0,1 mg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Obciążenie maksymalne ok. 150 – 250 g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Obciążenie minimalne ok. 1 mg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Powtarzalność 0,1 mg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Automatyczne zerowanie pustej szalki (kalibracja automatyczna) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Czas stabilizacji – do 5 sekund | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Wymiary szalki ok. 85 – 100 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Możliwość ważenia towarów sypkich lub płynów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Temperatura pracy 10°C - 40°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Podświetlany wyświetlacz LCD | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Zasilanie zewnętrzne lub/i bateryjne | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 15.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WYTRZĄSARKA : |
| 1.1. | Wytrząsarka z możliwością zmiany ruchu: orbitalny lub/i posuwisto-zwrotny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Regulacja obrotów (z blokadą) w zakresie od 50 do 400 obr/min. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Praca w trybie ciągłym lub w czasie zaprogramowanym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Płyta wytrząsarki o wymiarach ok. 300 x 300 mm pokryta matą antypoślizgową | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Maksymalne obciążenie powyżej 5 kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Możliwość pracy w temperaturach od 10 do 40 °C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Możliwość pracy w wilgotności od 20 do 80 % | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 16.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ULTRAWIRÓWKA : |
| 1.1. | Wysokoobrotowa wirówka laboratoryjna (stołowa) z rotorem aerozoloszczelnym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Sterowana mikroprocesorowo z wyświetlaczami LCD | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Obroty w zakresie od 100 rpm (1 x g) do 20 000 rpm ustawiane co 100 rpm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Możliwość ustawienia i odczytu wartości g lub rpm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Zaopatrzona w wyłącznik czasowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Czas rozpędzania i hamowania do maksymalnych obrotów poniżej 30 sekund | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Odczyt automatyczny maksymalnych obrotów dla danego rotora | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Możliwość programowania i zapamiętywania programów wirowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Automatyczne otwarcie pokrywy po zakończeniu wirowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Objętości do 30 x 1,5/2 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Sprzęt spełniający wymogi norm ISO 9001, CE. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Opcjonalne doposażenie w rotory do wirowania probówek i pasków PCR oraz płytek MTP | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 17.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | WIRÓWKA HEMATOKRYTOWA : |
| 1.1. | Bezpieczna, łatwa w obsłudze | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Sterowanie mikroprocesowe zapewniające powtarzalność badań | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Stała, stabilna prędkość wirowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Cyfrowy wyświetlacz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Prosty układ sterowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Czas pracy do 99 min lub tryb pracy ciągłej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Zasilanie: 230v 50/60 Hz | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Pojemność maksymalna 24 kapilary o długości 75mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Obroty: 13000 rpm; max RCF 16900 x g | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 18.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA UV : |
| 1.1. | Lampa bakteriobójcza do dezynfekcji powietrza i powierzchni (10 m2) w obecności personelu, w pomieszczeniach laboratoryjnych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Typ - przejezdna na statywie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wymagana skuteczność działania (dezaktywacja grzybów, bakterii, wirusów i innych drobnoustrojów), | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Obudowa szczelna, łatwa do mycia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Prosta wymiana filtrów powietrza bez użycia narzędzi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Elektroniczny licznik czasu pracy z akustycznym powiadomieniem o obowiązku wymiany promienników | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Zasięg działania lampy: 10 - 15 m2 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Trwałość promiennika min.: 8000 h | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Element emitujący promieniowanie UV-C: 2xTUV30W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Klasa zabezpieczenia przeciwpożarowego I; |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 19.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIKROSKOP Z KONTRASTEM NORMAŃSKIEGO ORAZ SYSTEM WIZUALIZACJI OBRAZU : |
| 1.1. | Mikroskop biologiczny z system optycznym CFI60 do obserwacji przy użyciu zarówno kontrastu interferencyjnego Nomarskiego DIC jak i w jasnym polu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Oświetlenie dia o mocy 100W typu „fly - eye” | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Statyw do stołu ze sterowaniem z prawej strony; przysłona polowa i kaseta z filtrami (NCB11, ND8, ND32). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Ergonomiczny układ ustawiania ostrości (pokrętła śrub mikro/makro położone nisko w jednej osi z pokrętłami sterowania stołem – ważne przy długich obserwacjach). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Hamulec i sprzęgło ruchu mikro/makro | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy 100W, fabrycznie wycentrowany i wyjustowany system oświetlenia fly-eye 100% równomiernie oświetlonego pola | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Ergonomiczna nasadka okularowa - pole widzenia do 22 mm; okular CFI 10 x, pochylenie okularów 10(-30º | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Port do foto | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Kondensor uniwersalny D-CUD Moduł kondensora do jasnego i ciemnego pola; kontrastu fazowego; kontrastu DIC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Obiektywy: CFI PLAN FLUOR 4x N.A.0.13 W.D. 17.1 mm; CFI PLAN FLUOR 10x N.A.0.30 W.D. 16.0 mm; CFI PLAN FLUOR 20x N.A.0.50 W.D. 2.1 mm; CFI PLAN FLUOR 40x N.A.0.75 W.D. 0.72 mm; CFI PLAN FLUOR 60x N.A.0.85 W.D. 0.3 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Kolorowa kamera mikroskopowa DS.-5Mc. Rozdzielczość cyfrowa 5mln pikseli: 2560 x 1920. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Zaprogramowane tryby pracy dla różnych technik mikroskopowych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Przesyłanie obrazów i/lub kontroli kamery za po średniactwem portu USB 2.0. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Oprogramowanie analizy obrazu NIS - Elements BR | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Wykonywanie zdjęć pojedynczych; moduł pomiarowy (morfometria , pomiary planimetryczne) . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Stacja robocza PC- Procesor Intel Core 2 Duo 2,66 GHz, 1 GB RAM, 200 GB HDD, czytnik kart pamięci, napęd DVD-RW, monitor 19" LCD, klawiatura, mysz, Windows XP Pro lub Vista Home. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 20.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM DO KOMPUTEROWEJ AUTOMATYCZNEJ ANALIZY NASIENIA „CASA” Z NIEZALEŻNYMI MODUŁAMI ANALITYCZNYMI : |
| 1.1. | Wysoka rozdzielczość zdjęć (768x576) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wizualizacja plemników i danych w czasie rzeczywistym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Automatyczna selekcja plemników Wizualizacja toru ruchu plemnika | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Natychmiastowe przetwarzanie danych. Obliczanie ilości plemników i innych komórek na określonym obszarze | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Możliwość wprowadzania nowych definicji do danych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Możliwość klasyfikowania plemników wg indywidualnych kryteriów (możliwość dołączenia indywidualnej matrycy kryteriów) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Możliwość analizowania nasienia różnych gatunków zwierząt, przy użyciu tego samego oprogramowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Przechowywanie i emitowanie zindywidualizowanych raportów zawierających zdjęcia i grafiki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Szczegółowe wartości następujących parametrów: Stężenie (M/ml), całkowitego ejakulatu VCL: Prędkość ruchu krzywolinijnego VSL: Prędkość ruchu prostolinijnego VAP: Średnia prędkość LIN: Wskaźnik liniowości STR: Wskaźnik prostoliniowości WOB: Wskaźnik oscylacji ALH: Średnia amplituda ruchu bocznego główki BCF: Częstotliwość uderzeń witki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | MODUŁ OKREŚLANIA MORFOLOGII : |
| 2.1. | Automatyczne lub manualne wychwytywanie komórek | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | Wysoka rozdzielczość zdjęć (768x576) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Wizualizacja plemników i danych w czasie rzeczywistym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Automatyczne rozpoznawanie akrosomu, regionów poza akrosomem i środkowych plemnika | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Przechowywanie i emitowanie zindywidualizowanych raportów zawierających zdjęcia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Możliwość wprowadzenia nowych definicji do danych i klasyfikacji komórek plemnikowych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Możliwość stosowania różnych barwników do badania morfologii plemników | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | Pomiar następujących parametrów: główka plemnika: rozmiar (długość, szerokość, powierzchnia, obwód), kształt ( wydłużony, eliptyczny, pofałdowany, regularny) akrosom : procent powierzchni główki, stopień szarości akrosomu i regionów poza akrosomem część środkowa plemnika: maksymalna szerokość, powierzchnia, odległość w stosunku do podłużnej osi główki, kąt pomiędzy podłużną osią główki a częścią środkową plemnika | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | MODUŁ FRAGMENTACJI DNA : |
| 3.1. | Automatyczna detekcja fragmentacji DNA plemników | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | MODUŁ ŻYWOTNOŚCI : |
| 4.1. | Automatyczna detekcja plemników żywych i martwych z możliwością zastosowania różnych barwników | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5. | MIKROSKOP BADAWCZY PRZYSTOSOWANY DO WYKORZYSTANIA WSZYSTKICH MODUŁÓW KOMPUTEROWEJ ANALIZY NASIENIA : |
| 5.1. | Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami regulacji siły światła, przesuwu preparatów oraz współosiową dwustronną (z obu stron statywu), śrubą mikro / makro do ustawiania ostrości. Wbudowany regulator siły nacisku dla śruby makro oraz układ blokady aktualnej wysokości stolika. Wbudowana szczelina na wsuwkę z polaryzatorem. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.2. | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.3. | Wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy co najmniej 30W, wg systemu Koehlera. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.4. | Wbudowana, regulowana, irysowa przesłona polowa oświetlenia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.5. | Uniwersalny kondensor karuzelowy z pozycjami do jasnego pola, ciemnego pola i kontrastu fazowego ph1, ph2 i ph3. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.6. | Uchwyt rewolwerowy dla co najmniej 5 obiektywów. Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min.188mm x 134mm o trwałej powłoce, bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu, z uchwytem na dwa preparaty, przesuw w osiach X i Y umożliwiający obserwacje całej powierzchni jednego lub dwóch szkiełek preparatowych, zakres przesuwu co najmniej 76mm na 50mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.7. | Nasadka okularowa trinokularna o stałym kącie nachylenia 30 stopni, z pionowym wyprowadzeniem obrazu z podziałem światła 50%/50% dla okularów/fotografii, z regulacją rozstawu okularów w zakresie co najmniej 48-75 mm i wbudowanym pierścieniem korekcji dioptryjnej w zakresie co najmniej +/- 5 dioptrii. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.8. | Okulary szerokopolowe ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x o numerze pola co najmniej FN20 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.9. | Filtr światła dziennego. Filtr zielony , niebieski | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.10. | Wyposażenie do epifluorescencji o mocy 50W z filtrami do szerokopasmowego wzbudzenia zielonego i niebieskiego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.11. | Centrowana przesłona polowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.12. | Łącznik do kamery bez optyki wewnętrznej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.13. | Obiektywy plan achromatyczne o długości optycznej 45mm, o powiększeniach / aperturze / minimalnej odległości roboczej (WD): 10x/0,3, WD 10mm, do jasnego pola i kontrastu fazowego negatywnego (obiektyw plan fluorytowy) 20x/0,40, WD 1,2mm do jasnego pola i kontrastu fazowego 40x/0,65 WD 06 mm do jasnego pola i kontrastu fazowego 60x/0,8, WD 0,2mm,do jasnego pola 100x/1,25 (imersyjny), WD 0,13mm. Do jasnego pola i kontrastu fazowego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 5.14. | Możliwość rozbudowy: o wyposażenie do obserwacji w ciemnym polu, o wyposażenie do badań w świetle spolaryzowanym, o przystawkę konsultacyjną dla drugiego obserwatora, o moduł z wbudowaną podświetlaną strzałką wskaźnikową, ruchomą w całym polu widzenia okularów/kamery, z wbudowanymi: regulatorem położenia strzałki, ze zmieniaczem kolorów strzałki (zielony, czerwony), z wbudowanym zasilaczem sieciowym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6. | KAMERA : |
| 6.1. | Zdjęcia czarno-białe i kolorowe | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.2. | Rozdzielczość 782x582 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.3. | Skanowanie progresywne CCD | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.4. | Połączenie przez szynę IEEE 1394 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.5. | Nasadka z obiektywami C-mount | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 6.6. | Szybkość robienia zdjęć 50 klatek/s | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 7. | KOMPUTER STACJONARNY : |
| 7.1. | Intel Core 2 Duo procesor 1 Gb pamięci 128 Mb Karta graficzna 160 Gb pojemność twardego dysku CD-DVD-RW Monitor LCD 17 cali Oprogramowanie XP (Service Pack 2) i Office | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 21.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OSMOMETR : |
| 1.1. | Wbudowana automatyczna kalibracja | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Rozdzielczość ± 1 mmol/kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Zakres 0-3200 mmol/kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Czas pomiaru poniżej 90 sekund | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Objętość próbki –nominalna 10µl (z możliwością zastosowania analizy mniejszych większych objętości) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Temperatura robocza w zakresie – 15-37°C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Powtarzalność odczytu ± 2 mmol, SD nie większe niż 2% w zakresie odczytu od 100 do 2000 mmol/kg | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 22.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | TERMOSTAT DO SZOKU TERMICZNEGO : |
| 1.1. | Łaźnia wykonana z materiału nierdzewnego np. stali szlachetnej | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wymagany duży otwór ułatwiający łatwe lokowanie materiału biologicznego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Możliwość stosowania wody lub wody z dodatkiem środków przeciwdziałających zamarzaniu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Zabezpieczenie przed piętrzeniem cieczy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Temperatura robocza od –30 °C do + 100 °C z gwarancją utrzymywania stabilnej temperatury w łaźni (± 0,5 °C) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Moc grzewcza - minimum 1000 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Pojemność łaźni w zakresie od 10 do 20 litrów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wydajność pompy co najmniej 15 l/min. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Łaźnia wyposażona w uchwyty do przenoszenia materiału biologicznego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Maksymalne wymiary urządzenia (szer. x dł. x wys.) 40 x 70 x 50 cm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Możliwość chłodzenia wodą wodociągową | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 23.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SYSTEM DO WIZUALIZACJI ŻELI I ARCHIWIZACJI ŻELI : |
| 1.1. | System wyposażony w kamerę CCD 16 bitową o rozdzielczości 5,5 mln efektywnych pikseli, zmotoryzowane soczewki 1,2 filtr UV (550 – 640 nm ) 3 – pozycyjny manualny zmieniacz filtrów Fielding do korekcji nierówności światła białego oraz dwie kopie oprogramowania do analizy Gene Toois | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Laptop : Procesor dwurdzeniowy T6570 2,1 GHz, dysk twardy 320 GB, pamięć RAM 1024 +2048 MB, DVD +/- RW LightScribe SuperMulti, Bluetooth, Ekran 17,3”, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 24.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SPEKTROFOMETR STACJONARNY NA 1 – MIKROLITOWE PRÓBKI : |
| 1.1. | Długość drogi optycznej w granicach: 0,2 – 1 mm dla pomiarów próbek o wysokich stężeniach | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Objętość mierzonej próbki: 1 µl niezależnie od stężenia próbki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Długość fali w granicach: 220-750 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Dokładność długości fali: 1 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Pomiar bez użycia kuwet lub mikrokuwet | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Rozdzielczość długości fali: 3 nm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Precyzja pomiaru absorbancji: 0,003 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Dokładność pomiaru absorbancji: 2% | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Zakres absorbancji w granicach: 0,02-75 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Zakres pomiaru stężenia DNA: 2-3700 ng/µl bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania |  |  |
| 1.11. | Czas całego cyklu pomiarowego 10 sek łącznie z czyszczeniem |  |  |
| 1.12. | Wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż: 20 x 15 x 12 cm |  |  |
| 1.13. | Oprogramowanie sterujące. Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania przez Internet |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 25.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KONCENTRATOR Z ROTOREM I POMPĄ: |
| 1.1. | Silnik bezszczotkowy zapewniający obroty do 1725 rpm (obrotów na minutę). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Mikroprocesorowa kontrola: temperatury w zakresie od temp. otoczenia do 100 °C, z regulacją co 1 °C; czasu pracy w zakresie od 1 do 999 minut. możliwość zapamiętania w pamięci do 9 programów użytkownika. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wyświetlacz LCD pokazujący: numer programu; zaprogramowaną i aktualną temperaturę; czas grzania i czas pozostały do zakończenia pracy. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Rotor DNA, mieszczący jednocześnie minimum 60 probówek dużych typu Eppendorf o poj. 1,5 mL oraz minimum 72 probówki małe typu Eppendorf o poj. 0,5 mL. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wbudowana membranowa pompa próżniowa: wydajność nie gorsza niż 34 L/minutę; wszystkie elementy pompy narażone na korozję muszą być wykonane z teflonu lub pokryte teflonem. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Dwie pułapki szklane: pułapka 177 mL pomiędzy komorą a pompą próżniową (ochrona pompy przed korozją); pułapka 177 mL pomiędzy pompą a wylotem (ochrona otoczenia). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Wymiary zewnętrzne wirówki [cm] nie większe niż 45 x 70 x 35 (szerokość x głębokość x wysokość). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Zasilanie 230V / 50 Hz. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 26.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ZESTAW DO BADANIA EKSPRESJI GENÓW TECHNIKĄ RT – PCR. |
| 1. | MODUŁ DO AUTOMATYCZNEJ HOMOGENIZACJI KOMÓREK I TKANEK ROSLINNYCH ORAZ ZWIERZĘCYCH Z WYKORZYSTANIEM CZASTEK : |
| 1.1. | Jednoczesna homogenizacja do 16 próbek | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | System odczynników – jednorazowe probówki zawierające cząstki ceramiczne, zoptymalizowane w celu osiągania najwyższej wydajności homogenizacji przy użyciu buforów lizujących wchodzących w skład zestawów do izolacji kwasów nukleinowych (system zamknięty) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Aparat wyposażony w: rotor umożliwiający jednoczesną homogenizację do 16 prób blok chłodzący utrzymujący temperaturę pomiędzy +2oC a +8oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Szybkość obrotowa rotora: około 7000 rpm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Zużycie energii: maksymalnie 1kW | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim oraz angielskim. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Zestaw startowy odczynników do izolacji RNA i odwrotnej transkrypcji do cDNA | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | MODUŁ UMOŻLIWIAJĄCY PRZEPROWADZANIE ILOŚCIOWEJ REAKCJI PCR W CZASIE RZECZYWISTYM Z UŻYCIEM BARWNIKÓW FLUORESCENCYJNYCH : |
| 2.1. | 5 kanałów wzbudzenia światła, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.2. | 6 kanałów detekcji fluorescencji, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.3. | Jednoczesna amplifikacja 96 prób. możliwość zwiększenia ilości analizowanych jednocześnie prób z 96 do 384 po dokupieniu odpowiedniego bloku / rotora | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.4. | Istnieje możliwość archiwizacji amplifikowanego materiału w płytkach 96 / 384 dołkowych, w których dokonywana jest reakcja PCR. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.5. | Zakres objętości mieszany reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: 10 – 100µl. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.6. | Prędkość nagrzewania bloku 4,5°C / sek | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.7. | Prędkość chłodzenia bloku 2°C / sek | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.8. | System detekcyjny – kamera CCD wysokiej czułości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.9. | Element wzbudzający – lampa ksenonowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.10. | Możliwość samodzielnej wymiany źródła światła (żarówka) przez użytkownika, bez potrzeby wzywania serwisu firmy do laboratorium. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.11. | System otwarty, umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych: -SYBR Green I -Barwnik interkalujący typu LC Green (lub podobny) do analizy HRM (High Resolution Melting) -Sonda hydrolizująca typu TaqMan® -Sonda Hybrydyzująca typu HybProbe® -Sonda Simple Probe® | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.12. | Oprogramowanie urządzenia umożliwia wykonanie: -Pomiar ilości kopii DNA w badanej próbie -Pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego -Analizy genotypowania – analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu -Analizy Gene Scanning / High Resolution Melting służąca do analizy mutacji (w tym SNP) przy pomocy specjalnego barwnika interkalującego typu LC Green lub podobny -Analizy end-point mutation -Porównania płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w oprogramowaniu typu MS Excel | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.13. | Możliwość wykonania analizy Gene Scanning / High Resolution Melting bez konieczności wprowadzania standardów o znanym genotypie; poszczególne krzywe mogą być łączone w grupy automatycznie, na podstawie swojego podobieństwa. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.14. | Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.15. | Oprogramowanie aparatu i baza danych z opcją automatycznego zapisywania informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu (tzw. „traceable database”) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.16. | Wyposażenie aparatu: komputer do sterowania aparatem i analizy danych polecany przez producenta aparatu drukarka kompatybilna z zaoferowanym komputerem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.17. | Zestawy startowe odczynników do reakcji RT-PCR | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.18. | 3 pipety nastawne: 0,5 – 10 µl, 10 – 100 µl, 100 – 1000 µl , autoklawowalne w całości, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.19. | Po 10 opakowań po 96 szt. odpowiednich końcówek (aerozol) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2.20 | 3 wieszaki naścienne do pipet. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 27.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | ZESTAW DO ANALIZY SEKWENCJI DNA ( ANALIZATOR GENETYCZNY – SEKWENATOR Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM ) : |
| 1. | MODUŁ DO ELEKTROFOREZY KAPILARNEJ : |
| 1.1. | Fabrycznie nowy aparat do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą elektroforezy kapilarnej umożliwiający sekwencjonowanie i analizę długości fragmentów DNA. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | 4 kapilary, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | dokładność odczytu przy sekwencjonowaniu min. ≥ 98.5%, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | bezobsługowa praca przez 24 godziny, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Możliwość rozbudowy aparatu do większej liczby kapilar, w celu zagwarantowania większej przepustowości aparatu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | System detekcji składający się z kamery CCD, jednego lasera argonowego oraz filtrów wirtualnych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Możliwość wymiennego (w zależności od aplikacji) stosowania kapilar o różnej długości (od przynajmniej 30 cm do co najmniej 60 cm). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Zapewnienie równoczesnej detekcji, co najmniej 5 różnych sygnałów fluorescencji w jednej kapilarze przechodzącej przez grzane okno detekcji | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Automatyczny podajnik próbek na 96 z możliwością zainstalowania podajnika 384 próbki z odpowiednim wyposażeniem | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Możliwość wykonania na jednej płytce analizy sekwencji i długości fragmentów DNA w jednym cyklu roboczym analizatora | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Możliwość ustalania kolejności próbek pobieranych z płytki. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Automatyczne podawanie polimeru do kapilar z pojemnika wielokrotnego użytku. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Argonowo-jonowy, wieloliniowy laser jednomodowy; główne linie wzbudzania: 488 i 514,5 nm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Dostępność oferowanych przez producenta urządzenia gotowych zestawów do identyfikacji genetycznej ludzi na podstawie analizy DNA (STR), walidowanych do wykonywania na tym urządzeniu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Możliwość zastosowania polimeru uniwersalnego do sekwencjonowania i analizy fragmentów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Zestaw startowy odczynników umożliwiających przeprowadzenie min. 100 reakcji sekwencjonowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Zestaw pipet (05,-10ul, 10-100ul, 100-1000ul), autoklawowalnych w całości | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Zasilacz awaryjny UPS | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | WIRÓWKA LABORATORYJNA : |
| 2.1. | Wirówka laboratoryjna, sterowana mikroprocesorowo z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym: - obroty ustawiane od 500 do 13.400 / min. (do 12.100 x g), - funkcja krótkiego wirowania - automatyczne zwalnianie pokrywy po zakończeniu wirowania - rotor autoklawowalny (121ºC przez 20 minut), 12 miejsc 1,5/2,0 ml | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3. | STACJA DO STEROWANIA PRZYRZĄDEM I ANALIZY DANYCH : |
| 3.1. | Sprzęt: Procesor Pentium® IV, 2,00 GHz System operacyjny: Windows XP® Professional Edition Pamięć RAM: 1 GB Twardy dysk: Dwa napędy 36 GB Urządzenia peryferyjne: CD/RW | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 3.2. | Napięcie zasilania : -200 V–220 V lub 230V–240V ±10% -50 Hz–60 Hz ±10%Prąd -Maksimum: 15 A Maksymalny pobór mocy -około 2000 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4. | TERMOCYKLER GRADIENTOWY DO PRACY W TECHNICE PCR : |
| 4.1. | Standardowy blok przystosowany jest do pracy przy pomocy probówek: 96 x 0,2 ml, 77 x 0,5 ml i do płytki 8 x 12 miejsc | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.2. | funkcja gradient o stałej szybkości dojścia do temperatury zadanej umożliwiająca zróżnicowanie temperatur rzędami w bloku w zakresie 1 – 20(C dla wygodnej optymalizacji wszystkich temperatur (aniling, elongacja i denaturacja) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.3. | zakres zmian temperatur bloku: 4 – 99°C, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.4. | stabilność temperatury w bloku 0,2(C po 15 sekundach | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.5. | kalibracja zgodna ze standardami: PTB, NIST, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.6. | dociskowa pokrywa ogrzewana z programowaniem od temperatury pokojowej (25(C) do 110(C | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.7. | docisk pokrywy po jej nagrzaniu, co zapobiega powstawaniu produktów niespecyficznych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.8. | czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny podświetlany, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.9. | szybkość zmian temperatury: grzanie powyżej 3°C/s, chłodzenie powyżej 2oC/s (dzięki zastosowaniu chłodzących i grzejących elementów w technologii Peltiera). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.10. | indywidualna licencja i autoryzacja do PCR jest dostarczana razem z aparatem, producent posiada ISO 9001. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.11. | wyjście RS 232 do komputera (również do programu Windows) i drukarki (dokumentacja wyników reakcji, wydruk i przesyłanie programów). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.12. | małe wymiary i cicha praca | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 4.13. | W zestawie: termocykler, karta pamięci, kabel zasilający, bezpieczniki zapasowe, opakowanie probówek 0,2 i 0,5 ml, instrukcje obsługi. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 28.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AUTOMATYCZNY MIKROTOMU ROTACYJNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM : |
| 1.1. | Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż automatycznego mikrotomu rotacyjnego wraz z wyposażeniem o podanych poniżej parametrach minimalnych . | ---- | ---- |
| 1.2. | W pełni zautomatyzowany mikrotom rotacyjny z elektromechanicznym przesuwem głowicy i z funkcją cięcia silnikowego. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Budowa oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyskach krzyżowo- liniowych) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Zakres grubości cięcia: 0,5 – 100 µm w krokach: 0,5 – 5,0 µm w krokach co 0,5 µm 5 – 20 µm w krokach co 1 µm 20 – 60 µm w krokach co 5 µm 60 – 100 µm w krokach co 10 µm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Zakres oraz kroki nastaw grubości trymowania, zakres 1 - 600 µm w krokach: od 1 - 10 µm w krokach co 1 µm od 10 - 20 µm w krokach co 2 µm. od 20 - 50 µm w krokach co 5 µm. od 50 - 100 µm w krokach co 10 µm. od 100 - 600 µm w krokach co 50 µm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Mikrotom musi posiadać funkcję retrakcji z regulacją wartości w trybie pracy ręcznej w zakresie od 5 -100 µm z możliwością jej całkowitego wyłączenia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Urządzenie musi posiadać przynajmniej 4 tryby pracy: - tryb tradycyjny - tryb automatyczny - ciągły - tryb cięcia pojedynczego - tryb krokowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wymagana regulacja prędkości w trybie pracy silnikowej w zakresie 0,5 - 420 mm/s | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Poziomy zakres ruchu głowicy min. 28 mm (+/-1 mm) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Pionowy zakres ruchu głowicy min 70 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Elektromechaniczne podprowadzenie preparatu z minimum dwoma różnymi prędkościami 300 µm/s oraz 900 µm/s | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | System szybkiej wymiany uchwytów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Uchwyt do kasetek standardowych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Uchwyt do żyletek mikrotomowych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0° oraz wskazaniami zmian położenia co 2° | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Dwa niezależne mechanizmy blokady ręcznego koła napędowego zarówno w trybie ręcznej jak i silnikowej (nie licząc wyłącznika awaryjnego) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa, którego użycie powoduje rozłączenie układów elektryczno-mechanicznych mikrotomu i natychmiastowe zatrzymanie pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Urządzenie wyposażone w elektroniczny czujnik wizualno-dźwiękowy, sygnalizujący osiągnięcie końca zakresu ruchu przy poziomym wysuwie lub cofaniu głowicy z preparatem podczas cięcia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Urządzenie wyposażone w wbudowany licznik skrawków | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20. | Czytelny wyświetlacz panelu sterowania wartości regulowanych parametrów pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21. | Możliwość późniejszej pełnej integracji z urządzeniem oświetlenia powierzchni roboczej oraz stereomikroskopu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.22. | Dwa opakowanie żyletek mikrotomowych Typu Feather R35 tj. 100 szt. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.23. | Płyta grzewcza o parametrach możliwość pracy w zakresie temp. od temp otoczenia do temp. 70(C praca w temp. powyżej 44(C sygnalizowana diodą świetlną czarna powierzchnia grzewcza o wysokich parametrach przewodnictwa cieplnego wymiary nie mniejsze od 30cm x 34cm (szer. x głęb) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.24. | Po zainstalowaniu, urządzenia kompletne, gotowe do pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.25. | Instrukcja obsługi w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.26. | Szkolenie dotyczące obsługi sprzętu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.27. | Pokrowce | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 29.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : ………………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | MIKROSKOP MONO – STEREOSKOPOWY ( zoom 20 x z wyposażeniem ) : |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mikroskopu monoskopowego z modułem sterującym o podanych poniżej parametrach minimalnych: | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.1 | Uchwyt głowicy optycznej i obiektywu umożliwiający obserwacje monoskopowe (jednoosiowe) oraz stereoskopowe w systemie teleskopowym (równoległe tory optyczne w obrębie układu zoom) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Statyw mikroskopu badawczego z układem zoom min. 20:1 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Płynna zmiana powiększeń typu zoom regulowana przy pomocy precyzyjnych silników krokowych, ustawiana za pomocą elektronicznego panela sterującego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Panel sterujący z wyświetlaczem cyfrowym pokazującym aktualnie ustawione powiększenie całkowite, pole widzenia oraz dającym możliwość zapamiętania dowolnego powiększenia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Całkowite powiększenie głowicy mikroskopu regulowane w zakresie od 0,75x-15x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Precyzyjny układ nastawiania ostrości przy pomocy silnika krokowego, ustawiany za pomocą elektronicznego panela sterującego, z możliwością zapamiętania oraz automatycznego ustawiania min. 2 wartości położenia w osi Z . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Korpus mikroskopu z systemem pankratycznym o aperturze min 0,144 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wbudowana, regulowana przysłona aperturowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Kodowany, obrotowy, uchwyt rewolwerowy z 6 pozycjami na min. 3 obiektywy, do pracy stereoskopowej oraz monoskopowej umożliwiający podłączenie światłowodu oświetleniowego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Zestaw obiektywów o podanych powiększeniach i parametrach nie gorszych niż: Obiektyw klasy Plan-Apochromat o powiększeniu 0,63x, rozdzielczości 36 - 271 linii/mm oraz odległości roboczej min. 80mm Obiektyw klasy Plan-Apochromat o powiększeniu 1,0x, rozdzielczości 57 - 429 linii/mm i odległości roboczej min. 60mm Obiektyw klasy Plan-Apochromat o powiększeniu 3,5x, rozdzielczości 198 - 1510 linii/mm i odległości roboczej min. 16mm, Obiektyw klasy Apochromat S o powiększeniu 0,3x, Obiektyw PLAN 0,5x, gwint M65, odległość robocza: 139, średnica zewnętrzna do montowania pierścienia LED: 66mm Obiektyw makro 100 mm ogniskowa, f/2,8 Odwzorowanie obrazu w rzeczywistym rozmiarze (1:1) Mocowanie EF 4-stopniowy hybrydowy stabilizator obrazu IS Ultradźwiękowy silnik autofokusa typu pierścieniowego USM Soczewka niskodyspersyjna Trzypozycyjny ogranicznik odległości 9-listkowa okrągła przysłona | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Tubus binokularny o kącie nachylenia 20º z regulacją odstępu między okularami | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Tubus wyposażony w wyjście do kamery o dwupozycyjnym podziale światła 100:0 / 0:100 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Okulary 10x o polu widzenia min. 23 mm, oba z korekcją dioptrii oraz muszlami ocznymi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Stolik skaningowy z możliwością przesuwu x, y z poziomu oprogramowania, a także za pomocą zewnętrznego joysticka (PIEZO 135x85) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Źródło zimnego światła o mocy min. 250W do światła przechodzącego Regulacja natężenia oświetlenia ze wskazaniem cyfrowym nastawionej wartości oraz ustawianym poziomem 3200K Wbudowana przysłona irysowa oraz filtr konwersyjny Stabilna podstawa do obserwacji w świetle przechodzącym z regulacją kąta padania światła, połączenie światłowodowe ze źródłem zimnego światła Możliwość obserwacji w tzw. świetle ukośnym dobrze obrazującym strukturę przestrzenną obiektu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Źródło zimnego światła o mocy min. 250W do światła odbitego Regulacja natężenia oświetlenia ze wskazaniem cyfrowym nastawionej wartości oraz ustawianym poziomem 3200K Światłowód dwuramienny typu gęsia szyja do generatora zimnego światła o mocy min. 250W Trzy oświetlacze pierścieniowe montowane jednocześnie do wszystkich obiektywów umożliwiające obserwacje obiektu bez zmiany oświetlenia Wbudowana przysłona irysowa oraz filtr konwersyjny Połączenie światłowodowe rewolweru obiektywowego ze źródłem zimnego światła | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Zewnętrzny panel sterujący łączący za pomocą kabla USB mikroskop z zestawem komputerowym – sterowanie funkcjami mikroskopu z poziomu oprogramowania: przesuw mikroskopu w osi Z (ogniskowanie), płynna zmiana powiększenia głowicy, zmiana natężenia świecenia oraz włączanie i wyłączanie obu oświetlaczy halogenowych. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Zewnętrzna stacja dokująca ze śrubą mikro/mikrometryczną oraz przyciskami do automatycznej zmiany powiększenia głowicy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Cyfrowa kamera kolorowa z gwintem C: Rozdzielczość rzeczywista min. 5 mln. pikseli Głębia koloru – 36 bitów Wielkość elementu CCD min. 2/3” Wbudowane chłodzenie w układzie Peltier Czasy ekspozycji regulowany w zakresie: min. 1ms – 60s Funkcja binning od 1x1 do 10x10 Podłączenie do komputera za pomocą złącza FireWire/IEEE 1394 Zestaw łączników do podłączenia kamery do mikroskopu, bez dodatkowej optyki Pole widzenia dla proponowanej kamery z adaptacją dla obiektywu Plan-Apochromat o powiększeniu 0,63x min. 30 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20 | Cyfrowa lustrzanka z zestawem łączników do podłączenia aparatu do mikroskopu : Rozdzielczość matrycy min. 18 mln. pikseli Zakres czułości minimum do ISO 12800 minimum19 krzyżowych pól AF posiadających możliwość grupowania Przelicznik obiektywowy 1,6x w stosunku do pełnej klatki, Mocowanie obiektywu EF, EF-S Wizjer ze stuprocentowym pokryciem i powiększeniem 1,0x Możliwość zamontowania transmitera zapewniającego bezprzewodowe przesyłanie wykonywanych na bieżąco zdjęć na zdalne serwery (protokół FTP), dysk twardy komputera, czy też na inne, szybkie nośniki pamięci zewnętrznej (USB 2.0). Szybkość zdjęć min 8 klatki/s Wyświetlacz min. 3” Rozdzielczość wyświetlacza min 920000 pikseli Możliwość nagrywania filmów Full HD 1080 2 Karty pamięci CF 32Gb High Speed - kompatybilne z aparatem (prędkość zapisu min. 30 MB/s.) Dedykowany Batery Gripp z kompletem odpowiednich akumulatorków (2 akumulatorki) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21 | Urządzenie do archiwizowania fotografii - backup i podgląd zawartości kart pamięci bez komputera i zewnętrznego zasilania o parametrach nie gorszych niż: Pojemność min 500Gb (2,5”) Kopia 2GB w ciągu 1 minuty z pełną weryfikacją danych. 3.2" kolorowy ekran LCD wyświetlający obrazy JPEG & RAW. Prawdziwie szybkie dekodowanie obrazów RAW. Obsługa wszelkich typów RAW. Nielimitowana pojemność dysków SATA (120~500GB & przyszłe). Wyjątkowo wydajna bateria (backup aż do 250GB na baterii). Kopiowanie bezpośrednio z 14 różnych typów kart pamięci. Obsługa przyrostowego archiwizowania. Inteligentny monitoring kondycji twardego dysku S.M.A.R.T. Narzędzia do ratowania danych z kart pamięci. Indywidualizacja obsługi za pomocą skryptów programowalnych przez użytkownika. Ekstremalnie wysoka prędkość transferu USB (32MB/s). Backup z wszelkich urządzeń USB poprzez USB OTG Kabel USB OTG Lustrzana kopia/synchronizacja danych z drugim napędem. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.22. | Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu współpracujące z systemem MS Windows 95/98/NT/2000/XP Windows 7 Professional 32/64 bit | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.23. | Pakiet oprogramowania pochodzący od tego samego producenta, co mikroskop oraz kamera zapewniający podgląd obrazu w trybie „on-line” na komputerze oraz rejestrację obrazu Oprogramowanie powinno być zaopatrzone w przenośny klucz kodowy na dżinglu (na USB),co umożliwiałoby pracę na drugim komputerze po przeniesieniu klucza oraz: Możliwość automatycznego wyskalowania wszystkich obiektywów i pomiarów w skali rzeczywistej Automatyczne zapisywanie danych dotyczących obecnego powiększenia bez udziału osoby obsługującej Możliwość rejestracji obrazu w trybie kolorowym lub monochromatycznym Funkcje poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma, balans bieli, wygaszanie tła, funkcja wygładzania/wyostrzania Import oraz eksport obrazów w standardowych rozszerzeniach (jpg, jpeg, tif, tiff itp.), Możliwość importowania i analizy zdjęć wykonanych innym sprzętem Opis obrazów: tekst, strzałki, wskaźniki, skala pomiarowa Funkcje pomiarowe: zliczanie obiektów, pomiar długości, obwodu, powierzchni, kąta nachylenia Poszczególne funkcje mierzenia powinny umożliwiać nieograniczoną ilość pomiarów po jednokrotnym wybraniu danej funkcji Tworzenie raportów i podstawowej statystyki, Przygotowywanie zdjęć i opisów do wydruku Oprogramowanie sterujące przesuwem w osiach x, y, z Pakiet do ręcznego i automatyczne składania dużego obrazu z kilku rejestrowanych kolejno obrazów (panorama, mozaika) Automatyczna akwizycja obrazów z różnych płaszczyzn ostrości i ich złożenia w obraz wynikowy, Rekonstrukcja obrazów 3D, Automatyczna akwizycja obrazów w określonych przez użytkownika interwałach czasowych, Dokonywanie nagrań krótkich sekwencji video | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.24. | Moduł sterujący systemem, współpracujący z oprogramowaniem kamery do akwizycji i archiwizacji obrazów, o min. parametrach: Platforma Intel LGA 1156 Core i5 2,66 GHz, karta grafiki ATI Radeon HD 5770 1024 MB wyjście DVI, HDMI, wyjście TV; PCI-Express x16np Kingston KVR1333D3N9k2/4Gb z możliwością rozbudowy do 8 GB HDD min 2 x 500GB Seagate 16MB, Nagrywarka Asus DRW-24B1 st Sata+ oprogramowanie Nagrywarka Blu - ray Karta sieciowa 10/100/1000 na płycie Interfejs FireWire min 2x, Interfejs SATA min 2x, USB2.0 minimum 10sztuk w tym 2 z przodu obudowy, Zasilacz Chieftec CFT-650-14CS (Pentagram, Tagen) Obudowa Thermaltek/Akasa/Chieftec Bezprzewodowa Logitech ergonomiczna mysz i klawiatura, Dysk zewnętrzny min 1Tb z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowej posiadajacy wyjścia: USB 2.0 FireWire (IEEE-1394) eSATA Windows 7 Professional 32/64 bit PL OEM (nośnik) UPS min. 500W Monitor ekran 24" z kapturem do monitorów panoramicznych, kodowanie koloru 10 bitów na kanał Rozdzielczość 1920x1200 Stabilizacja podświetlania ekranu Wyświetlacz PVA Matowa powierzchnia ekranu Czujnik oświetlenia Opcjonalny kaptur przeciwsłoneczny Szeroka przestrzeń barwna Jaskrawość maksymalna 300 cd/m^2 Jaskrawość kalibracyjna 80cd/m^2 Kontrast maksymalny 1000:1 Kontrast obrazu przy jaskrawości kalibracyjnej 400:1 Odchyłka dE<4 Wejście USB Firmowe przewody sygnałowe w komplecie kolor czarny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.25 | Wyposażenie mikroskopu wraz z oprzyrządowaniem musi być kompletne i gotowe do pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.26 | Szkiełko kalibracyjne z podziałką | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.27 | Pokrowce na mikroskop, komputer oraz monitor | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.28 | Instrukcja obsługi i oprogramowania w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.29 | Szkolenie dotyczące obsługi sprzętu i oprogramowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 30.

Przedmiot zamówienia : ...........................................................................................................................

.

Producent : ................................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIKROSKOP Z KONTRASTEM NORMAŃSKIEGO Z WYPOSAŻENIEM : |
| 1.1 | Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mikroskopu badawczego do obserwacji w świetle przechodzącym z kontrastem Nomarskiego z modułem sterującym o podanych poniżej parametrach minimalnych : | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Długość optyczna obiektywów – 45 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Stabilna baza mikroskopu w kształcie litery Y | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Wbudowane filtry światła dziennego, dwa filtry neutralne, miejsce na dodatkowy filtr | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Wbudowany zasilacz 100 W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Lampa halogenowa 100W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Nasadka binokularowa z fototubusem, nachylenie 30°, regulacja rozstawu okularów 50-76 mm, regulacja dioptryczna +/- 5 w lewym tubusie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Zwrotnica podziały światła okulary/fototubus trójpozycyjna 100/0, 20/80, 0/100 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Okulary szerokopolowe FN 22, powiększeniu 10x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Mechaniczny stolik przedmiotowy z bezzębatkowym machanizmem ruchów krzyżowych, ceramiczna powłoka powierzchni roboczej, obrotowy w zakresie 250°, lewostronne i nisko położone pokrętła napędowe, osłonięty mechanizm oporowy ruchów krzyżowych, zakres ruchów krzyżowych 76x52mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Uniwersalny kondensor achromatyczny/aplanatyczny z 8 pozycyjną tarczą, uchylne ramię soczewki czołowej, sucha soczewka czołowa, apertura numeryczna 1,4/0,9 dla powiększeń 2x-100x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Obiektywy o podobnych powiększeniach lecz parametrach nie gorszych niż: Obiektyw 2x Plan Apochromat. Odległość robocza 6,2 mm, apertura numeryczna 0,08, do szkiełek nakrywkowych dowolnej grubości Obiektyw 4x Uniwersal Plan Fluor Odległość robocza 17 mm, apertura numeryczna 0,13, do szkiełek nakrywkowych dowolnej grubości Obiektyw 10x Uniwersal Plan Super Apochromat. Odległość robocza 10 mm, apertura numeryczna 0,3, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17 mm Obiektyw 20x Uniwersal Plan Super Apochromat. Odległość robocza 2,1 mm, apertura numeryczna 0,5, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17 mm Obiektyw 40x Uniwersal Plan Super Apochromat. Odległość robocza 0,51mm, apertura numeryczna 0,75, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17 mm Obiektyw 60x Universal Plan Fluorite Odległość robocza 0,2mm, apertura numeryczna 0,9, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,11 – 0,23 mm Obiektyw 100x oil Universal Plan Fluorite Odległość robocza 0,2mm, apertura numeryczna 1,3, korekcja na szkiełko nakrywkowe 0,17 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Kompletne wyposażenie do kontrastu Nomarskiego dla obiektywów od 10x do 100x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Adaptacja do kamery z gwintem C, faktor 0,63x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | SYSTEM DO AKWIZYCJI I ANALIZY OBRAZU / CYFROWA LUSTRZANKA Z ZESTAWEM ŁĄCZNIKÓW : |
| 1.15. | Kamera cyfrowa o parametrach nie gorszych niż: Rozdzielczość rzeczywista min. 5 mln. pikseli (2560 x 1920 pixeli) Binning: 2x, 3x,4x Wielkość piksela: 3.40 x 3.40 µm Powierzchnia efektywna: 9,74 x 7,96 mm Wielkość chipa: 9,74 x 7,96 mm (2/3”) Zakres dynamiki: 3 x 12 bitów Czas ekspozycji: 1 ms do 16 s Czas odświeżania: 32 fps w trybie binning 4x24 fps w trybie ustawiania ostrości 8,4 fps przy najwyższej rozdzielczości Tryb monochromatyczny Mocowanie: standard C-mount PC-interface: FireWire™ (IEEE 1394) Cyfrowa lustrzanka z zestawem łączników do podłączenia aparatu do mikroskopu : Rozdzielczość efektywna matrycy min. 16 mln. pikseli Mocowanie obiektywu EF, Zakres czułości minimum od 100 do 12800 ISO z możliwością rozszerzenia od 50 do102400 ISO Minimum 45 polowy AF w tym 39 czujników typu krzyżowego o czułści f/2,8, Przelicznik obiektywowy 1,3x w stosunku do pełnej klatki, Zintegrowany system czyszczący z powłokami fluorytowymi, Możliwość zamontowania transmitera zapewniającego bezprzewodowe przesyłanie wykonywanych na bieżąco zdjęć na zdalne serwery (protokół FTP), dysk twardy komputera, czy też na inne, szybkie nośniki pamięci zewnętrznej (USB 2.0). Szybkość zdjęć min 10 klatki/s Wyświetlacz min. 3-calowy LCD Clear View II Tryb Live View umożliwiający obserwacje na żywo Rozdzielczość wyświetlacza min 920000 pikseli Możliwość nagrywania filmów Full HD 1080 1920 x 1080 (29,97; 25; 23,976 kl./s) 1280 x 720 (59,94; 50 kl./s) 640 x 480 (59,94; 50 kl./s) 2 Karty pamięci CF 32Gb High Speed - prędkością zapisu min. 30 MB/s. i kompatybilna z aparatem 2 Karty pamięci SD 16Gb High Speed - prędkością zapisu min. 30 MB/s. i kompatybilne z aparatem Dodatkowy dedykowany akumulator | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu współpracujące z systemem MS Windows 95/98/NT/2000/XP Windows 7 Professional 32/64 bit Funkcje oprogramowania: Oprogramowanie powinno być zaopatrzone w przenośny klucz kodowy na dżinglu (na USB),co umożliwiałoby pracę na drugim komputerze po przeniesieniu klucza oraz: Rejestracja – interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, funkcja autofokus, moduł FIS, EFI, MIA Wyświetlanie obrazu – równoległe wyświetlanie wielu obrazów na ekranie, wsparcie dla dwóch wyświetlaczy, udostępnianie obrazu w sieci lokalnej z poziomu przeglądarki internetowej, Możliwość automatycznego i ręcznego tworzenia tzw. mozaiki, perspektywy z wykonanych pojedynczych zdjęć Wyświetlanie przekrojów obiektów trójwymiarowych, Zapis obrazów w rozbudowanej bazie danych ułatwiającej zarządzanie mikrofotografiami i ich archiwizację, Możliwość zapisywania obrazów w wielu formatach w tym min. w JPEG oraz bezstratnym TIFF, Przetwarzanie obrazu – dostępne filtry wyostrzania, rozmycia i redukcji szumów, edycja kanałów RGB/HSI/RGB studio Możliwość importowania i wykonywania pomiarów wykonanych innym sprzętem Możliwość wykonywania podstawowych i zaawansowanych pomiarów morfometrycznych, analizy fazowej, definiowanie obszarów zainteresowania (ROI), Możliwość analizy statystycznej wykonanych pomiarów i zapisywanie w formacie .xls Możliwość nagrywania krótkich sekwencji video, Możliwość nagrywania sekwencji video w dowolnych interwałach czasowych i łaczenia ich w krótki film w formacie .avi Możliwość instalacji dodatkowych modułów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Moduł sterujący systemem, współpracujący z oprogramowaniem kamery do akwizycji i archiwizacji obrazów, o min. parametrach: Platforma Intel LGA 1156 Core i5 2,66 GHz, karta grafiki ATI Radeon HD 5770 1024 MB wyjście DVI, HDMI, wyjście TV; PCI-Express x16np Kingston KVR1333D3N9k2/4Gb z możliwością rozbudowy do 8 GB HDD min 2 x 500GB Seagate 16MB, Nagrywarka Asus DRW-24B1 st Sata+ oprogramowanie Nagrywarka Blu - ray Karta sieciowa 10/100/1000 na płycie Interfejs FireWire min 2x, Interfejs SATA min 2x, USB2.0 minimum 10sztuk w tym 2 z przodu obudowy, Zasilacz Chieftec CFT-650-14CS (Pentagram, Tagen) Obudowa Thermaltek/Akasa/Chieftec Bezprzewodowa Logitech ergonomiczna mysz i klawiatura, Dysk zewnętrzny min 1Tb z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowej posiadajacy wyjścia: USB 2.0 FireWire (IEEE-1394) eSATA Windows 7 Professional 32/64 bit PL OEM (nośnik) UPS min. 500W Monitor ekran 24" z kapturem do monitorów panoramicznych, kodowanie koloru 10 bitów na kanał Rozdzielczość 1920x1200 Stabilizacja podświetlania ekranu Wyświetlacz PVA Matowa powierzchnia ekranu Czujnik oświetlenia Opcjonalny kaptur przeciwsłoneczny Szeroka przestrzeń barwna Jaskrawość maksymalna 300 cd/m^2 Jaskrawość kalibracyjna 80cd/m^2 Kontrast maksymalny 1000:1 Kontrast obrazu przy jaskrawości kalibracyjnej 400:1 Odchyłka dE<4 Wejście USB Firmowe przewody sygnałowe w komplecie Kolor czarny Kalibrator do monitora | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Wyposażenie mikroskopu musi być kompletne i gotowe do pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Szkiełko kalibracyjne z podziałką | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20. | Pokrowce na mikroskop, komputer oraz monitor | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21. | Instrukcja obsługi w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.22. | Szkolenie dotyczące obsługi sprzętu i oprogramowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 31.

Przedmiot zamówienia : ...........................................................................................................................

.

Producent : ................................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIKROSKOP STEREOSKOPOWY ( zoom 20 x z wyposażeniem ): |
| 1.1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mikroskopu stereoskopowego z modułem sterującym o podanych poniżej parametrach minimalnych: | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Uchwyt głowicy optycznej i obiektywu umożliwiający obserwacje monoskopowe (jednoosiowe) oraz stereoskopowe w systemie teleskopowym (równoległe tory optyczne w obrębie układu zoom) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Statyw mikroskopu badawczego z układem zoom min. 20:1 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Płynna zmiana powiększeń typu zoom | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi śrubami mikro/makrometrycznymi położonymi z obu stron statywu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Całkowite powiększenie głowicy mikroskopu regulowane w zakresie od 0,75x-15x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Korpus mikroskopu z systemem pankratycznym o aperturze min 0,144 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Wbudowana, regulowana przysłona aperturowa | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Obrotowy, kodowany uchwyt rewolwerowy z 6 pozycjami na min. 3 obiektywy, do pracy stereoskopowej oraz monoskopowej umożliwiający podłączenie światłowodu oświetleniowego | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Obiektywy o danych powiększeniach lecz o parametrach nie gorszych niż: Obiektyw klasy Plan-Apochromat o powiększeniu 0,63x, rozdzielczości 36 - 271 linii/mm oraz odległości roboczej min. 80mm Obiektyw klasy Plan-Apochromat o powiększeniu 3,5x, rozdzielczości 198 - 1510 linii/mm i odległości roboczej min. 16mm z odpowiednim adapterem Obiektyw klasy Apochromat S o powiększeniu 0,3x, Obiektyw PLAN 0,5x, gwint M65, odległość robocza: 139, średnica zewnętrzna do montowania pierścienia LED: 66mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Tubus binokularny o kącie nachylenia 20º z regulacją odstępu między okularami | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Okulary 10x o polu widzenia min. 23 mm, oba z korekcją dioptrii oraz muszlami ocznymi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Tubus wyposażony w wyjście do kamery o dwupozycyjnym podziale światła 100:0 / 0:100 | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Uchwyt na preparaty | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Źródło zimnego światła o mocy min. 250W do światła przechodzącego Regulacja natężenia oświetlenia ze wskazaniem cyfrowym nastawionej wartości oraz ustawianym poziomem 3200K Wbudowana przysłona irysowa oraz filtr konwersyjny Stabilna podstawa do obserwacji w świetle przechodzącym z regulacją kąta padania światła, połączenie światłowodowe ze źródłem zimnego światła Możliwość obserwacji w tzw. świetle ukośnym dobrze obrazującym strukturę przestrzenną obiektu | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Źródło zimnego światła o mocy min. 250W do światła odbitego Regulacja natężenia oświetlenia ze wskazaniem cyfrowym nastawionej wartości oraz ustawianym poziomem 3200K Światłowód dwuramienny typu gęsia szyja do generatora zimnego światła o mocy min. 250W Trzy oświetlacze pierścieniowe montowane jednocześnie do wszystkich obiektywów umożliwiające obserwacje obiektu bez zmiany oświetlenia Wbudowana przysłona irysowa oraz filtr konwersyjny Połączenie światłowodowe rewolwera obiektywowego ze źródłem zimnego światła | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Cyfrowa kamera kolorowa z gwintem C: Rozdzielczość rzeczywista min. 5 mln. pikseli Głębia koloru – 36 bitów Wielkość elementu CCD min. 2/3” Czasy ekspozycji regulawany w zakresie: min. 1ms – 60s Podłączenie do komputera za pomocą złącza FireWire/IEEE 1394 Zestaw łączników do podłączenia kamery do mikroskopu, bez dodatkowej optyki | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu współpracujące z systemem MS Windows 95/98/NT/2000/XP Windows 7 Professional 32/64 bit Pakiet oprogramowania pochodzący od tego samego producenta, co mikroskop oraz kamera zapewniający podglądu obrazu w trybie „on-line” na komputerze oraz rejestrację obrazu Oprogramowanie powinno być zaopatrzone w przenośny klucz kodowy na dżinglu (na USB) co umożliwiałoby pracę na drugim komputerze po przeniesieniu klucza, oraz: Automatyczne zapisywanie danych dotyczących obecnego powiększenia bez udziału osoby obsługującej Możliwość rejestracji obrazu w trybie kolorowym lub monochromatycznym Funkcje poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma, balans bieli, wygaszanie tła, funkcja wygładzania/wyostrzania Import oraz eksport obrazów w standardowych rozszerzeniach (jpg, jpeg, tif, tiff itp.), Możliwość importowania i analizy zdjęć wykonanych innym sprzętem Opis obrazów: tekst, strzałki, wskaźniki, skala pomiarowa Funkcje pomiarowe: zliczanie obiektów, pomiar długości, obwodu, powierzchni, kąta nachylenia Poszczególne funkcje mierzenia powinny umożliwiać nieograniczoną ilość pomiarów po jednokrotnym wybraniu danej funkcji Tworzenie raportów i podstawowej statystyki, Przygotowywanie zdjęć i opisów do wydruku Pakiet do ręcznego i automatyczne składania dużego obrazu z kilku rejestrowanych kolejno obrazów (panorama) Manualna akwizycja obrazów z różnych płaszczyzn ostrości i ich złożenia w obraz wynikowy, Rekonstrukcja obrazów 3D, Automatyczna akwizycja obrazów w określonych przez użytkownika interwałach czasowych, Dokonywanie nagrań krótkich sekwencji video |  |  |
|  | Moduł sterujący systemem, współpracujący z oprogramowaniem kamery do akwizycji i archiwizacji obrazów, o min. parametrach: Platforma Intel LGA 1156 Core i5 2,66 GHz, karta grafiki ATI Radeon HD 5770 1024 MB wyjście DVI, HDMI, wyjście TV; PCI-Express x16np Kingston KVR1333D3N9k2/4Gb z możliwością rozbudowy do 8 GB HDD min 2 x 500GB Seagate 16MB, Nagrywarka Asus DRW-24B1 st Sata+ oprogramowanie Nagrywarka Blu - ray Karta sieciowa 10/100/1000 na płycie Interfejs FireWire min 2x, Interfejs SATA min 2x, USB2.0 minimum 10sztuk w tym 2 z przodu obudowy, Zasilacz Chieftec CFT-650-14CS (Pentagram, Tagen) Obudowa Thermaltek/Akasa/Chieftec Bezprzewodowa Logitech ergonomiczna mysz i klawiatura, Dysk zewnętrzny min 1Tb z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowej posiadajacy wyjścia: USB 2.0 FireWire (IEEE-1394) eSATA Windows 7 Professional 32/64 bit PL OEM (nośnik) UPS min. 500W Monitor ekran 24" z kapturem do monitorów panoramicznych, kodowanie koloru 10 bitów na kanał Rozdzielczość 1920x1200 Stabilizacja podświetlania ekranu Wyświetlacz PVA Matowa powierzchnia ekranu Czujnik oświetlenia Opcjonalny kaptur przeciwsłoneczny Szeroka przestrzeń barwna Jaskrawość maksymalna 300 cd/m^2 Jaskrawość kalibracyjna 80cd/m^2 Kontrast maksymalny 1000:1 Kontrast obrazu przy jaskrawości kalibracyjnej 400:1 - Odchyłka dE<4 - Wejście USB - Firmowe przewody sygnałowe w komplecie kolor czarny |  |  |
|  | Wyposażenie mikroskopu wraz z wyposażeniem musi być kompletne i gotowe do pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Pokrowce na mikroskop, komputer oraz monitor | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Szkiełko kalibracyjne z podziałką | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Instrukcja obsługi i oprogramowania w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Szkolenie dotyczące obsługi sprzętu i oprogramowania | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………

CZEŚĆ NR 32.

Przedmiot zamówienia : ...........................................................................................................................

.

Producent : ................................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIKROSKOP STEREOSKOPOWY ( zoom 16 x z wyposażeniem ): |
| 1.1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mikroskopu stereoskopowego z modułem sterującym i wyposażeniem o podanych poniżej parametrach minimalnych: | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Mikroskop w systemie galileańskim, zakres zoomu min 16:1 Zakres powiększeń z oferowanym wyposażeniem – 3,5x – 184x | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Przesłona aperturowa Zespół ogniskowania ze współosiowymi pokrętłami zgrubnej i dokładnej regulacji. Zakres ogniskowania min.80 mm, obciążenie maksymalne 20kg Nasadka dwuoczna z fototubusem o kącie pochylenia 30° do mikroskopów stereo; obraz nieodwrócony; liczba polowa 22, regulacja międzyźreniczna 51-76 mm (typu Siedentopf). Zwrotnica podziału światła dwupozycyjna (100:0/0:100%). Nakładki ochronne na okulary. Okular o powiększeniu 10x , liczba polowa (FN) 22, regulacja dioptryjna w zakresie -8 do +5, możliwość montażu mikrometrycznej płytki ogniskowej o średnicy 24mm i grubości 1,5mm; wykonany w technologii zgodnej z normą ESD | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Podstawa z oświetlaczem światła przechodzącego do jasnego pola (BF) i oświetlenia skośnego. Wbudowany zasilacz 6V, 30W z regulacja natężenia światła. W komplecie filtr światła dziennego, płytka szklana i kolumna 270 mm, klipsy do mocowania preparatów. Żarówka halogenowa 30W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Manualny dwupozycyjny rewolwer do obiektywów Mechanizm zatrzaskowy w pozycjach zgodnych z osią optyczną układu. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Obiektywy o podanych powiększeniach i parametrach nie gorszych niż: Obiektyw stereo klasy Plan Apochromat, parfokalny, bez dystorsji. Powiększenie 0,5x, apertura 0,075, odległość czołowa 70,5 mm. Obiektyw stereo klasy Plan Apochromat, parfokalny, bez dystorsji. Powiększenie 1,6x, apertura 0,24, odległość czołowa 30 mm. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Stolik xy o zakresie przesuwu min. 100x100 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Stolik chłodząco-grzejny w zakresie 0-40°C współpracujący z wyżej wymienionym stolikiem przesuwnym | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Adaptacja do kamery o faktorze 0,63x Pole widzenia dla proponowanych okularów min. 62mm Pole widzenia dla proponowanej kamery z adaptacją min. 39 mm | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
|  | Oświetlacz zewnętrzny Źródło światła zimnego z 24V/250W żarówką halogenową, elektroniczna (6-io stopniowa) i mechaniczna (5-cio stopniowa) regulacja intensywności światła, wyświetlacz LCD (wyświetla temperaturę barwową i informację o błędach) Dwuramienny, samonośny światłowód typu "gęsia szyja", średnica czynna 4,5mm, średnica końcówki 6mm, długość 600mm |  |  |
| 1.10. | System akwizycji i analizy obrazu Kamera cyfrowa o parametrach nie gorszych niż: Rozdzielczość rzeczywista: 2560 x 1920 pixeli Binning: 2x, 3x,4x Wielkość piksela: 3.40 x 3.40 µm Powierzchnia efektywna: 9,74 x 7,96 mm Wielkość chipa: 9,74 x 7,96 mm (2/3”) Zakres dynamiki: 3 x 12 bitów Czas ekspozycji: 1 ms do 16 s Czas odświeżania: 32 fps w trybie binning 4x24 fps w trybie ustawiania ostrości 8,4 fps przy najwyższej rozdzielczości Tryb monochromatyczny Mocowanie: standard C-mount PC-interface: FireWire™ (IEEE 1394) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Pakiet oprogramowania pochodzący od tego samego producenta, co mikroskop oraz kamera zapewniający podglądu obrazu w trybie „on-line” na komputerze oraz rejestrację obrazu Oprogramowanie powinno mieć przenośny klucz kodowy na dżinglu (na USB),oraz: Możliwość automatycznego wyskalowania wszystkich obiektywów i pomiarów w skali rzeczywistej Automatyczne zapisywanie danych dotyczących obecnego powiększenia bez udziału osoby obsługującej Możliwość rejestracji obrazu w trybie kolorowym lub monochromatycznym Funkcje poprawy kontrastu, jasności, korekcja gamma, balans bieli, wygaszanie tła, funkcja wygładzania/wyostrzania Import oraz eksport obrazów w standardowych rozszerzeniach (jpg, jpeg, tif, tiff, bmp itp.), Możliwość importowania i analizy zdjęć wykonanych innym sprzętem Opis obrazów: tekst, strzałki, wskaźniki, skala pomiarowa Funkcje pomiarowe: zliczanie obiektów, pomiar długości, obwodu, powierzchni, kąta nachylenia Poszczególne funkcje mierzenia powinny umożliwiać nieograniczoną ilość pomiarów po jednokrotnym wybraniu danej funkcji Tworzenie raportów i podstawowej statystyki, Przygotowywanie zdjęć i opisów do wydruku Pakiet do składania dużego obrazu z kilku rejestrowanych kolejno obrazów (panorama) Automatyczna akwizycja obrazów z różnych płaszczyzn ostrości i ich złożenia w obraz wynikowy, Rekonstrukcję obrazów 3D, Składanie ręczne i automatyczne obrazów z panoramy, Automatyczna akwizycja obrazów w określonych przez użytkownika interwałach czasowych, Dokonywanie nagrań krótkich sekwencji video i tworzenie z nich filmów avi | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Moduł sterujący systemem, współpracujący z oprogramowaniem kamery do akwizycji i archiwizacji obrazów, o min. parametrach: Platforma Intel LGA 1156 Core i5 2,66 GHz, karta grafiki ATI Radeon HD 5770 1024 MB wyjście DVI, HDMI, wyjście TV; PCI-Express x16np Kingston KVR1333D3N9k2/4Gb z możliwością rozbudowy do 8 GB HDD min 2 x 500GB Seagate 16MB, Nagrywarka Asus DRW-24B1 st Sata+ oprogramowanie Nagrywarka Blu - ray Karta sieciowa 10/100/1000 na płycie Interfejs FireWire min 2x, Interfejs SATA min 2x, USB2.0 minimum 10 sztuk w tym 2 z przodu obudowy, Zasilacz Chieftec CFT-650-14CS (Pentagram, Tagen) Obudowa Thermaltek/Akasa/Chieftec Bezprzewodowa Logitech ergonomiczna mysz i klawiatura, Dysk zewnętrzny min 1Tb z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowej posiadajacy wyjścia: USB 2.0 FireWire (IEEE-1394) eSATA Windows 7 Professional 32/64 bit PL OEM (nośnik) UPS min. 500W | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Monitor ekran 24" (3 sztuki) z kapturem do monitorów panoramicznych, Rozdzielczość 1920x1200 kodowanie koloru min 10 bitów na kanał Stabilizacja podświetlania ekranu Wyświetlacz PVA Matowa powierzchnia ekranu Czujnik oświetlenia Opcjonalny kaptur przeciwsłoneczny Szeroka przestrzeń barwna Jaskrawość maksymalna 300 cd/m^2 Jaskrawość kalibracyjna 80cd/m^2 Kontrast maksymalny 1000:1 Kontrast obrazu przy jaskrawości kalibracyjnej 400:1 Odchyłka dE<4 Wejście USB Firmowe przewody sygnałowe w komplecie kolor czarny | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14 | Wyposażenie mikroskopu musi być kompletne i gotowe do pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15 | Pokrowce na mikroskop, komputer oraz monitor | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16 | Instrukcja obsługi i oprogramowania w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 33.

Przedmiot zamówienia : ...........................................................................................................................

.

Producent : ................................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MULTIKOLORYMETR Z ODCZYNNIKAMI : |
| 1.1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż multikolorymetru z odczynnikami o podanych poniżej parametrach minimalnych: | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Źródło światła – 4 lampy tungstenowe, długości fal 420/525/575/610 nm Możliwość pomiaru 45 parametrów (patrz załączona tabela) Tabela: Aluminum 0.00 to 1.00 mg/L Alkalinity 0 to 500 mg/L Ammonia HR 0 to 100 mg/L Ammonia MR 0.00 to 10.00 mg/L Ammonia LR 0.00 to 3.00 mg/L Bromine 0.00 to 8.00 mg/L Calcium 0 to 400 mg/L • Chlorine Dioxide 0.00 to 2.00 mg/L Chlorine, Free 0.00 to 2.50 mg/L Chlorine, Total 0.00 to 3.50 mg/L Chromium VI HR 0 to 1000 μg/L Chromium VI LR 0 to 300 μg/L Color 0 to 500 PCU • • Copper HR 0.00 to 5.00 mg/L Copper LR 0 to 1000 μg/L Cyanide 0.000 to 0.200 mg/L Cyanuric Acid 0 to 80 mg/L Fluoride 0.00 to 2.00 mg/L Hardness (calcium) 0.00 to 2.70 mg/L Hardness (magnesium) 0.00 to 2.00 mg/L Hydrazine 0 to 400 μg/L • • Iodine 0.0 to 12.5 mg/L • Iron HR 0.00 to 5.00 mg/L Iron LR 0 to 400 μg/L Magnesium 0 to 150 mg/L • Manganese HR 0.0 to 20.0 mg/L • • Manganese LR 0 to 300 μg/L • • Molybdenum 0.0 to 40.0 mg/L Nickel HR 0.00 to 7.00 g/L Nickel LR 0.000 mg/L to 1.000 mg/L Nitrate 0.0 to 30.0 mg/L Nitrite HR 0 to 150 mg/L Nitrite LR 0.00 to 0.35 mg/L Oxygen, Dissolved (DO) 0.0 to 10.0 mg/L Ozone 0.00 to 2.00 mg/L pH 6.5 to 8.5 pH Phosphate HR 0.0 to 30.0 mg/L Phosphate LR 0.00 to 2.50 mg/L Phosphorus 0.0 to 15.0 mg/L Potassium HR 20 to 200 mg/L Potassium MR 10 to 100 mg/L Potassium LR 0.0 to 20.0 mg/L Silica 0.00 to 2.00 mg/L Silver 0.000 to 1.000 mg/L Sulfate 0 to 150 mg/L Zinc 0.00 to 3.00 mg/L Zasilanie bateryjne oraz zasilacz 12V Złącze USB, program | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Wyposażenie miernika: kuwety pomiarowe (3szt.) zasilacz 12V oraz baterie testy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | 100 testów na następujące odczynniki: Copper HR - 0.00 to 5.00 mg/L Copper LR - 0 to 1000 μg/L Manganese HR 0,0 to 20,0mg/L Iron HR 0,00 to 5,00mg/L | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Po 100 testów do każdego miernika na następujące odczynniki: Ammonia MR 0.00 to 10.00 mg/L Iron LR 0 to 400 μg/L Phosphorus 0.0 to 15.0 mg/L Phosphate HR 0,0 -30 mg/L Phosphate LR 0,0 -2,5 mg/L pH 6,5 to 8,5 pH | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Po 200 testów do każdego miernika na następujące odczynniki: Ammonia LR 0.00 to 3.00 mg/L Nitrate 0.0 to 30.0 mg/L Nitrite LR 0.00 to 0.35 mg/L | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Wyposażenie multikolorymetru musi być kompletne i gotowe do pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Pokrowce | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 34.

Przedmiot zamówienia : ...........................................................................................................................

.

Producent : ................................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRZENOŚNE TLENOMIERZE Z FUNKCJĄ REJESTRACJI DANYCH ( REJESTRATOR TLENU ): |
| 1.1. | Pomiar parametru ppm (mg/l), % nasycenia, temperatura (°C lub °F), kompensacja zasolenia | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.2. | Wyświetlacz LCD graficzny, duży, łatwy do odczytu. Regulacja podświetlania. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.3. | Typ sondy: Komora galwaniczna, samopolaryzująca, samokompensująca temperaturę | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.4. | Długość kabla: Standardowo 3m.. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.5. | Temperatura pracy: Sonda: -5 do +45°C, miernik: -20 do +60°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.6. | Obudowa (miernik): Wytrzymuje chwilowe zanurzenie do 5m pod wodę. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.7. | Zakres pomiarowy: 0...60.0 ppm (mg/l) oraz 0...600% nasycenia. Automatyczna kompensacja temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego. Ręczna kompensacja zasolenia. W temperaturze -5 do +45°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.8. | Kompensacja zas.: 0 - 59 ppt zasolenia (ustawiane ręcznie). | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.9. | Dokładność: W zależności od dokładności kalibracji. Za zwyczaj lepsza niż ±1% wartości mierzonej, ±1 cyfra przy standardowym zakresie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.10. | Powtarzalność: zazwyczaj lepsza niż ±0,5 % wartości mierzonej. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.11. | Czas odpowiedzi: 90% zakresu w ciągu 20 sekund w wodzie. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.12. | Dokładność pomiaru temperatury:±0,2°C. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.13. | Pojemność pamięci: Ponad 3 000 kompletów informacji (mg/l, %nas, temperatury, zdarzenia) | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.14. | Możliwe interwały czasowe zapisywania danych:10, 60 sek, 5, 15, 30, 60 min | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.15. | Autodiagnostyka: Funkcji sondy, funkcji miernika, kabla, baterii. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.16. | Żywotność baterii: Około 2 lat przy użytkowaniu 1 godz. dziennie, lub 5 miesięcy przy użytkowaniu po 8 godz. Dziennie | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.17. | Wyposażenie standardowe: Membrany i O-ringi, elektrolit, czyścik do katody, torba przenośna. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.18. | Stacja dokująca (3 sztuki) z oprogramowaniem umożliwiająca przesyłanie przez port USB danych z miernika do komputera | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.19. | Zestaw naprawczy: Elektrolit 2x0,5dm3 Zestaw 20 membran i o-ringów do sond | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.20. | Wyposażenie miernika musi być kompletne i gotowe do pracy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 1.21. | Instrukcja obsługi i oprogramowania w języku polskim | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 35.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ANALIZATOR TN TOC : |
| 1.1. | Analizator azotu i węgla organicznego z autosamplerem 32 pozycyjnym ( do pr. Stałych ), autosampler do próbek stałych, dedykowana waga analityczna, autosampler dla cieczy ( 8 pozycyjny ), zestaw materiałów eksploatacyjnych, pakiet walidacyjny. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | KOMPUTER I DRUKARKA : |
| 2.1. | Procesor jednordzeniowy IV 3.0 GHz, 80 Gb HD, 512 MB wraz z 2 portami COM i adapter dla myszy PS/2, Windows XP Prof., Engel.,min. 1 slot PCI wolny 17” Monitor z płaskim ekranem, Office konfiguracja oprogramowania i PC, Drukarka kolorowa, kabel do drukarki . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚC NR 36 
zgodnie ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
z dnia 29.04.2010 r. została usunięta .

CZEŚĆ NR 37.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ANALIZATOR BIOGAZU : |
| 1.1. | Analiza CH4 (IR) 0 – 100% Analiza CO2 ( IR)0 – 100 % Analiza O2 0 – 25% Analiza H2S 0 – 5000 ppm Analiza NH30 – 1000 ppm Analiza NO20 – 20 ppm Analiza SO2 0 – 100 ppm Analiza H2 0 – 1000 ppm Wartość DGW 0 – 100 % Ciśnienie statyczne ±400 mbar Pomiar ciśnienia atmosferycznego 800 – 1200 mbar Pomiar wielkości przepływu + 180 do – 60I/h ± 0,1 I/h ± 3000 Pa wejście dla anemometru rozdzielczość 0,01 m/s wejście dla czujnika temperatury : -10 – 100oC, anometr wiatraczkowy 0,07 – 40,0 m / s; czujnik temperatury : - 10 do + 100oC | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 38.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | PRZENOŚNE LABORATORIUM WODY PITNEJ I ŚCIEKÓW : |
| 1. | SPEKTROFOTOMETR : |
| 1.1. | Zakres długości fali : 190 – 1100 nm, spektralna szerokość wiązki : 2 nm; dokładność długości fali : +/- 1 nm, kalibracja automatyczna, ponad 200 wstępnie zaprogramowanych matod, transfer danych przez chip USB, ekran dotykowy . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |
| 2. | TERMOSTAT WYSOKOTEMPERATUROWY : |
| 2.1. | Blok grzejny z techniką HSD ( High – Speed – Digestion )do ekstremalnie szybkiej mineralizacji prób na 12 testów kuwetowych lub naczyń reakcyjnych, specjalna obudowa ze zintegrowaną blokadą bezpieczeństwa, cyfrowy wyświetlacz czasu i temperatury, stałe programy ( 100oC, 150oC, 148oC ) dla testów ( AOX, ChZT, azot ogólny, fosfor ogólny, chrom, OWO, roztwarzanie metali w postaci związków kompleksowych, itp. ) możliwość oprogramowania w zakresie temperatur 40 – 150oC jak też przedziałów czasu od 5 – 240 minut; możliwość zapamiętania do 9 własnych metod mineralizacji , możliwość szybkiego oznaczania ChZT; podwójny system wentylacji . |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 39.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ANALIZATOR NATĘŻENIA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO : |
| 1.1. | Pasmo częstotliwości : 1000 kHz, 2 GHz, podświetlany ekran LCD ( 192 x 192 punktów ) odwzorowanie na ekranie jednocześnie do 160 kanałów częstotliwościowych, wbudowany częstościomierz i głośnik. Wszystkie funkce dostępne programowo z menu rozwijanego na ekranie, zlącze do współpracy z komputerem klasy PC i drukarką, zasilanie bateryjne, możliwość pracy ciągłej, antena ( odbiorcza ), futerał, kabel RS – 232C, dyskietka demo na PC, opcjonalny przełącznik impedancji 75□□/50□, tłumik 20dB/40 dB, złącze F – BNC, zasilacz sieciowy, drukarka miniaturowa, wtyk samochodowy, moduł akumulatorowy . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 40.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIKROFALOWY SYSTEM DO OZNACZANIA WILGOTNOŚCI : |
| 1.1. | Mikrofalowy piec o mocy 300W do wyznaczenia zawartości suchej masy wbudowana waga w zakresie do 50 kg, wbudowana drukaraka, wewnętrzny interface do programowania pracy wraz zzapamiętanymi metodykami, zestaw startowy ( pady, szpatułki itp. ), pomiar zawartości suchej masy w czasie do 2 minut, bibuły kwadratowe 10 cm ( 400 sztuk ) . | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 41.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DEZINTEGRATOR ULTRADŹWIĘKOWY : |
| 1.1. | generator drgań, konwerter, wielkość próbki (zależnie od użytej końcówki): od 250 μl do kilku litrów. końcówkę tytanowa z wymiennym zakończeniem o średnicy13 mm do próbek o zalecanej objętości od 10 do 250 ml, Moc: 500 W (VC 505) lub 750 W (VC 750), Częstotliwość: 20 kHz. Amplituda drgań regulowana w zakresie od 20 do 100 % amplitudy znamionowej końcówki. Mikroprocesorowy sterownik zapewniający wysoką precyzję i powtarzalność ustawień. Programowana praca impulsowa (pulser) z niezależnie ustawianymi czasami: impulsu (od 1 do 59 sek.) i przerwy (od 1 do 59 sek).Programowany czas pracy (timer) od 1 sek. do 10 godzin. Alfanumeryczny wyświetlacz ciekłokrystaliczny prezentujący w czasie rzeczywistym: ustawienia sterownika, (pulser, timer, amplituda), moc w watach dostarczana do końcówki, energię w Joulach dostarczona do końcówki, czas trwania procesu i czas pozostały do jego zakończenia. Automatyczne strojenie układu rezonansowego zapewniające optymalna prace układu generacji drgań niezależnie od zmieniających się warunków pracy (zmiana temperatury próbki, zużycie się końcówki). Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy chroniący generator w przypadku uszkodzenia lub niewłaściwych warunków pracy końcówki. Automatyczna kompensacja zapewniająca utrzymanie ustawionej amplitudy w zmieniających się warunkach obciążenia (np. zmiana gęstości próbki). Gniazdo włącznika nożnego. Gniazdo zewnętrznego sterowania / monitorowania. Zasilanie: 230V/50Hz. statyw uchwyt mocujący na statywie, kable połączeniowe, klucze do mocowania końcówek, | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 42.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CHROMATOGRAF GAZOWY DO BIOGAZU : |
| 1.1. | Dwukanałowy mikrochromatograf gazowy, zasilanie pojedynczym gazem nośnym He/H2, pojedynczy wlot próbki, zestaw zewnętrznego filtra wlotowego wraz z 5 filtrami, instrukcja obsługi na CD-ROM, kable zasilające, możliwość zabudowy dwóch kanałów analitycznych, zasilacz Kanał analityczny 10 m, zawierający: grzany dozownik o programowalnej objętości(10ul), detektor uTCD, kolumnę typu Molecular Sieve 5A PLOT, 0.32 mm ID, 10 m, Kanał analityczny zawierający grzany dozownik, uTCD, Kolumna typu PoraPlot Q, 10 m x 0,15 mm ID Zespół filtra typu Genie 170 Uniwersalnego z rotametrem Oprogramowanie : pakiet oprogramowania do sterowania chromatografami gazowymi. Możliwość pełnej kontroli parametrów systemu oraz zbieranie i obróbkę danych Laptop Windows XP-PL Profesional drukarka | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 43

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CHROMATOGRAF GAZOWY PRZENOŚNY : |
| 1.1. | Dwukanałowy mikrochromatograf gazowy, zasilanie pojedynczym gazem nośnym He/H2, pojedynczy wlot próbki, zestaw zewnętrznego filtra wlotowego wraz z 5 filtrami, instrukcja obsługi na CD-ROM, kable zasilające, możliwość zabudowy dwóch kanałów analitycznych, zasilacz Kanał analityczny 10 m, zawierający: grzany dozownik o programowalnej objętości(10ul), detektor uTCD, kolumnę typu Molecular Sieve 5A PLOT, 0.32 mm ID, 10 m. Kanał analityczny zawierający grzany dozownik, uTCD, Kolumna typu PoraPlot Q, 10 m x 0,15 mm ID Zespół filtra typu Genie 170 Uniwersalnego z rotametrem Oprogramowanie Pakiet oprogramowania do sterowania chromatografami gazowymi. Możliwość pełnej kontroli parametrów systemu oraz zbieranie i obróbkę danych Laptop/ Windows XP-PL Profesional drukarka Pojemnik transportowy zawierający: zasilacz oraz butlę na gaz nośny Napełniacz do pojemników gazu nośnego Standard Europejski DIN 10 Zestaw baterii, Ładowarka do baterii | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 44

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MŁYNEK HYDROMETRYCZNY : |
| 1.1. | Przenośny przepływomierz do pomiaru przepływu w kanałach otwartych o dowolnej geometrii jajowy, gruszkowy prostokątny lub programowanie dowolnego kształtu kanału przez użytkownika), Przetwornik: obudowa ze wzmocnionego tworzywa sztucznego odpornego na urazy mechaniczne, przystosowana do zastosowań w ciężkich warunkach, zasilanie bateryjne 12V/12Ah; rejestracja danych pomiarowych na karcie; transmisja danych do komputera za pomocą kabla /łącza szeregowego RS232; programowanie parametrów pracy i odczyt za pomocą klawiatury foliowej i ciekłokrystalicznego wyświetlacza. Oprogramowanie (menu) urządzenia dostępne języku polskim, Opracowanie i archiwizacja danych pomiarowych za pomocą oprogramowania w środowisku Windows w języku polskim umożliwiające kompletną obróbkę danych pomiarowych zapisywanych na karcie pamięci. Czujnik: Zintegrowany, samoczyszczący się czujnik do pomiaru przepływu z automatyczną korektą temperatury i poziomu DDEK z 7m kablem, do montażu wewnątrz kanału/studzienki rewizyjnej-kontrolnej za pomocą zestawu modularnego wykonanego ze stali kwasoodpornej. Bateria akumulatorowa 12V/12Ah, ładowarka 220VAC, kabel do transmisji danych, instrukcja w języku polskim, oprogramowanie. Wyjście umożliwiające sterowanie pracą urządzenia do poboru próbek proporcjonalnie do przepływu opcjonalnie ultradźwiękowy czujnik pomiaru napełnienia od góry | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 45

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ANALIZATOR PRZEPŁYWOWY : |
| 1.1. | Moduł do oznaczania – ortofosforanów, azotanów(V)/ azotanów(III), amoniaku, sampler z karuzelą próbek i naczyniami, oprogramowanie kontrolne, Zestaw komputerowy Aplikacja compact - fosfor całkowity Aplikacja compact - azot całkowity Mineralizator P/N sampler z karuzelą próbek i naczyniami Oprogramowanie kontrolne Zestaw komputerowy | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 46

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ANALIZATOR WZROSTU SZYBKOŚCI BAKTERII : |
| 1.1. | Analizator wzrostu mikroorganizmów dla symultanicznej analizy dwu impedancji pożywka-elektroda pomiarowa, pojemność 64 cele pomiarowe podzielone na dwie sekcje, wraz z 4 trzymaczami, z oprogramowaniem sterującym, zasilanie 230V wraz z komputerem PC opartym o procesor sor 3,06GHz/S-775 ( 64 bit), płyta P5PL2-i945PL, SATAII, pamięć GoodRAM 1024 MB/533, CL3, Win XPPL, monitor 17", 8ms, LCS, kontrast 1600:1, drukarka DeskJet 4800dpi 24 str/min, kol.. Oprogramowanie wraz z instrukcją, karta wieloportowa (4RS), cele do pomiaru temperatury 2 szt. Zestaw czyszczący, Zestaw połączeniowy do zewnętrznego zestawu chłodzącego dla temperatur inkubacji poniżej 30 st.C Termostat przepływowy zewnętrzny (opcja) Wyposażenie: Trzymacz dla cel (wewnętrzny), Cele jednorazowe wraz z pożywkami w/g wyboru 1500 szt. | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 47

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | FERMENTORY : |
| 1.1. | Fermentor o pojemności 3,0 l poj. robocza 0,8 – 2,2 l mata grzejna, przeznaczona do hodowli mikroorganizmów : naczelna jednostka kontrolna, zasilacz, naczynie hodowlane wraz z podstawowymi akcesoriami do prowadzenia hodowli. czujniki do kontroli poziomu piany, stężenia gazów, pH, pompy. grzanie płaszcz wodny lub mata grzejna; maksymalna temperatura 70oC; mieszanie 50 – 1200 rpm (napęd bezpośredni), 30 – 300 rpm (sprzęgło magnetyczne); typy mieszadeł łopatkowe lub nożowe podstawowa jednostka kontrolna: kontroluje do 4 naczyń hodowlanych, automatycznie rozpoznaje dodatkowe jednostki kontrolne, monitor 3,4 x 4,5” (8,6 x 11,4 cm) ¼ VGA, wbudowane oprogramowanie sprzętowe, oddzielne tryby operacyjne dla kultur komórkowych i hodowli bakteryjnych; jednostka napędowa dostarcza mocy wymaganej do kontroli grzania i chłodzenia, mieszania, pracy pomp zewnętrzne pompy (opcjonalnie) 4 pompy perystaltyczne do dodawania i usuwania cieczy; kontrola pH (opcjonalnie) zakres 2-12, kontrola PID, regulacja dodawania kwasów/zasad, regulacja mieszania gazów kontrola stężenia tlenu (opcjonalnie):zakres 0-100%, kontrola PID, regulacja dopływu tlenu, regulacja mieszania gazów | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………

CZEŚĆ NR 48.

Przedmiot zamówienia : ...................................................................................................................

Producent : .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIERNIK POZIOMU DŹWIĘKU : |
| 1.1. | Miernik poziomu dźwięku klasy I z pamięcią 16 MB, analizator z funkcją Data Logger i U S B Host 7 mikrofon, przedwzmacniacz mikrofonowy, filtry korekcyjne do pomiaru hałasu, zasilacz sieciowy, kabel USB, statyw 4m z pokrowcem, osłona przeciwwietrzna na mikrofon, walizka na wyposażenie, program do obróbki i analizy danych pomiarowych | …………… …………… …………… | …………… …………… …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………