## ZADANIE NR 28

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Mikroskop z kontrastem fazowym - 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Do jasnego pola i kontrastu fazowego. Optyka korygowana na nieskończoność. Oświetlacz halogenowy wbudowany w tylniej części statywu mikroskopu o mocy 30W. -Łatwa wymiana żarówki, bez stosowania narzędzi. Kondensor 6-cio pozycyjny do jasnego i ciemnego pola oraz kontrastu fazowego. Ustawienia kondensora: -jasne pole, -ciemne pole, -kontrast PH1, PH2, Ph3, -zamkniecie oświetlenia celem nie wyświecania preparatu. Duży stolik mikroskopowy, z automatycznym mechanizmem powrotu do płaszczyzny ostrości widzenia preparatu, z blokadą w dolnym położeniu. - systemem regulacji wysokości położenia pokręteł x-y, - uchwyt dla 2 preparatów. Pokrętła ogniskowania położone nisko, współosiowo z pokrętłami sterowania stołem. Hamulec i sprzęgło ruchu mikro/makro. Regulowana przysłona polowa. Wbudowany filtry szary. Miska obiektywowa dla 6 obiektywów, pochylona do wewnątrz mikroskopu. Ergonomiczna nasadka okularowa pochylana w zakresie min. 10º-30º. -Wysuwane w stronę obserwatora tubusy okularowe z okularami, zapewniające utrzymanie ostrość widzenia preparatu. -Podział światła 100/0 lub 50/50. -Odłączalny, umieszczany z tyłu nasadki fototubus przystosowany do podłączenia kamery typu CCD. -Wbudowany układ optyczny o powiększeniu 0,7x. -Możliwość ustawiania ostrości kamery i jej centrowania. Okulary szerokokątne z możliwością montażu mikrometrów pomiarowych. -Każdy okular z regulacją dioptryjną. Okular pomiarowy liniowy 10mm/100. Obiektywy o powiększeniach: plan achromat 100x/0.1.25, odległość robocza minimum 0,20 mm, Ph3 plan achromat 4x/0.10, odległość robocza minimum 30 mm plan achromat 10x/0.25, odległość robocza minimum 10 mm, Ph1 plan achromat 40x/0.65, odległość robocza minimum 0,55 mm, Ph2 plan achromat 100x/0.1.25, odległość robocza minimum 0,20 mm, Ph3 Filtr GIF do kontrastu fazowego, -zapasowa żarówka, - pokrowiec na mikroskop, -olejek immersyjny syntetyczny nieschnący 50 ml. Obiektywy mają być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego mikroskopem Eclipse E-600. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy