## ZADANIE NR 17

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Urządzenie do fluorescencji i kontrastu Nomarski’ego oraz kamera 
z oprogramowaniem – rozbudowa posiadanego mikroskopu Olympus BX41 – 1 zestaw

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyposażenie do mikroskopu wyposażonego w optykę UIS-2: Nasadka binokularowa z fototubusem, nachylenie 30°, -regulacja rozstawu okularów 50-76 mm, regulacja dioptryjna +/- 5 w lewym tubusie. Zwrotnica podziału światła okulary/fototubus trójpozycyjna (100/0, 20/80, 0/100). Okulary szerokopolowe, jeden z regulacją ostrości, liczba polowa (FN 22). Nasadka pośrednia do wprowadzania płytek czułej barwy, kompensatorów i analizatora. Analizator do obserwacji w świetle przechodzącym. Mechaniczny stolik przedmiotowy z bezzębatkowym mechanizmem ruchów krzyżowych, -ceramiczna powłoka powierzchni roboczej, -obrotowy w zakresie 250°, -lewostronne i nisko położone pokrętła napędowe; -osłonięty mechanizm oporowy ruchów krzyżowych; -zakres ruchów krzyżowych: 76x52mm. Uniwersalny kondensor achromatyczny/aplanatyczny z 8 pozycyjną tarczą, -uchylne ramię soczewki czołowej, wymagające zastosowania soczewek czołowych, -apertura numeryczna 1,4/0,9 dla powiększeń 2x-100x -Soczewka czołowa, NA 0,90 -Filtr wyrównujący barwy (zielony) o średnicy 45mm Obiektywy do kontrastu Nomarskiego o parametrach nie gorszych niż: -Universal Plan Fluorite obiektyw 4x klasy UIS-2. -Odległość czołowa 17 mm, -apertura numeryczna 0.13. -Do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym dowolnej grubości i bez szkiełka. -Universal Plan Fluorite o powiększeniu 10x, klasy UIS2, -odległość robocza 10 mm, -apertura numeryczna 0,3 -Universal Plan Fluorite obiektyw 20x klasy UIS-2. -Odległość czołowa 2.1 mm, -apertura numeryczna 0.5. -Do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym 0.17 mm. -Universal Plan Fluorite obiektyw 40x klasy UIS-2. -Odległość czołowa 0.51 mm, -apertura numeryczna 0.75. -Do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym 0.17 mm. -Universal Plan Fluorite obiektyw 60x klasy UIS-2. -Odległość robocza 0.2 mm, -apertura numeryczna 0.9, -korekcja grubości szkiełka nakrywkowego od 0.11 do 0.23 mm -Universal Plan Fluorite obiektyw 100x imeryjny, klasy UIS-2. -Odległość czołowa 0.2 mm, - -apertura numeryczna 1.30. -Do preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym 0.17 mm Wyposażenie do kontrastu Nomarskiego dla obiektywów 10x, 20x, 40x, 60x i 100x: -Oświetlacz do światła odbitego dla mikroskopów BX z rewolwerowym 6-cio pozycyjnym zmieniaczem kostek z filtrami, -centrowalnymi przysłonami polową (FS) i aperturową (AS); -zawierający osłonę zabezpieczającą przed promieniowaniem ultrafioletowym, -tubus do obserwacji ciemnopolowych, -pojemnik olejku imersyjnego o pojemności 50ml Filtry fluorescencyjne o parametrach: -Kostka z filtrami do fluorescencji wzbudzanej szerokopasmowym światłem niebieskim i z interferencyjnym filtrem zaporowym; -filtr wzbudzający BP 460-495, -zwierciadło dichroiczne DM505, -filtr zaporowy BA510IF. -Filtry produkowane techniką sedymentacji jonowej - klasa optyczna UIS-2. Kostka z filtrami do fluorescencji wzbudzanej szerokopasmowym światłem zielonym i z interferencyjnym filtrem zaporowym; -filtr wzbudzający BP 530-550, -zwierciadło dichroiczne DM570, -filtr zaporowy pasmowy BA575-625. -Filtry produkowane techniką sedymentacji jonowej - klasa optyczna UIS-2. -Kostka z filtrami do fluorescencji wzbudzanej wąskopasmowym światłem UV; -filtr wzbudzający BP360-370, -zwierciadło dichroiczne DM400, -filtr zaporowy BA420 Oświetlacz halogenkowy do mikroskopów serii BX-2 z lampą halogenkową 120W. -Łatwy w użyciu system, nie wymagający centrowania, -trwałość lampy min. 2000 godzin. -Regulacja intensywności w zakresie 100, 50, 25, 12 albo 0%. -Kamera cyfrowa kolorowa chłodzona układem Peltiera, -element światłoczuły CCD (przekątna 2/3”) min. 5 mln. pikseli, -układ redukcji szumu, -komunikacja z komputerem przez port FireWire. -Czas akwizycji 0,1 ms – 160s. -Częstotliwość odświeżania nie mniej niż 24 klatek/sek. -Współpraca z systemami MS Windows 2000/XP/Vista. -Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu: -Oprogramowanie do aplikacji badawczych znajdujący zastosowanie w zaawansowanej mikroskopii fluorescencyjnej, koordynujących współpracę kamery i mikroskopu umożliwiając automatyczną rejestrację obrazu. -Możliwość rejestracji obrazu przy pomocy rozszerzonych narzędzi, -zarządzania obrazami w ramach bazy danych oraz prowadzenia zaawansowanych pomiarów. -Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły zwiększające funkcjonalność oprogramowania w zależności od potrzeb użytkownika. Funkcje oprogramowania: -rejestracja -interaktywne sterowanie pracą kamery, -ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, -funkcja „autofokus”, -moduły FIS, EFI, MIA. Fluorescencja – automatyczne wielokanałowe przetwarzanie obrazów fluorescencyjnych, rozdział spektralny, kolokalizacja, korekcja przesunięcia pikseli. Wyświetlanie obrazu: -równolegle wyświetlanie wielu obrazów na ekranie, wsparcie dla dwóch wyświetlaczy, -udostępnianie obrazu w sieci lokalnej z poziomu przeglądarki internetowej, -wyświetlanie przekrojów obiektów trójwymiarowych. -Zapis obrazów w rozbudowanej bazie danych ułatwiającej zarządzanie mikrofotografiami i ich archiwizację. -Dostępny szereg formatów plików, w tym JPEG i TIFF. Przetwarzanie obrazu: -dostępne filtry wyostrzenia, rozmycia i redukcji szumów, -edycja kanałów RGB/HSI, -RGB studio, -przekształcenie Fouriera (FFT). Podstawowe i zaawansowane pomiary morfometryczne, -analiza fazowa, -definiowanie obszarów zainteresowania (ROI), -możliwość instalacji dodatkowych modułów. -Aplikacja współpracująca z systemem MS Windows /7. -Łącznik do kamery z gwintem C o faktorze 0,63x. Komputer o parametrach nie gorszych niż: -Płyta MSI P35 NEO2-FIR, -PROC INTEL Core2 Duo E8400 3 GHz 775/1333/6MB/64bit BOX, -dysk 500GB 7200 16MB SATA-II RAID Edition, -pamięć DDR2 2GB (2x1GB) PC800 Ultra 4 4-4-12 Dual, -napęd DVD RW Dual Layer, -czytnik kart pamięci flash, -Windows XP, -Obudowa ATX, 410W, nVidia Quadro FX 570 PCI-E 128 MB GDDR3 2xDVI HDTV, -dodatkowy wentylator odprowadzający ciepło, -klawiatura, -mysz optyczna z rolką, -podkładka pod mysz, Monitor LCD 22" 2243WM, -WIDE, -głośniki, -przekątna ekranu: 22 cale, -rozdzielczość: 1680x1050, -kontrast: 8000:1 | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy