## ZADANIE NR 31

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

### Przedmiot zamówienia: Chromatograf gazowy – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dozownik Split/splitless. Zakres temperatur pracy dozownika przynajmniej od 50 do 375 °C -ustawiany w minimalnych inkrementach nie większych niż 1 °C. Elektroniczna kontrola przepływu i ciśnienia gazu w dozowniku. Konwencjonalne regulatory pneumatyczne gazów w detektorze. Maksymalne ciśnienie gazu w dozowniku 1000 kPa. Funkcja oszczędnościowa „gas-saver”. Wbudowany w elektronikę chromatografu program umożliwiający automatyczną kalibrację układu działająca na zasadzie pomiaru pneumatycznych oporów kolumny zapewniający powtarzalność czasów retencji (np. po wymianie kolumny). Automatyczny test szczelności. Zakres pracy pieca przynajmniej od kilku stopni pow. temperatury otoczenia do 350 °C -ustawiany w minimalnych inkrementach nie większych niż 1 °C. Maksymalna szybkość grzania od 50 do 350 °C nie wolniej niż 4,5 minuty. Maksymalna szybkość chłodzenia z 350 do 50 °C nie wolniej niż 4,5 minuty. Ustawienie szybkości grzania i chłodzenia w minimalnych inkrementach nie większych niż 0,1°C Ilość ramp temperaturowych nie mniej niż 7, ilość plateau nie mniej niż 8. Detektor płomieniowo-jonizacyjny. Zakres temperatur podstawy detektora nie węższy niż od 50 do 375 °C, -temperatura ustawiana w minimalnych inkrementach nie większych niż 1 °C Czułość detektora nie gorsza niż 2 pgC/s Zakres liniowości wskazań detektora nie węższy niż 107 (7 rzędów wielkości) Szybkość zbierania danych przez detektor nie gorsza niż 300 Hz Zwarta, kompaktowa obudowa, zajmująca mało miejsca w laboratorium, tj. nie więcej niż 1800 cm2 Autosampler Autosampler do nastrzyków ciekłych. Na fiolki do 2 ml objętości o średnicy 11,6 mm. Możliwość stosowania „insertów” w przypadku ograniczonej ilości próbki bez wpływu na pracę autosamplera. Na minimum 8 pozycji. Minimalny możliwy nastrzyk nie więcej niż 0,01 μl. Maksymalny możliwy nastrzyk nie mniej niż 5 μl. Automatyczne płukanie igły, do wyboru najmniej 4 rozpuszczalniki w tym celu, możliwość płukań kombinatorycznych. Maksymalne objętości rozpuszczalników nie mniej niż 4 ml. Rezerwuar na zlewki nie mniejszy niż 40 ml. Funkcja minimalnego zanurzenia igły w dozowniku, zapobiegająca wrzeniu próbki w igle. Powtarzalność nastrzyku nie gorsza niż 0,3 % RSD dla alkanów C12, C16 i C24 (mieszanina C12 do C24 w heksanie) przy nastrzyku 1 μl objętości przy normalnym zanurzeniu igły w dozowniku. Jednostka sterująca Komputer z procesorem dwurdzeniowym o szybkości taktowania min. 2 GHz. Co najmniej 1 GB pamięci podręcznej RAM. Pojemność dysku twardego co najmniej 120 GB. Monitor ciekłokrystaliczny co najmniej 17”. Drukarka atramentowa do drukowania raportów. Oprogramowanie sterujące pracą chromatografu i autosamplera. Automatyczna kalibracja układu działająca na zasadzie pomiaru pneumatycznych oporów kolumny zapewniająca powtarzalność czasów retencji (np. po wymianie kolumny) możliwa również z poziomu oprogramowania. Archiwizacja danych chromatogramów, metod, raportów. Projektowanie i rozwój metod. Implementacja wszystkich elementów GLP. Zabezpieczenie programu kluczem fizycznym. Generator wodoru Generator wodoru dedykowany pod detektory używane w GC. Maksymalna produkcja nie mniej niż 200 ml/min wodoru dla objętości gazu ekstrapolowanej do warunków normalnych. Maksymalne ciśnienie nie mniejsze niż 4 bar standartowo, przy zmianie parametrów użytkownika do 6 bar. Funkcja stand-by Czystość uzyskanego wodoru nie gorsza niż 5,5 (99,9995 %). Poziom głośności podczas rutynowej pracy poniżej 46 dB Wbudowany alarm dźwiękowy. Wbudowane czujniki wycieku i nadmiernego ciśnienia. Wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Wymagany minimalny opór właściwy wody nie więcej niż 0,2 MΩ*cm przy 20 °C. Zwarta, kompaktowa obudowa, zajmująca mało miejsca w laboratorium, tj. nie więcej niż 2000 cm2. Zintegrowany modułowo z oferowanym generatorem powietrza (możliwość postawienia na generatorze powietrza). Generator powietrza Zasada działania w oparciu o sprężarkę bezolejową, zestaw filtrów i kompartment ciśnieniowy oraz elektroniczny regulator ciśnienia. Maksymalna produkcja nie mniej niż 3000 ml/min powietrza dla objętości gazu ekstrapolowanej do warunków normalnych. Maksymalne ciśnienie nie mniejsze niż 4 bar. Funkcja stand-by. Wilgotność powietrza specyfikowana jako temperatura punktu kondesacji par nie wyższa niż -70 °C. Zawartość resztkowych węglowodorów nie wyższa niż 0,1 ppm. Wbudowany reaktor z katalizatorem platynowym. Wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Poziom głośności podczas rutynowej pracy poniżej 55 dB. Zwarta, kompaktowa obudowa, zajmująca mało miejsca w laboratorium, tj. nie więcej niż 2400 cm2. Zintegrowany modułowo z oferowanym generatorem wodoru, tj. umożliwiający położenie na nim generatora wodoru. Zestaw fabrycznie nowy | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy