## ZADANIE NR 32

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Spektrofotometr (UV/Vis) – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | • Monochromator Littrowa 1200 linii/mm • Zakres długości fali: 190 - 1000 nm • Dokładność długości fali: lepsza niż ± 1 nm • Odtwarzalność długości fali: 0,1 nm • Szerokość szczeliny: 4 nm • Zakresy pomiarowe: -0,3 - 3.0A, 0 - 200%T, 0 - 9999C • Automatyczne autotest i kalibracja przy włączaniu aparatu • Stabilność: lepsza niż ± 0,001 A/h (w stałej temp.) • Uchwyt na celę (kuwetę) pomiarową 10 mm • Kwarcowa kuweta pomiarowa. 2 szt. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy