## ZADANIE NR 26

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Badawczy mikroskop stereoskopowy – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Zakres powiększenia w zakresie: 8x - 112x. 2. Układ optyczny, tory optyczne równoległe. Obraz rzeczywisty, prosty, nieodwrócony. 3. Głowica zoom o mnożniku 15x, z wbudowaną, regulowaną przysłoną aperturową. -Dwustronne pokrętło zmiany powiększenia zoom, wyskalowane dla minimum 12 pozycji ustawienia. -Mechanizm zatrzaskowy umożliwiającym włączanie lub wyłączanie funkcji „clik stop”. 4. Obiektyw klasy plan apo o powiększeniu 1x, odległości roboczej zawartej w granicach 50-60mm 5. Okulary o powiększeniu 10x, polu widzenia 22 mm i regulacją dioptryjną. -Każdy okular z możliwością montowania mikrometrów pomiarowych. -Gumowe osłonki chroniące obserwatora przed uderzaniem własnymi okularami w okular mikroskopu. 6. Okular pomiarowy liniowy 10mm/100. 7. Statyw z podwójnym, dwustronny mechanizm ogniskowania mikro/makro. dodatkowe pokrętło ogniskowania mikro w przedniej części statywu kolumna statywu o wysokości minimum 350 mm płytka o średnicy 180 mm. 8. Nasadka okularowa dwuoczna, pochylona pod kątem 20º. 9. Fototubus umożliwiający podłączenie kamery typu CCD. dwuzakresowy podział drogi optycznej: 100% na okulary lub jednoczesnym podglądem na okulary i kamerę łącznik do kamery typu CCD z układem optycznym 0,7x. 10. Oświetlacz halogenowy światłowodowy o mocy 100W. oświetlacz koaksjalny, wmontowany pomiędzy głowicę zoom a fototubus zasilacz z regulacją natężenia oświetlenia. 11. Pokrowiec antystatyczny na mikroskop sztuk 2 12. Mikroskopowa kamera cyfrowa, kolorowa typu CCD. przetwornik 2/3” złącze typu C-mount przesyłanie obrazu przez port USB 2,0 rozdzielczości kamery 5 mln. pikseli na przetworniku – 2560x1920 możliwość jednoczesnego ustawiania rozdzielczości kamery: dla podglądu obrazu 640x480, dla zapisu obrazu 2560x1920 szybkość transmisji obrazu z kamery z możliwością wyświetlania 20 klatek na sekundę funkcja przełączania kamery, z poziomu oprogramowania, do pracy w jasnym polu, ciemnym polu, kontraście fazowym, kontraście Nomarskiego DIC, fluorescencji możliwość pracy kamery na żywo w funkcji monochromatycznej blokowanie aktualnych ustawień ekspozycji system gain, zmiana czułości kamery zoom cyfrowy min. 2200% czas ekspozycji1/1000 do 60 sekund formaty zapisu: BMP, TIFF, LIM, JPG, JPEG2000 możliwość rozbudowy umożliwiający pracę bez komputera, z funkcją nadawania adresu IP i zapisywaniem zdjęć na kartach pamięci typu CF 13. Wymagane jedno oprogramowanie do sterowania kamerą i do analizy obrazu. wyświetlanie obrazu mikro/makroskopowego „na żywo” na monitorze komputerowym sterowanie funkcjami kamery cyfrowej z poziomu oprogramowania do analizy obrazu akwizycja obrazów pochodzących z kamery cyfrowej lub z kamer analogowych współpraca z kilkoma kanałami logicznymi – obsługa kilku źródeł dokumentacji korekcja wszystkich parametrów obrazu: kontrastu, jasności, odcieni, nasycenia, balansu kolorów Red, Green, Blue z możliwością natychmiastowego podglądu nanoszonych zmian w otwartym oknie funkcja pomiarów planimetrycznych: odległości horyzontalnych, wertykalnych lub określanych dowolnie, obwodów, pól powierzchni, kątów, zliczania obiektów automatyczna statystyka pomiarów przedstawiana liczbowo w arkuszach kalkulacyjnych lub graficznie na diagramach nanoszenia na zdjęcia napisów, strzałek, oznaczeń itp. graficzne i liczbowe wyznaczanie profili intensywności składowych kolorów RGB automatycznie tworzonych wzdłuż dowolnych linii horyzontalnych na obrazie zmiana obrazów kolorowych na czarno-białe separacja kolorów obrazu na pojedyncze składowe RGB składanie obrazów z kanałów RGB, CMYK etc. w obraz kolorowy edycja LUT na obrazach o głębi 8 bitowej funkcja automatycznego składania małych fragmentów obrazu w obraz kompozytowy – możliwość otrzymania obrazu całego preparatu nawet dla dużych powiększeń funkcja automatyzacji procesów powtarzalnych – możliwość tworzenia makr moduł EDF do składania obrazów 3D. 14. Stacja graficzna PC Procesor Intel Core 2 Duo, -procesor 2 GB, -karta graficzna 512MB, DVD-REC, -dysk twardy 500 GB, -obudowa Tower, -klawiatura, mysz,. -systemem operacyjnym Windows XP w wersji polskiej -monitorem LCD min. 19”. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy