## ZADANIE NR 3

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Komora laminarna nadstawna – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przepływ powietrza: - laminarny, pionowy | Tak |  |
|  | Filtry: - wstępny: poliamidowy klasy EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779 - główny: absolutny HEPA EN 1800, skuteczność filtracji min. 99,997% dla cząstek 0,3 µm (żywotność filtra HEPA 3000h) | Tak Tak |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe: - tryb automatyczny - komora automatycznie wykonuje wszystkie czynności w celu odpowiedniego przygotowania do pracy ("przedmuchanie", ustawienie przepływu, załączenie lampy jarzeniowej) - tryb ręczny - użytkownik w każdym momencie może dowolnie sterować funkcjami komory (przepływ, lampa jarzeniowa, UV) | Tak Tak |  |
|  | Cyfrowy licznik czasu pracy oraz wewnętrzny system nadzoru informujący o błędach pracy. | Tak |  |
|  | Wymiary (wys./szer./gł.): całkowite min. 930/670/500mm; powierzchnia robocza min.: 500/650/495 | Tak Tak |  |
|  | Wyposażenie: lampa doświetlająca przestrzeń roboczą, lampa bakteriobójcza UV, gniazdo elektryczne na obudowie komory. | Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy