## ZADANIE NR 6

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: komora klimatyczna do kiełkowania nasion – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora dwumodułowa | Tak |  |
|  | Pierwszy moduł: komora klimatyczna do kiełkowania fitotronowa -pojemność komory 335 l, -wymiary wewnętrzne komory: -szer. 500 x wys. 1340 x gł. 500 [mm], -wymiary zewnętrzne urządzenia: szer. 710 x wys. 1980 gł. 750 [mm] -wykonanie wnętrza komory ze stali nierdzewnej zakres regulacji temperatury: a) przy lampach wyłączonych od -10°C do +60°C b) przy lampach włączonych od +10°C do +50°C -dokładność regulacji temperatury +/-0,1°C -zakres regulacji wilgotności: 30-90 % (w zależności od temperatury) programowanie temperatury, wilgotności i oświetlenia w czasie rzeczywistym (regulacja temperatury, wilgotności, natężenia światła, czasu utrzymania zadanego parametru) - 9-segmentowy profil czasowo temperaturowo/ wilgotnościowo/ oświetleniowy -możliwość zapamiętania do 20 programów przez użytkownika -mikroprocesorowy sterownik temperatury, wilgotności i oświetlenia Drzwi - pełne oświetlenie zabudowane w ściankach bocznych i w drzwiach urządzenia -funkcja automatycznego rozmrażania -zewnętrzny wyświetlacz parametrów pracy urządzenia -wymuszony obieg powietrza -regulacja obrotów wentylatora w zakresie od 10% do 100% -automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu -układ grzewczy i chłodzący pozwalający na utrzymanie zadanej temperatury niezależnie od temperatury otoczenia -funkcja automatycznego rozmrażania - możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu -możliwość nastawienia opóźnienia startu pracy urządzenia w zakresie od 1 min do 99,59 h -regulacja czasu utrzymania każdej z zadanych temperatur i wilgotności oraz oświetlenia lub praca ciągła (do wyboru) w zakresie od 1 min do 99,59 h -możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia -rejestracja średniej, min i max wartości temperatury i wilgotności dla każdego segmentu -sygnalizacja dźwiękowa i wizualna (alarm) przekroczenia zadanej temperatury i wilgotności -sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury i wilgotności -kontrola zaniku napięcia -zegar czasu rzeczywistego -alarm dźwiękowy -interfejs pozwalający na podłączenie do komputera -zabezpieczenie klasy 1.0 -półki druciane -certyfikat CE 3 -instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim Drugi moduł: -inkubator laboratoryjny z chłodzeniem, z fotoperiodem -pojemność komory 56 l -wymiary komory wewnętrznej: szer. 395 x wys. 395 x gł. 360 [mm] -wymiary zewnętrzne urządzenia: szer. 590 x wys. 950 x gł. 560 [mm] wbudowanych 5 świetlówek w drzwiach urządzenia (barwa światła imitująca światło dzienne) -wykonanie wnętrza komory ze stali nierdzewnej -zakres regulacji temperatury: a) przy lampach wyłączonych od 0°C do +70°C b) przy lampach włączonych od +5°C do +50°C -dokładność regulacji temperatury +/-0,1°C -programowanie temperatury i oświetlenia w czasie rzeczywistym -6-segmentowy profil czasowo temperaturowy -możliwość zapamiętania do 3 programów przez Użytkownika - mikroprocesorowy sterownik temperatury i oświetlenia (czas trwania) drzwi -pełne funkcja automatycznego rozmrażania -zewnętrzny wyświetlacz parametrów pracy urządzenia wymuszony obieg powietrza -regulacja obrotów wentylatora w zakresie od 0% do 100% -- - automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu programu -układ grzewczy i chłodzący pozwalający na utrzymanie zadanej temperatury niezależnie od temperatury otoczenia -możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu -możliwość nastawienia opóźnienia startu pracy urządzenia w zakresie od 1 min do 99,59 h -regulacja czasu utrzymania każdej z zadanej temperatury oraz oświetlenia lub praca ciągła (do wyboru) w zakresie od 1 min do 99,59 h -możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia -rejestracja średniej, min i max wartości temperatury dla każdego segmentu -sygnalizacja dźwiękowa i wizualna (alarm) przekroczenia zadanej temperatury -sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury -kontrola zaniku napięcia zegar czasu rzeczywistego -alarm dźwiękowy -interfejs pozwalający na podłączenie do komputera -zabezpieczenie klasy 2.0 zg. z DIN 12880 -półki druciane -certyfikat CE 2 -instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy