## ZADANIE NR 9

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: dygestorium – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dygestorium wymiary: [ 1200x900x2400 ] ceramiczny blat roboczy wykonany jest z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem , przednia część blatu aerodynamiczna poprawiająca zasysanie powietrza z przed komory, głębokość powierzchni roboczej 750 mm, w blacie osadzony jest zlewik ceramiczny o wymiarach 280 x 80 mm – podklejony od spodu, krawędź blatu glazurowana, ściany boczne komory manipulacyjnej wykonane są ze stali malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, ściany zewnętrzne zaś wykonane są ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową, importowane wylewki wody powlekane są chemoodpornym poliamidem 11 listwa armaturowa zawiera 2 x zawór wody, oraz 2 x gniazda prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44) ,sterowanie oświetleniem dygestorium, odbywa się z panela czujnika przepływu, oświetlenie wykonane jest w wersji IP 44 – poza obrębem komory roboczej dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji , metalowa ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną , z dodatkową kuwetą polipropylenową; kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany w całości ze stali nierdzewnej również malowanej epoksydową powłoką chemoodporną, odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP instalacja wodna wykonana jest z komponentów miedzianych o średnicach dostosowanych do potrzeb Klienta gniazda i wyłączniki elektryczne - hermetyczne szczelność zaworów wodnych określone są odpowiednio normami DIN - 12898. okno wykonane ze stali nierdzewnej powleczonej epoksydową powłoką chemoodporną z systemem AFP – zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna, oraz zgodnie z PN EN 14175 blokadą 500 mm. Dygestorium w standardzie wyposażone jest w czujnik przepływu powietrza typ Q – flow zgodny z charakterystyką: System kontroli przepływu powietrza w dygestorium posiadający: kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej, alarm zbyt wysoko podniesionego okna, wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED, kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych, rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania, funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu. zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania, kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu. możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych, sterowanie oświetleniem dygestorium, sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik), możliwość sterowania pracą wentylatora. wyposażony w system kontroli przepływu iCM z funkcją monitoringu przepływu powietrza oraz regulacji w zależności od stopnia otwarcia okna ) oraz system zapewniający pełną automatykę okna (okno otwiera się automatycznie za pomocą wbudowanego układu sterowania), z funkcją Auto protect i softmatic Szafa na kwasy i zasady, w całości wykonana z polipropylenu, szer.: 600mm, wys.: 1920 mm, 4 szuflady na prowadnicach. Podział na część przeznaczoną na składowanie: - kwasów - osobne drzwi z zamkiem, -zasad - osobne drzwi z zamkiem. Szafa wyposażona w wentylator. transport i montaż - w cenie | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy