## ZADANIE NR 47

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia:  mikroskop stereoskopowy – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - mikroskop stereoskopowy (plus: kamera cyfrowa, oprogramowanie, komputer) o parametrach nie gorszych niż: -Zakres powiększeń z proponowanym wyposażeniem – 3,15x- 94,5x Głowica zoom z układem optycznym Galileusza; -faktor zoom min. 10:1, -zakres zoom 6,3 - 63 (z obiektywem 1x, okularem 10x), -liczba polowa 22. -Przesłona aperturowa wbudowana. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Zespół ogniskowania ze współosiowymi pokrętłami zgrubnej i dokładnej regulacji (śruba mikro). -Montowany na kolumnie montażowej śr. 32 mm. -Zakres ogniskowania 80 mm, -36,8 mm/obrót dla pokrętła zgrubnego i 0,77/obrót dla pokrętła dokładnego . -Obciążenie maksymalne 20kg -Nasadka dwuoczna z fototubusem o kącie pochylenia 30° do mikroskopów stereo; -obraz nieodwrócony; -liczba polowa 22, -regulacja międzyźreniczna 51-76 mm (typu Siedentopf). -Zwrotnica podziału świtała dwupozycyjna (100%/0%, 50%/50%). -Nakładki ochronne na okulary Okulary o powiększeniu 10x , -liczba polowa (FN) 22, -regulacja dioptryjna w zakresie -8 do +5, -możliwość montażu mikrometrycznej płytki ogniskowej o średnicy 24mm i grubości 1,5mm; wykonane w technologii zgodnej z normą ESD | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Manualny dwupozycyjny rewolwer do obiektywów. -Mechanizm zatrzaskowy w pozycjach zgodnych z osią optyczną układu -Obiektyw planachromatyczny o powiększeniu 0,5x, wolny od dystorsji, odległość robocza WD=171mm, dołączone pierścieniowe wskaźniki powiększenia -Obiektyw planachromatyczny o powiększeniu 1,5x, wolny od dystorsji, odległość robocza WD=45mm, dołączone pierścieniowe wskaźniki powiększenia -Statyw do mikroskopów stereo do obserwacji w świetle odbitym. -Źródło światła zimnego z 15V/150W żarówką halogenową, -elektroniczna (6-cio stopniowa) i mechaniczna (5-cio stopniowa) regulacja intensywności światła, -wyświetlacz LCD, -max. czynna średnica światłowodu: 9mm, -wbudowana uchylna soczewka ogniskująca. -Dwuramienny, samonośny światłowód typu "gęsia szyja", średnica czynna 4,5mm, średnica końcówki 6mm, długość 600mm Kamera o rozdzielczości 5M pxl, -CMOS, -USB2, - szybkość odświeżania : – QXGA-6 klatek/sek., -UXGA – 10 klatek/sek., -SXGA – 15 klatek/sek., -XGA 21 klatek/sek., -VGA 46 klatek/sek. Oprogramowanie do akwizycji i analizy obrazu. Umożliwiające kontrolę funkcji kamery, -wyświetlanie obrazu na żywo, -akwizycję obrazów, -nagrywanie sekwencji video oraz proste pomiary wielkości obiektów. -Praca w systemach Windows Vista/XP. -Oprogramowanie na CD, instrukcja obsługi. Oprogramowanie w języku polskim. Komputer o min. parametrach: -proc INTEL Core2 Duo 2.80 GHz BOX, -dysk 320 GB, -pamięć RAM 4GB, -napęd DVD RW Dual Layer, -czytnik kart pamięci flash, -MS Vista Business wersja polska lub Windows XP, -Karta grafiki Geforce 9500GT 512MB, -klawiatura, -mysz optyczna z rolką, -podkładka pod mysz, -Monitor LCD 22", -rozdzielczość : 1680x1050, -kontrast : 8000:1 -Istotne elementy mikroskopu wykonane zgodnie z normą ESD – do potwierdzenia katalogiem producenta | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy