## ZADANIE NR 49

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: System do cyfrowego obrazowania i dokumentacji żeli 
– 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry wymagane: -Komora ciemniowa z wewnętrznym oświetleniem, -automatyczne wyłączanie lamp UV po otwarciu komory. -Dodatkowo system powinien posiadać automatyczne, elektroniczne zabezpieczenie przed otwarciem komory przy dłuższych czasach ekspozycji | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | -Możliwość pracy przy otwartej komorze i włączonym świetle UV. | Tak |  |
|  | -Transiluminator wysuwany z urządzenia do załadowania żelu z płynna regulacją intensywności trybu pracy 50-100% o wymiarze min. 20x20 cm, -długość światła emitowanego 302 nm. | Tak Tak |  |
|  | -System powinien być wyposażony: w oświetlenie światłem białym od góry (White Epi) w ekran do korekcji nierówności światła iluminowanego i efektu zniekształcenia soczewek, funkcja w pełni kompatybilna z GLP w filtr UV (do Bromku Etydyny) konwerter światła białego minimum 7 pozycyjny automatyczny zmieniacz filtrów. | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Detekcja przy użyciu kamery z przetwornikiem CCD o rozdzielczości min. 5,5 M pikseli, min. 16 bitowa. | Tak |  |
|  | Zakres dynamiczny kamery 4.8 | Tak |  |
|  | Kamera z chłodzeniem min.–25(C | Tak |  |
|  | Obiektyw sterowany automatycznie o zmiennej ogniskowej min. f 1,2 (8-48 mm). | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do wykonywania zdjęć umożliwiające: Kontrolę kamery, soczewek i komory ciemniowej Możliwość konfigurowania profili użytkowników pozwalających zachować wybrane ustawienia każdego z nich Podgląd na żywo fotografowanej próbki. Możliwość nałożenia i analizowania trzech obrazów jednocześnie Wykonywanie serii zdjęć w zadanym przedziale czasu Kontrola saturacji dla aplikacji jakościowych Możliwość wykonywania adnotacji na zapisywanym obrazie Korekcja zniekształceń i modyfikacja obrazu (regulacja jasności i kontrastu, negatyw, zmiana stopnia wysycenia koloru, wyostrzanie i wygładzanie) Możliwość określenia, w jakim stopniu obraz został powiększony (zoom). Zapisywanie danych w zabezpieczonych, prywatnych plikach spełniające wymogi Dobrej praktyki Laboratoryjnej Formaty zapisywania zdjęć: JPEG, TIF, BMP, GIF, WPG, PCX Bezpośrednie połączenie z programem do analizy obrazu, Możliwość binningu (łączenia pikseli). | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy zdjęć umożliwiające: Analizę jakościową i ilościową żeli jednokierunkowych Jednoczesne wyświetlanie w jednym oknie wszystkich danych, obrazów, histogramów dla analizowanego zdjęci Automatyczną analizę wielowarstwowych żeli Przedstawienie na jednym obrazie w tym samym czasie masy cząsteczkowej i densytometrii dając rezultat w postaci tabeli Automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków rozdziału elektroforetycznego Automatyczną detekcję zniekształconych prążków i ścieżek z możliwością manualnej korekcji Automatyczna korekcję tła (metody multipleksowe) Automatyczne wyznaczanie masy molekularnej prążków białek, DNA, RNA oraz Rf prążków Automatyczne wyznaczanie masy prążka (ilościowe oznaczanie densytometryczne) Automatyczne i ręczne przypisywanie parametrów standardu Automatyczne liczenie kolonii bakteryjnych (również kolorowych) Automatyczna analiza spot blotów Kreowanie rezultatów w postaci wykresów i tabel, wykreślanie profili ścieżek Automatyczne sporządzanie raportów z dokonywanych analiz Pełne wypełnienie wymogów raportowania zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną Bezpośrednie połączenie z programem Excel, Word Kreślenie dendrogramów. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Dodatkowa licencja programu do analizy żeli. | Tak |  |
|  | -komputer Intel Core 2 Duo procesor co najmniej 2,9 GHz, -dysk 320 GB, RAM 2048 MB, -nagrywarka DVD, -klawiatura, -mysz, -oprogramowanie Win 7 Pro, -monitor 19` LCD, -gwarancja producenta 24 miesiące. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | -Oferowany system nie może być systemem demonstracyjnym (ex-demo); -zamawiający nie dopuszcza zaoferowania aparatu biorącego udział w konferencjach i wystawach. | Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy