Załącznik nr 1

Nr postępowania: 70/2010/PN/DZP/RPW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR 1	
REGAŁ Z 36 KLATKAMI PRZYSTOSOWANYMI DO JEDNOSTKI NAWIEWNICZO-WYCIĄGOWEJ, KLATKI POMIAROWEJ

Przedmiot zamówienia : .......................................................................................................................

Producent : ...........................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………..

Rok produkcji :………………………………………………………………………………………

Dostawa niniejszego asortymentu obejmuje instalację i uruchomienie wraz z instruktażem na stanowisku pracy.

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Regał z 36 klatkami przystosowanymi do jednostki nawiewniczo- wyciągowej |
| 1 | Regał wentylowany na 36 klatek typu III H |  |  |
| 2 | Wykonany ze stali nierdzewnej, co najmniej o jakości AISI 304 |  |  |
| 3 | Wymiary (szer. x gł. x wys) około 1890x690x1940 mm (włącznie z kołami) |  |  |
| 4 | Możliwość autoklawowania w całości, ze wszystkimi częściami składowymi regału, łącznie z połączeniami rurowymi do jednostki wentylującej w temperaturze do 1340C |  |  |
| 5 | Mobilny wyposażony w 4 koła, wykonane z materiału odpornego na ścieranie i całkowicie autoklawowalnego, w tym 2 koła z hamulcem |  |  |
| 6 | Wszystkie otwory inspekcyjne regału wyposażone w zamykaną pokrywę ze stali nierdzewnej co najmniej typu AISI 304 z możliwością otwarcia bez konieczności użycia narzędzi |  |  |
| 7 | Łatwe czyszczenie regału bez konieczności demontażu |  |  |
| 8 | System dokowania klatki wyposażony w wizualny indykator wskazujący poprawne położenie klatki na regale |  |  |
| 9 | Możliwość wizualnego sprawdzenia czystości każdego poziomu nawiewowego i wyciągowego na regale |  |  |
| 10 | Regał wyposażony w zestaw do czyszczenia |  |  |
| 11 | Jednostki nawiewowa i wyciągowa zintegrowane z regałem |  |  |
| 12 | Oznakowanie położenia klatek za pomocą cyfr i liter umieszczonych na widocznych tabliczkach na konstrukcji regału |  |  |
| 13 | Regał wyposażony w 36 klatek indywidualnie wentylowanych |  |  |
| 14 | Spód klatki typu III H wykonany z polisulfonu, o powierzchni podłogi 800 cm2 (+/- 5 %) Wyposażony w dyszę nawiewową ze stali nierdzewnej umożliwiającą dostarczanie świeżego powietrza na poziomie zwierząt i umożliwiająca wymianę ściółki raz na 14 dni |  |  |
| 15 | Pokrywa wewnętrzna klatki wykonana ze stali nierdzewnej, z dzielnikiem (na karmę i butelkę) |  |  |
| 16 | Pokrywa zewnętrzna klatki wykonana z polisulfonu. Wyposażona w wylot powietrza zabezpieczony samozamykającym się zaworem niedopuszczającym do wpływu powietrza po wyciągnięciu klatki z regału. Wyposażona w otwór ze stalowym zamknięciem ze sprężyną zamykający dostęp powietrza do klatki po wyciągnięciu butelki. Wyposażona również w uszczelkę nylonową dookoła krawędzi wewnętrznej pokrywy ze stali nierdzewnej celem uszczelnienia klatki, oraz klamry zapewniające szczelne połączenie pokrywy ze spodem klatki. Pokrywa zaopatrzona w filtr powietrza zabezpieczający dostęp powietrza do klatki w przypadku awarii zasilania |  |  |
| 17 | Butelka z polisulfonu o pojemności 450 ml (+/- 5 %) Z kapslem wykonanym ze stali nierdzewnej (klasy co najmniej AISI 304) o długości noska ok. 50 mm |  |  |
| 18 | Zawieszka na klatkę do etykiet wykonana z polisulfonu |  |  |
| 19 | Dodatkowy pełen komplet 36 klatek zgodny z wymaganiami opisanymi w poz. 14-18 |  |  |
| II | Jednostka nawiewniczo - wyciągowa |
| 1 | Jednostka nawiewniczo- wyciągowa składająca się z dwóch niezależnych jednostek: wyciągowej i nawiewowej, służących do oczyszczenia powietrza wprowadzanego i wyciąganego z regału |  |  |
| 2 | Sterowanie jednostki mikroprocesorowe |  |  |
| 3 | Możliwość regulacji ustawienia nadciśnienia i podciśnienia |  |  |
| 4 | Prefiltry klasy co najmniej G4, filtry HEPA, co najmniej klasy H13 na wejściu i wyjściu obiegu powietrza z systemu |  |  |
| 5 | Automatyczny system wyrównania ciśnienia w przypadku zaburzenia nastawionych parametrów (np. usuniecie klatki z systemu lub zapchanie filtrów) |  |  |
| 6 | Jednostki wyposażone w wyświetlacze LED |  |  |
| 7 | Jednostki zintegrowane z regałem |  |  |
| 8 | Autoregulacja modułów nawiewowego i wyciągowego z detekcją parametrów co najmniej 20 razy/s |  |  |
| 9 | Alarmy informujące o nieprawidłowej pracy systemu |  |  |
| 10 | Wentylatory zasilane prądem stałym z przetwornicy |  |  |
| 11 | Obudowa jednostek wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo |  |  |
| III | Klatka pomiarowa |
| 1 | Klatka autoklawowalna |  |  |
| 2 | Klatka pomiarowa do badań mikrobiologicznych |  |  |
| 3 | Spód klatki wykonany z polisulfonu, o powierzchni podłogi ok. 800 cm2 |  |  |
| 4 | Pokrywa wewnętrzna klatki wykonana ze stali nierdzewnej, z dzielnikiem (na karmę i butelkę) |  |  |
| 5 | Pokrywa zewnętrzna wykonana z polisulfonu. Wyposażona w: - wylot powietrza zabezpieczony samozamykającym się zaworem niedopuszczającym do wpływu powietrza po wyciągnięciu klatki z regału, - otwór ze stalowym zamknięciem ze sprężyną zamykający dostęp powietrza do klatki po wyciągnięciu butelki, - uszczelkę nylonową dookoła krawędzi wewnętrznej pokrywy ze stali nierdzewnej celem uszczelnienia klatki, oraz klamry zapewniające szczelne połączenie pokrywy ze spodem klatki. Pokrywa zaopatrzona w filtr powietrza. |  |  |
| 6 | Możliwość zainstalowania instrumentów pomiarowych (typu higrometr, termometr) |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 2

AUTOKLAW

Przedmiot zamówienia : .......................................................................................................................

Producent : ...........................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………..

Rok produkcji :………………………………………………………………………………………

Dostawa niniejszego asortymentu obejmuje instalację i uruchomienie wraz z instruktażem na stanowisku pracy.

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoklaw poziomy o pojemności 400 l (+/- 5%) |  |  |
| 2 | Komora sterylizacyjna nieprzelotowa |  |  |
| 3 | Komora, wytwornica pary oraz obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej |  |  |
| 4 | Drzwi komory przesuwane w kierunku pionowym za pomocą siłownika pneumatycznego |  |  |
| 5 | Wbudowana wytwornica pary |  |  |
| 6 | Co najmniej 15 programów sterylizacji, 2 programy kontrolne, możliwość stworzenia własnego programu z dowolnym przebiegiem poszczególnych faz |  |  |
| 7 | Sterowanie mikroprocesorowe |  |  |
| 8 | Panel sterowania wyposażony w klawiaturę i kolorowy, graficzny wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, wyświetlający kompletną informację o parametrach procesu i jego przebiegu |  |  |
| 9 | Niezależny od układu sterowania rejestrator parametrów cyklu sterylizacji |  |  |
| 10 | Wyposażony w czujnik referencyjny do pomiaru temperatury w sterylizowanym płynie |  |  |
| 11 | Wbudowana drukarka parametrów sterylizacji |  |  |
| 12 | Wymiary komory sterylizacyjnej nie mniejsze niż 660×660×950 mm |  |  |
| 13 | Autoklaw wyposażony w wanienkę do zbierania skroplin |  |  |
| 14 | Wymiary zewnętrzne: nie większe niż (szer. x wys. x głęb.) 1200 x 2000 x 1250 mm |  |  |
| 15 | Waga urządzenia nie większa niż 1100 kg |  |  |
| 16 | Temperatura sterylizacji w zakresie nie gorszym niż 110÷138°C |  |  |
| 17 | Moc: nie większa niż 39 kW |  |  |
| 18 | Autoklaw wyposażony w: - system zmiękczania wody do zasilania wytwornicy pary |  |  |
| 19 | - wózek transportowy |  |  |
| 20 | -wózek wsadowy |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 3

KLATKI METABOLICZNE Z REGAŁEM

Przedmiot zamówienia : .......................................................................................................................

Producent : ...........................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………..

Rok produkcji :………………………………………………………………………………………

Dostawa niniejszego asortymentu obejmuje instalację i uruchomienie wraz z instruktażem na stanowisku pracy.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie części klatki łatwe w myciu i montażu, autoklawowalne |  |  |
| 2 | Plastikowe części klatki wykonane co najmniej z poliwęglanu, metalowe – ze stali nierdzewnej |  |  |
| 3 | Pojemniki zbierające mocz i kał umieszczone na zewnątrz klatki, łatwo zdejmowane |  |  |
| 4 | Oddzielenie kału od moczu poprzez lejek i stożek oddzielający |  |  |
| 5 | Wysuwana szuflada z karmnika |  |  |
| 6 | 6 kompletnych klatek metabolicznych dostosowanych do przetrzymywania szczurów o wadze 150-300g,: (klatka o powierzchni co najmniej 320 cm2 i wysokości 14 cm wyposażonych w: - pokrywę, - karmnik, - butelkę z kapslem, - lejek oddzielający mocz i kał, naczynka do zbierania moczu i kału) |  |  |
| 7 | 6 kompletnych klatek metabolicznych dostosowanych do przetrzymywania szczurów o wadze powyżej 300g: (klatka o powierzchni co najmniej 450 cm2 i wysokości 18 cm, Pokrywa, karmnik, butelka z kapslem, Lejek oddzielający mocz i kał, naczynka do zbierania moczu i kału) |  |  |
| 8 | Regał pionowy do przetrzymywania 12 klatek metabolicznych ze stali nierdzewnej |  |  |
| 9 | Regał zaopatrzony w 4 koła (co najmniej 2 z hamulcem) |  |  |
| 10 | Regał nie szerszy niż 1300 mm, nie wyższy niż 1900 mm |  |  |
| 11 | Dostawa niniejszego asortymentu obejmuje instalację i uruchomienie wraz z instruktażem na stanowisku pracy. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 4

ZMYWARKA DO MYCIA BUTELEK (KOSZE ORAZ STOŁY)

Przedmiot zamówienia : .......................................................................................................................

Producent : ...........................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………..

Rok produkcji :………………………………………………………………………………………

Dostawa niniejszego asortymentu obejmuje instalację i uruchomienie wraz z instruktażem na stanowisku pracy.

| l.p | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wnętrze komory i drzwi zmywarki ze stali nierdzewnej co najmniej klasy 316 |  |  |
| 2 | Zewnętrzna część zmywarki wykonana ze stali nierdzewnej (klasy AISI 304) |  |  |
| 3 | Komora zmywarki samooczyszczająca się z zaokrąglonymi krawędziami |  |  |
| 4 | System filtrowania wody |  |  |
| 5 | Temperatura płukania 850C +/- 5% |  |  |
| 6 | Pojemność zbiornika wody płuczącej około 35 l |  |  |
| 7 | Czujnik temperatury wody w zbiorniku |  |  |
| 8 | Na każdym poziomie komory myjącej po dwa obrotowe ramiona myjąco- płuczące |  |  |
| 9 | Programowanie mycia, w tym możliwość ustawiania programów indywidualnych |  |  |
| 10 | Zmywarka wyposażona w dwie pompy dozujące do środków myjących |  |  |
| 11 | Pompy dozujące sterowane mikroprocesorowo, umożliwiające zmianę dozowania środków w każdym cyklu mycia |  |  |
| 12 | Kontrola przepływu ilości środka myjącego z systemem alarmującym jego minimalny poziom |  |  |
| 13 | Kontrola temperatury komory myjącej zmywarki |  |  |
| 14 | Możliwość sprawdzenia ciśnienia urządzenia podczas mycia |  |  |
| 15 | Zewnętrzne wymiary urządzenia: -szerokość 1200 mm (+/- 5%) -głębokość (przy zamkniętych drzwiach) około 1000 mm -wysokość (przy zamkniętych drzwiach) nie większa niż 2000 mm |  |  |
| 16 | Podłączenie wylotu powietrza z komory o średnicy 120 mm (+/- 5%) |  |  |
| 17 | Dodatkowo wyposażenie w kondensor pary |  |  |
| 18 | Zasilanie 400 V |  |  |
| 19 | Moc całkowita nie większa niż 21 kW |  |  |
| 20 | Do zmywarki dodatkowo dwa stoły wykonane ze stali nierdzewnej o wymiarach 2000 x 700 mm (+/- 5%). |  |  |
| 21 | Jeden ze stołów wyposażony w zlew o wymiarach 600 x 600 x 300 mm (+/- 5%). |  |  |
| 22 | Wyposażenie zmywarki w co najmniej 2 kosze |  |  |
| 23 | Dodatkowy kosz do mycia butelek z kapslami - 20 szt. (+/- 4 szt.), butelki o pojemności 250 ml – 1 szt. |  |  |
| 24 | Dodatkowy kosz do mycia butelek z kapslami - 20 szt. (+/- 4 szt.), butelki o pojemności 450 ml – 1 szt. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 5

MEBLE

Przedmiot zamówienia : .......................................................................................................................

Producent : ...........................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………..

Rok produkcji :………………………………………………………………………………………

Dostawa poniższych mebli obejmuje również montaż.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Stół I |
| 1. | stelaż typu C |  |  |
| 2 | blat laminowany HPL |  |  |
| 3 | maskownica tylna miejsca do siedzenia „1000” po stronie lewej |  |  |
| 4 | szafka laminowana po stronie prawej, podwieszana „500” z 1 drzwiczkami i 1 półką oraz szuflada na górze |  |  |
| 5 | Długość stołu 1500 mm, wysokość 750 mm |  |  |
| 6 | Nad stołem szafka wisząca „900” mm szerokości, laminowana, 2x drzwiczki, półka |  |  |
| II | Stół II |
| 1 | stół o szerokości 1200, wysokości 750, z prawej strony na stałe zamocowana szafka „50” z czterema szufladami |  |  |
| 2 | Wykonanie- blat laminowany |  |  |
| III | Szafa odzieżowa |
| 1 | laminowana odzieżowa o szerokości 1000 wysokości 1800 głębokości 600 mm |  |  |
| 2 | 2 x drzwi |  |  |
| 3 | W prawej części drążek na ubrania półka na dole (zamontowana na około 300 mm od podłogi) |  |  |
| 4 | W lewej części 5 półek (zamontowanych co 450 mm) |  |  |
| IV | Szafa odzieżowa |
| 1 | laminowana odzieżowa o szerokości 1000 wysokości 1800 głębokości 500 mm |  |  |
| 2 | 2 x drzwi |  |  |
| 3 | W prawej części 5 półek |  |  |
| 4 | W lewej części 5 półek (zamontowanych co 450 mm) |  |  |
| V | Szafa biurowa |
| 1 | laminowana o szerokości 1000 wysokości 1800 głębokości 500 mm |  |  |
| 2 | 1 x drzwi po prawej stronie, 5 półek (zamontowanych co 450 mm) |  |  |
| 3 | W lewej częsci części (odkrytej, bez drzwi) 5 półek (zamontowanych co 450 mm) |  |  |
| VI | Krzesła laboratoryjne |
| 1 | Siedzisko i oparcie z czarnego poliuretanu |  |  |
| 2 | Regulacja wysokości |  |  |
| 3 | Pięcioramienna podstawa z podnóżkiem w kształcie pierścienia |  |  |
| 4 | Wyposażone w kółka |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 6

STACJA WYMIANY KLATEK

Przedmiot zamówienia : .......................................................................................................................

Producent : ...........................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………..

Rok produkcji :………………………………………………………………………………………

Dostawa niniejszego asortymentu obejmuje instalację i uruchomienie wraz z instruktażem na stanowisku pracy.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| STACJA SKŁADAJĄCA SIĘ Z DWÓCH MODUŁÓW |
| I | MODUŁ A |
| 1 | Laminarny pionowy przepływ powietrza z recyrkulacją (czystość zgodna z klasą ISO 5) |  |  |
| 2 | Dwa filtry HEPA: - recyrkulacyjny - wylotowy O wydajności co najmniej 99,995% |  |  |
| 3 | Szyby frontowe z poliwęglanu |  |  |
| 4 | Panel kontrolny wyposażonyw dwa wskazówkowe manometry różnicowe do kontroli stopnia zanieczyszczenia filtrów |  |  |
| 5 | Oświetlenie komory światłem białym o natężeniu 1350 lux +/- 5% |  |  |
| 6 | Wewnętrzne gniazdo zasilające 230V/50Hz |  |  |
| 7 | Objętość powietrza wlotowego nie większa niż 670 m3/h (przy maksymalnej pracy wentylatorów) |  |  |
| 8 | Objętość powietrza wylotowego nie większa niż 940 m3/h (przy maksymalnej pracy wentylatorów) |  |  |
| 9 | Urządzenie wyposażone w 4 koła w tym co najmniej 2 koła z hamulcami |  |  |
| 10 | Możliwość regulacji wysokości urządzenia |  |  |
| 11 | Stacja wyposażona w ręczny dyspenser środka odkażającego oraz stół boczny lewy i prawy |  |  |
| 12 | Wymiary przestrzeni roboczej: Szerokość nie mniejsza niż 1120 mm Wysokość otworu wpustowego pomiędzy blatem roboczym a krawędzią zamkniętej osłony zewnętrznej nie większa niż 360 mm |  |  |
| 13 | Wymiary zewnętrzne urządzenia: - szerokość nie większa niż 1300 mm - wysokość nie większa niż 2000 mm a przy pełnym podniesieniu nie większa niż 2200 mm - głębokość nie większa niż 800 mm |  |  |
| 14 | Zasilanie 230V/ 50Hz |  |  |
| II | MODUŁ B |
| 1 | Pionowy laminarny przepływ powietrza |  |  |
| 2 | Spełnia II klasę bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą PN EN 12469:2000 |  |  |
| 3 | Wymiary przestrzeni roboczej: szerokość nie mniejsza niż 1250 mm głębokość ≥620 mm wysokość ≥660 mm |  |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne komory: głębokość ≤820 mm szerokość nie większa niż 1420 mm |  |  |
| 5 | Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej- nie malowane, z narożnikami zaokrąglonymi |  |  |
| 6 | Filtry typu ULPA (główny i wylotowy) o skuteczności 99,9997% dla cząsteczek 0,12 µm |  |  |
| 7 | Poziom głośności pracy urządzenia< 54 dBA mierzone wg PN EN 12469:2000 |  |  |
| 8 | Wysokość robocza okna frontowego mierzona od krawędzi blatu roboczego do dolnej krawędzi szyby frontowej nie mniejsza niż 200 mm |  |  |
| 9 | Podwójne ściany boczne wykonane ze stali nierdzewnej, pomiędzy którymi jest przepływ powietrza o podciśnieniu względem otoczenia |  |  |
| 10 | Sterowanie mikroprocesorowe |  |  |
| 11 | Panel sterowania zintegrowany ze wskaźnikiem przepływu powietrza umieszczony centralnie pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej |  |  |
| 12 | Panel sterowania z podświetlanym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym z wbudowanym zegarem 24 godzinnym oraz timerem przeprowadzanai doświadczenia, zegarem lampy UV optymalizujący jej czas |  |  |
| 13 | Lampa UV zainstalowana na stałe w górnej części przedniej ściany komory roboczej, uruchamiana z panelu sterującego |  |  |
| 14 | Czasowe nastawianie czasu pracy lampy UV |  |  |
| 15 | Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego |  |  |
| 16 | System alarmowy wizualny i dźwiękowy ostrzegający przed ewentualnym zagrożeniem zachwiania prędkości powietrza, poziomu okna komory oraz innych błędów |  |  |
| 17 | Czujnik rzeczywistej prędkości przepływu powietrza wraz ze wskazaniem na wyświetlaczu faktycznej prędkości strumienia wlotowego i laminarnego umieszczony poza obszarem roboczym |  |  |
| 18 | Filtr główny zabezpieczony dyfuzorem zwiększającym jednorodność strumienia laminarnego oraz zabezpieczający filtr przed uszkodzeniami mechanicznymi, |  |  |
| 19 | Nastawne przez użytkownika zabezpieczenie hasłem w celu uniemożliwienia pracy osobom niepowołanym |  |  |
| 20 | Szyba frontowa ze szkła hartowanego, nie przepuszczająca promieniowania UV, podnoszona bezstopniowo napędem elektrycznym z automatycznym zatrzymaniem w pozycji pracy, umożliwiająca całkowite zamknięcie przestrzeni roboczej, pochylona pod kątem przynajmniej 100 od pionu w stosunku do blatu roboczego dla zapewnienia ergonomicznej pozycji pracy, z możliwością zatrzymania żądanej pozycji |  |  |
| 21 | Ergonomiczny podłokietnik dla przedramion wykonany ze stali nierdzewnej, na całej szerokości roboczej z elastyczną nakładką |  |  |
| 22 | Wnętrze komory zaopatrzone w oświetlenie bezodblaskowe min 14000 lux |  |  |
| 23 | Wszystkie malowane elementy komory znajdujące się na zewnątrz pokryte specjalną powłoką antybakteryjną |  |  |
| 24 | Komora wyposażona w - Bakteriobójczą lampę UV - 2 gniazdka elektryczne montowane na bocznych ścianach - blat roboczy dzielony, nieperforowany, ze stali nierdzewnej z możliwością autoklawowania - statyw- poziomowany, umożliwiający ustawienie komory jako niezależne stanowisko pracy |  |  |
|  | W ramach dostawy należy przeprowadzić testy instalacyjne określone w normie PN EN 12469:2000 |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 7

SZAFA IZOLACYJNA

Przedmiot zamówienia : .......................................................................................................................

Producent : ...........................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………..

Rok produkcji :………………………………………………………………………………………

Dostawa niniejszego asortymentu obejmuje instalację i uruchomienie wraz z instruktażem na stanowisku pracy.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczona do przechowywania wszystkich rodzajów klatek mysich i szczurzych o różnych rozmiarach- pojemność około 1200 l |  |  |
| 2 | Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej |  |  |
| 3 | Wymiary komory roboczej: (szer x wys x gł) 1450 x 1250 x 675 mm +/- 5% |  |  |
| 4 | Filtry HEPA o sprawności przynajmniej 99,995%- dwa (wlotowy i wylotowy) |  |  |
| 5 | Możliwość pracy w nadciśnieniu (ochrona zwierząt przed wpływem środowiska zew.) |  |  |
| 6 | System cyrkulacji powietrza poziomy (zapewniający jednorodny przepływ powietrza na wszystkich poziomach) |  |  |
| 7 | Szybkość wymiany powietrza 95 m3/h +/- 5% |  |  |
| 8 | Zakres temperatury: 50C powyżej temp. otoczenia, do 420C |  |  |
| 9 | Drzwi szafy dwuskrzydłowe z bezpiecznego szkła |  |  |
| 10 | Półki na klatki, regulowana wysokość- 3 szt. |  |  |
| 11 | Szafa wyposażona w 4 kółka z hamulcami |  |  |
| 12 | Wymiary zewnętrzne szafy (szer x wys x gł): 1500 x 1800 x 700 mm +/- 5% |  |  |
| 13 | Sterowanie i regulacja parametrów za pomocą panelu dotykowego |  |  |
| 14 | Poziom głośności poniżej 60dB |  |  |
| 15 | Zasilanie 230V/ 50Hz |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 8

REGAŁY Z PRZEZNACENIEM NA 24 KLATKI SZCZURZE

Przedmiot zamówienia : .......................................................................................................................

Producent : ...........................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………..

Rok produkcji :………………………………………………………………………………………

Dostawa niniejszego asortymentu obejmuje instalację i uruchomienie wraz z instruktażem na stanowisku pracy.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regał wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością pełnego autoklawowania |  |  |
| 2 | Regał na 4 kołach ze stali nierdzewnej o średnicy niemniejszej niż 127 mm, co najmniej 2 koła z hamulcami |  |  |
| 3 | Regał o szerokości nie mniejszej niż 1600 mm wysokości nie większej niż 1700 mm |  |  |
| 4 | Półki lite ze stali nierdzewnej – 5 sztuk. Możliwość regulacji poziomów regału |  |  |
| 5 | Regał wyposażony w 25 sztuk klatek konwencjonalnych typu III H o następujących parametrach - spód klatki z polisulfonu o powierzchni 800 cm2 +/- 5% - pokrywa ze stali nierdzewnej, dostosowane do spodu klatki z wgłębieniem na karmę i butelkę - butelka o pojemności 450 ml +/- 5% wykonana z polisulfonu, zaopatrzona w kapsel ze stali nierdzewnej z noskami o długości około 50 mm +/- 5% - zawieszka do etykiet, wykonana z polisulfonu |  |  |
| 6 | 8 sztuk regałów kompletnych wraz z kompletem klatek o w/w parametrach |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 9

KLATKI MYSIE Z BUTELKAMI

Przedmiot zamówienia : .......................................................................................................................

Producent : ...........................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………..

Rok produkcji :………………………………………………………………………………………

Dostawa niniejszego asortymentu obejmuje instalację.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Każda klatka powinna zawierać: - spód klatki wykonany z polisulfonu o powierzchni 540 cm2 (+/- 5%), - pokrywę ze stali nierdzewnej, dostosowane do spodu klatki z wgłębieniem na karmę i butelkę, - butelkę o pojemności 250 ml (+/- 5%) wykonana z polisulfony, zaopatrzona w kapsel ze stali nierdzewnej z noskami o długości 30 mm (+/- 5%), - zawieszkę do etykiet wykonaną z polisulfonu |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 10

KLATKI SZCZURZE Z BUTELKAMI

Przedmiot zamówienia : .......................................................................................................................

Producent : ...........................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………..

Rok produkcji :………………………………………………………………………………………

Dostawa niniejszego asortymentu obejmuje instalację.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Każda klatka powinna zawierać: - spód klatki wykonany z polisulfonu o powierzchni 800 cm2 (+/- 5%), - pokrywę ze stali nierdzewnej, dostosowane do spodu klatki z wgłębieniem na karmę i butelkę, - butelkę o pojemności 450 ml (+/- 5%) wykonana z polisulfony, zaopatrzona w kapsel ze stali nierdzewnej z noskami o długości 50 mm (+/- 5%), - Zawieszkę do etykiet, wykonaną z polisulfonu |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 11

KLATKI DO POMIARU AKTYWNOŚCI MOTORYCZNEJ SZCZURÓW

Przedmiot zamówienia : .......................................................................................................................

Producent : ...........................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………..

Rok produkcji :………………………………………………………………………………………

Dostawa niniejszego asortymentu obejmuje instalację.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klatka do pomiaru aktywności szczura o wymiarach480 x 315 x 470 mm (+/- 5%) zaopatrzona w kołowrotek, |  |  |
| 2 | Spód klatki transparentny |  |  |
| 3 | Pokrywa i kołowrotek ze stali nierdzewnej |  |  |
| 4 | Kołowrotek o średnicy 320 mm (+/- 5%) |  |  |
| 5 | Wszystkie części klatki łatwe w myciu i montażu |  |  |
| 6 | Pokrywa druciana z zatrzaskiem, z wgłębieniem na karmę i butelkę |  |  |
| 7 | Jednolita pokrywa ze stali nierdzewnej nad częścią klatki z kołowrotkiem otwierana na krawędzi kołowrotka |  |  |
| 8 | Na kołowrotku zamieszczone dwa magnesy |  |  |
| 9 | Licznik magnetyczny obrotów kołowrotka |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 12

WÓZEK TRANSPORTOWY

Przedmiot zamówienia : .......................................................................................................................

Producent : ...........................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………..

Rok produkcji :………………………………………………………………………………………

Dostawa niniejszego asortymentu obejmuje instalację.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wózek transportowy- platformowy |
| 1 | Wykonanie ze stali nierdzewnej |  |  |
| 2 | 4 koła |  |  |
| 3 | Nośność minimum 100 kg |  |  |
| 4 | Wymiary 800 x 500 x 850 (h) mm (+/- 5%) |  |  |
| II | Wózek transportowy- 2 poziomowy |
| 1 | Wykonanie ze stali nierdzewnej |  |  |
| 2 | 4 koła zaopatrzone w gumowe odbojniki, 2 koła z hamulcem |  |  |
| 3 | Wymiary 800 x 500 x 850 (h) mm (+/- 5%) |  |  |
| 4 | 2 półki lite |  |  |
| 5 | Rączka ułatwiająca przesuwanie wózka |  |  |
| III | Wózek transportowy- typu „kelnerski” |
| 1 | Wykonany ze stali nierdzewnej |  |  |
| 2 | 2 lite półki z lekko podwyższoną krawędzią |  |  |
| 3 | 4 koła zaopatrzone w gumowe odbojniki, 2 koła z hamulcem |  |  |
| 4 | Wymiary 800 x 500 x 850 (h) mm (+/- 5%) |  |  |
| 5 | Rączki ułatwiające przesuwanie wózka |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 13

REGAŁY Z PRZEZNACZENIEM NA CZYSTE KLATKI, PASZĘ, TROCINY

Przedmiot zamówienia : .......................................................................................................................

Producent : ...........................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………..

Rok produkcji :………………………………………………………………………………………

Dostawa niniejszego asortymentu obejmuje instalację.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Regał uniwersalny z pólkami pełnymi |
| 1 | Wykonanie ze stali nierdzewnej |  |  |
| 2 | 4 koła w tym dwa z hamulcem |  |  |
| 3 | 4 półki pełne |  |  |
| 4 | Wymiary regału (szer. x gł. x wys.) 1200 x 600 x 1800 mm (+/- 5%) |  |  |
| II | Regał uniwersalny do zmywalni z półkami perforowanymi |
| 1 | Wykonanie ze stali nierdzewnej |  |  |
| 2 | 4 koła w tym dwa z hamulcem |  |  |
| 3 | 4 półki perforowane |  |  |
| 4 | Wymiary regału (szer. x gł. x wys.) 1200 x 600 x 1800 mm (+/- 5%) |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 14

OZONATOR

Przedmiot zamówienia : .......................................................................................................................

Producent : ...........................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………..

Rok produkcji :………………………………………………………………………………………

Dostawa niniejszego asortymentu obejmuje instalację i uruchomienie wraz z instruktażem na stanowisku pracy.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność O3 na poziomie około 500 mg/h |  |  |
| 2 | Technologia O3: cylinder ceramiczny |  |  |
| 3 | Wydajność wentylatora nie gorsza niż 2,2- 3,2 m 3/min |  |  |
| 4 | Czas pracy ciągłej min. 6 godzin |  |  |
| 5 | Programator czasowy: 1-2 - 48 h |  |  |
| 6 | Efektywność działania do pow. około 60- 80 m2 |  |  |
| 7 | Żywotność urządzenia min. 5000 godzin |  |  |
| 8 | Pilot zdalnego sterowania |  |  |
| 9 | Wymiary 420x 310 x 120 mm (+/- 5%) |  |  |
| 10 | Waga nie większa niż 4,5 kg |  |  |
| 11 | Napięcie 220-240V |  |  |
| 12 | Moc 50W |  |  |
| 13 | Certyfikat CE |  |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 15 | Dostawa niniejszego asortymentu obejmuje instalację i uruchomienie wraz z instruktażem na stanowisku pracy. |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..

CZĘŚĆ NR 15

KOMORA DO USUWANIA ŚCIÓŁKI

Przedmiot zamówienia : .......................................................................................................................

Producent : ...........................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ) : …………………………………………………..

Rok produkcji :………………………………………………………………………………………

Dostawa niniejszej komory obejmuje instalację, uruchomienie (wykazanie poprawności działania urządzenia)  oraz instruktaż na stanowisku pracy.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK / NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poziomy przepływ powietrza |  |  |
| 2 | Filtr wylotowy HEPA o wydajności co najmniej 99,995% |  |  |
| 3 | Wskaźnik stopnia zanieczyszczenia filtra |  |  |
| 4 | Szyby frontowe z poliwęglanu |  |  |
| 5 | Oświetlenie przestrzeni roboczej |  |  |
| 6 | Kontener na usuwaną ściółkę na kółkach, o dużej pojemności nie mniejszej niż 150 l |  |  |
| 7 | Kontener wyposażony w uszczelkę łączącą zbiornik z otworem w blacie roboczym |  |  |
| 8 | Przestrzeń robocza Szerokość nie większa niż 880 mm Wysokość nie większa niż 620 mm Głębokość nie mniejsza niż 700 mm |  |  |
| 9 | Wymiary zewnętrzne urządzenia Szerokość nie większa niż 910 mm Wysokość nie większa niż 2000 mm Głębokość nie większa niż 900 mm |  |  |
| 10 | Wyposażone w 4 koła w tym co najmniej 2 z hamulcem |  |  |
| 11 | Zasilanie 230 V/ 50 Hz |  |  |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………..