**Załącznik nr 1 SIWZ**

Nr sprawy: 73/2010/PN/DZP/RPW

CZEŚĆ NR 7.

Przedmiot zamówienia: ...................................................................................................................

Producent: .......................................................................................................................................

Typ urządzenia ( wymienić składowe zestawu ): ………………………………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRÓW** | **PARAMETRY GRANICZNE** TAK/NIE | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| 1. | TERMOSTAT DO SZOKU TERMICZNEGO: | | |
| 1.1. | Łaźnia wykonana z materiału nierdzewnego np. stali szlachetnej | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.2. | Wymagany duży otwór ułatwiający łatwe lokowanie materiału biologicznego; minimalne wymiary otworu po odliczeniu powierzchni termostatu: 30x50x15 cm (szet. x dł. x wys.) | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.3. | Możliwość stosowania wody lub wody z dodatkiem środków przeciwdziałających zamarzaniu | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.4. | Zabezpieczenie przed piętrzeniem cieczy | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.5. | Temperatura robocza od +25 °C d- + 100 °C z chłodzeniem wodą: +20 °C - + 100 °C. Stabilność temperatury w łaźni ok. ±0,04 K | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.6. | Moc grzewcza – ok. 1500 W | ……………  …………… | ……………  …………… |
| 1.7. | Pojemność łaźni w zakresie od 11 do 20 litrów | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.8. | Wydajność tłoczenia pompy co najmniej 17 l/min., 300mbar | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.9. | Łaźnia wyposażona w uchwyty do przenoszenia materiału biologicznego | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.10. | Maksymalne wymiary urządzenia (szer. x dł. x wys.) 40 x 60 x 40 cm | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.11. | Termostat analogiczny lub cyfrowy | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.12 | Wężownica do chłodzenia wodą wodociągową | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |
| 1.13 | Wymagana klasa bezpieczeństwa NFL | ……………  ……………  …………… | ……………  ……………  …………… |

**Data i podpis Wykonawcy : …………………………**