Załącznik nr 1 SIWZ

Nr sprawy: 73/2010/PN/DZP/RPW

CZEŚĆ NR 14

Przedmiot zamówienia: ...................................................................................................................

Producent: .......................................................................................................................................

Typ urządzenia (wymienić składowe zestawu): …………………………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | PARAMETRY GRANICZNE TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CHROMATOGRAF: |
| 1.1. | - Chromatograf gazowy z pełną Elektroniczną Kontrolą Przepływów i Ciśnień gazów EPC, o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż: 0,001 psi (0,007 kPa) [na dozownikach i detektorach]. w/w urządzenie musi posiadać: - autosampler na minimum 15 próbek o szybkości nastrzyku 0,1 s. - jeden dozownik typu split/splitless z EPC - EPC musi umożliwiać kompensację zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym - konieczna możliwość nastrzyku w trybie pulsed split, pulsed splitless - detektor typu MS (typowy kwadrupolowy analizator mas z podwójnym filamentem) – jonizacja elektronowa EI - Kwadrupol: hyperboliczny (w przekroju) z kwarcu pokrytego złotem,ogrzewany (kontrolowany temperaturowo) - możliwość rozbudowy o detektor emisji atomowej (AED) do analizy związkow metaloorganicznych. - czułość detektora MS nie gorsza niż S/N 200:1 dla 1 pg OFN (EI scan) - zakres masowy detektora minimum 2-1050 amu, szybkość skanowania: co najmniej 12 500 amu/sek - pompa próżniowa dyfuzyjna o wysokiej niezawodności - możliwość zastosowania podczas analizy minimum 12 ramp temperaturowych pieca - zakres temperatur pieca nie gorszy niż 40 – 450 stopni C - zestaw komputerowy nie gorszy niż PC Pentium dualcore, 160 GB, 1024 MB RAM, 19” monitor LCD, drukarka laserowa, karta LAN, oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych. - Biblioteka widm (NIST 2008 200 000 widm) - zestaw startowy do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy (złączki, zakręcane fiolki 200, septy , linery, Ferrule) - kolumna HP-5MS , 30 m x 0,25 mm x 0,25um lub odpowiednik Konieczna współpraca chromatografu z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN) dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu. | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… | …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… |
| 2. | Okres gwarancji 12 miesięcy | …………… | …………… |
| 3. | Wymagana odpowiedź na zamówienie serwisu w ciągu 2 dni | …………… | …………… |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………