## ZADANIE NR 2

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Piec mikrofalowy z rotorami i naczynkami teflonowymi i kwarcowmi - 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moc pracy pieca min. 1400 W. Niepulsacyjny sposób dostarczania energii mikrofalowej przez 2 magnetrony w całym zakresie od 0 – 1400 W. | Tak |  |
|  | Wbudowany sterownik i oprogramowanie zapewniające automatyczny dobór mocy do temperatury, regulację czasu pracy i ciśnienia oraz szybkości narostu ciśnienia. Klawiatura magnetyczna. | Tak |  |
|  | Zestaw startowy zawierający rotor min. 16-pozycyjny z kompletem naczyń o pojemności min. 100 ml każde oraz rotor 64-stanowiskowy z kompletem naczyń szklanych o pojemności min. 5 ml , Naczynia do rotora 16-stanowiskowego wykonane z wysokiej jakości teflonu, zabezpieczone przed zbyt wysokim ciśnieniem (dodatkowe osłony na naczynia, metalowe dyski bezpieczeństwa). Rotor 16-stanowiskowy wyposażony w czujnik mierzący ciśnienie i temperaturę w naczyniu referencyjnym. W obu rotorach musi istnieć możliwość osiągnięcia ciśnienia roboczego 20 atm i utrzymania go przez 60 min oraz możliwość osiągnięcia temperatury pracy 200OC i utrzymania jej przez 60 min. | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Zestaw startowy zawierający rotor min. 8-pozycyjny z kompletem naczyń o pojemności min. 100 ml. Wszystkie naczynia wykonane z wysokiej jakości teflonu, zabezpieczone przed zbyt wysokim ciśnieniem (dodatkowe osłony na naczynia, metalowe dyski bezpieczeństwa). Rotor wyposażony w czujnik mierzący ciśnienie każdego naczynia. W tym rotorze musi istnieć możliwość osiągnięcia ciśnienia roboczego 60 atm i utrzymania go przez 60 min oraz możliwość osiągnięcia temperatury pracy 260OC i utrzymania jej przez 60 min. | Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Przewoźny stolik z ruchomym blatem dostosowanym pod rotory. . | Tak |  |
|  | Wbudowany w piec czujnik temperatury IR pozwalający na pomiar temperatury naczyń. | Tak |  |
|  | Wkładanie naczyń do rotora poza piecem | Tak |  |
|  | Rotor zamykany pokrywą zabezpieczającą, czujnik sprawdzający obecność pokrywy na rotorze przed rozpoczęciem mineralizacji. | Tak |  |
|  | Wbudowany system chłodzenia naczyń we wnętrzu pieca, pozwalający na schłodzenie naczyń z temp. 200 oC do temp. 60 oC w czasie krótszym, niż 20 min. | Tak |  |
|  | Zestaw min 16 teflonowych naczyń zapasowych poj. min 100 ml. | Tak |  |
|  | Zestawy zawierające komplety części wymagających wymiany w czasie użytkowania – min po jednym zestawie dla rotora 16-stanowiskowego i dla rotora 8-stanowiskowego. | Tak |  |
|  | Zestaw wyciszający wentylator. | Tak |  |
|  | Po min. 2 stojaki na naczynia z próbkami i do odważania próbek. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy mineralizatora przez jego dostawcę o dodatkowe systemy: zatężania próbek w atmosferze oczyszczonego powietrza odparowania próbek w atmosferze oczyszczonego powietrza ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi do syntez mikrofalowych rotor z naczyniami kwarcowymi poj. min. 75 ml | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Bezpieczeństwo urządzenia potwierdzone znakiem CE i certyfikatem instytucji zewnętrznej uprawnionej do certyfikowania zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | Bezpłatna instalacja i szkolenie w siedzibie Zamawiającego, obejmujące: - 1 dniowe szkolenie „startowe” dotyczące obsługi urządzenia, - 3 dniowe szkolenie w zakresie opracowywania metod roztwarzania prób, przeprowadzone przez osobę przeszkoloną w laboratorium aplikacyjnym producenta. | Tak Tak Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 18 miesięcy od daty instalacji i uruchomienia | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy