## ZADANIE NR 1

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Dostawa i instalacja gradientowego chromatografu jonowego do analizy anionów i kationów – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gradientowy chromatograf jonowy, w którym materiał części stykających się z fazą ruchomą jest odporny na kwasy i wodorotlenki oraz wolny od metali (PEEK). | Tak |  |
|  | System musi zapewniać: -równoległą (w tym samym czasie) analizę anionów i kationów w tej samej próbce, -niezależną od siebie analizę anionów i kationów w różnych próbkach w tym samym czasie, -pracę jednej linii analitycznej bez konieczności pracy drugiej linii. | Tak Tak Tak |  |
|  | Podwójny system podawania eluentów złożony przynajmniej z pompy gradientowej (4 składniki) i pompy izokratycznej: -pompy seryjne dwutłokowe, -ciśnienie maksymalne: przynajmniej 35 MPa. -zakres przepływu: od 0,001 do 10ml/min, -wbudowany degazer eluentu. | Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Moduł chromatograficzny: -dwa zawory nastrzykowe Rheodyne, -termostat kolumn w zakresie od 15 do 40oC ze skokiem 0,1oC -Dwa cyfrowe detektory konduktometryczne kompatybilne z samoregenerującymi się tłumikami jonowymi: -automatyczne dostrajanie zakresu pomiarowego detektora w zależności od wielkości rozpoznawanego sygnału, -zakres pomiarowy: 0 – 15 000 µS, -objętość celi < 1 µl. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Kolumna analityczna (2 x 250 mm) z dwoma kolumnami ochronnymi (2 x 50 mm) do analizy anionów nieorganiczynch: -wykonanie z PEEK-u, -ciśnienie robocze przynajmniej do 20 MPa, -kompatybilna z fazami ruchomymi o pH w zakresie 0-14 oraz rozpuszczalnikami organicznymi, -pojemność: minimum 50 µeq. Samoregenerujący się tłumik/wzmacniacz anionowy: -typu membranowego, -pracujący w układzie ciągłej regeneracji, -pracujący bez konieczności podawania agresywnych odczynników, np.: kwasu siarkowego, -objętość martwa poniżej 15 µl. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Kolumna analityczna (2 x 250 mm) z dwoma kolumnami ochronnymi (2 x 50 mm) do analizy kationów I i II grupy głównej i amonu -wykonanie z PEEK-u, -ciśnienie robocze przynajmniej do 25 MPa, -kompatybilna w 100% z acetonitrylem, -pojemność: minimum 700 µeq. Samoregenerujący się tłumik/wzmacniacz kationowy: -typu membranowego, -pracujący w układzie ciągłej regeneracji, -objętość martwa poniżej 15 µl. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | -Automatyczny podajnik próbek -Pojemność: minimum 99 x 1,5 ml -Minimalna objętość nastrzyku: 1µl z błędem +/- 0,1 µl (w zakresie: 1 to 100 µl) -Powtarzalność nastrzyku: <0,3% RSD przy 20 µl, -Podajnik musi umożliwiać nastrzyk próbki poprzez przepełnienie pętli oraz nastrzyk zdefiniowanej części objętości pętli. -Naczynka o pojemności 1,5 ml zabezpieczone septami w ilości 500 sztuk -Komunikacja z komputerem musi odbywać się za pomocą złącza USB. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | -System do zarządzania, kontrolowania i diagnozowania chromatografu jonowego składający się z programu komputerowego i komputera o konfiguracji optymalnej do obsługi chromatografu. Program powinien umożliwiać: -przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej oraz kalibracji, -tworzenie i przesyłanie baz danych, -akwizycję i obróbkę danych z dwóch kanałów jednocześnie, -komunikację z elementami systemu za pomocą złącza USB, Parametry minimalne komputera: -procesor Pentium Dual Core 2,6 GHz, -dysk twardy 250 GB, DVD +/- RW, -pamięć RAM 2 GB, -karta graficzna zintegrowana, -monitor LCD 19", -drukarka laserowa kolorowa, -klawiatura, -mysz optyczna, -system operacyjny Windows XP Professional PL. | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Koncentraty eluentów, łączone standardy anionowe i kationowe, wkłady do osuwania substancji organicznych konieczne do rozpoczęcia pracy chromatografu. | Tak |  |
|  | Części eksploatacyjne, w tym koncentraty eluentów na 2 lata użytkowania chromatografu przy założeniu wykonywania 250 próbek miesięcznie. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty instalacji i uruchomienia | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy